ОБЪЯВЛЕНИЕ

о заключенном договоре

«Институт химической физики им. А.Б. Налбандяна» ниже представляет информацию о договоре заключеном в результате процедуры закупки под кодом ICP-GHAPDzB-26/34, организованной с целью приобретения товаров для своих нужд:

|  | Предмет закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер лота | наименование |  |  | единица измерения | количество |  |  |  |  |  | сметная цена |  |  |  |  |  | краткое описание (техническая характеристика) |  |  |  |  |  |  | краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору |  |
|  |  |  |  |  | по имеющимся финансовым средствам |  |  | общее |  |  | /драмов РА/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по имеющимся финансовым средствам |  |  |  | общая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магнитная мешалка/нагреватель |  |  | шт | - |  |  | 5 |  |  | - |  |  |  | 1300000 |  | Магнитная мешалка/нагреватель с керамической стеклянной платформой и термометром. Цифровое управление температурой с помощью датчика PT 100; общая конструкция из металла, покрытого специальной кислотостойкой эпоксидной порошковой краской; цифровой регулятор скорости постоянного тока. • Размеры платформы (тип платформы) – 180 × 180 мм • Материал o Корпус – алюминий с порошковым покрытием o Платформа – алюминий с керамическим покрытием (химически/кислотностойкий, легко чистится) • Объем смеси и мощность двигателя – максимум 20 л, 9/4 Вт • Скорость и точность регулировки – 80 ~ 1500 об/мин, шаг регулировки 5 об/мин • Диапазон и точность температур – максимум 380 °C, ±0,3 °C при заданной температуре • Разрешение – 0,1 °C (дисплей), 0,5 °C (регулировка) • Равномерность температуры – специально разработанный нагревательный модуль. Разница температур менее 10% • Мощность/потребляемая мощность нагрева – 600 Вт • Таймер и сигнализация – 99 ч 59 мин (при непрерывной работе) – сигнализация при возникновении ошибки и окончании таймера • Система отображения – цифровой ЖК-дисплей с подсветкой • Управление – цифровой контроллер обратной связи с поворотной ручкой (поворот + нажатие) • Мешалка – в комплекте мешалка 3 см, можно использовать с мешалкой до 5 см • Система безопасности – защита от перегрева • Допустимая температура и относительная влажность – температура окружающей среды +5 ~ 50 °C, 85% RH • Габариты (В × Ш × Г) – 206 × 307 × 99 мм • Источник питания и шнур/вилка – 1 фаза, переменный ток 120 В, 60 Гц или переменный ток 230 В, 50/60 Гц В комплекте также должен быть температурный датчик и штатив. Изделие должно быть новым, с завода, с 24-месячной гарантией; компоненты системы, оборудование должны иметь декларацию соответствия (CE) для производства, должны быть сертифицированы соответствующим международно признанным аккредитационным органом/органами, являющимися членами IAF. |  |  |  |  |  |  | Магнитная мешалка/нагреватель с керамической стеклянной платформой и термометром. Цифровое управление температурой с помощью датчика PT 100; общая конструкция из металла, покрытого специальной кислотостойкой эпоксидной порошковой краской; цифровой регулятор скорости постоянного тока. • Размеры платформы (тип платформы) – 180 × 180 мм • Материал o Корпус – алюминий с порошковым покрытием o Платформа – алюминий с керамическим покрытием (химически/кислотностойкий, легко чистится) • Объем смеси и мощность двигателя – максимум 20 л, 9/4 Вт • Скорость и точность регулировки – 80 ~ 1500 об/мин, шаг регулировки 5 об/мин • Диапазон и точность температур – максимум 380 °C, ±0,3 °C при заданной температуре • Разрешение – 0,1 °C (дисплей), 0,5 °C (регулировка) • Равномерность температуры – специально разработанный нагревательный модуль. Разница температур менее 10% • Мощность/потребляемая мощность нагрева – 600 Вт • Таймер и сигнализация – 99 ч 59 мин (при непрерывной работе) – сигнализация при возникновении ошибки и окончании таймера • Система отображения – цифровой ЖК-дисплей с подсветкой • Управление – цифровой контроллер обратной связи с поворотной ручкой (поворот + нажатие) • Мешалка – в комплекте мешалка 3 см, можно использовать с мешалкой до 5 см • Система безопасности – защита от перегрева • Допустимая температура и относительная влажность – температура окружающей среды +5 ~ 50 °C, 85% RH • Габариты (В × Ш × Г) – 206 × 307 × 99 мм • Источник питания и шнур/вилка – 1 фаза, переменный ток 120 В, 60 Гц или переменный ток 230 В, 50/60 Гц В комплекте также должен быть температурный датчик и штатив. Изделие должно быть новым, с завода, с 24-месячной гарантией; компоненты системы, оборудование должны иметь декларацию соответствия (CE) для производства, должны быть сертифицированы соответствующим международно признанным аккредитационным органом/органами, являющимися членами IAF. |  |
| 2 | Стандартные растворы для газовой хроматографии (ГХ) |  |  | шт | - |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  | 500000 |  | Стандарт алифатических углеводородов Тип – стандартный раствор алифатических углеводородов Концентрация – 1000 µg/mL Растворитель – гексан (Hexane) Упаковка – ампула Объём – 1,0 мл Назначение – калибровка и контроль качества при анализе алифатической фракции углеводородов Совместимость – GC и GC/MS анализ Сертификат анализа – Да (CoA) Состав – (C9) н-нонан; (C10) н-декан; (C12) н-додекан; (C14) н-тетрадекан; (C16) н-гексадекан; (C18) н-октадекан; (C19) н-нонадекан; (C20) н-эйкозан; (C22) н-докозан; (C24) н-тетракозан; (C26) н-гексакозан; (C28) н-октакозан; (C30) н-триаконтан; (C36) н-гексатриаконтан Стандарт ароматических углеводородов Тип – стандартный раствор ароматических углеводородов Концентрация – 1000 µg/mL Растворитель – Метиленхлорид Упаковка – ампула Объём – 1,0 мл Назначение – калибровка и контроль качества при анализе ароматических фракции углеводородов Совместимость – GC и GC/MS анализ Сертификат анализа – Да (CoA) Состав – Acenaphthene; Acenaphthylene; Anthracene; Benz[a]anthracene; Benzo[a]pyrene; Benzo[b]fluoranthene; Benzo[k]fluoranthene; Benzo[g,h,i]perylene; Chrysene; Dibenz[a,h]anthracene; Fluoranthene; Fluorene; Indeno[1,2,3-cd]pyrene; 2-Methylnaphthalene; Naphthalene; Phenanthrene; Pyrene Стандарт алифатических/ароматических углеводородов Тип – стандартный раствор алифатических/ароматических углеводородов Концентрация – 2000 µg/mL Растворитель – Метанол Упаковка – ампула Объём – 1,0 мл Назначение – калибровка и контроль качества при анализе алифатической/ароматических фракции углеводородов Совместимость – GC и GC/MS анализ Сертификат анализа – Да (CoA) Состав – Benzene; Ethylbenzene; 1-Ethyl-2-methylbenzene; 1-Ethyl-3-methylbenzene; 1-Ethyl-4-methylbenzene; Isopropylbenzene (cumene); n-Propylbenzene; Toluene; 1,2,3-Trimethylbenzene; 1,2,4-Trimethylbenzene; 1,3,5-Trimethylbenzene; m-Xylene; o-Xylene; p-Xylene Стандарт пестицидов (508.1 Calibration Mix #3) Тип – стандартный раствор пестицидов (калибровочная смесь) Концентрация – 500 µg/mL (каждого компонента) Растворитель – этил ацетат (Ethyl acetate) Упаковка – ампула Объём – 1,0 мл Назначение – калибровка и контроль качества при анализе при анализе пестицидов (метод EPA 508.1) Совместимость – GC и GC/MS анализ Сертификат анализа – Да (CoA) Состав – Alachlor, Atrazine, Chlorothalonil, Cyanazine, Hexachlorocyclopentadiene, Metolachlor, Metribuzin, Simazine Стандарт пестицидов (EPA 505) Тип – стандартный раствор пестицидов (калибровочная смесь) Концентрация – 200 µg/mL (каждого компонента) Растворитель – метанол (Methanol) Упаковка – ампула Объём – 1,0 мл Назначение – калибровка и контроль качества при анализе при анализе пестицидов (метод EPA 505) Совместимость – GC и GC/MS анализ Сертификат анализа – Да (CoA) Состав – Aldrin, Alachlor, Atrazine, γ-BHC (Lindane), cis-Chlordane, trans-Chlordane, Dieldrin, Endrin, Heptachlor, Heptachlor epoxide, Hexachlorobenzene, Hexachlorocyclopentadiene, Methoxychlor, cis-Nonachlor, trans-Nonachlor, Simazine Стандарт пестицидов Тип – стандартный раствор пестицидов (калибровочная смесь) Концентрация – 2000 µg/mL (каждого компонента) Растворитель – смесь гексан: толуол (1:1) Упаковка – ампула Объём – 1,0 мл Назначение – калибровка и контроль качества при анализе при анализе пестицидов (метод EPA 505) Совместимость – GC и GC/MS анализ Сертификат анализа – Да (CoA) Состав – Aldrin, α-BHC, β-BHC, γ-BHC (Lindane), δ-BHC, cis-Chlordane, trans-Chlordane, 4,4'-DDD, 4,4'-DDE, 4,4'-DDT, Dieldrin, Endosulfan I, Endosulfan II, Endosulfan sulfate, Endrin, Endrin aldehyde, Endrin ketone, Heptachlor, Heptachlor epoxide (isomer B), Methoxychlor |  |  |  |  |  |  | Стандарт алифатических углеводородов Тип – стандартный раствор алифатических углеводородов Концентрация – 1000 µg/mL Растворитель – гексан (Hexane) Упаковка – ампула Объём – 1,0 мл Назначение – калибровка и контроль качества при анализе алифатической фракции углеводородов Совместимость – GC и GC/MS анализ Сертификат анализа – Да (CoA) Состав – (C9) н-нонан; (C10) н-декан; (C12) н-додекан; (C14) н-тетрадекан; (C16) н-гексадекан; (C18) н-октадекан; (C19) н-нонадекан; (C20) н-эйкозан; (C22) н-докозан; (C24) н-тетракозан; (C26) н-гексакозан; (C28) н-октакозан; (C30) н-триаконтан; (C36) н-гексатриаконтан Стандарт ароматических углеводородов Тип – стандартный раствор ароматических углеводородов Концентрация – 1000 µg/mL Растворитель – Метиленхлорид Упаковка – ампула Объём – 1,0 мл Назначение – калибровка и контроль качества при анализе ароматических фракции углеводородов Совместимость – GC и GC/MS анализ Сертификат анализа – Да (CoA) Состав – Acenaphthene; Acenaphthylene; Anthracene; Benz[a]anthracene; Benzo[a]pyrene; Benzo[b]fluoranthene; Benzo[k]fluoranthene; Benzo[g,h,i]perylene; Chrysene; Dibenz[a,h]anthracene; Fluoranthene; Fluorene; Indeno[1,2,3-cd]pyrene; 2-Methylnaphthalene; Naphthalene; Phenanthrene; Pyrene Стандарт алифатических/ароматических углеводородов Тип – стандартный раствор алифатических/ароматических углеводородов Концентрация – 2000 µg/mL Растворитель – Метанол Упаковка – ампула Объём – 1,0 мл Назначение – калибровка и контроль качества при анализе алифатической/ароматических фракции углеводородов Совместимость – GC и GC/MS анализ Сертификат анализа – Да (CoA) Состав – Benzene; Ethylbenzene; 1-Ethyl-2-methylbenzene; 1-Ethyl-3-methylbenzene; 1-Ethyl-4-methylbenzene; Isopropylbenzene (cumene); n-Propylbenzene; Toluene; 1,2,3-Trimethylbenzene; 1,2,4-Trimethylbenzene; 1,3,5-Trimethylbenzene; m-Xylene; o-Xylene; p-Xylene Стандарт пестицидов (508.1 Calibration Mix #3) Тип – стандартный раствор пестицидов (калибровочная смесь) Концентрация – 500 µg/mL (каждого компонента) Растворитель – этил ацетат (Ethyl acetate) Упаковка – ампула Объём – 1,0 мл Назначение – калибровка и контроль качества при анализе при анализе пестицидов (метод EPA 508.1) Совместимость – GC и GC/MS анализ Сертификат анализа – Да (CoA) Состав – Alachlor, Atrazine, Chlorothalonil, Cyanazine, Hexachlorocyclopentadiene, Metolachlor, Metribuzin, Simazine Стандарт пестицидов (EPA 505) Тип – стандартный раствор пестицидов (калибровочная смесь) Концентрация – 200 µg/mL (каждого компонента) Растворитель – метанол (Methanol) Упаковка – ампула Объём – 1,0 мл Назначение – калибровка и контроль качества при анализе при анализе пестицидов (метод EPA 505) Совместимость – GC и GC/MS анализ Сертификат анализа – Да (CoA) Состав – Aldrin, Alachlor, Atrazine, γ-BHC (Lindane), cis-Chlordane, trans-Chlordane, Dieldrin, Endrin, Heptachlor, Heptachlor epoxide, Hexachlorobenzene, Hexachlorocyclopentadiene, Methoxychlor, cis-Nonachlor, trans-Nonachlor, Simazine Стандарт пестицидов Тип – стандартный раствор пестицидов (калибровочная смесь) Концентрация – 2000 µg/mL (каждого компонента) Растворитель – смесь гексан: толуол (1:1) Упаковка – ампула Объём – 1,0 мл Назначение – калибровка и контроль качества при анализе при анализе пестицидов (метод EPA 505) Совместимость – GC и GC/MS анализ Сертификат анализа – Да (CoA) Состав – Aldrin, α-BHC, β-BHC, γ-BHC (Lindane), δ-BHC, cis-Chlordane, trans-Chlordane, 4,4'-DDD, 4,4'-DDE, 4,4'-DDT, Dieldrin, Endosulfan I, Endosulfan II, Endosulfan sulfate, Endrin, Endrin aldehyde, Endrin ketone, Heptachlor, Heptachlor epoxide (isomer B), Methoxychlor |  |
| 3 | Инжектор с газовыми иглами |  |  | шт | - |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  | 110000 |  | Герметичный газовый шприц Тип изделия – ручной лабораторный шприц Рабочий объём – 1,0 мл Материал шприца – стекло Тип соединения иглы – Luer-Lock Тип клапана – push-pull Материал наконечника поршня – PTFE (тефлон) Совместимость – GC и GC/MS анализ Герметичность – gas-tight (предназначен для работы с газообразными пробами, герметичный) Тип используемых игл – сменные Набор игл для газового герметичного шприца Тип изделия – сменная игла для шприца Тип соединения – Luer-Lock Тип наконечника – скошенный (bevel tip) Размер иглы – 23/50 Количество в упаковке – 3 шт. Назначение – для GC и GC/MS анализа Совместимость – шприцы с соединением Luer-Lock |  |  |  |  |  |  | Герметичный газовый шприц Тип изделия – ручной лабораторный шприц Рабочий объём – 1,0 мл Материал шприца – стекло Тип соединения иглы – Luer-Lock Тип клапана – push-pull Материал наконечника поршня – PTFE (тефлон) Совместимость – GC и GC/MS анализ Герметичность – gas-tight (предназначен для работы с газообразными пробами, герметичный) Тип используемых игл – сменные Набор игл для газового герметичного шприца Тип изделия – сменная игла для шприца Тип соединения – Luer-Lock Тип наконечника – скошенный (bevel tip) Размер иглы – 23/50 Количество в упаковке – 3 шт. Назначение – для GC и GC/MS анализа Совместимость – шприцы с соединением Luer-Lock |  |
| 5 | Гелий высокой чистоты (UHP) |  |  | шт | - |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  | 560000 |  | Гелий газообразный высокой чистоты (UHP) Тип продукта – сжатый газ гелий (He) Чистота – UHP (Ultra High Purity), не менее 99.9996% (5.0 grade) Объём газа в баллоне – 9.5 - 10 м³ (при стандартных условиях) Тип баллона – промышленный газовый баллон высокого давления (сертифицированный)(новый) Состояние поставки – заправленный баллон (outright cylinder / full cylinder supply) Объем баллона – 50 литр Свойства газа – инертный/негорючий/нетоксичный/бесцветный/без запаха Рабочее газа – согласно стандартам промышленного баллона высокого давления (200–300 bar) Назначение – газ-носитель для газовой хроматографии (GC – MC) Упаковка – стальной баллон высокого давления с вентилем и защитным колпаком Прослеживаемость – серийный номер баллона обязателен Совместимость – GC и GC/MS анализ |  |  |  |  |  |  | Гелий газообразный высокой чистоты (UHP) Тип продукта – сжатый газ гелий (He) Чистота – UHP (Ultra High Purity), не менее 99.9996% (5.0 grade) Объём газа в баллоне – 9.5 - 10 м³ (при стандартных условиях) Тип баллона – промышленный газовый баллон высокого давления (сертифицированный)(новый) Состояние поставки – заправленный баллон (outright cylinder / full cylinder supply) Объем баллона – 50 литр Свойства газа – инертный/негорючий/нетоксичный/бесцветный/без запаха Рабочее газа – согласно стандартам промышленного баллона высокого давления (200–300 bar) Назначение – газ-носитель для газовой хроматографии (GC – MC) Упаковка – стальной баллон высокого давления с вентилем и защитным колпаком Прослеживаемость – серийный номер баллона обязателен Совместимость – GC и GC/MS анализ |  |
| 6 | Аргон высокой чистоты |  |  | шт | - |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  | 106000 |  | Аргон газообразный высокой чистоты (UHP) Тип продукта – сжатый газ гелий (He) Чистота – UHP (Ultra High Purity), не менее 99.9996% (5.0 grade) Объём газа в баллоне – 9.5 - 10 м³ (при стандартных условиях) Тип баллона – промышленный газовый баллон высокого давления (сертифицированный)(новый) Состояние поставки – заправленный баллон (outright cylinder / full cylinder supply) Объем баллона – 50 литр Свойства газа – инертный/негорючий/нетоксичный/бесцветный/без запаха Рабочее газа – согласно стандартам промышленного баллона высокого давления (200–300 bar) Назначение – газ-носитель для газовой хроматографии (GC – MC) Упаковка – стальной баллон высокого давления с вентилем и защитным колпаком Прослеживаемость – серийный номер баллона обязателен Совместимость – GC и GC/MS анализ Сертификат анализа – Да (CoA) |  |  |  |  |  |  | Аргон газообразный высокой чистоты (UHP) Тип продукта – сжатый газ гелий (He) Чистота – UHP (Ultra High Purity), не менее 99.9996% (5.0 grade) Объём газа в баллоне – 9.5 - 10 м³ (при стандартных условиях) Тип баллона – промышленный газовый баллон высокого давления (сертифицированный)(новый) Состояние поставки – заправленный баллон (outright cylinder / full cylinder supply) Объем баллона – 50 литр Свойства газа – инертный/негорючий/нетоксичный/бесцветный/без запаха Рабочее газа – согласно стандартам промышленного баллона высокого давления (200–300 bar) Назначение – газ-носитель для газовой хроматографии (GC – MC) Упаковка – стальной баллон высокого давления с вентилем и защитным колпаком Прослеживаемость – серийный номер баллона обязателен Совместимость – GC и GC/MS анализ Сертификат анализа – Да (CoA) |  |
| 7 | Азот высокой чистоты |  |  | шт | - |  |  | 2 |  |  | - |  |  |  | 200000 |  | Азот газообразный высокой чистоты (UHP) Тип продукта – сжатый газ гелий (He) Чистота – UHP (Ultra High Purity), не менее 99.9996% (5.0 grade) Объём газа в баллоне – 9.5 - 10 м³ (при стандартных условиях) Тип баллона – промышленный газовый баллон высокого давления (сертифицированный)(новый) Состояние поставки – заправленный баллон (outright cylinder / full cylinder supply) Объем баллона – 50 литр Свойства газа – инертный/негорючий/нетоксичный/бесцветный/без запаха Рабочее газа – согласно стандартам промышленного баллона высокого давления (200–300 bar) Назначение – газ-носитель для газовой хроматографии (GC – MC) Упаковка – стальной баллон высокого давления с вентилем и защитным колпаком Прослеживаемость – серийный номер баллона обязателен Совместимость – GC и GC/MS анализ Сертификат анализа – Да (CoA) |  |  |  |  |  |  | Азот газообразный высокой чистоты (UHP) Тип продукта – сжатый газ гелий (He) Чистота – UHP (Ultra High Purity), не менее 99.9996% (5.0 grade) Объём газа в баллоне – 9.5 - 10 м³ (при стандартных условиях) Тип баллона – промышленный газовый баллон высокого давления (сертифицированный)(новый) Состояние поставки – заправленный баллон (outright cylinder / full cylinder supply) Объем баллона – 50 литр Свойства газа – инертный/негорючий/нетоксичный/бесцветный/без запаха Рабочее газа – согласно стандартам промышленного баллона высокого давления (200–300 bar) Назначение – газ-носитель для газовой хроматографии (GC – MC) Упаковка – стальной баллон высокого давления с вентилем и защитным колпаком Прослеживаемость – серийный номер баллона обязателен Совместимость – GC и GC/MS анализ Сертификат анализа – Да (CoA) |  |
| Примененная процедура закупки и обоснование ее выбора |  |  |  |  |  |  |  | Согласно статьи 22 закона Республики Армения "О закупках" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата направления или опубликования приглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.05.2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата изменений, внесенных в приглашение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата разъяснений относительно приглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получения запроса |  |  |  |  |  |  | Разъяснения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/Н |  |  | Наименования участников |  |  |  |  |  | Цена, представленная по заявке каждого участника, включая цену, представленную в результате организации одновременных переговоров / Драмов РА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цена без НДС |  |  |  |  |  |  | НДС |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |
| Лот 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | ООО « Медисар» |  |  |  |  |  | 1066666,6 |  |  |  |  |  |  | 213333,32 |  |  |  |  |  |  | 1280000 |  |  |
| 2 |  |  | ИП Асмик Оганян |  |  |  |  |  | 980000 |  |  |  |  |  |  | 196000 |  |  |  |  |  |  | 1176000 |  |  |
| Лот 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | ЗАО « Концерн Энергомаш» |  |  |  |  |  | 348000 |  |  |  |  |  |  | 69600 |  |  |  |  |  |  | 417600 |  |  |
| Лот 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | ЗАО « Концерн Энергомаш» |  |  |  |  |  | 85000 |  |  |  |  |  |  | 17000 |  |  |  |  |  |  | 102000 |  |  |
| Лот 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | ООО «Лаб Индустри» |  |  |  |  |  | 466666,67 |  |  |  |  |  |  | 93333,334 |  |  |  |  |  |  | 560000 |  |  |
| Лот 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | ООО «Лаб Индустри» |  |  |  |  |  | 88333,33 |  |  |  |  |  |  | 17666,666 |  |  |  |  |  |  | 106000 |  |  |
| Лот 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Лаб Индустри» |  |  |  |  |  | 166666,67 |  |  |  |  |  |  | 33333,334 |  |  |  |  |  |  | 200000 |  |  |
| Данные об отклоненных заявках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер лота |  | Наименование участника |  | Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие требуемых по приглашению документов |  | Соответствие представленных по заявке документов требованиям установленным приглашением |  |  |  |  |  | Соответствие технических характеристик предлагаемого предмета закупки требованиям, установленным приглашением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ценовое предложение |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные сведения |  |  |  | Примечание: Иные основания для отклонения заявок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата определения отобранного участника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05.06.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период ожидания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало периода ожидания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окончание периода ожидания |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09.06.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.06.2026 |  |  |  |
| Дата извещения отобранного участника о предложении относительно заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.06.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата поступления у заказчика договора, подписанного отобранным участником |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.06.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата подписания договора заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.06.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер лота |  | Отобранный участник |  | Договор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номер договора |  |  | Дата заключения |  |  |  |  |  |  | Крайний срок исполнения |  |  | Размер предоплаты |  |  |  | Цена |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Драмов РА |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По имеющимся финансовым средствам |  |  |  | Общая |  |
| 1 |  | ИП Асмик Оганян |  | № ICP- GHAPDzB -26/34-1 |  |  | 29.06.2026 |  |  |  |  |  |  | В течение двух месяцев после подписания договора |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1176000 |  |
| 2,3 |  | ЗАО « Концерн Энергомаш» |  | № ICP- GHAPDzB -26/34-2 |  |  | 29.06.2026 |  |  |  |  |  |  | В течение двух месяцев после подписания договора |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 519600 |  |
| 5,6,7 |  | ООО «Лаб Индустри» |  | № ICP- GHAPDzB -26/34-3 |  |  | 29.06.2026 |  |  |  |  |  |  | 420.12.2026 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 866000 |  |
| Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер лота |  | Отобранный участник |  | Адрес, тел. |  |  |  |  |  |  |  |  | Эл. почта |  |  |  |  |  |  | Банковский счет |  |  |  | УНН / Номер и серия паспорта |  |
| 1 |  | ИП Асмик Оганян |  | Г.Ереван, ул. Врацакана 4-ый переулок բ 5, кв.22 Тел. 055 59-49-06 |  |  |  |  |  |  |  |  | ara555@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20060696 |  |
| 2,3 |  | ЗАО « Концерн Энергомаш» |  | Г.Ереван, ул.Азатутяна 26/8 Тел. 011 87-87-17 |  |  |  |  |  |  |  |  | lawyer@c-e.am |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01210095 |  |
| 5,6,7 |  | ООО «Лаб Индустри» |  | Г.Ереван, ул, Ц.Агбюра 137/2 Тел. 091 20-26-05 |  |  |  |  |  |  |  |  | Hamest.tamrazyan@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00906213 |  |
| Иные сведения |  |  |  |  |  |  |  | Примечание: В случае, если какой-либо из лотов не состоялся, заказчик обязан заполнить сведения об этом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о публикациях, осуществленных согласно Закону Республики Армения "О закупках" с целью привлечения участников |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gnumner.am, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В случае выявления противозаконных действий в рамках процесса закупки — их краткое описание, а также краткое описание предпринятых в связи с этим действий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жалобы, поданные относительно процесса закупки, и принятые по ним решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие необходимые сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору закупок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Имя, Фамилия |  |  |  |  | Телефон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Адрес эл. почты |  |  |  |  |  |  |
| Марина Мкртчян |  |  |  |  | 091 143-506 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m.mkrtchyan1@mail.ru |  |  |  |  |  |  |

ЗАКАЗЧИК: ГНКО «ИНСТИТУТ ХИМИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ ИМ. А.Б. НАЛБАНДЯНА

Заполняется количество товаров, услуг, работ, закупаемых по заключенному договору

Заполнить количество товаров, услуг, работ, закупаемых на имеющиеся финансовые средства в рамках данного договора, а общее количество предусмотренных договором товаров, услуг, работ — заполнить в соседней графе "общее".

Если в рамках данного договора предусмотрено меньше средств, то заполнить размер суммы, предусмотренной имеющимися финансовыми средствами, а общую сумму заполнить в соседней графе "общая".

Указываются даты всех изменений, внесенных в приглашение.

Если предложенные цены представлены в двух или более валютах, то цены заполнить по установленному данным приглашением обменному курсу — в драмах Республики Армения.