ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի հարցման-պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2024 թվականի սեպտեմբերի 06-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՍՉԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/9»

«Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ կարիքների համար Հեղուկային քրոմատոգրաֆ և Գազային քրոմատագիր մասս սպեկտրաչափ  ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՍՉԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/9» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ սեպտեմբերի 06-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ սեպտեմբերի 06-ին և  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում  1.     Խնդրում եմ տալ պարզաբանում 1-ին չափաբաժնի՝ ԲԱՐՁՐ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԵՂՈՒԿԱՅԻՆ ՔՐՈՄԱՏՈԳՐԻ վերաբերյալ: 1. Հնարավոր է արդյոք դիոդ կաղապարային հայտածիչը փոխարինել սպեկտրոֆոտոմետրիկ հայտածիչով (1,5×10-9 գ/մլ ջրի մեջ կոֆեինի համար կամ 1,0×10-10 գ/մլ անտրացենի համար ացետոնիտրիլում): 2. Հնարավոր է արդյոք C18 (50×4,6 մմ×2,7 մկմ) աշտարակը փոխարինել C18 50մմ×4.6մմ×3մկմ աշտարակով, որի համար առավելագույն ճնշումը կարա լինի 41 ՄՊա: 3. Խնդրում եմ նշել ԲԱՐՁՐ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԵՂՈՒԿԱՅԻՆ ՔՐՈՄԱՏՈԳՐԻ արտադրման տարեթիվը:

Պարզաբանում	Գնահատող հանձնաժողովը մասնակիցների պարզաբանումներին ի պատասխան նշեց՝

- Հնարավոր է արդյոք դիոդ կաղապարային հայտածիչը փոխարինել սպեկտրոֆոտոմետրիկ հայտածիչով (1,5×10-9 գ/մլ ջրի մեջ կոֆեինի համար կամ 1,0×10-10 գ/մլ անտրացենի համար ացետոնիտրիլում):

Համաձայն АМИ.МН 0003-2021 փորձարկման եղանակի ԲԱՀՔ պետք է համալրված լինի  դիոդ կաղապարային հայտածիչով

- Հնարավոր է արդյոք C18 (50×4,6 մմ×2,7 մկմ) աշտարակը փոխարինել C18 50մմ×4.6մմ×3մկմ աշտարակով, որի համար առավելագույն ճնշումը կարա լինի 41 ՄՊա:

Հնարավոր է եթե արտադրող ձեռնարկությունը ներդնի և երաշխավորի АМИ.МН 0003-2021 փորձարկման եղանակով նախատեսված ճշտությունը

- Խնդրում եմ նշել ԲԱՐՁՐ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԵՂՈՒԿԱՅԻՆ ՔՐՈՄԱՏՈԳՐԻ արտադրման տարեթիվը:

2023 - 2024

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել « ՍՉԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/9» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Աննա Ներսիսյանին:

Հեռախոս` (+374 10) 232600/137

Էլ. փոստ` gnumner@armstandard.am

Պատվիրատու` «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ