Приложение N 1.3

1. Монитор пациента

- Физические параметры и экран:

  - Габариты: Не более 350 x 250 x 180 мм:

  - Вес: Не более 4 кг.

  - Экран: Цветной сенсорный (Touchscreen) экран с диагональю не менее 12.1 дюйма.

  - Разрешение: Не менее 1280 x 800 пикселей.

  - Отображение волн: Одновременное отображение на экране до 10 волновых кривых.

- Электропитание и интерфейс:

  - Аккумулятор: Встроенный перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор. Обеспечивает не менее 4.5 часов непрерывной работы (желателен вариант увеличенной ёмкости — до 10 часов работы).

  - Подключения: USB-порты (не менее 2 шт.), стандартное сетевое подключение (RJ45), возможность подключения синхронизации дефибриллятора и вызова медсестры.

- Измеряемые параметры и регистрация:

  - ЭКГ (ECG): Автоматическое распознавание и поддержка 3, 5 и 12 отведений.

  - Частота сердечных сокращений (HR): Диапазон измерения для взрослых — 10 - 300 уд/мин, для новорождённых и детей — 10 - 350 уд/мин.

  - Анализ аритмий: Многоотведённый анализ, автоматическое распознавание и классификация не менее 27 типов аритмий и защита от дефибрилляционных импульсов.

  - Анализ сегмента ST: Диапазон измерения — от -2.5 до +2.5 мВ (точность — ±0.02 мВ или ±10%).

  - Анализ QT/QTc: Параметры — QT, QTc, ∆QTc, возможность выбора формул расчёта QTc (Базетт, Фридерисия, Фрамингем или Ходжес). Диапазон измерения — от 200 до 800 мс.

  - Дыхание (Resp): Диапазон измерения не менее от 0 до 200 дыханий/мин.

  - Сатурация (SpO2): Диапазон измерения — от 0 до 100%. Точность должна составлять ±2% (в диапазоне 70-100% для взрослых и пациентов детского возраста).

  - Неинвазивное артериальное давление (NIBP): Измерение по осциллометрической технологии в ручном (Manual), автоматическом (Auto), непрерывном (STAT) и последовательном (Sequence) режимах. Диапазон систолического давления для взрослых должен составлять 25 - 290 мм рт. ст., диастолического — 10 - 250 мм рт. ст., среднего — 15 - 260 мм рт. ст. (также предусмотрено для детей и новорождённых).

  - Температура (Temp): Двухканальное измерение, диапазон измерения — от 0 до 50 °C.

  Анализ аритмий, сегмента ST и QT:

- Анализ аритмий (Анализ аритмии): Многоотведённый анализ, автоматическое распознавание и классификация не менее 27 типов аритмий (включая асистолию, желудочковую фибрилляцию/тахикардию, желудочковую брадикардию, экстремальную тахикардию и брадикардию, желудочковый ритм, паузу, R на T, фибрилляцию предсердий и др.).

- Анализ сегмента ST (Анализ сегмента ST): Диапазон измерения — от -2.5 до +2.5 мВ. Точность — ±0.02 мВ или ±10%. Разрешение — 0.01 мВ.

- Анализ QT/QTc (Анализ QT): Параметры — QT, QTc, ∆QTc, предусмотрен для взрослых, детей и новорождённых. Выбор формул расчёта QTc (Базетт, Фридерисия, Фрамингем или Ходжес). Диапазон измерения — от 200 до 800 мс (точность — ±30 мс, разрешение — 4 мс для QT, 1 мс для QTc).

  Мониторинг артериального давления (НИАД и ИАД):

  Основные параметры ЭКГ (ECG):

- Отведения: Автоматическое распознавание и поддержка 3, 5, 6 и 12 отведений.

- Частота сердечных сокращений (HR): Диапазон измерения для взрослых — 10 - 300 уд/мин, для новорождённых/детей — 10 - 350 уд/мин.

- Защита от дефибрилляции: Устройство должно выдерживать дефибрилляцию 5000 В (360 Дж), время восстановления параметров — < 5 сек.

Сертификаты качества (наличие)

1. ISO 13485 или эквивалент

2. ISO 14001 или эквивалент

3. Для медицинского оборудования — сертификат CE, подтверждающий прохождение всех необходимых испытаний согласно директиве 93/42/EEC, или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745, или сертификат FDA о прохождении всех необходимых испытаний

2. Медицинский отсасыватель, переносной (Аспиратор)

- Назначение: Портативный медицинский отсасыватель для быстрого удаления жидкостей из верхних дыхательных путей.

- Мощность отсасывания (Поток): Не менее 30 литров/мин.

- Ёмкость: Оснащён автоклавируемой (многоразовой и стерилизуемой) ёмкостью.

- Электропитание: Встроенный перезаряжаемый аккумулятор (автономность — не менее 45 минут) и возможность подключения к сети автомобиля (12V).

- Вес: Не более 5 кг для обеспечения мобильности.

Сертификаты качества:

ISO 10079-1; IEC 600601-1 3rd ed., approval e1 according to Directive 72/245/EEC, UNI EN 1789, IEC 60601-1-11. Classification according MDD 93/42/EEC: IIb или эквивалент

3. Медицинская сумка общего назначения — укладочный ящик (Большой),

Назначение: Предназначен для хранения и безопасной транспортировки лекарственных средств, медицинских инструментов и перевязочных материалов, используемых бригадами скорой медицинской помощи, медицины катастроф, анестезиологии и реанимационных отделений при оказании неотложной помощи.

Материал и дизайн - укладочный ящик должен быть изготовлен из высокопрочного, ударостойкого, морозостойкого и термостойкого пищевого ABS-пластика. Для быстрой идентификации цвет ящика должен быть оранжевым. На верхней внешней поверхности ящика должно быть прозрачное окно или карман для размещения номера бригады или наименования медицинского комплекта.

Конструкция и безопасность Верхняя часть ящика должна состоять из двух створок, открывающихся в стороны, которые должны быть надёжно закреплены к основанию петлями со стальным стержнем (осью). Дно должно быть уплотнённым и износостойким. Ящик должен быть оснащён удобной ручкой для переноски и надёжными замками, полностью исключающими самопроизвольное или случайное открытие ящика при транспортировке.

Внутреннее пространство и комплектность Изделие должно поставляться в пустом виде (без лекарств или инструментов) и иметь увеличенный внутренний объём. Вкладыши лотков (ложементы), предназначенные для лекарств, должны полностью размещаться в створках, оставляя дно полностью свободным для более крупных принадлежностей (например, диагностических приборов или перевязочных материалов). При открытии ящика должно обеспечиваться строго вертикальное положение лотков. Вкладыши должны обеспечивать надёжную фиксацию ампул в вертикальном положении, исключая их движение, удары друг о друга или разбивание. В стандартную комплектацию обязательно должны входить.

Вкладыш (ложемент) для ампул объёмом 1, 2 и 5 мл — не менее чем на 148 мест (1 шт.).

Вкладыш (ложемент) для ампул объёмом 10 и 20 мл (не менее 54 мест) и для флаконов с антисептическими растворами (не менее 6 мест) (1 шт.).

Габариты и вес

Длина — 440 мм (± 5 мм допустимого отклонения).

Ширина — 252 мм (± 5 мм допустимого отклонения).

Глубина — 340 мм (± 5 мм допустимого отклонения).

Вес в пустом состоянии — не более 2.6 кг.

Гарантия и качество Поставляемый товар должен быть новым и неиспользованным. Гарантия, предоставляемая производителем, должна обеспечивать не менее 100,000 циклов открывания/закрывания или не менее 24 месяцев гарантийного обслуживания.

4. Перевязочная сумка (Средняя),

- Материал: Высококачественный, водостойкий и легко очищаемый материал (например, ПВХ).

- Объём: Около 64 литров.

- Конструкция: Внешние большие карманы, прочные ручки в верхней и боковых частях, светоотражающие полосы для внешней видимости. Дно должно быть усиленным и влагостойким.

Сертификаты качества:

Для медицинского оборудования — сертификат CE, подтверждающий прохождение всех необходимых испытаний согласно директиве 93/42/EEC, или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745, или сертификат FDA о прохождении всех необходимых испытаний

5. Комплект транспортных лестничных шин / КШТЛ-МП-01 или эквивалент

․ Предназначен для быстрого и надёжного обездвиживания (иммобилизации) верхних и нижних конечностей в процессе транспортировки пострадавших бригадами скорой медицинской помощи, медицины катастроф, военной и экстремальной медицины, а также медпунктами.

․ Материал и конструктивные особенности Основа шин должна быть изготовлена из прочного стального проволочного лестничного каркаса. Каркас должен быть облицован вспененным полиэтиленом (НПЭ) и снаружи обшит покрытием из высокопрочного поливинилхлорида (ПВХ/ПВХ). Материалы должны быть легко моющимися и подлежать медицинской дезинфекции. Для облегчения процесса дезинфекции и увеличения срока службы в конструкции шин должны полностью отсутствовать трудноочищаемые фиксирующие элементы (например, липкие ленты/«липучки»). Шины должны быть предназначены для многократного использования.

․ Применение и эргономика - В отличие от классических лестничных шин, предлагаемая модель до применения не должна требовать дополнительной подготовки к работе (предварительного обматывания ватой или бинтом). Для осуществления иммобилизации шина должна легко сгибаться в нужном месте, точно моделироваться по анатомической форме конечности и фиксироваться обычными бинтами или косыночными повязками (перевязочные материалы в комплект не входят). Шины должны быть пригодны как для травм верхних и нижних конечностей, так и для иммобилизации при переломах плечевого сустава. Они должны быть лёгкими, компактными и сохранять приданную рабочую форму на протяжении всей транспортировки.

Комплектация Стандартный комплект обязательно должен включать.

Шина для верхней конечности – 1 шт.

Шина для нижней конечности – 1 шт.

Чехол для хранения и транспортировки – 1 шт. Чехол должен быть изготовлен из прочной ткани, иметь стягивающийся/закрывающийся верх (кулиска) и удобную ручку для быстрой переноски.

Габариты и вес

Размеры шины для верхней конечности (Длина x Ширина x Толщина) — 860 x 120 x 20 мм (± 10 мм допустимого отклонения).

Размеры шины для нижней конечности (Длина x Ширина x Толщина) — 1240 x 150 x 20 мм (± 10 мм допустимого отклонения).

Размеры комплекта в чехле (Длина x Ширина x Толщина) — 1300 x 170 x 50 мм (± 20 мм допустимого отклонения).

Общий вес комплекта (с чехлом) — не более 1.2 кг.

Гарантия и качество Поставляемый товар должен быть новым и неиспользованным.

6. Кислородный баллон 5 литров, алюминиевый

Предназначен для бригад скорой помощи, ёмкостью 5 литров, из алюминия, что обеспечивает лёгкость баллона, в соответствии с требованиями ГОСТ 949 — 83.

7. Носилки скорой помощи (каталка)

. Общие требования и сертификация

- Носилки должны быть предназначены для безопасной транспортировки и погрузки/разгрузки взрослых пациентов в автомобилях скорой помощи.

- Стандарты безопасности: Оборудование обязательно должно быть сертифицировано и полностью соответствовать европейским гармонизированным стандартам безопасности UNI EN 1865 и UNI EN 1789 (должны быть представлены соответствующие сертификаты).

- Устойчивость к авариям: Носилки обязательно должны иметь сертификацию аварийных испытаний 10G (Crash-test), что гарантирует безопасность пациента в аварийных ситуациях при нагрузках.

. Конструкция и материалы

- Технология рамы (Safe-Frame): Для выдерживания сильных механических нагрузок основная рама носилок обязательно должна состоять из одной цельной/монолитной детали (single-piece frame), чтобы избежать конструктивных ослаблений или деформаций.

- Материал: Основная конструкция должна быть изготовлена из специально окрашенной стали (Painted steel).

- Пластиковые или полимерные детали обязательно должны быть изготовлены из ABS-пластика и HDPE (полиэтилена высокой плотности) для снижения веса и повышения прочности.

. Размерные и весовые параметры

- Максимальная грузоподъёмность (Loading capacity): Не менее 250 кг.

- Собственный вес носилок: Не более 46.5 кг (обеспечивая идеальный баланс прочности и лёгкости).

- Общая длина: Не более 197 см.

- Общая ширина: не более 57 см.

- Максимальная высота в разложенном состоянии: не более 95 см.

- Высота в сложенном (опущенном) состоянии: не менее 31 см.

. Шасси, колёса и управление

- Конфигурация колёс: Носилки обязательно должны быть оснащены ровно 4 колёсами, из которых 2 задних (со стороны оператора) должны быть поворотными/направляющими (Rotating Wheels), а 2 передних — большими и фиксированными (Big Fixed Wheels).

- Носилки НЕ ДОЛЖНЫ иметь переднюю складную тележечную часть (foldable front trolley), дизайн должен быть монолитным и максимально простым в эксплуатации.

. Позиционирование пациента и эргономика

- Положение Тренделенбурга: Поверхность для лежания обязательно должна иметь возможность противошокового позиционирования Тренделенбург (Trendelenburg).

. Стандартные принадлежности (аксессуары) Изделие должно поставляться со следующими обязательными принадлежностями.

- Матрас: Специальный матрас из 3 секций, водонепроницаемый, огнестойкий, изготовленный из материала Skay методом электросварки.

- Ремни безопасности: Система должна включать регулируемый грудо-брюшной (thoracic abdominal) ремень с 4-точечной системой крепления.

8. Транспортная шина для фиксации бедра с возможностью вытяжения (тракции) / ШБВ (аналог Дитерихса) или эквивалент

Предназначена для транспортной иммобилизации нижней конечности при переломах бедренной и большеберцовой костей в условиях скорой медицинской помощи, медицины катастроф и экстремальных ситуаций, одновременно обеспечивая продольное вытяжение (тракцию) конечности. Применяется для уменьшения болевого синдрома и предотвращения посттравматических осложнений со стороны сосудов, сухожилий и мышц.

Материал и дизайн Основные конструктивные детали шины должны быть изготовлены из прочной, но лёгкой древесины и полностью покрыты высококачественной водостойкой (водоотталкивающей) тканью. Применяемые материалы должны выдерживать сложные полевые условия, легко очищаться и обслуживаться стандартными дезинфицирующими и моющими средствами. Устройство должно быть рассчитано на бесперебойную эксплуатацию при температуре окружающей среды от -50°C до +45°C.

Применение и эргономика Процедура наложения шины должна быть оптимизирована для условий неотложной помощи. Для фиксации не должно требоваться длительное использование стандартных бинтов, что обеспечит максимальную скорость и удобство оказания помощи в экстремальных условиях. Надёжная иммобилизация конечности должна осуществляться при помощи специальных медицинских треугольных повязок (косынок), обеспечивающих быструю фиксацию в необходимых трёх основных позициях.

Комплектация Стандартный комплект обязательно должен включать.

- Раздвижная (регулируемая по длине) наружная штанга (планка) – 1 шт.

- Раздвижная (регулируемая по длине) внутренняя штанга (планка) – 1 шт.

- Опора-подставка (ложемент) для фиксации стопы (подошвы) – 1 шт.

- Медицинские треугольные повязки (косынка) для быстрой фиксации конечности без бинта – не менее 3 шт.

- Прочная сумка для хранения и транспортировки – 1 шт.

Габариты и вес

- Габариты комплекта шины в упакованном (в сумке) состоянии должны быть.

  - Длина — 1000 мм (± 20 мм допустимого отклонения).

  - Ширина — 190 мм (± 10 мм допустимого отклонения).

  - Глубина (толщина) — 200 мм (± 10 мм допустимого отклонения).

- Общая масса комплекта с сумкой (брутто) — не более 4.4 кг.

Поставляемый товар должен быть новым, неиспользованным и пригодным для многократного применения.

9. Иммобилизатор головы (Фиксатор)

- Назначение: Временная фиксация головы и шеи при травмах шейного отдела. Должен быть совместим с жёсткими или лопаточными носилками.

- Материал: Мягкий материал с водостойким, не впитывающим кровь и жидкости, легко дезинфицируемым покрытием (например, пена E.V.A.).

- Крепление: Липкими лентами и устойчивыми ремнями.

Сертификаты качества:

Для медицинского оборудования — сертификат CE, подтверждающий прохождение всех необходимых испытаний согласно директиве 93/42/EEC, или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745, или сертификат FDA о прохождении всех необходимых испытаний

10. Жёсткие носилки с ремнями (Складные),

Предназначены для надёжной иммобилизации и безопасной транспортировки на госпитальном этапе пострадавших с тяжёлыми повреждениями позвоночника, таза и конечностей (или при подозрении на них) бригадами скорой медицинской помощи, спасательными службами и медициной катастроф. Комплект обеспечивает жёсткую фиксацию тела и головы по одной оси, предотвращая возможные вторичные травмы.

Материал и дизайн Щит должен быть изготовлен из полиэтилена высокой плотности (HDPE), ударопрочного, без швов (монолитной конструкции). Материал должен быть экологически чистым, не впитывающим (кровь, биологические жидкости), что обеспечивает лёгкую очистку и медицинскую дезинфекцию стандартными растворами. Конструкция должна быть на 100% рентгенопрозрачной, позволяя проводить рентгенологические и КТ-исследования без снятия пострадавшего со щита. Благодаря своей конструкции щит должен иметь положительную плавучесть, чтобы его можно было использовать при спасательных операциях на водной поверхности.

Конструктивные особенности и эргономика По всему периметру щита (по краям) должны быть расположены симметрично распределённые эргономичные ручки-отверстия (не менее 20-21 шт.), обеспечивающие удобный захват медицинским персоналом под разными углами, а также служащие для точной фиксации ремней. Головная часть должна быть адаптирована для быстрой и надёжной установки фиксатора головы.

Технические параметры и габариты

- Длина щита — 1830 мм (± 20 мм допустимого отклонения).

- Ширина щита — 450 мм (± 10 мм допустимого отклонения).

- Высота (толщина) щита — 50 мм (± 10 мм допустимого отклонения).

- Собственный вес щита (без фиксатора головы и ремней) — не более 7.5 кг.

- Общий вес комплекта — не более 9.5 кг.

- Максимально допустимая грузоподъёмность — не менее 159 кг.

Комплектация Стандартный комплект обязательно должен включать.

- Спинальный щит – 1 шт.

- Фиксатор головы (иммобилизатор) – 1 комплект. Предназначен для многократного использования, изготовлен из материала с полимерным водоотталкивающим покрытием. Должен состоять из основания, крепящегося к щиту, 2 боковых мягких блоков с отверстиями, адаптированными к анатомической форме головы (для осмотра ушей), а также фиксирующих лент для лба и подбородка.

- Система фиксирующих ремней («паук») – 1 комплект. Многоточечная объединённая система ремней для надёжной фиксации плечевого пояса, грудной клетки, таза и нижних конечностей пострадавшего. Ремни должны регулироваться по размеру тела пациента и крепиться застёжками Velcro (липучками).

Поставляемый товар должен быть новым, неиспользованным

11. Электрокардиограф (ЭКГ аппарат)

- Описание: ЭКГ аппарат, 12 отведений, с микропроцессорным управлением.

- Общие требования:

  - Устройство должно быть 12-канальным электрокардиографом, предназначенным для взрослых и детей.

  - Должно обеспечивать регистрацию и отображение 12-канальной ЭКГ покоя

  - Должно иметь возможность печати результатов исследования

  - Устройство должно соответствовать требованиям стандарта IEC 60601-2-25.

- Физические характеристики:

  - Высота — не более 60 мм

  - Ширина — не более 210 мм

  - Длина — не более 270 мм

  - Вес — не более 1.5 кг

- Параметры измерения и обработки сигнала:

  - Частотный диапазон — не менее 0.01 – 500 Гц

  - Частота дискретизации ЭКГ — не менее 64 000 выборок/сек (A/D)

  - Частота дискретизации кардиостимулятора (Pacemaker) — не менее 96 000 выборок/сек (A/D)

  - Коэффициент подавления синфазных помех (CMRR) — не менее 140 дБ (при включённом AC фильтре), не менее 123 дБ (при выключенном AC фильтре)

  - Постоянная времени — не более 3.2 сек

  - A/D преобразователь — 24-битный

  - Разрешение (A/D resolution) — около 0.12 μV/LSB

  - Входное сопротивление — не менее 100 МΩ (10 Гц)

- Настройки отображения и чувствительности:

  - Режимы чувствительности отображения — Auto, 1.25, 2.5, 5, 10, 20 мм/мВ (±5 %)

  - Допуск смещения напряжения электродов — ±900 мВ (±5 %)

  - Минимальный измеряемый сигнал — не более 20 μV p-p (10 Гц)

  - Калибровочный сигнал — 1 мВ ±1 %

  - Уровень помех — не более 12.5 μV (p-p)

- Фильтры:

  - Фильтр базовой линии — 0.01 Гц, 0.05 Гц, 0.56 Гц

  - Фильтр мышечного шума (EMG) — 20 Гц, 35 Гц, выключен

  - Фильтр нижних частот — 150 Гц, 270 Гц, 350 Гц

  - Фильтр сетевых помех (Notch) — 50 Гц, 60 Гц, выключен

  - Подавление сетевых помех — не менее 20 дБ

- Безопасность и защита:

  - Защита от дефибрилляции — до 5000 В (360 Дж) без потери данных

  - Восстановление базовой линии после дефибрилляции — не более 5 сек

  - Восстановление поляризации электродов — не более 10 сек

  - Поглощение энергии дефибрилляции — не более 10 % (нагрузка 100 Ω)

  - Защита от перегрузки AC — не менее 10 сек

- Распознавание кардиостимулятора (Pacemaker):

  - Амплитуда — ±500 μV – ±700 мВ

  - Ширина импульса — 30 μв – 2 мв

- Измерение частоты сердечных сокращений:

  - Диапазон измерения — 30 – 300 уд/мин

  - Точность — ±1 % или ±1 уд/мин (большее значение)

  - Разрешение — 1 уд/мин

- Экран:

  - Тип — цветной TFT LCD

  - Размер — не менее 5 дюймов

  - Разрешение — не менее 800 × 480 пикселей

  - Отображаемые данные — ID пациента, имя, пол, возраст, частота сердечных сокращений, индикация кардиостимулятора, предупреждения и сообщения, время, заряд батареи, волновые формы, скорость, усиление

- Питание:

  - Питание — от сети AC или от аккумулятора

  - Входное напряжение — 100–240 В AC ±10 %

  - Частота — 50/60 Гц

- Аккумулятор:

  - Тип — перезаряжаемый литий-ионный

  - Ёмкость — не менее 2600 mAh

  - Время зарядки — до 90 % ≤3 часов, до 100 % ≤3.5 часов (при выключенном устройстве)

  - Автономная работа — не менее 500 автоматических отчётов ЭКГ, или ≥2 часов непрерывной печати, или ≥6 часов регистрации без бумаги

- Принтер:

  - Тип — термопринтер высокого разрешения

  - Скорость бумаги — 5, 12.5, 25, 50 мм/сек (±5 %)

  - Разрешение печати — Горизонтальное: 32 точки/мм, Вертикальное: 8 точек/мм

  - Бумага — 80 мм × 20 м (рулон) или 80 мм × 70 м (сложенная)

- Программное обеспечение и память:

  - Автоматический анализ и интерпретация 12-канальной ЭКГ

  - Режим ЭКГ покоя — запись 10 сек и печать

  - Внутренняя память — не менее 1200 ЭКГ

12. Дефибриллятор

  - Вес: ≤4.2 кг (в базовой конфигурации — с аккумулятором)

  - Экран: ≥8-дюймовый LCD цветной ёмкостный сенсорный экран, защищённый закалённым стеклом.

    - 1024 × 768 пикселей

    - Не менее 5 волновых кривых

    - Интерфейс с крупным шрифтом

    - Функция заморозки кривой

    - Функция снимка экрана (screenshot)

    - Режим высокого контраста

    - Автоматическая регулировка яркости

    - Поддержка управления жестами

  - Скорость сканирования: 6.25, 12.5, 25, 50 мм/с

  - Световой индикатор тревоги: Наличие

  - Навигационный регулятор/кнопка: Наличие

  - Время готовности к включению: Не более 2 секунд

  - Графическое визуальное руководство по тревоге: Наличие

- Питание:

  - Входное напряжение AC: 100V–240V

  - Аккумулятор: Литий-ионный аккумулятор, который должен обеспечивать не менее 300 разрядов энергией 200 Дж, или 6.5 часов мониторинга, или 4.5 часа пейсинга при одном заряде нового аккумулятора. Вес аккумулятора — менее 0.5 кг.

  - Задержка отключения после сигнала о низком заряде аккумулятора: Не менее 20 минут мониторинга

- Ручная дефибрилляция:

  - Применимые группы пациентов: Взрослые, дети, новорождённые

  - Технология: Короткая двухфазная экспоненциальная (BTE) форма волны с автоматической компенсацией по импедансу пациента

  - Максимальная выходная энергия: 360 Дж

  - Режим дефибрилляции в ручном режиме: Синхронизированный и несинхронизированный, выбор энергии не менее чем на 23 уровнях

  - Время зарядки: От аккумулятора — до 200 Дж не более чем за 3 секунды

  - Индикация контакта с пациентом: Должны быть индикаторы как на экране, так и на внешнем paddle, показывающие состояние контактного импеданса между пациентом и paddle/pads. Отображаемое значение импеданса должно быть регулируемым.

  - Выбор энергии: Должен быть возможен как с панели устройства, так и с помощью внешних paddle

  - Диапазон импеданса пациента: От 25 до 300 Ом для наружной дефибрилляции

  - Время восстановления ЭКГ после дефибрилляции: Не более 2.5 секунд

  - Автоматический анализ ритма в режиме ручной дефибрилляции: Наличие

  - Руководство по работе в режиме ручной дефибрилляции: Наличие

- AED (автоматический внешний дефибриллятор):

  - Голосовое руководство: Наличие

  - Запись голоса: Наличие

  - Шоковые ритмы: VF, VT (ЧСС >150 уд/мин и ширина QRS >120 мс)

  - Серия шоков: Шоки 1, 2, 3, регулируемые. Последовательность нарастающей энергии по умолчанию должна соответствовать руководству AHA 2020

- CPR обратная связь:

  - Контролируемые параметры: Наличие — частота, время прерывания. Опционально — глубина, обратный подъём (recoil), доля компрессий, CQI

  - CPR метроном: Должен соответствовать руководству AHA 2020

  - Панель управления CPR: Наличие

  - Обратный отсчёт CPR: Наличие

  - CPR фильтр: Наличие

  - Режим обучения CPR: Включая обучение действиям CPR, обучение спасательным процедурам, интерактивное самообучение

- Пейсинг:

  - Режимы: Фиксированный режим и режим по требованию (demand)

  - Форма волны: Моноимпульсная квадратная волна

  - Длительность импульса: 20 мс, 40 мс, ±5%

  - Частота пейсинга: От 30 ppm до 210 ppm (Точность — ±1.5%, Шаг — 5 ppm)

  - Выход пейсинга: От 0 mA до 200 mA (Точность — ±5% или ±5 mA, что больше, Шаг — 1 mA, 2 mA или 5 mA)

  - Функция пейсинга 4:1: Наличие

- Мониторинг:

  - ЭКГ: От 15 до 300 уд/мин для взрослых, от 15 до 350 уд/мин для детских и неонатальных пациентов. Точность частоты сердечных сокращений — ±1% или ±1 уд/мин, что больше. Масштабы ЭКГ — 0.25, 0.5, 1, 2, 4 см/мВ, Auto. Каскадное отображение ЭКГ

  - Мониторинг ST/QT: Наличие

  - SpO2: 0–100% для взрослых, детских и неонатальных пациентов. Должен обеспечивать индекс перфузии и звуковой тон.

  - PR: 20–300 уд/мин

  - NIBP: Взрослые. Sys 25–290 mmHg, Dia 10–250 mmHg, Mean 15–260 mmHg. Детские. Sys 25–240 mmHg, Dia 10–200 mmHg, Mean 15–215 mmHg. Неонатальные. Sys 25–140 mmHg, Dia 10–115 mmHg, Mean 15–125 mmHg:

- Регистратор:

  - Автоматическая запись: Случаи зарядки, случаи шока, отмеченные события, отчёт автотеста, параметрические тревоги, тревоги аритмии — если настроены как включённые

  - Скорость записи: 6.25 мм/с, 12.5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с

  - Длительность регистрации волновой формы: 8 с, 16 с, 32 с, STAT

  - Количество печатаемых волновых форм: Максимум 3

  - Ширина бумаги: 50 мм

- Хранение:

  - Регистрация событий: До 1000 событий для каждого пациента

  - Хранение волновых форм: До 120 часов непрерывного хранения ЭКГ волновых форм

  - Запись звука: Не менее 8 часов для каждого пациента

  - Табличные тренды: Не менее 200 часов для всех измеряемых параметров, разрешение — 1 минута

  - Экспорт данных: Данные должны экспортироваться на компьютер с помощью USB флеш-памяти

- Обслуживание:

  - Автотест при выключенном питании: Наличие, включая разряд максимальной энергии

  - Частота автотеста: Ежедневно, еженедельно

  - Напоминание о пользовательском тесте: Наличие

  - Индикатор состояния устройства: Наличие

  - Настраиваемое резюме теста: Наличие

  - Графическое визуальное руководство по устранению неисправностей: Наличие

- Требования к окружающей среде и физические требования:

  - Степень защиты от воды/твёрдых частиц: ≥IP55

  - Защита от падения без транспортировочного чехла: 0.75 м на 6 сторон

  - Испытание на ударопрочность: Пиковое ускорение — 102g, длительность — 6 мс

  - Температура: Рабочая — от -20 до +55 °C, хранения — от -40 до +75 °C

  - Влажность: От 5 до 95 % (без конденсации)

  - Высота над уровнем моря: От -381 м до +4575 м

- Сеть:

  - Передача данных: Отправка данных в реальном времени в CMS или службу HL7 через Wi-Fi или проводную сеть

- Сертификаты качества (наличие)

- 1. ISO 13485 или эквивалент

- 2. ISO 14001 или эквивалент

- 3. Для медицинского оборудования — сертификат CE, подтверждающий прохождение всех необходимых испытаний согласно директиве 93/42/EEC, или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745, или сертификат FDA о прохождении всех необходимых испытаний

13. Инфузионный (шприцевой) насос

- Физические параметры и экран:

  - Вес: Не более 1.6 кг.

  - Габариты: Максимум 257 x 150 x 73 мм.

  - Экран: Цветной сенсорный экран (TFT LCD) с диагональю не менее 3.5 дюйма, разрешением 200x400 пикселей и 1-8 регулируемыми уровнями яркости.

  - Отображение: На экране должны отображаться статус инфузии (наименование препарата, основные параметры, уровень давления в реальном времени) и системная информация (тревоги, заряд батареи, рабочий режим).

- Совместимость шприцов и точность:

  - Совместимость: Устройство должно поддерживать шприцы объёмом 1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 20, 30, 35, 50 и 60 мл.

  - Распознавание: Наличие функции автоматического распознавания размера шприца.

  - Точность: Отклонение точности инфузии не должно превышать ± 1.8%.

- Рабочие режимы и объёмы:

  - Режимы: Скорость (Rate), Доза (Dose), Время (Time), Доза-время (Dose Time), Последовательный (Sequential), Прерывистый (Intermittent), Нагрузочная доза (Loading Dose), Постепенно возрастающий (Ramp) и Микро-инфузия (Micro-infusion).

  - Скорость потока: Диапазон регулировки — от 0.01 до 2300 мл/ч.

  - KVO (поддержание проходимости вены): Со скоростью от 0.01 до 5.0 мл/ч.

  - Болюс (Bolus) и Промывка (Purge): От 0.01 до 2300 мл/ч.

- Безопасность, тревоги и окклюзии:

  - Обнаружение окклюзии: 15 регулируемых уровней (от 50 до 1125 мм рт. ст.). Возможность выбора единиц давления (mmHg, kPa, bar, psi).

  - Система Anti-bolus: Наличие системы уменьшения неожиданного болюса при окклюзии.

  - DERS: Наличие системы снижения ошибок дозирования (Dose Error Reduction System) с установлением ограничений доз и автоматическими тревогами.

- Электропитание и классификация:

  - Питание: 100-240 V, 50/60 Hz.

  - Аккумулятор: Встроенный перезаряжаемый литиевый аккумулятор, обеспечивающий не менее 5 часов непрерывной работы (при скорости 5 мл/ч).

Сертификаты качества (наличие)

1. ISO 13485 или эквивалент

2. ISO 14001 или эквивалент

3. Для медицинского оборудования — сертификат CE, подтверждающий прохождение всех необходимых испытаний согласно директиве 93/42/EEC, или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745, или сертификат FDA о прохождении всех необходимых испытаний

14. Электрические лестничные носилки (кресло-каталка-подъёмник)

- Назначение: Предназначены для эвакуации пациентов в условиях скорой помощи и чрезвычайных ситуаций, а также для безопасного подъёма и спуска по лестницам.

- Материал и конструкция: Изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава и стали с порошковым покрытием. Имеют складную конструкцию для удобства транспортировки и хранения.

- Физические параметры и грузоподъёмность:

  - Максимальная нагрузка: До 181 кг.

  - Собственный вес: Около 42 кг.

  - Габариты (в разложенном состоянии): Около 96 x 63 x 115 см.

  - Габариты (в сложенном состоянии): Около 88 x 63 x 48.5 см.

- Электрическая система и двигатель:

  - Двигатель: Бесщёточный (brushless) двигатель мощностью 200W для плавного подъёма по лестницам.

  - Аккумулятор: Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор большой ёмкости (24V, 18Ah) для обеспечения длительной работы.

  - Управление: Электронная система контроля скорости, обеспечивающая безопасный и плавный спуск.

- Колёсная и гусеничная система:

  - Расположенная под тележкой гусеничная (Crawler) система для надёжного сцепления со ступенями и обеспечения безопасности.

  - Колёса: Амортизирующие колёса. Диаметр передних колёс — не менее 8 дюймов, задних — от 12 до 12.5 дюйма.

- Комфорт и безопасность:

  - Оснащены регулируемой опорой, съёмной подушкой и водонепроницаемым губчатым матрасом.

  - Имеются складные ручки, удобные подлокотники, удлиняемые подножки и ремни безопасности для фиксации пациента.

  - Системы безопасности защищены от воды.

15. Лампа бактериоцид открытого типа, предназначенная для дезинфекции салона автомобиля.