Հավելված N 1.6

1. Պացիենտի մոնիտոր

- Ֆիզիկական պարամետրեր և էկրան:

  - Չափսեր: Ոչ ավելի, քան 350 x 250 x 180 մմ:

  - Քաշ: Ոչ ավելի, քան 4 կգ:

  - Էկրան: Առնվազն 12.1 դյույմ անկյունագծով գունավոր սենսորային (Touchscreen) էկրան:

  - Կետայնություն: Առնվազն 1280 x 800 պիքսել:

  - Ալիքների ցուցադրում: Մինչև 10 ալիքային հետագծերի միաժամանակյա արտացոլում էկրանին:

- Էներգասնուցում և ինտերֆեյս:

  - Մարտկոց: Ներկառուցված վերալիցքավորվող լիթիում-իոնային մարտկոց: Ապահովում է առնվազն 4.5 ժամ անընդմեջ աշխատանք (ցանկալի է մեծացված տարողունակությամբ տարբերակը՝ մինչև 10 ժամ աշխատանքով):

  - Միացումներ: USB պորտեր (առնվազն 2 հատ), ստանդարտ ցանցային միացում (RJ45), դեֆիբրիլյատորի սինխրոնիզացիայի և բուժքրոջ կանչի միացման հնարավորություն:

- Չափվող պարամետրեր և գրանցում:

  - ԷՍԳ (ECG): 3, 5 և 12 արտածումների ավտոմատ ճանաչում և աջակցում:

  - Սրտի զարկերի հաճախականություն (HR): Մեծահասակների համար չափման միջակայքը՝ 10 - 300 զարկ/րոպե, նորածինների և երեխաների համար՝ 10 - 350 զարկ/րոպե:

  - Առիթմիայի վերլուծություն: Բազմաարտածումային վերլուծություն, առնվազն 27 տեսակի առիթմիաների ավտոմատ ճանաչում և դասակարգում և պաշտպանություն դեֆիբրիլյացիոն ազդակներից:

  - ST սեգմենտի վերլուծություն: Չափման միջակայքը՝ -2.5-ից մինչև +2.5 մՎ (ճշգրտությունը՝ ±0.02 մՎ կամ ±10%):

  - QT/QTc անալիզ: Պարամետրեր՝ QT, QTc, ∆QTc, QTc հաշվարկման բանաձևերի ընտրության հնարավորություն (Բազետ, Ֆրիդերիչիա, Ֆրամինգհամ կամ Հոջես): Չափման միջակայքը՝ 200-ից 800 մս:

  - Շնչառություն (Resp): Չափման միջակայքը առնվազն 0-ից 200 շունչ/րոպե:

  - Սպիտուրացիա (SpO2): Չափման միջակայքը՝ 0-ից 100%: Ճշգրտությունը պետք է կազմի ±2% (70-100% միջակայքում մեծահասակների և մանկական տարիքի պացիենտների համար):

  - Ոչ ինվազիվ զարկերակային ճնշում (NIBP): Օսցիլոմետրիկ տեխնոլոգիայով չափում՝ ձեռքի (Manual), ավտոմատ (Auto), անընդհատ (STAT) և հաջորդական (Sequence) ռեժիմներով: Սիստոլիկ ճնշման միջակայքը մեծահասակների համար պետք է լինի 25 - 290 մմ սնդ. սյուն, դիաստոլիկը՝ 10 - 250 մմ սնդ. սյուն, միջինը՝ 15 - 260 մմ սնդ. սյուն (նախատեսված նաև երեխաների և նորածինների համար):

  - Ջերմաստիճան (Temp): Երկու կանալանի չափում, չափման միջակայքը՝ 0-ից 50 °C:

  Առիթմիայի, ST սեգմենտի և QT վերլուծություն:

- Առիթմիայի վերլուծություն (Анализ аритмии): Բազմաարտածումային վերլուծություն, առնվազն 27 տեսակի առիթմիաների ավտոմատ ճանաչում և դասակարգում (ներառյալ՝ Ասիստոլիա, Փորոքային ֆիբրիլյացիա/տախիկարդիա, Փորոքային բրադիկարդիա, Էքստրեմալ տախիկարդիա և բրադիկարդիա, Փորոքային ռիթմ, Պաուզա, R-ը T-ի վրա, Նախասրտերի ֆիբրիլյացիա և այլն):

- ST սեգմենտի վերլուծություն (Анализ сегмента ST): Չափման միջակայքը՝ -2.5-ից մինչև +2.5 մՎ: Ճշգրտությունը՝ ±0.02 մՎ կամ ±10%: Լուծաչափությունը՝ 0.01 մՎ:

- QT/QTc անալիզ (Анализ QT): Պարամետրեր՝ QT, QTc, ∆QTc՝ նախատեսված մեծահասակների, երեխաների և նորածինների համար: QTc հաշվարկման բանաձևերի ընտրություն (Բազետ, Ֆրիդերիչիա, Ֆրամինգհամ կամ Հոջես): Չափման միջակայքը՝ 200-ից 800 մս (ճշգրտությունը՝ ±30 մս, լուծաչափությունը՝ QT համար 4 մս, QTc համար 1 մս):

  Զարկերակային ճնշման մոնիտորինգ (НИАД և ИАД):

  ԷՍԳ (ECG) հիմնական պարամետրեր:

- Արտածումներ: 3, 5, 6 և 12 արտածումների ավտոմատ ճանաչում և աջակցում:

- Սրտի զարկերի հաճախականություն (HR): Մեծահասակների համար չափման միջակայքը՝ 10 - 300 զարկ/րոպե, նորածինների/երեխաների համար՝ 10 - 350 զարկ/րոպե:

- Դեֆիբրիլյացիոն պաշտպանություն: Սարքը պետք է դիմանա 5000 Վ (360 Ջ) դեֆիբրիլյացիային, պարամետրերի վերականգնման ժամանակը՝ < 5 վրկ

Որակի վկայականներ (առկայություն)

1. ISO 13485 կամ համարժեք

2. ISO 14001 կամ համարժեք

3. Բժշկական սարքավորումների համար` 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ

2. Բժշկական արտածծիչ, շարժական (Ասպիրատոր)

- Նշանակություն: Դյուրակիր բժշկական արտածծիչ՝ վերին շնչուղիներից հեղուկների արագ արտածծման համար:

- Արտածծման հզորություն (Հոսք): Առնվազն 30 լիտր/րոպե:

- Տարա: Համալրված ավտոկլավացվող (բազմակի օգտագործման և ստերիլիզացվող) տարայով:

- Էներգասնուցում: Ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոց (ավտոնոմիան՝ ոչ պակաս քան 45 րոպե) և մեքենայի (12V) ցանցին միանալու հնարավորություն:

- Քաշ: Ոչ ավելի քան 5 կգ՝ շարժունակություն ապահովելու համար:

Որակի հավաստագրեր՝

ISO 10079-1; IEC 600601-1 3rd ed., approval e1 according to Directive 72/245/EEC, UNI EN 1789, IEC 60601-1-11. Classification according MDD 93/42/EEC: IIb կամ համարժեք

3. Ընդհանուր նշանակության բժշկական պայուսակ՝ դեղարկղ (Մեծ),

Նշանակությունը՝ Նախատեսված է շտապ բժշկական օգնության բրիգադների, աղետների բժշկության, անեսթեզիոլոգիայի և վերակենդանացման բաժանմունքների կողմից անհետաձգելի բուժօգնություն ցուցաբերելիս կիրառվող դեղորայքի, բժշկական գործիքների և վիրակապական նյութերի պահպանման և անվտանգ տեղափոխման համար:

Նյութը և դիզայնը - դեղարկղը պետք է պատրաստված լինի բարձր ամրության, հարվածադիմացկուն, ցրտադիմացկուն և ջերմակայուն սննդային ABS պլաստիկից: Արագ իդենտիֆիկացման նպատակով արկղի գույնը պետք է լինի նարնջագույն: Արկղի արտաքին վերին մակերեսին պետք է առկա լինի թափանցիկ պատուհան կամ գրպանիկ՝ բրիգադի համարակալումը կամ բժշկական հավաքածուի անվանումը զետեղելու համար:

Կառուցվածքը և անվտանգությունը Արկղի վերին հատվածը պետք է կազմված լինի դեպի կողքեր բացվող երկու փեղկերից, որոնք հատակին պետք է ամրացված լինեն հուսալի ծխնիներով՝ պողպատե առանցքով (ձողով): Հատակը պետք է լինի խտացված և մաշվածակայուն: Արկղը պետք է համալրված լինի հարմարավետ տեղափոխման բռնակով և հուսալի փականներով, որոնք լիովին կբացառեն տեղափոխման ընթացքում արկղի ինքնաբերաբար կամ պատահական բացվելը:

Ներքին տարածքը և լրակազմը (կոմպլեկտացիա) Ապրանքը պետք է մատակարարվի դատարկ վիճակում (առանց դեղորայքի կամ գործիքների) և ունենա մեծացված ներքին ծավալ: Դեղորայքի համար նախատեսված սկուտեղների ներդիրները (լոժեմենտները) պետք է ամբողջությամբ տեղավորվեն փեղկերի մեջ՝ հատակը ամբողջությամբ ազատ թողնելով ավելի խոշոր պարագաների (օրինակ՝ ախտորոշիչ սարքերի կամ վիրակապական նյութերի) համար: Արկղը բացելիս պետք է ապահովվի սկուտեղների խիստ ուղղահայաց դիրքը: Ներդիրները պետք է ապահովեն ամպուլաների հուսալի ֆիքսացիա ուղղահայաց դիրքում՝ բացառելով դրանց շարժը, միմյանց հարվածվելը կամ կոտրվելը: Ստանդարտ լրակազմում պարտադիր պետք է ներառված լինեն.

Ներդիր (լոժեմենտ) 1, 2 և 5 մլ ծավալով ամպուլաների համար՝ նախատեսված առնվազն 148 տեղի համար (1 հատ):

Ներդիր (լոժեմենտ) 10 և 20 մլ ծավալով ամպուլաների համար (առնվազն 54 տեղ) և անտիսեպտիկ լուծույթների սրվակների համար (առնվազն 6 տեղ) (1 հատ):

Եզրաչափերը և քաշը

Երկարությունը՝ 440 մմ (± 5 մմ թույլատրելի շեղումով):

Լայնությունը՝ 252 մմ (± 5 մմ թույլատրելի շեղումով):

Խորությունը՝ 340 մմ (± 5 մմ թույլատրելի շեղումով):

Քաշը դատարկ վիճակում՝ ոչ ավել քան 2.6 կգ:

Երաշխիք և որակ Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Արտադրողի կողմից տրամադրվող երաշխիքը պետք է ապահովի առնվազն 100,000 բացման/փակման ցիկլ կամ ոչ պակաս, քան 24 ամիս երաշխիքային սպասարկում:

4. Վիրակապական պայուսակ (Միջին),

- Նյութ: Բարձրորակ, ջրակայուն և հեշտ մաքրվող նյութ (օրինակ՝ ՊՎՔ):

- Ծավալ: Մոտ 64 լիտր:

- Կառուցվածք: Արտաքին մեծ գրպաններ, ամուր բռնակներ վերին և կողային հատվածներում, լուսանդրադարձնող շերտեր՝ արտաքին տեսանելիության համար: Հատակը պետք է լինի ամրացված և խոնավադիմացկուն:

Որակի հավաստագրեր՝

Բժշկական սարքավորումների համար` 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ

5. Տրանսպորտային աստիճանաձև բեկակալների (շինաների) հավաքածու / КШТЛ-МП-01 կամ համարժեք

․ Նախատեսված է շտապ բժշկական օգնության բրիգադների, աղետների բժշկության, ռազմական և էքստրեմալ բժշկության, ինչպես նաև բուժկետերի կողմից տուժածների տեղափոխման գործընթացում վերին և ստորին վերջույթների արագ և հուսալի անշարժացման (իմբիլիզացիայի) համար:

․ Նյութը և կառուցվածքային առանձնահատկությունները Բեկակալների հիմքը պետք է պատրաստված լինի ամուր պողպատե մետաղալարային աստիճանաձև կարկասից: Կարկասը պետք է երեսպատված լինի փրփրեցված պոլիէթիլենով (НПЭ) և արտաքինից կարված լինի բարձր ամրության պոլիվինիլքլորիդային (ՊՎՔ/ПВХ) ծածկույթով: Նյութերը պետք է լինեն հեշտ լվացվող և ենթարկվեն բժշկական ախտահանման: Ախտահանման գործընթացը հեշտացնելու և ծառայության ժամկետը երկարաձգելու նպատակով բեկակալների կառուցվածքում պետք է իսպառ բացակայեն դժվար մաքրվող ֆիքսող տարրերը (օրինակ՝ կպչուն ժապավեններ/«լիպուչկաներ»): Բեկակալները պետք է նախատեսված լինեն բազմակի օգտագործման համար:

․ Կիրառումը և էրգոնոմիկան - Ի տարբերություն դասական աստիճանաձև բեկակալների, առաջարկվող մոդելը մինչև կիրառելը չպետք է պահանջի աշխատանքի լրացուցիչ նախապատրաստում (բամբակով կամ բինտով նախնական փաթաթում): Անշարժացումն իրականացնելու համար բեկակալը պետք է հեշտությամբ ճկվի անհրաժեշտ հատվածում, ճշգրտությամբ մոդելավորվի ըստ վերջույթի անատոմիական ձևի և ֆիքսվի սովորական բինտերի կամ գլխաշորային վիրակապերի միջոցով (վիրակապական նյութերը լրակազմի մեջ չեն մտնում): Բեկակալները պետք է պիտանի լինեն ինչպես վերին և ստորին վերջույթների վնասվածքների, այնպես էլ ուսային հոդի կոտրվածքների իմբիլիզացիայի համար։ Դրանք պետք է լինեն թեթև, կոմպակտ և պահպանեն տրված աշխատանքային ձևը տրանսպորտավորման ողջ ընթացքում:

Լրակազմը (կոմպլեկտացիա) Ստանդարտ հավաքածուն պարտադիր պետք է ներառի.

Բեկակալ (շինա) վերին վերջույթի համար – 1 հատ:

Բեկակալ (շինա) ստորին վերջույթի համար – 1 հատ:

Պահպանման և տեղափոխման պատյան (չեխոլ) – 1 հատ: Պատյանը պետք է պատրաստված լինի ամուր գործվածքից, ունենա ձգվող/փակվող վերին հատված (կուլիսկա) և հարմարավետ բռնակ՝ արագ տեղափոխման համար:

Եզրաչափերը և քաշը

Վերին վերջույթի բեկակալի չափերը (Երկարություն x Լայնություն x Հաստություն)՝ 860 x 120 x 20 մմ (± 10 մմ թույլատրելի շեղումով):

Ստորին վերջույթի բեկակալի չափերը (Երկարություն x Լայնություն x Հաստություն)՝ 1240 x 150 x 20 մմ (± 10 մմ թույլատրելի շեղումով):

Հավաքածուի չափերը պատյանի մեջ (Երկարություն x Լայնություն x Հաստություն)՝ 1300 x 170 x 50 մմ (± 20 մմ թույլատրելի շեղումով):

Հավաքածուի ընդհանուր քաշը (պատյանով)՝ ոչ ավել քան 1.2 կգ:

Երաշխիք և որակ Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված:

6. Թթվածնի բալոն 5 լիտր, ալյումինե

Նախատեսված է շտապ օգնության բրիգադների համար, 5 լիտր տարողությամբ, ալյումինից, ինչն ապահովում է բալոնի թեթևությունը, համապատասխան ГОСТ 949 — 83 պահանջներին։

7. Շտապօգնության պատգարակ (Անվասայլակ)

. Ընդհանուր Պահանջներ և Սերտիֆիկացիա

- Պատգարակը պետք է նախատեսված լինի շտապօգնության մեքենաներում մեծահասակ պացիենտների անվտանգ տեղափոխման և բեռնման/բեռնաթափման համար:

- Անվտանգության Ստանդարտներ: Սարքավորումը պարտադիր պետք է սերտիֆիկացված լինի և լիովին համապատասխանի եվրոպական հարմոնիզացված UNI EN 1865 և UNI EN 1789 անվտանգության ստանդարտներին (պետք է ներկայացվեն համապատասխան հավաստագրեր):

- Վթարային դիմացկունություն: Պատգարակը պարտադիր պետք է ունենա 10G (Crash-test) վթարային փորձարկման սերտիֆիկացիա, ինչը երաշխավորում է պացիենտի անվտանգությունը վթարային իրավիճակներում ծանրաբեռնվածության ժամանակ:

. Կոնստրուկցիա և Նյութեր

- Շրջանակի տեխնոլոգիան (Safe-Frame): Ուժեղ մեխանիկական ճնշումներին դիմանալու նպատակով, պատգարակի հիմնական շրջանակը պարտադիր պետք է բաղկացած լինի մեկ ամբողջական/միաձույլ կտորից (single-piece frame)` կառուցվածքային թուլացումներից կամ դեֆորմացիաներից խուսափելու համար:

- Նյութը: Հիմնական կոնստրուկցիան պետք է պատրաստված լինի հատուկ ներկված պողպատից (Painted steel):

- Պլաստմասայե կամ պոլիմերային դետալները պարտադիր պետք է պատրաստված լինեն ABS պլաստիկից և HDPE-ից (բարձր խտության պոլիէթիլեն)՝ քաշը թեթևացնելու և դիմացկունությունը մեծացնելու համար:

. Չափային և Քաշային Պարամետրեր

- Առավելագույն բեռնունակություն (Loading capacity): Ոչ պակաս, քան 250 կգ:

- Պատգարակի սեփական քաշը: Ոչ ավել, քան 46.5 կգ (ապահովելով ամրության և թեթևության իդեալական բալանս):

- Ընդհանուր երկարություն: Ոչ ավել 197 սմ:

- Ընդհանուր լայնություն: ոչ ավել 57 սմ:

- Բացված վիճակում առավելագույն բարձրություն: ոչ ավել 95 սմ:

- Ծալված (իջեցված) վիճակում բարձրություն: ոչ պակաս 31 սմ:

. Շասսի, Անիվներ և Կառավարում

- Անիվների կոնֆիգուրացիա: Պատգարակը պարտադիր պետք է համալրված լինի ճիշտ 4 անիվներով, որոնցից հետևի (օպերատորի կողմի) 2-ը պետք է լինեն պտտվող/ուղղորդող (Rotating Wheels), իսկ առջևի 2-ը՝ մեծ և ֆիքսված (Big Fixed Wheels):

- Պատգարակը ՉՊԵՏՔ է ունենա առջևի ծալվող սայլակի հատված (foldable front trolley), դիզայնը պետք է լինի մոնոլիտ և հնարավորինս հեշտ շահագործվող:

. Պացիենտի Դիրքավորում և Էրգոնոմիկա

- Տրենդելենբուրգի դիրք: Պառկելու մակերեսը պարտադիր պետք է ունենա հակաշոկային Տրենդելենբուրգ (Trendelenburg) դիրքավորման հնարավորություն:

. Ստանդարտ Պարագաներ (Աքսեսուարներ) Ապրանքը պետք է մատակարարվի հետևյալ պարտադիր պարագաներով.

- Ներքնակ: 3 հատվածից բաղկացած, անջրանցիկ, կրակին դիմացկուն, էլեկտրաեռակցված Skay նյութից պատրաստված հատուկ ներքնակ:

- Անվտանգության գոտիներ: Համակարգը պետք է ներառի կրծքավանդակ-որովայնային (thoracic abdominal) կարգավորվող գոտի՝ 4-կետանոց ամրացման համակարգով:

8. Ազդրի ֆիքսման տրանսպորտային բեկակալ (շինա)՝ ձգման (տրակցիայի) հնարավորությամբ / ШБВ (Դիտերիխսի անալոգ) կամ համարժեք

Նախատեսված է շտապ բժշկական օգնության բրիգադների, աղետների բժշկության և էքստրեմալ իրավիճակներում ազդրոսկրի և սրունքի ոսկրերի կոտրվածքների ժամանակ ստորին վերջույթի տրանսպորտային անշարժացման (իմբիլիզացիայի) համար՝ միաժամանակ ապահովելով վերջույթի երկայնական ձգում (տրակցիա): Կիրառվում է ցավային համախտանիշի նվազեցման և անոթների, ջլերի ու մկանների հետվնասվածքային բարդություններից խուսափելու նպատակով:

Նյութը և դիզայնը Բեկակալի հիմնական կառուցվածքային դետալները պետք է պատրաստված լինեն ամուր, բայց թեթև փայտանյութից և ամբողջությամբ պատված լինեն բարձրորակ ջրակայուն (ջրավանող) գործվածքով։ Կիրառվող նյութերը պետք է դիմանան դաշտային բարդ պայմաններին, լինեն հեշտ մաքրվող և խնամվող ստանդարտ ախտահանիչ և լվացող միջոցներով։ Սարքը պետք է նախատեսված լինի անխափան շահագործման համար -50°C-ից մինչև +45°C շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանային պայմաններում:

Կիրառումը և էրգոնոմիկան Բեկակալի տեղադրման ընթացակարգը պետք է օպտիմիզացված լինի շտապ բուժօգնության պայմանների համար։ Ֆիքսացիայի համար չպետք է պահանջվի ստանդարտ վիրակապերի (բինտերի) երկարատև կիրառում, ինչը կապահովի էքստրեմալ պայմաններում օգնության ցուցաբերման առավելագույն արագություն և հարմարավետություն: Վերջույթի հուսալի անշարժացումը պետք է իրականացվի հատուկ բժշկական եռանկյուն վիրակապերի (գլխաշորերի) միջոցով, որոնք ապահովում են արագ ֆիքսացիա անհրաժեշտ երեք հիմնական դիրքերում:

Լրակազմը (կոմպլեկտացիա) Ստանդարտ հավաքածուն պարտադիր պետք է ներառի.

- Բացվող (երկարությունը կարգավորվող) արտաքին մակերեսի ձող (պլանկա) – 1 հատ:

- Բացվող (երկարությունը կարգավորվող) ներքին մակերեսի ձող (պլանկա) – 1 հատ:

- Ոտքի թաթի (ներբանի) ֆիքսման հենարան-տակդիր (լոժեմենտ) – 1 հատ:

- Բժշկական եռանկյուն վիրակապեր (косынка) վերջույթի արագ և անբինտ ֆիքսման համար – առնվազն 3 հատ:

- Պահպանման և տեղափոխման համար նախատեսված ամուր պայուսակ – 1 հատ:

Եզրաչափերը և քաշը

- Փաթեթավորված (պայուսակի մեջ) վիճակում բեկակալի հավաքածուի եզրաչափերը պետք է լինեն.

  - Երկարությունը՝ 1000 մմ (± 20 մմ թույլատրելի շեղումով):

  - Լայնությունը՝ 190 մմ (± 10 մմ թույլատրելի շեղումով):

  - Խորությունը (հաստությունը)՝ 200 մմ (± 10 մմ թույլատրելի շեղումով):

- Հավաքածուի ընդհանուր զանգվածը պայուսակով (բրուտտո քաշ)՝ ոչ ավել քան 4.4 կգ:

Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և պիտանի լինի բազմակի կիրառման համար:

9. Գլխի անշարժացուցիչ (Ֆիքսատոր)

- Նշանակություն: Պարանոցային հատվածի վնասվածքների դեպքում գլխի և պարանոցի ժամանակավոր ֆիքսացիա: Համատեղելի պետք է լինի կոշտ կամ թիակաձև պատգարակների հետ:

- Նյութ: Ջրակայուն, արյուն և հեղուկներ չներծծող, հեշտ ախտահանվող ծածկույթով փափուկ նյութ (օրինակ՝ E.V.A. փրփուր):

- Ամրացում: Կպչուն ժապավեններով և կայուն գոտիներով:

Որակի հավաստագրեր՝

Բժշկական սարքավորումների համար` 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ

10. Կոշտ պատգարակ կապիչներով (Ծալովի),

Նախատեսված է շտապ բժշկական օգնության բրիգադների, փրկարար ծառայությունների և աղետների բժշկության կողմից ողնաշարի, կոնքի և վերջույթների ծանր վնասվածքներ (կամ դրանց կասկած) ունեցող տուժածների հուսալի անշարժացման (իմբիլիզացիայի) և հիվանդանոցային փուլ անվտանգ տեղափոխման համար: Հավաքածուն ապահովում է մարմնի և գլխի խիստ ֆիքսացիա մեկ առանցքի վրա՝ կանխելով հնարավոր երկրորդային վնասվածքները:

Նյութը և դիզայնը Վահանը պետք է պատրաստված լինի բարձր խտության, հարվածադիմացկուն պոլիէթիլենից (HDPE)՝ առանց կարերի (միաձույլ կառուցվածքով): Նյութը պետք է լինի էկոլոգիապես մաքուր, չներծծող (արյուն, կենսաբանական հեղուկներ), ինչը կապահովի հեշտ մաքրում և բժշկական ախտահանում ստանդարտ լուծույթներով: Կառուցվածքը պետք է լինի 100% ռենտգեն-թափանցիկ՝ թույլ տալով իրականացնել ռենտգենաբանական և ՀՇ (КТ) հետազոտություններ՝ առանց տուժածին վահանից հանելու: Իր կառուցվածքի շնորհիվ վահանը պետք է ունենա դրական լողունակություն, որպեսզի հնարավոր լինի այն կիրառել ջրային մակերեսների վրա իրականացվող փրկարարական օպերացիաների ժամանակ:

Կառուցվածքային առանձնահատկություններ և էրգոնոմիկա Վահանի ամբողջ պարագծով (եզրերով) պետք է տեղակայված լինեն համաչափ բաշխված էրգոնոմիկ բռնակ-անցքեր (առնվազն 20-21 հատ), որոնք կապահովեն հարմարավետ բռնվածք բժշկական անձնակազմի համար տարբեր անկյուններից, ինչպես նաև կծառայեն ամրագոտիների ճշգրիտ ֆիքսման համար: Գլխային հատվածը պետք է հարմարեցված լինի գլխի ֆիքսատորի արագ և հուսալի տեղադրման համար:

Տեխնիկական պարամետրեր և եզրաչափեր

- Վահանի երկարությունը՝ 1830 մմ (± 20 մմ թույլատրելի շեղումով):

- Վահանի լայնությունը՝ 450 մմ (± 10 մմ թույլատրելի շեղումով):

- Վահանի բարձրությունը (հաստությունը)՝ 50 մմ (± 10 մմ թույլատրելի շեղումով):

- Վահանի սեփական քաշը (առանց գլխի ֆիքսատորի և գոտիների)՝ ոչ ավել քան 7.5 կգ:

- Հավաքածուի ընդհանուր քաշը՝ ոչ ավել քան 9.5 կգ:

- Առավելագույն թույլատրելի բեռնատարողությունը (վերամբարձությունը)՝ ոչ պակաս, քան 159 կգ:

Լրակազմը (կոմպլեկտացիա) Ստանդարտ հավաքածուն պարտադիր պետք է ներառի.

- Սպինալ վահան – 1 հատ:

- Գլխի ֆիքսատոր (իմոբիլիզատոր) – 1 կոմպլեկտ: Նախատեսված է բազմակի օգտագործման համար, պատրաստված պոլիմերային ջրավանող ծածկույթով նյութից: Պետք է բաղկացած լինի վահանին ամրացվող հիմքից, գլխի անատոմիական ձևին հարմարեցվող անցքերով (ականջների զննման համար) 2 կողային փափուկ բլոկներից և ճակատն ու կզակը ֆիքսող ամրացնող ժապավեններից:

- Ամրագոտիների համակարգ («սարդ» տիպի) – 1 կոմպլեկտ: Բազմակետ, միացված ամրագոտիների համակարգ՝ տուժածի ուսագոտին, կրծքավանդակը, կոնքը և ստորին վերջույթները հուսալիորեն ֆիքսելու համար: Գոտիները պետք է կարգավորվեն ըստ հիվանդի մարմնի չափերի և ամրանան Velcro (կպչուն) ճարմանդներով:

Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված

11. Էլեկտրասրտագրիչ (ԷՍԳ ապարատ)

- Նկարագիր: ԷՍԳ սարք, 12 արտածում՝ միկրոպրոցեսորային կառավարմամբ:

- Ընդհանուր պահանջներ:

  - Սարքը պետք է լինի 12-ալիք էլեկտրասրտագրիչ, նախատեսված մեծահասակների և երեխաների համար:

  - Պետք է ապահովի 12-ալիք հանգստյան ԷՍԳ-ի գրանցում, ցուցադրում

  - Պետք ունենա հետազոտության արդյունքը տպելու հնարավորություն

  - Սարքը պետք է համապատասխանի IEC 60601-2-25 ստանդարտի պահանջներին:

- Ֆիզիկական բնութագրեր:

  - Բարձրությունը՝ ոչ ավելի քան 60 մմ

  - Լայնությունը՝ ոչ ավելի քան 210 մմ

  - Երկարությունը՝ ոչ ավելի քան 270 մմ

  - Քաշը՝ ոչ ավելի քան 1.5 կգ

- Չափման և ազդանշանի մշակման պարամետրեր:

  - Հաճախականության միջակայք՝ ոչ պակաս քան 0.01 – 500 Հց

  - ԷՍԳ նմուշառման հաճախականություն՝ ոչ պակաս քան 64 000 նմուշ/վրկ (A/D)

  - Սրտախթանիչի (Pacemaker) նմուշառման հաճախականություն՝ ոչ պակաս քան 96 000 նմուշ/վրկ (A/D)

  - Ընդհանուր ռեժիմի խոչընդոտման գործակից (CMRR)՝ ոչ պակաս քան 140 դԲ (AC ֆիլտր միացված), ոչ պակաս քան 123 դԲ (AC ֆիլտր անջատված)

  - Ժամանակի հաստատուն՝ ոչ ավելի քան 3.2 վրկ

  - A/D փոխարկիչ՝ 24-բիթանոց

  - Լուծաչափություն (A/D resolution)՝ մոտ 0.12 μV/LSB

  - Մուտքային դիմադրություն՝ ոչ պակաս քան 100 ՄΩ (10 Հց)

- Ցուցադրման և զգայունության կարգավորումներ:

  - Ցուցադրման զգայունության ռեժիմներ՝ Auto, 1.25, 2.5, 5, 10, 20 մմ/մՎ (±5 %)

  - Էլեկտրոդների օֆսեթ լարման հանդուրժողականություն՝ ±900 մՎ (±5 %)

  - Նվազագույն չափելի ազդանշան՝ ոչ ավելի քան 20 μV p-p (10 Հց)

  - Կալիբրացիոն ազդանշան՝ 1 մՎ ±1 %

  - Խանգարման մակարդակ՝ ոչ ավելի քան 12.5 μV (p-p)

- Ֆիլտրներ:

  - Բազային գծի ֆիլտր՝ 0.01 Հց, 0.05 Հց, 0.56 Հց

  - Մկանային աղմուկի (EMG) ֆիլտր՝ 20 Հց, 35 Հց, անջատված

  - Ցածր անցման ֆիլտր՝ 150 Հց, 270 Հց, 350 Հց

  - Ցանցային խոչընդոտման ֆիլտր (Notch)՝ 50 Հց, 60 Հց, անջատված

  - Ցանցային խանգարումների ճնշում՝ ոչ պակաս քան 20 դԲ

- Անվտանգություն և պաշտպանություն:

  - Դեֆիբրիլյացիայից պաշտպանություն՝ մինչև 5000 Վ (360 Ջ) առանց տվյալների կորստի

  - Բազային գծի վերականգնում դեֆիբրիլյացիայից հետո՝ ոչ ավելի քան 5 վրկ

  - Էլեկտրոդների պոլարիզացիայի վերականգնում՝ ոչ ավելի քան 10 վրկ

  - Դեֆիբրիլյացիայի էներգիայի կլանում՝ ոչ ավելի քան 10 % (100 Ω բեռ)

  - AC գերբեռնվածության պաշտպանություն՝ ոչ պակաս քան 10 վրկ

- Սրտախթանիչի (Pacemaker) ճանաչում:

  - Ամպլիտուդ՝ ±500 μV – ±700 մՎ

  - Իմպուլսի լայնություն՝ 30 μվ – 2 մվ

- Սրտի հաճախության չափում:

  - Չափման միջակայք՝ 30 – 300 զարկ/րոպե

  - Ճշգրտություն՝ ±1 % կամ ±1 զարկ/րոպե (մեծ արժեքը)

  - Լուծաչափություն՝ 1 զարկ/րոպե

- Էկրան:

  - Տեսակ՝ գունավոր TFT LCD

  - Չափը՝ ոչ պակաս քան 5 դյույմ

  - Լուծաչափություն՝ ոչ պակաս քան 800 × 480 պիքսել

  - Ցուցադրվող տվյալներ՝ Հիվանդի ID, անուն, սեռ, տարիք, Սրտի հաճախություն, Սրտախթանիչի ինդիկացիա, Զգուշացումներ և հաղորդագրություններ, Ժամանակ, մարտկոցի լիցք, Ալիքաձևեր, արագություն, ուժեղացում

- Սնուցում:

  - Սնուցում՝ AC ցանցից կամ մարտկոցից

  - Մուտքային լարում՝ 100–240 Վ AC ±10 %

  - Հաճախականություն՝ 50/60 Հց

- Մարտկոց:

  - Տեսակ՝ վերալիցքավորվող լիթիում-իոնային

  - Տարողություն՝ ոչ պակաս քան 2600 mAh

  - Լիցքավորման ժամանակ՝ մինչև 90 %՝ ≤3 ժամ, մինչև 100 %՝ ≤3.5 ժամ (անջատված սարքով)

  - Ինքնավար աշխատանք՝ ոչ պակաս քան 500 ավտոմատ ԷՍԳ հաշվետվություն, կամ ≥2 ժամ շարունակական տպումով, կամ ≥6 ժամ առանց թղթի գրանցում

- Տպիչ:

  - Տեսակ՝ բարձր լուծաչափի ջերմային տպիչ

  - Թղթի արագություն՝ 5, 12.5, 25, 50 մմ/վրկ (±5 %)

  - Տպման լուծաչափություն՝ Հորիզոնական՝ 32 կետ/մմ, Ուղղահայաց՝ 8 կետ/մմ

  - Թուղթ՝ 80 մմ × 20 մ (ռուլոն) կամ 80 մմ × 70 մ (ծալված)

- Ծրագրային ապահովում և հիշողություն:

  - 12-ալիք ԷՍԳ ավտոմատ վերլուծություն և ինտերպրետացիա

  - Հանգստյան ԷՍԳ ռեժիմ՝ 10 վրկ գրանցմամբ և տպումով

  - Ներքին հիշողություն՝ ոչ պակաս քան 1200 ԷՍԳ

12. Դեֆիբրիլյատոր

  - Քաշ: ≤4.2 կգ (հիմնական կոնֆիգուրացիայով՝ մարտկոցով)

  - Էկրան: ≥8 դյույմ LCD գունավոր կապացիտիվ սենսորային էկրան, պաշտպանված կոփված ապակիով.

    - 1024 × 768 պիքսել

    - Ոչ պակաս, քան 5 ալիքային կոր

    - Խոշոր տառաչափով ինտերֆեյս

    - Կորի սառեցման գործառույթ

    - Էկրանի պատկերահանման (screenshot) գործառույթ

    - Բարձր կոնտրաստի ռեժիմ

    - Ավտոմատ պայծառության կարգավորում

    - Աջակցություն ժեստերով կառավարմանը

  - Սքանավորման արագություն: 6.25, 12.5, 25, 50 մմ/վ

  - Ահազանգի լուսային ցուցիչ: Առկայություն

  - Նավիգացիոն պտուտակ/կոճակ: Առկայություն

  - Միացման պատրաստականության ժամանակ: Ոչ ավելի, քան 2 վայրկյան

  - Գրաֆիկական տեսողական ահազանգման ուղեցույց: Առկայություն

- Սնուցում:

  - AC մուտքային լարում: 100V–240V

  - Մարտկոց: Լիթիում-իոնային մարտկոց, որը պետք է ապահովի ոչ պակաս, քան 300 լիցքաթափում 200 Ջ էներգիայով, կամ 6.5 ժամ մոնիտորինգ, կամ 4.5 ժամ պեյսինգ՝ մեկ լիցքավորմամբ նոր մարտկոցի դեպքում։ Մարտկոցի քաշը՝ 0.5 կգ-ից պակաս:

  - Անջատման ուշացում՝ մարտկոցի ցածր լիցքի ահազանգից հետո: Առնվազն 20 րոպե մոնիտորինգ

- Ձեռքով դեֆիբրիլյացիա:

  - Կիրառելի պացիենտների խմբեր: Մեծահասակ, մանկական, նորածնային

  - Տեխնոլոգիա: Կարճատև երկփուլանի էքսպոնենցիալ (BTE) ալիքաձև, ավտոմատ կոմպենսացիայով՝ ըստ պացիենտի իմպեդանսի

  - Առավելագույն էներգիայի ելք: 360 Ջ

  - Դեֆիբրիլյացիայի ռեժիմը ձեռքով ռեժիմում: Սինխրոնիզացված և ոչ սինխրոնիզացված, էներգիայի ընտրության ոչ պակաս, քան 23 մակարդակ

  - Լիցքավորման ժամանակ: Մարտկոցով՝ մինչև 200 Ջ ոչ ավելի, քան 3 վայրկյանում

  - Պացիենտի հետ կոնտակտի ցուցադրում: Պետք է առկա լինեն ցուցիչներ ինչպես էկրանին, այնպես էլ արտաքին paddle-ի վրա, որոնք ցույց են տալիս պացիենտի և paddle/pads-ի միջև կոնտակտային իմպեդանսի վիճակը։ Ցուցադրվող իմպեդանսի արժեքը պետք է կարգավորվող լինի:

  - Էներգիայի ընտրություն: Պետք է հնարավոր լինի կատարել ինչպես սարքի վահանակից, այնպես էլ արտաքին paddle-ների միջոցով

  - Պացիենտի իմպեդանսի միջակայք: 25-ից 300 Օմ՝ արտաքին դեֆիբրիլյացիայի համար

  - ԷՍԳ վերականգնման ժամանակը դեֆիբրիլյացիայից հետո: Ոչ ավելի, քան 2.5 վայրկյան

  - Ռիթմի ավտոմատ վերլուծություն ձեռքով դեֆիբրիլյացիայի ռեժիմում: Առկայություն

  - Աշխատանքի ուղեցույց ձեռքով դեֆիբրիլյացիայի ռեժիմում: Առկայություն

- AED (ավտոմատ արտաքին դեֆիբրիլյատոր):

  - Ձայնային ուղեցույց: Առկայություն

  - Ձայնի գրանցում: Առկայություն

  - Շոկի ենթակա ռիթմեր: VF, VT (ՍՍՀ >150 զարկ/րոպե և QRS լայնություն >120 մվ)

  - Շոկերի շարք: Շոկեր՝ 1, 2, 3, կարգավորվող։ Լռելյայն աճող էներգիայի հաջորդականությունը պետք է համապատասխանի AHA 2020 ուղեցույցին

- CPR հետադարձ կապ:

  - Մոնիտորինգվող պարամետրեր: Առկայություն՝ հաճախություն, ընդհատման ժամանակ: Ընտրովի՝ խորություն, հետադարձ բարձրացում (recoil), կոմպրեսիաների բաժնեմաս, CQI

  - CPR մետրონომ: Պետք է համապատասխանի AHA 2020 ուղեցույցին

  - CPR կառավարման վահանակ: Առկայություն

  - CPR հետհաշվարկ: Առկայություն

  - CPR ֆիլտր: Առկայություն

  - CPR ուսուցման ռեժիմ: Ներառյալ CPR գործողությունների ուսուցում, փրկարարական ընթացակարգերի ուսուցում, ինտերակտիվ ինքնուսուցում

- Պեյսինգ:

  - Ռեժիմներ: Ֆիքսված ռեժիմ և պահանջով (demand) ռեժիմ

  - Ալիքաձև: Միանպուլս քառակուսի ալիք

  - Իմպուլսի տևողություն: 20 մվ, 40 մվ, ±5%

  - Պեյսինգի հաճախություն: 30 ppm-ից մինչև 210 ppm (Ճշգրտություն՝ ±1.5%, Քայլ՝ 5 ppm)

  - Պեյսինգի ելք: 0 mA-ից մինչև 200 mA (Ճշգրտություն՝ ±5% կամ ±5 mA՝ որը մեծ է, Քայլ՝ 1 mA, 2 mA կամ 5 mA)

  - 4:1 պեյսինգի գործառույթ: Առկայություն

- Մոնիտորինգ:

  - ԷՍԳ: 15-ից 300 զարկ/րոպե՝ մեծահասակների համար, 15-ից 350 զարկ/րոպե՝ մանկական և նորածնային պացիենտների համար։ Սրտի հաճախության ճշգրտությունը՝ ±1% կամ ±1 զարկ/րոպե՝ որը մեծ է։ ԷՍԳ չափաբաժիններ՝ 0.25, 0.5, 1, 2, 4 սմ/մՎ, Auto։ ԷՍԳ կասկադային ցուցադրում

  - ST/QT մոնիտորինգ: Առկայություն

  - SpO2: 0–100% Մեծահասակների, մանկական և նորածնային պացիենտների համար: Պետք է ապահովի պերֆուզիայի ցուցիչ և ձայնային տոն:

  - PR: 20–300 զարկ/րոպե

  - NIBP: Մեծահասակ. Sys 25–290 mmHg, Dia 10–250 mmHg, Mean 15–260 mmHg: Մանկական. Sys 25–240 mmHg, Dia 10–200 mmHg, Mean 15–215 mmHg: Նորածնային. Sys 25–140 mmHg, Dia 10–115 mmHg, Mean 15–125 mmHg:

- Գրանցիչ:

  - Ավտոմատ գրանցում: Լիցքավորման դեպքեր, շոկի դեպքեր, նշված դեպքեր, ավտոթեստի հաշվետվություն, պարամետրային ահազանգեր, առիթմիայի ահազանգեր՝ եթե կարգավորված են որպես միացված

  - Գրանցման արագություն: 6.25 մմ/վ, 12.5 մմ/վ, 25 մմ/վ, 50 մմ/վ

  - Ալիքաձևի գրանցման տևողություն: 8 վ, 16 վ, 32 վ, STAT

  - Տպվող ալիքաձևերի քանակ: Առավելագույնը՝ 3

  - Թղթի լայնություն: 50 մմ

- Պահեստավորում:

  - Դեպքերի գրանցում: Մինչև 1000 դեպք յուրաքանչյուր պացիենտի համար

  - Ալիքաձևերի պահեստավորում: Մինչև 120 ժամ անընդմեջ ԷՍԳ ալիքաձևերի պահեստավորում

  - Ձայնի գրանցում: Առնվազն 8 ժամ յուրաքանչյուր պացիենտի համար

  - Աղյուսակային թրենդներ: Առնվազն 200 ժամ բոլոր չափվող պարամետրերի համար, լուծաչափը՝ 1 րոպե

  - Տվյալների արտահանում: Տվյալները պետք է հնարավոր լինի արտահանել համակարգիչ՝ USB ֆլեշ հիշողության միջոցով

- Սպասարկում:

  - Ավտոթեստ՝ սնուցումն անջատված վիճակում: Առկայություն, ներառյալ առավելագույն էներգիայի լիցքաթափումը

  - Ավտոթեստի հաճախականություն: Օրական, շաբաթական

  - Օգտագործողի թեստի հիշեցում: Առկայություն

  - Սարքի կարգավիճակի ցուցիչ: Առկայություն

  - Անհատականացվող թեստի ամփոփում: Առկայություն

  - Գրաֆիկական տեսողական անսարքությունների վերացման ուղեցույց: Առկայություն

- Շրջակա միջավայրի և ֆիզիկական պահանջներ:

  - Ջրից/պինդ մասնիկներից պաշտպանության աստիճան: ≥IP55

  - Վայր ընկնելու պաշտպանություն առանց տեղափոխման պատյանի: 0.75 մ՝ 6 կողմերի վրա

  - Հարվածակայունության փորձարկում: Գագաթնակետային արագացում՝ 102g, Տևողություն՝ 6 մվ

  - Ջերմաստիճան: Աշխատանքային՝ -20-ից +55 °C, Պահեստավորման՝ -40-ից +75 °C

  - Խոնավություն: 5-ից 95 % (առանց կոնդենսացիայի)

  - Բարձրություն ծովի մակարդակից: -381 մ-ից մինչև +4575 մ

- Ցանց:

  - Տվյալների փոխանցում: Իրական ժամանակի տվյալների ուղարկում CMS կամ HL7 ծառայությանը՝ Wi-Fi-ի կամ լարային ցանցի միջոցով

- Որակի վկայականներ (առկայություն)

- 1. ISO 13485 կամ համարժեք

- 2. ISO 14001 կամ համարժեք

- 3. Բժշկական սարքավորումների համար` 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ

13. Ինֆուզիոն (ներարկիչային) պոմպ

- Ֆիզիկական պարամետրեր և էկրան:

  - Քաշը: Ոչ ավելի, քան 1.6 կգ:

  - Չափսերը: Առավելագույնը 257 x 150 x 73 մմ:

  - Էկրանը: Առնվազն 3.5 դյույմ անկյունագծով գունավոր սենսորային էկրան (TFT LCD), 200x400 պիքսել կետայնությամբ և պայծառության 1-8 կարգավորվող մակարդակներով:

  - Արտապատկերում: Էկրանին պետք է արտացոլվի ինֆուզիայի կարգավիճակը (դեղորայքի անվանում, հիմնական պարամետրեր, իրական ժամանակում ճնշման մակարդակ) և համակարգային տեղեկատվություն (տագնապներ, մարտկոցի լիցք, աշխատանքային ռեժիմ):

- Ներարկիչների համատեղելիություն և ճշգրտություն:

  - Համատեղելիություն: Սարքը պետք է աջակցի 1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 20, 30, 35, 50 և 60 մլ ծավալի ներարկիչներ:

  - Ճանաչում: Ներարկիչի չափի ավտոմատ ճանաչման ֆունկցիայի առկայություն:

  - Ճշգրտություն: Ինֆուզիայի ճշգրտության շեղումը չպետք է գերազանցի ± 1.8%-ը:

- Աշխատանքային ռեժիմներ և ծավալներ:

  - Ռեժիմներ: Արագության (Rate), Դեղաչափի (Dose), Ժամանակի (Time), Դեղաչափ-ժամանակի (Dose Time), Հաջորդական (Sequential), Ընդհատվող (Intermittent), Ներբեռնման դեղաչափի (Loading Dose), Աստիճանաբար մեծացող (Ramp) և Միկրո-ինֆուզիոն (Micro-infusion) ռեժիմներ:

  - Հոսքի արագություն: Կարգավորման միջակայքը՝ 0.01-ից մինչև 2300 մլ/ժ:

  - KVO (երակի բաց պահպանում): 0.01-ից 5.0 մլ/ժ արագությամբ:

  - Բոլյուս (Bolus) և Մաքրում (Purge): 0.01-ից մինչև 2300 մլ/ժ:

- Անվտանգություն, տագնապներ և խցանումներ:

  - Խցանման հայտնաբերում: 15 կարգավորվող մակարդակներով (50-ից մինչև 1125 մմ սնդ. սյուն): Ճնշման միավորների ընտրության հնարավորություն (mmHg, kPa, bar, psi):

  - Anti-bolus համակարգ: Խցանման դեպքում անսպասելի բոլյուսի նվազեցման համակարգի առկայություն:

  - DERS: Դեղաչափի սխալի նվազեցման համակարգի (Dose Error Reduction System) առկայություն՝ դեղաչափերի սահմանափակումների սահմանմամբ և ավտոմատ տագնապներով:

- Էներգասնուցում և դասակարգում:

  - Սնուցում: 100-240 V, 50/60 Hz:

  - Մարտկոց: Ներկառուցված վերալիցքավորվող լիթիումային մարտկոց, որն ապահովում է առնվազն 5 ժամ անընդմեջ աշխատանք (5 մլ/ժ արագությամբ):

Որակի վկայականներ (առկայություն)

1. ISO 13485 կամ համարժեք

2. ISO 14001 կամ համարժեք

3. Բժշկական սարքավորումների համար` 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ

14. Էլեկտրական աստիճանային պատգարակ (Անվասայլակ-բարձրացիչ)

- Նշանակություն: Նախատեսված է շտապօգնության և արտակարգ իրավիճակներում պացիենտների տարհանման, ինչպես նաև աստիճաններով անվտանգ բարձրացման և իջեցման համար:

- Նյութ և կառուցվածք: Պատրաստված է բարձր ամրության ալյումինի համաձուլվածքից և փոշեներկված պողպատից: Ունի ծալվող կառուցվածք՝ հեշտ տեղափոխման և պահպանման համար:

- Ֆիզիկական պարամետրեր և բեռնունակություն:

  - Առավելագույն ծանրաբեռնվածություն: Մինչև 181 կգ:

  - Սեփական քաշ: Մոտ 42 կգ:

  - Չափսեր (բացված վիճակում): Մոտ 96 x 63 x 115 սմ:

  - Չափսեր (ծալված վիճակում): Մոտ 88 x 63 x 48.5 սմ:

- Էլեկտրական համակարգ և շարժիչ:

  - Շարժիչ: 200W հզորությամբ անխոզանակ (brushless) շարժիչ՝ աստիճաններով անխափան բարձրանալու համար:

  - Մարտկոց: Մեծ տարողունակությամբ վերալիցքավորվող լիթիում-իոնային մարտկոց (24V, 18Ah)՝ երկարատև աշխատանքի ապահովմամբ:

  - Կառավարում: Էլեկտրոնային արագության վերահսկման համակարգ, որն ապահովում է անվտանգ և սահուն իջեցում:

- Անվային և թրթուրային համակարգ:

  - Սայլակի տակ տեղակայված թրթուրային (Crawler) համակարգ՝ աստիճանների վրա ամուր կառչելու և անվտանգությունն ապահովելու համար:

  - Անիվներ: Հարվածը կլանող անիվներ. առջևի անիվների տրամագիծը՝ առնվազն 8 դյույմ, հետևի անիվներինը՝ 12-ից 12.5 դյույմ:

- Հարմարավետություն և անվտանգություն:

  - Հագեցած է կարգավորվող հենակով, հանվող բարձիկով և անջրանցիկ սպունգե ներքնակով:

  - Առկա են ծալվող բռնակներ, հարմարավետ արմնկակալներ, երկարացող ոտնակներ և պացիենտին ֆիքսող անվտանգության գոտիներ:

  - Անվտանգության համակարգերը պաշտպանված են ջրից:

15․ Բակտերիոցիդ լամպ, բաց տիպի, նախատեսված մեքենայի սրահի ախտահանման համար։

16․ Տրանսպորտային թոքերի արհեստական շնչառական սարքավորում

. Ընդհանուր և Ֆիզիկական Պահանջներ

- Սարքը պետք է ապահովի շնչառական աջակցություն մեծահասակների, մանկաբուժական և նեոնատալ (նորածնային) պացիենտների համար:

- Պետք է ունենա ինտեգրված տուրբինային վենտիլյացիոն համակարգ, որն անկախ է թթվածնի աղբյուրից:

- Շտապօգնության մեքենաներում կիրառման համար սարքը պետք է համապատասխանի EN1789 և ISO 80601-2-84 ստանդարտներին և հնարավորություն ունենա տրամադրել երրորդ կողմի փորձարկման հաշվետվություն:

- Ուղղաթիռային տրանսպորտավորման համար պետք է համապատասխանի RTCA/DO-160G և EN 13718-1 ստանդարտներին:

- Սարքի քաշը չպետք է գերազանցի 6.5 կգ-ը (առանց սայլակի):

- Պետք է հագեցած լինի բազմաֆունկցիոնալ բռնակով՝ սարքը բարձրացնելու, պահելու և ամրացնելու համար:

- Պետք է աջակցի և՛ բարձր ճնշմամբ (HPO), և՛ ցածր ճնշմամբ (LPO) թթվածնի մատակարարմանը:

. Էկրան և Միջերես

- Սարքը պետք է ունենա առնվազն 8.4 դյույմ , մինչև 10.1 դյույմ TFT սենսորային (capacitive) էկրան:

- Էկրանի կետայնությունը պետք է լինի 1280x800 պիքսել:

- Էկրանի պայծառությունը պետք է կարողանա ավտոմատ կերպով կարգավորվել՝ կախված շրջակա միջավայրի լուսավորությունից:

- Մարտկոցի լիցքի մակարդակը պետք է հնարավոր լինի ստուգել առանց սարքը միացնելու:

. Շնչառական Ռեժիմներ

- Ստանդարտ ռեժիմներ. Assist/Control (A/C) և Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation (SIMV):

- Ներառված այլ հիմնական ռեժիմներ. Continuous Positive Airway Pressure/Pressure Support Ventilation (CPAP/PSV) , Bi-level Airway Positive Pressure Ventilation (BIPAP, DuoLevel կամ BiLevel) , Pressure Regulated Volume Control (PRVC կամ Autoflow) , PRVC-SIMV , ինչպես նաև սրտաթոքային վերակենդանացման շնչառական ռեժիմ (CPRV) և nCPAP:

- Առաջադեմ ռեժիմներ. Volume Support (VS) , Airway Pressure Release Ventilation (APRV) , Adaptive Minute Ventilation (AMV կամ ASV՝ հիմնված Otis հավասարման վրա):

- Պետք է ունենա ոչ ինվազիվ վենտիլյացիայի ռեժիմ (NIV) և թթվածնային (O2) թերապիա:

. Կարգավորվող Պարամետրեր

- Շնչառական ծավալ (Tidal Volume, TV). 2 մլ-ից մինչև 4000 մլ ընդգրկույթով (պահանջվող նվազագույնը՝ 2 մլ-ից մինչև 2000 մլ ):

- Առավելագույն ներշնչման հոսք. Ոչ պակաս, քան 260 լ/րոպե (նախընտրելի է $\ge280~L/min$ ):

- Ներշնչման ճնշում (Pinsp). 1-ից 80 cmH2O:

- Դրական ճնշում արտաշնչման վերջում (PEEP). 0-ից 50 cmH2O:

- Ներշնչվող թթվածնի ֆրակցիա (FiO2). 21-ից 100%:

- Ներշնչման ժամանակ (Tinsp). 0.1-ից 10 վայրկյան:

- Ճնշման տրիգերի զգայունություն. -20-ից -0.5 cmH2O կամ անջատված ռեժիմ (OFF):

- Հոսքի տրիգերի զգայունություն. 0.5-ից 20 լ/րոպե կամ անջատված ռեժիմ (OFF):

- Արտաշնչման զգայունություն. Ավտոմատ (Auto) ռեժիմ, 1-ից 85%:

- O2 Թերապիայի հոսք. 2-ից 80 լ/րոպե:

. Հատուկ Ֆունկցիաներ և Ինտեգրում

- Պացիենտ-սարքավորում սինքրոնիզացիայի առաջադեմ տեխնոլոգիա (օրինակ՝ IntelliCycle, IntelliSync+), որն ավտոմատ կարգավորում է ճնշման բարձրացման ժամանակը (rise time), ինչպես նաև ներշնչման և արտաշնչման զգայունությունը:

- Թոքերի շնչառական մեխանիկայի գրաֆիկական արտացոլում:

- O2 հարստացման, սանացիայի (suction) և ներշնչման/արտաշնչման պահման ֆունկցիաներ:

- Արհեստական շնչառությունից անջատման գործիք (SBT), ստատիկ P-V գործիք և թոքերի ալվեոլների բացման (recruitment maneuver) գործիքներ:

- Չսպառվող (non-consuming) թթվածնային սենսոր, որը չի պահանջում տրամաչափարկում և լրացուցիչ սպասարկում:

- Մոդուլային համակարգ, որը հնարավորություն է տալիս ինտեգրել և էկրանին արտացոլել պացիենտի մոնիտորի տվյալները:

- Հիվանդանոցային (bedside) վենտիլյատորի կարգավորումները պացիենտի մոնիտորի միջոցով տրանսպորտային վենտիլյատորի հետ ավտոմատ սինքրոնիզացնելու հնարավորություն:

- Սայլակի միջոցով ինֆուզիոն պոմպի ինտեգրման աջակցություն:

. Մոնիտորինգ և Տագնապներ (Alarms)

- Մոնիտորինգի պարամետրեր. FiO2, MVe, TVe, Paw, շնչառության հաճախականություն, PEEPi, P0.1, RSBI:

- Ալիքային գրաֆիկներ (Waveforms). Ճնշում-ժամանակ, հոսք-ժամանակ, ծավալ-ժամանակ, CO2-ժամանակ և SpO2-ժամանակ:

- Տագնապներ. Շնչառական ծավալի, րոպեական վենտիլյացիայի, ճնշման, շնչառության հաճախականության, ապնոէի, O2 կոնցենտրացիայի շեղումների, թթվածնի անբավարարության, մարտկոցի ցածր լիցքի և կոնտուրի անջատման ահազանգեր:

- Առնվազն 100 ժամ (մինչև 120 ժամ) աղյուսակային տրենդերի պահպանում և առնվազն 8000 (մինչև 10000) իրադարձությունների մատյանի (logbook) գրանցում:

- Էկրանի լուսանկարահանման (screenshot) ֆունկցիա՝ հիշողության մեջ առնվազն 50 նկար պահպանելու և USB-ի միջոցով արտահանելու հնարավորությամբ:

. Արտաքին պայմաններ, Սնուցում և Կապ

- Ջրից և փոշուց պաշտպանվածության դասը պետք է լինի առնվազն IP34:

- Առավելագույն աշխատանքային բարձրությունը՝ ոչ պակաս, քան 7500 մետր:

- Աշխատանքային ջերմաստիճանային տիրույթը՝ -20-ից մինչև 50 °C:

- Սարքը պետք է ապահովի բարձրության և օդի արտահոսքի ավտոմատ կոմպենսացիա:

- Պետք է հագեցած լինի ներկառուցված լիթիում-իոնային մարտկոցով : Մեկ մարտկոցով ինքնավար աշխատանքի տևողությունը պետք է լինի առնվազն 5.5 ժամ (330 րոպե) , իսկ լրացուցիչ (երկրորդ) մարտկոցի դեպքում՝ առնվազն 11 ժամ (660 րոպե):

- Տվյալների փոխանցման համար պետք է աջակցի WiFi և Bluetooth կապերին : Առկա լինեն RS232, VGA և USB պորտեր, ինչպես նաև Ethernet:

Որակի վկայականներ (առկայություն)

1. ISO 13485 կամ համարժեք

2. ISO 14001 կամ համարժեք

3. Բժշկական սարքավորումների համար` 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ