| Название | Характеристика |
| --- | --- |
| Портативная ультразвуковая система с 3 датчиками | Мобильная/портативная/ультразвуковая система, оборудованная с передовыми технологиями, такими как полностью цифровое широкополосное формирование луча, многоканальная параллельная обработка, цветовой допплер. Устройство должно иметь мощный цветной 15-дюймовый светодиод. дисплей: 0-300 поворотный. Должны быть встроены 2 места для одновременного подключения датчиков Области применения. Общий осмотр, абдоминальный, акушерский, обследование щитовидной железы и молочных желез, сердца исследования, скелет, малые органы, первые исследования в области медицины и интенсивной терапии. Должен иметь (особенности): Четырехкратный прием и прием волн: ультразвуковой для полного охвата излучения. Удвоение сигналов от традиционных методов объем, увеличивая разрешение изображения, создавая более точную картинки. Обеспечивает более высокую частоту кадров для повышения достоверности и эффективности диагностики. Возможность эластографии в реальном времени отображает жесткость тканей дополнительно к врачам для предоставления диагностической информации при сканировании органов, таких как печень, грудь или матка. Инновационная технология гармонического изображения, которая использует несколько методов передачи и приема: в зависимости от роста и веса пациента. Это позволяет сэкономить разрешение изображения при визуализации крупных пациентов. Возможность автоматического отслеживания и измерения интима. Q-Image, эти инновационные алгоритмы значительно улучшают результаты улучшения изображения. Функция «суперигла» позволяет врачам видеть более четкие результаты исследования тканей. Должен иметь как минимум следующие функции (режим): B, 2B, 4B, B/M, CFM, PW, PD, DPD (направленный энергетический допплер) Дуплекс, триплекс, трапециевидный, Chroma B/M/PW, суперигла (опция), 2D-управление, Auto IMT, HIP Graf, DICOM (опция). Датчики (не менее): Выпуклый датчик, частота не менее 2,0-6,8 МГц. Линейный датчик: частота не менее 4,0-15,0 МГц Кардиодатчик: частота не менее 1,5-5,3 МГц. Вес устройства должен быть не более 8 кг. Напряжение должно быть 220 В / 50 Гц. Аксессуары: В комплект входят все необходимые аксессуары для полноценной работы оборудования Устройство должно быть новым, неиспользованным Гарантийное обслуживание не менее 12 месяцев Сертификаты качества (наличие) ISO 13485 или эквивалент, CE или аналог. |