ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի նոյեմբերի 28-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ԹԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-24/08
ՀՀ ԱՆ «Թոքաբանության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի բժշկական սարքավորումների պահեստամասերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԹԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-24/08ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 24.11.2023 ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 28.11.2023  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 
Հարգելի գործընկեր՝
Չափաբաժին 39-ի տեխնիկական բնութագրում կա անհամապատասխանություն։
9,8*12,5սմ 150 թերթը կազմում է 18,75մ, որը չի կարող լինել ոչ պակաս քան 30մ-ը։
Խնդրում եմ պարզաբանել, քանի մետրանոց զուգարանի թուղթ է Ձեզ անհրաժեշտ։
Պարզաբանում N 1 
Ի պատասխան Ձեր հարցմանը պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից ուսումնասիրվել է տեխնիկական բնութագիրը, հայտնաբերվել է որոշ վրիպակներ և ստորև ներկայացնում ենք ճշտված/պարզաբանված տարբերակը։

1․ Ռենտգեն խողովակի անոդի ջերմունակությունը – 1,500 կՋՄ/կիլո Ջերմային Միավոր/,

2․ Անոդի անկյունը՝ 12  աստիճան,

3․ Մշտական զտումը՝ մինիմում-1,0, մաքսիմում-1,3 մմ Aluminum equivalent, 75կՎ լարման դեպքում:

Փոխարինման ենթակա ռենտգեն խողովակը տեղադրված է Toshiba/Canon- արտադրության Zexira ռենտգենոգրաֆիկ/ֆլյուրոսկոպիկ համակարգի DREX-ZX80/E6 մոդելի /S/N:E6B18X2024/ ռենտգեն սարքի վրա։ Ռենտգեն խողովակի մոդելն է DXB-G14345:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԹԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-23/46  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Ա․ Աբգարյանին 

Հեռախոս՝ 091 82 65 56
Էլեկոտրանային փոստ՝ arturabg@mail.ru

ԹԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-23/46        ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

