ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2024 թվականի ապրիլի 30-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/126

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար բժշկական սարքավորումների ձեռքբերում  ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/126 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ ստացված 29.04.2024թ հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 30.04.2024թ. տրամադրված պարզաբանումները.

Հարցադրում`

Հարգելի գործընկեր, խնդրում ենք տալ պարզաբանում տեխնիկական բնութագրի հետևյալ կետերի վերաբերյալ` 1. "Անկյունային շարժ (ուղղահայաց հարթությունում՝ հորիզոնական առանցքի շուրջ) ոչ պակաս, քան՝ ±200° (400°)" Անկյունային պտույտի ամբողջ դաշտը երկրաչափորեն կազմում է 360° (±180°)։ Ավելին՝ հաշվի առնելով դետեկտոչի լայնությունը C-աձև աղեղի դեպքում, 300° պտույտը ապահովում է դաշտի ծածկույթը ամբողջ հնարավոր անկյունագծերով։ Դրանից ավել պահանջը անտրամաբանական է, անհիմն, և ողջամիտ կասկած է հարուցում, որ տեխնիկական բնութագիրը գրված է կոնկրետ արտադրողի մոդելի համար։ Հակառակ դեպքում խնդրում ենք պարզաբանել, թե ո՞ր վիրահատությաունների, միջամտությունների կամ դեպքերի համար կարող է պահանջվել 400° պտույտ։ 2. "Բարձր լուծելիության տեսախցիկ, առնվազն 1000x1000 պիքսել Թողունակությունը ոչ պակաս, քան 50 ՄՀց Ազդանշան-աղմուկ հարաբերակցությունը ոչ պակաս, քան՝ 58 Դբ" Խնդրում ենք պարզաբանել ի՞նչ նպատակով է C-աձև աղեղի վրա օգտագործվելու տեսախցիկ, որտե՞ղ է այն տեղադրված լինելու, և ո՞ր, կամ ի՞նչ մոնիտորի վրա պետք է արտացոլի պատկերը։ 3․"Սարքավորումը պետք է լինի ԱՄՆ-ի, կամ Եվորապական կամ Ճապոնական արտադրության, իսկ նշված երկրներից բացի այլ երկրի արտադրության դեպքում՝ մատակարարի կողմից պետք է պարտադիր ներկայացվի ՀՀ-ում առնվազն 3 խոշոր՝ 250 և ավել մահճակալային ֆոնդ ունեցող, 24-ժամյա ծանրաբեռնված ռեժիմով աշխատող բժշկական կենտրոնների կողմից 2 տարվա օգտագործումից բխող դրական եզրակացություն" Այս պահանջը ուղիղ կերպով խախտում է Հայաստանի Հանրապետության «Գնումների մասին» Օրենքի 13–րդ հոդվածի 5-րդ կետը, որտեղ ասվում է՝ «Գնման առարկայի հատկանիշները չպետք է պահանջ կամ հղում պարունակեն որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անհնար է գնման առարկայի բնութագրումն առանց դրանց: Հղումներ օգտագործելու դեպքում հատկանիշների բնութագիրը պետք է պարունակի «կամ համարժեք» բառերը:»

Պարզաբանում`

Հարգելի գործընկեր 1. Նշված պարամետրի Ձեր մեկնաբանությունը ճշգրիտ չէ։ Անկյունային շարժը ուղղահայաց հարթությունում հորիզոնական առանցքի նկատմամբ պետք է լինի +/-200°, ինչը նշանակում է, որ, պայմանականորեն վիրաբուժական սեղանի (հորիզոնական առանցք) նկատմամբ ուղղահայաց շարժը պիտի լինի 200° դեպի աջ և նույնքան դեպի ձախ։ Այսինքն, այստեղ խոսքը ոչ թե շտատիվի պտույտի մասին է, ինչի պարագայում ամբողջական պտույտն իրոք 360°-ից ավել չի կարող լինել, այլ շտատիվի՝ երկու ուղղությամբ պտույտների մասին է։ Սրանից բացի, խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել, որ տեխնիկական բնութագրով պահանջվում է ոչ թե հարթ-պանելային դետեկտորով սարք, այլ պատկերի ուժեղացուցիչով, հետևաբար դետեկտորի լայնությունն ու դրա հետևանքով պտույտների անկյունային սահմանափակումները կիրառելի չեն։ 2.Տեխնիկական բնութագրով պահանջվում է ոչ թե հարթ-պանելային դետեկտորով սարք, այլ պատկերի ուժեղացուցիչով սարք, ինչի դեպքում պատկերի ձևավորումը տեղի է ունենում տեսախցիկի միջոցով և պատկերն արտացոլվելու է սարքի հիմնական մոնիտորների վրա։ 3. Տվյալ ձևակերպումն իրենից չի ներկայացնում պահանջ կամ հղում որևէ կոնտրետ երկրի, այլ ելնելով ունեցած փորձից լրացուցիչ երաշխիք է ստեղծում որակյալ և դիմացկուն սարքավորում ձեռք բերելու համար, չի բացառում որևէ երկրի արտադրանքի ներկայացում՝ հետևաբար չի կարող կիրառվել «կամ համարժեք» բառերը կամ դիտարկվել որպես Հայաստանի Հանրապետության «Գնումների մասին» Օրենքի 13–րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջի խախտում:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/126 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ի. Եղիազարյանին:

Հեռախոս՝ 011-514-316

Էլեկտրոնային փոստ՝ irina.eghiazaryan@yerevan.am