ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2023 թվականի ապրիլի 11-ի թիվ 2.1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-23-9/1»

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար «Շարժական թվային ռենտգեն սարքի» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-23-9/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`

Փոփոխության առաջացման պատճառ` ուսումնասիրելով  ՀՀ ՊՆ կարիքների համար «Շարժական թվային ռենտգեն սարքի» ձեռք բերման նպատակով հայտարարված «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-23-9/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում ստացված պարզաբանման հարցումն, անհրաժեշտություն է առաջացել սույն գնման ընթացակագի հրավերով ձեռքբերվող ապրանքի տեխնիկական բնութագրում և տեխնիկական բնութագրին կից ծանոթություն մասում  կատարել համապատասխան փոփոխություն:

Փոփոխության նկարագրություն` «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-23-9/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերով ձեռքբերվող ապրանքի տեխնիկական բնութագրում և տեխնիկական բնութագրին կից ծանոթություն մասի 4-րդ կետում կատարվել են փոփոխություններ:

Կից ներկայացվում են ճշտված տեխնիկական բնութագիրը և տեխնիկական բնութագրին կից ծանոթություն մասի 4-րդ  կետը.

Ելքային հզորությունը՝ ոչ պակաս, քան 32 Կվտ

Բարձր լարման տիրույթը՝ ստորին շեմ ոչ պակաս, քան 40 կՎ և վերին շեմ ոչ պակաս, քան 125կՎ

Հոսանքի ուժի տիրույթը՝ ստորին շեմ ոչ պակաս, քան 10 մԱ և վերին շեմ ոչ պակաս, քան 400մԱ

Հոսանքի ուժի ժամանակային տիրույթը՝ ստորին շեմ ոչ պակաս, քան 0.1 մԱՎրկ և վերին շեմ ոչ պակաս, քան 500 մԱՎրկ

Ժամանակի միջակայքը` ստորին շեմ ոչ պակաս, քան 0.001 վայրկյան և վերին շեմ ոչ ավել, քան 10 վայրկյան

Անոդի ջերմունակությունը՝ ոչ պակաս, քան 300000 ՋՄ

Ֆոկուսային հետքի չափսերը (փոքր/մեծ)՝ ոչ պակաս, քան 0,6մմ/1,2մմ

Կոլիմատոր (մեխանիկական կոլիմատոր ներքին ինտեգրված լույսի աղբյուրով, լույսի միացման ժամանակը՝ ոչ պակաս, քան 30 վրկ․)

Համակարգի ճիշտ դիրքավորման ռոտացիոն հնարավորությունը՝ ոչ պակաս, քան ±180 աստճան

Կոլիմատորի պտտման աստիճանը՝ ոչ պակաս, քան ±90 աստճան

Լեդ լամպ

Լազերային ցուցիչ

Զտիչ՝ ոչ պակաս, քան 2 մմ Al համարժեք

Ռենտգեն խողովակի հավասարակշռված հենարանային թևի պտտման անկյունը իր առանցքի շուրջ՝ ոչ պակաս, քան ± 270 աստճան

Ֆոկուսային հետքի բարձրության միջակայքը՝ առնվազն 660-1990մմ

Ռենտգեն խողովակի վերտիկալ շարժումը՝ ոչ պակաս, քան 134սմ

Ռենտգեն խողովակի հորիզոնական շարժումը՝ ոչ պակաս, քան 56սմ

Ռենտգեն համակարգի շարժման տեսակը՝ մոտորիզացված

Շարժման արագությունը՝ ոչ պակաս, քան 5կմ/ժ

Ռենտգեն համակարգի շտատիվի վրայից մոտորիզացված շարժման և պացիենտի մոտ դիրքավորման հնարավորություն

Դետեկտոր, աշխատանքային կայան

Դետեկտորի չափսը՝ ոչ պակաս, քան 35x43սմ (14x17 դյույմ)

Մատրիցայի կետայնությունը՝ առնվազն 2836x2336

Կետի չափսը՝ ոչ ավել, քան 140մկր մմ

Թողունակությունը՝ ոչ պակաս, քան 3,5 զույգ գծեր/մմ

Ինտեգրացված մոնիտոր՝ ոչ պակաս, քան 17 դյույմ, հպումային

Մոնիտորի թողունակությունը՝ ոչ պակաս, քան 1280x1024

Ներքին օպերատիվ հիշողությունը՝ ոչ պակաս, քան 4GB

Օպերացիոն համակարգի կրիչը՝ ոչ պակաս, քան 128Gb SSD

Հիշողության կրիչը՝ ոչ պակաս, քան 500GB HDD

Լիցքավորվող մարտկոցի առկայություն` առանց հոսանքի առնվազն 4 ժամ աշխատանքի հնարավորություն լիցքավորված վիճակում

Ծանոթություն՝

1. Մատակարարը պետք է ապահովի սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից սարքի տեղադրում, փորձարկում, կարգաբերում, ողջամիտ ժամկետում սարքի հետ աշխատող անձնակազմի գործնական ուսուցում որակավորված մասնագետների կողմից: Սարքի և սպասարկման համար սահմանվում է առնվազն 730 օրացուցային օր երաշխիքային ժամկետ` սարքը պատվիրատուի կողմից ընդունելու (տեղադրումից, ուսուցումից և շահագործման հանձնելու) օրվա հաջորդող օրվանից:

2.Ապրանքը պետք է լինի 2022-2023 թթ. արտադրության, չլինի վերաթողարկված (not refurbished), գործարանային փաթեթավորմամբ:

3.  Երաշխիքային ժամկետում մատակարարը պարտավոր է անսարքությունը վերացնել մինչև 30 օրացույցային օրվա ընթացքում, եթե կողմերի միջև այլ ժամկետ սահմանված չէ, սահմանված ժամկետում անսարքությունը չվերացնելու դեպքում պայմանագիրն ենթակա է միակողմանի լուծման:

4.  Մատակարարման պահին սարքը պետք է ունենա որակը հավաստող ուղեկցող հետևյալ փաստաթղթերը՝ ISO 14001, ISO 13485, FDA (Food and Drug Administration) և/կամ CE (Conformité Européenne) հավաստագրերի առկայություն:

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանել 2023թ. մայիսի 12-ը, ժամը 11:00-ը:

Փոփոխության հիմնավորում` Փոփոխությունը կատարվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-23-9/1»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Մաղաքյանին:

Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլեկոտրանային փոստ՝ a.maghaqyan@mil.am.