ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ*

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2026 թվականի «մայիսի»  «27» «N 1» որոշմամբ

Ընթացակարգի ծածկագիրը`  «ԴՓԿ-ԲՄԱՊՁԲ-26/02»

Պատվիրատուն` «Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ, որը գտնվում է ք. Երևան Կոմիտաս 49/5 հասցեում հայտարարում է բաց մրցույթ, որն իրականացվում է մեկ փուլով:

Սույն ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ   մատակարարման պայմանագիր (այսուհետ` պայմանագիր)։

ապրանքի անվանումը

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն` ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի սույն ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեցող անձանց, ինչպես նաև մասնակիցներին ներկայացվող պայմանները սահմանված են սույն ընթացակարգի հրավերով:

Ընտրված մասնակիցը որոշվում է ոչ գնային պայմաններով բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։

Սույն ընթացակարգի նկատմամբ կիրառվում են Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության պետական գնումների համաձայնագրի դրույթները:

Էլեկտրոնային ձևով հրավեր տրամադրելու պահանջի դեպքում պատվիրատուն անվճար ապահովում է հրավերի` էլեկտրոնային ձևով տրամադրումը դիմումը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Սույն ընթացակարգին մասնակցության հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել  ք.Երևան, Կոմիտաս 49/5 հասցեով, փաստաթղթային ձևով մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 41-րդ օրվա ժամը 10:00-ը:

Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն:

Հայտերի բացումը տեղի կունենա Կոմիտաս 49/5 հասցեում,  « 2026թ. » «հուլիսի» «8» -ին ժամը 10:00-ին։

Սույն ընթացակարգի վերաբերյալ բողոքարկումն իրականացվում է  «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով և ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Մարինե Պետրոսյանին

Հեռախոս 096-075570

Էլ. փոստ mara@pharm.am

Պատվիրատու` «Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ

Սույն գնման ընթացակարգն իրականացվում է համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի պահանջների

Հաստատված է

“ԴՓԿ-ԲՄԱՊՁԲ-26/02» ծածկագրով

բաց մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի

2026 թ. «մայիսի»  «25» N 1 որոշմամբ

“Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ

Հ Ր Ա Վ Ե Ր

«Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ

Հարգելի մասնակից նախքան հայտ կազմելը և ներկայացնելը խնդրում ենք մանրամասնորեն ուսումնասիրել սույն հրավերը, քանի որ հրավերին չհամապատասխանող հայտերը ենթակա են մերժման:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈւԹՅՈւՆ

“Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ   ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀՐԱՎԵՐԻ

ՄԱՍ  I.

1.  Գնման առարկայի բնութագիրը

2. Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները և դրանց գնահատման կարգը, ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում որակավորման ապահովում ներկայացնելու պայմանները

3. Հրավերի պարզաբանումը և հրավերում փոփոխություն կատարելու կարգը

4. Հայտը ներկայացնելու կարգը

5.	Հայտի գնային առաջարկը

6. Հայտի գործողության ժամկետը, հայտերում փոփոխություն կատարելու և դրանք հետ վերցնելու կարգը

8. Հայտերի բացումը, գնահատումը  և արդյունքների ամփոփումը

9. Պայմանագրի կնքումը

10. Որակավորման և պայմանագրի ապահովումները

11. Ընթացակարգը չկայացած հայտարարելը

12. Գնման գործընթացի հետ կապված գործողությունները և (կամ) ընդունված որոշումները բողոքարկելու մասնակցի իրավունքը և կարգը

ՄԱՍ  II.  ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ  ՀԱՅՏԸ  ՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ  ՀՐԱՀԱՆԳ

1.	Ընդհանուր  դրույթներ

2.	Ընթացակարգի հայտը

3.	Հավելվածներ 1-6

Սույն հրավերը տրամադրվում է ի լրումն ԴՓԿ-ԲՄԱՊՁԲ-26/02 ծածկագրով անցկացվող բաց մրցույթի (այսուհետև` ընթացակարգ) հայտարարության։

Սույն հրավերը կազմվել է գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության, այդ թվում` «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ` Օրենք), ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի (այսուհետ` Կարգ) և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան և նպատակ ունի «ԴԵՂԵՐԻ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-ի  (այսուհետ` պատվիրատու) կողմից հայտարարված ընթացակարգին մասնակցելու մտադրություն ունեցող անձանց (այսուհետ`  մասնակից) տեղեկացնելու ընթացակարգի պայմանների` գնման առարկայի, ընթացակարգի անցկացման, ընտրված մասնակցին որոշելու և նրա հետ պայմանագիր կնքելու մասին, ինչպես նաև օժանդակելու ընթացակարգի հայտը պատրաստելիս։

Հայտեր կարող են ներկայացնել բոլոր անձիք, անկախ նրանց` օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն, քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից։

Սույն ընթացակարգի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը։ Սույն ընթացակարգի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում։

Գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեն է` «mara@pharm.am»։

ՄԱՍ  I

- ԳՆՄԱՆ  ԱՌԱՐԿԱՅԻ  ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

### 1.1 Գնման առարկա է հանդիսանում «ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ ԷՄԻԼ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԴԵՂԵՐԻ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-Ի կարիքների համար` «ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ» ձեռքբերումը (այսուհետ` նաև ապրանք), որոնք խմբավորված են «1» չափաբաժիներում`

| Չափաբաժինների |  | Չափաբաժնի անվանումը |
| --- | --- | --- |
| համարները | գնման գինը |  |
| 1 | 516 660 000 * | Կենսատեխնոլոգիական դեղամիջոցների որակի վերահսկման/ ստուգման լաբորատոր սարքավորումներ |

*Սույն գնման ընթացակարգն իրականացվում է համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի պահանջների

Ապրանքի տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են կնքվելիք պայմանագրի անբաժանելի մասը, որի նախագիծը ներկայացված է սույն հրավերի N 6 հավելվածում։

2.  ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ, ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ  ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

2.1 Սույն  ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեն անձինք.

1) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ.

3) որոնք կամ որոնց գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու օրվան նախորդող հինգ տարիների ընթացքում դատապարտված է եղել ահաբեկչության ֆինանսավորման, երեխայի շահագործման կամ մարդկային թրաֆիքինգ ներառող հանցագործության, հանցավոր համագործակցություն ստեղծելու կամ դրան մասնակցելու, կաշառք ստանալու, կաշառք տալու կամ կաշառքի միջնորդության և օրենքով նախատեսված տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է.

4) որոնց վերաբերյալ գնումների ոլորտում հակամրցակցային համաձայնության, գերիշխող դիրքի չարաշահման կամ անբարեխիղճ մրցակցության համար պատասխանատվություն սահմանող վարչական ակտը հայտը ներկայացվելու օրվան նախորդող երեք տարվա ընթացքում դարձել է անբողոքարկելի, իսկ բողոքարկված լինելու դեպքում թողնվել է անփոփոխ․ 5) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցող երկրների գնումների մասին օրենսդրության համաձայն հրապարակված գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում.

6) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում:

Ընդ որում, եթե մասնակիցը սույն կետի 5-րդ և 6-րդ ենթակետերով նախատեսված ցուցակներում ներառվել է հայտը ներկայացնելու օրվանից հետո, ապա նրա տվյալ հայտը ենթակա չէ մերժման:

Մասնակիցն ընդգրկվում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում (այսուհետ նաև ցուցակ), եթե`

- խախտել է պայմանագրով նախատեսված կամ գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնած պարտավորությունը, որը հանգեցրել է պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծմանը կամ գնման գործընթացին տվյալ մասնակցի հետագա մասնակցության դադարեցմանը և մասնակիցը հրավերով և (կամ) պայմանագրով սահմանված ժամկետում չի վճարել հայտի, պայմանագրի և (կամ) որակավորան ապահովման գումարը.

- որպես ընտրված մասնակից հրաժարվել կամ զրկվել է պայմանագիր կնքելու իրավունքից:

2.2 Մասնակցության իրավունքի գնահատման համար մասնակիցը հայտով պետք է ներկայացնի իր կողմից հաստատված` սույն հրավերի 2-րդ մասի 2.1 կետով նախատեսված գրավոր հայտարարություն: Բացի սույն կետով նախատեսված հայտարարությունից մասնակցության իրավունքի գնահատման համար մասնակցից, այդ թվում ընտրված մասնակցից այլ փաստաթղթեր կամ հիմնավորումներ չեն կարող պահանջվել: Մասնակցի հայտարարության իսկությունը գնահատող հանձնաժողովը (այսուհետ` հանձնաժողով) գնահատում է սույն հրավերով սահմանված պայմաններով:

2.3 Արգելվում է սույն կետով սահմանված փոխկապակցված անձանց և (կամ) միևնույն անձի (անձանց) կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս միևնույն անձի (անձանց) պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցությունը սույն ընթացակարգին (միևնույն չափաբաժնին), բացառությամբ պետության կամ համայնքների կողմից հիմնադրված կազմակերպությունների և (կամ) համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) գնումների գործընթացին մասնակցության դեպքերի:

Կարգի 119-րդ կետի իմաստով`

1) ֆիզիկական անձինք համարվում են փոխկապակցված, եթե նրանք միևնույն ընտանիքի անդամ են, կամ վարում են ընդհանուր տնտեսություն, կամ համատեղ ձեռնարկատիրական գործունեություն, կամ գործել են համաձայնեցված` ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից,

2) ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք համարվում են փոխկապակցված, եթե նրանք գործել են համաձայնեցված՝ ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից, կամ եթե տվյալ ֆիզիկական անձը կամ նրա ընտանիքի անդամը հանդիսանում է՝

ա. տվյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելին տնօրինող մասնակից.

բ. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ ձևով իրավաբանական անձի որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն ունեցող անձ.

գ. տվյալ իրավաբանական անձի խորհրդի նախագահ, խորհրդի նախագահի տեղակալ, խորհրդի անդամ, գործադիր տնօրեն, նրա տեղակալ, գործադիր մարմնի գործառույթներ իրականացնող կոլեգիալ մարմնի նախագահ, անդամ.

դ. իրավաբանական անձի այնպիսի աշխատակից, որն աշխատում է գործադիր տնօրենի անմիջական ղեկավարության ներքո կամ իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների կողմից որոշումների կայացման հարցում որևէ էական ազդեցություն ունի.

3) ֆիզիկական անձի կարգավիճակ չունեցող մասնակիցները համարվում են փոխկապակցված, եթե`

ա. տվյալ անձը քվեարկելու իրավունքով տիրապետում է մյուսի` ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի, այսուհետ` բաժնետոմս) տաս և ավելի տոկոսին, կամ իր մասնակցության ուժով կամ տվյալ անձանց միջև կնքված պայմանագրին համապատասխան հնարավորություն ունի կանխորոշել մյուսի որոշումները.

բ. նրանցից մեկի ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելիին տիրապետող կամ օրենքով չարգելված այլ ձևով նրա որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն ունեցող մասնակիցը (բաժնետերը) և (կամ) մասնակիցները (բաժնետերերը) կամ նրանց ընտանիքի անդամները (եթե մասնակիցը ֆիզիկական անձ է) իրավունք ունեն ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետել (այդ թվում` առուվաճառքի, հավատարմագրային կառավարման, համատեղ գործունեության պայմանագրերի, հանձնարարականի կամ այլ գործարքների հիման վրա) մյուսի` ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելիին կամ ունեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ ձևով վերջինիս որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն.

գ. նրանցից մեկի որևէ կառավարման մարմնի կամ նման պարտականություններ կատարող այլ անձանց, ինչպես նաև նրանց ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը միաժամանակ հանդիսանում է մյուս անձի որևէ կառավարման մարմնի անդամ կամ նման պարտականություններ կատարող այլ անձ.

դ. նրանք գործել կամ գործում են համաձայնեցված՝ ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից.

Սույն կետի իմաստով ընտանիքի անդամ են համարվում հայրը, մայրը, ամուսինը, ամուսնու ծնողները, տատը, պապը, քույրը, եղբայրը, երեխաները, քրոջ կամ եղբոր ամուսինն ու երեխաները:

2.4 Մասնակիցը ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, Օրենքի 35-րդ հոդվածով սահմանված ժամկետում և կարգով ներկայացնում է որակավորման ապահովում՝ իր ներկայացրած գնային առաջարկի 30 տոկոսի չափով: Որակավորման ապահովում չի ներկայացվում, եթե ընտրված մասնակիցը կամ տվյալ ընթացակարգի շրջանակում վերջինիս կողմից` որպես պաշտոնական ներկայացուցիչ, մատակարարվող ապրանքներն արտադրող կազմակերությունը, հայտերը բացելու օրվա դրությամբ ունի միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների (Fitch, Moodys, Standard & Poor’s ) կողմից շնորհված վարկունակության վարկանիշ առնվազն Հայաստանի Հանրապետությանը շնորհված սուվերեն վարկանիշի չափով:

2.5 Սույն ընթացակարգի շրջանակում կնքվելիք պայմանագիրը կարող է իրականացվել գործակալության պայմանագիր կնքելու միջոցով։ Գործակալության պայմանագրի կողմ չի կարող հանդիսանալ սույն ընթացակարգին (միևնույն չափաբաժնին) մասնակցելու նպատակով հայտ ներկայացրած մասնակիցը:

2.6	Մասնակիցները կարող են սույն ընթացակարգին մասնակցել համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով)։ Նման դեպքում`

1) համատեղ գործունեության պայմանագրի կողմերից որևէ մեկը չի կարող նույն ընթացակարգին (միևնույն չափաբաժնին) ներկայացնել առանձին հայտ: Սույն պարբերության պահանջի չպահպանման դեպքում` հայտերի բացման նիստում մերժվում են ինչպես համատեղ գործունեության կարգով, այնպես էլ առանձին ներկայացված հայտերը.

2) Մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում կոնսորցիումի հետ պատվիրատուի կնքած պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

3.  ՀՐԱՎԵՐԻ  ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄԸ  ԵՎ ՀՐԱՎԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

3.1 Օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն` մասնակիցն իրավունք ունի պատվիրատուից պահանջել հրավերի պարզաբանում։

Մասնակիցն իրավունք ունի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն հինգ օրացուցային օր առաջ համակարգի միջոցով հանձնաժողովից պահանջելու հրավերի պարզաբանում։ Հանձնաժողովը հարցումը կատարած մասնակցին պարզաբանումը տրամադրում է համակարգի միջոցով` հարցումը ստանալու օրվան հաջորդող երկու օրացուցային օրվա ընթացքում5։

3.2 Հարցման և պարզաբանումների բովանդակության մասին հայտարարությունը պարզաբանումը տրամադրելու օրը հրապարակվում է համակարգում և www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրի (այսուհետ` տեղեկագիր) «Գնումների հայտարարություններ» բաժնի «Հրավերների պարզաբանումների վերաբերյալ հայտարարություններ» ենթաբաբաժնում` առանց նշելու հարցումը կատարած մասնակցի տվյալները։

3.3 Պարզաբանում չի տրամադրվում, եթե հարցումը կատարվել է սույն բաժնով սահմանված ժամկետի խախտմամբ, ինչպես նաև, եթե հարցումը դուրս է սույն հրավերի բովանդակության շրջանակից կամ եթե հարցումը վերաբերում է վերջինիս կողմից առաջարկվելիք ապրանքների տեխնիկական բնութագրերի` սույն հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին համարժեքության համապատասխանությանը։ Ընդ որում, մասնակիցը գրավոր ծանուցվում է պարզաբանում չտրամադրելու հիմքերի մասին` հարցումը ստանալու օրվան հաջորդող երկու օրացուցային օրվա ընթացքում:

3.4 Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն հինգ օրացուցային օր առաջ հրավերում կարող են կատարվել փոփոխություններ։ Փոփոխություն կատարելու օրվան հաջորդող երեք օրացուցային օրվա ընթացքում փոփոխություն կատարելու և դրանք տրամադրելու պայմանների մասին հայտարարություն է հրապարակվում համակարգում և տեղեկագրում։

3.5 Յուրաքաչյուր ոք իրավունք ունի մինչև հրավերում փոփոխությունների կատարման համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալը, էլեկտրոնային փոստի միջոցով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարին ներկայացնել հիմնավորումներ հրավերով սահմանված գնման առարկայի բնութագրերի՝ օրենքով նախատեսված մրցակցության ապահովման և խտրականության բացառման պահանջների տեսակետից՝ առանց նշելու անունը ազգանունը: Ներկայացված հիմնավորումներն ընդունելի համարվելու դեպքում գնահատող հանձնաժողովը սահմանված ժամկետում դրանցով պայմանավորված փոփոխություններ է կատարում հրավերում:

4.  ՀԱՅՏԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

4.1 Սույն ընթացակարգին մասնակցելու համար մասնակիցը համակարգի միջոցով հանձնաժողովին ներկայացնում է հայտ։ Հայտը սույն հրավերի հիման վրա մասնակցի կողմից ներկայացվող առաջարկն է:

Մասնակիցը կարող է հայտ ներկայացնել ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի, այնպես էլ մի քանի կամ բոլոր չափաբաժինների համար7։

Հայտը ներկայացվում է մինչև դրա համար սույն հրավերով սահմանված ժամկետի ավարտը։

Հայտի պատրաստման կարգը նկարագրված է սույն հրավերի 2-րդ մասում` բաց մրցույթի հայտերը պատրաստելու հրահանգում։

4.2  Ընթացակարգի հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել համակարգի միջոցով ոչ ուշ, քան սույն ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը համակարգում հրապարակվելու օրվանից հաշված «41»-րդ օրվա ժամը «10:00»-ն։  Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում համակարգի կողմից։

4.3 Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է`

1) իր կողմից հաստատված՝ սույն հրավերի 2-րդ մասի 2.1 կետով նախատեսված դիմում-հայտարարություն` նշելով էլեկտրոնային փոստի հասցեն, հարկ վճարողի հաշվառման համարը, գործունեության հասցեն և հեռախոսահամարը, որը ներառում է`

ա) հավաստում սույն հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության մասին.

բ) հավաստում՝ ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, սույն հրավերի 1-ին մասի 2.4 կետով սահմանված կարգով և ժամկետում որակավորման ապահովում ներկայացնելու պարտավորության կամ սույն հրավերվ սահմանված՝ վարկունակության վարկանիշ ունենալու մասին.

գ) հայտարարություն սույն ընթացակարգի շրջանակում անբարեխիղճ մրցակցության, գերիշխող դիրքի չարաշահման և հակամրցակցային համաձայնության բացակայության մասին.

դ) հայտարարություն սույն ընթացակարգի շրջանակում իրեն փոխկապակցված անձանց և (կամ) իր կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս իրեն պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության բացակայության մասին.

ե) իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր՝ համաձայն հավելված 1-ի: Հայտարարագիր չի ներկայացվում, եթե մասնակիցը անհատ ձեռնարկատեր կամ ֆիզիկական անձ է: Ընդ որում եթե մասնակիցը հայտարարվում է ընտրված մասնակից, ապա սույն պարբերությամբ նախատեսված հայտարարագիրը որը հայտերը բացելուց հետո ավտոմատ եղանակով հրապարակվում է համակարգում, պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության հետ միաժամանակ հրապարակվում է նաև տեղեկագրում․

2) իր կողմից առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մակնիշը և արտադրողի անվանումը (այսուհետ՝ ապրանքի ամբողջական նկարագիր): Ընդ որում մասնակիցը կարող է ներկայացնել մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մակնիշ ունեցող ապրանքներ:

3) իր կողմից հաստատված գնային առաջարկ

5) գործակալության պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները,  եթե կնքվելիք պայմանագիրն իրականացվելու է գործակալության միջոցով:

6) համատեղ գործունեության պայմանագրի պատճենը, եթե մասնակիցները սույն ընթացակարգին մասնակցում են համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով):

Ընդ որում համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) սույն ընթացակարգին մասնակցելու դեպքում՝

- համատեղ գործունեության պայմանագրի կողմերից որևէ մեկը չի կարող սույն ընթացակարգին (միևնույն չափաբաժնին) ներկայացնել առանձին հայտ: Սույն պարբերության պահանջի չպահպանման դեպքում հայտերի բացման նիստում մերժվում են ինչպես համատեղ գործունեության կարգով, այնպես էլ առանձին ներկայացված հայտերը.

- եթե համատեղ գործունեության պայմանագրով սահմանված է, որ մասնակիցների ընդհանուր գործերը վարում է համատեղ գործունեության պայմանագրի առանձին մասնակից, ապա հայտը ներկայացվում, իսկ պայմանագիր կնքվելու դեպքում վճարումները կատարվում են այդ մասնակցին: Այն դեպքում, երբ համատեղ գործունեության պայմանագրով նախատեսվում է, որ ընդհանուր գործերը վարելիս յուրաքանչյուր մասնակից իրավունք ունի գործել բոլոր մասնակիցների անունից, ապա պայմանագիր կնքվելու դեպքում դրա հիման վրա վճարումները կատարվում են հայտը ներկայացրած մասնակցին:

5.   ՀԱՅՏԻ   ԳՆԱՅԻՆ  ԱՌԱՋԱՐԿԸ

5.1 Առաջարկվող գինը ապրանքի արժեքից բացի ներառում է փոխադրման, ապահովագրման, տուրքերի, հարկերի, այլ վճարումների գծով ծախսերը և չի կարող պակաս լինել դրանց ինքնարժեքից: Առաջարկվող գնի  հաշվարկը պետք է ներկայացվի հայտով համակարգի միջոցով:

5.2 Մասնակիցը գնային առաջարկը ներկայացնում է արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով: Արժեքի բաղադրիչների հաշվարկ` բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում: Եթե մասնակիցը տվյալ գործարքի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե պետք է վճարի ավելացված արժեքի հարկ, ապա ներկայացվող գնային առաջարկում առանձնացված տողով նախատեսվում է այդ հարկատեսակի գծով վճարվելիք գումարի չափը:

Մասնակիցների գնային առաջարկների գնահատումն ու համեմատումն իրականացվում են առանց սույն կետում նշված հարկի գումարի հաշվարկման: Ընդ որում, մասնակցի հայտը ենթակա չէ մերժման, եթե`

ա. գնային առաջարկի արժեք և ավելացված արժեքի հարկ սյունակները լրացված են միայն թվերով, իսկ ընդհանուր գնի սյունակը` և տառերով և թվերով կամ միայն տառերով.

բ. գնային առաջարկի արժեք և ավելացված արժեքի հարկ սյունակներում տառերով կամ թվերով նշված գումարների միջև առկա է անհամապատասխանություն, սակայն տառերով կամ թվերով նշված գումարներից որևէ մեկի հանրագումարը համապատասխանում է ընդհանուր գնի սյունակում տառերով նշված գումարին.

գ. գնային առաջարկում չափաբաժնի համարը սխալ է նշված, սակայն գնման առարկայի անվանումը ճիշտ է լրացված.

դ. գնային առաջարկի արժեք, ավելացված արժեքի հարկ և ընդհանուր գումար սյունակներում տառերով կամ թվերով նշված գումարների լումաները կլորացված են մինչև հինգ տասնորդականը՝ դեպի ներքև ամբողջ թիվը, իսկ հինգ տասնորդական և դրանից ավելին՝ դեպի վերև ամբողջ թիվը.

ե. գնային առաջարկի արժեք և ավելացված արժեքի հարկ սյունակներում գումարները լրացված են ինչպես թվերով, այնպես էլ տառերով, և դրանք համապատասխանում են միմյանց, իսկ ընդհանուր գնի սյունակում տառերով նշված գումարի մեջ լրացված են ավելորդ բառեր, որի արդյունքում ստացվում է գոյություն չունեցող թիվ: Ընդ որում սույն պարբերության մեջ նշված դեպքում գնահատող հանձնաժողովը հայտը գնահատելիս հիմք է ընդունում արժեք և ավելացված արժեքի հարկ սյունակներում տառերով լրացված գումարների հանրագումարը.

զ. գնային առաջարկի սյունակներում տառերով լրացված գումարների մեջ լումաները նշված են թվերով:

5.3 Եթե կնքվելիք պայմանագրի գինը կայուն է, ապա գնային առաջարկը ներկայացվում է մեկ թվով՝ պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող ընդհանուր գնով և համակարգում պարտադիր լրացվում է առանց Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարի հաշվարկման։ Ընդ որում մասնակցից չի կարող պահանջվել, որ նա ներկայացնի գնային առաջարկի հիմնավորումներ կամ որևէ այլ տիպի տեղեկություններ կամ փաստաթղթեր, ինչպես նաև մասնակցի շահույթի չափը չի կարող հրավերով սահմանափակվել:

6. ՀԱՅՏԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ, ՀԱՅՏԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ

ԵՎ ԴՐԱՆՔ ՀԵՏ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

6.1 Օրենքի 31-րդ հոդվածի համաձայն` հայտը վավեր է մինչև Օրենքին համապատասխան պայմանագրի կնքումը, մասնակցի կողմից հայտի հետ վերցնելը, հայտի մերժումը կամ սույն ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելը։

6.2  Օրենքի 31-րդ հոդվածի համաձայն` մասնակիցը, մինչև սույն հրավերի 1-ին մասի 4.2 կետում նշված` հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը, կարող է փոփոխել կամ հետ վերցնել իր հայտը։

7. ՀԱՅՏԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ

7.1 Մասնակիցը հայտով` սույն հրավերով սահմանված կարգով ներկայացնում է հայտի ապահովում:

Հայտի ապահովումը ներկայացվում է բանկային երաշխիքի (հավելված 3) կամ կանխիկ փողի ձևով, որի չափը հավասար է  գնման գնի հինգ տոկոսին: Եթե մասնակցի գնային առաջարկը գերազանցում է գնման գինը, ապա հայտի ապահովման չափը հավասար է գնային առաջարկի հինգ տոկոսին: Ընդ որում, եթե մասնակիցը հայտի ապահովումը ներկայացրել է սույն կետով սահմանված չափից ավելի, ապա հայտը համարվում է հրավերի պահանջներին բավարարող և ենթակա չէ մերժման:

Կանխիկ փողի ձևով ներկայացված հայտի ապահովումը պետք է փոխանցվի Կենտրոնական գանձապետարանում լիազորված մարմնի անվամբ բացված «900008000466» գանձապետական հաշվին, որը ենթակա է վերադարձման այն ներկայացրած մասնակցին` բացառությամբ սույն հրավերի 1-ին մասի 7.3 կետով նախատեսված դեպքերի: Ընդ որում հայտի ապահովումը վերադարձվում է պայմանագիրը կնքվելու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելու դեպքում հայտի ապահովումը վերադարձվում է անգործության ժամկետն ավարտվելուն հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե գնման ընթացակարգի արդյունքները բողոքարկված չեն: Բողոքի առկայության դեպքում հայտի ապահովումը վերադարձվում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին գնահատող հանձնաժողովի որոշումն անփոփոխ թողնելու մասին դատարանի եզրափակիչ դատական ակտն օրինական ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Եթե գնման ընթացակարգը կազմակերպվում է Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետի հիման վրա, հայտի ապահովումը պայմանագիրը կնքած անձին վերադարձվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսված լինելու վերաբերյալ կողմերի միջև համաձայնագիրը կնքվելու օրվան հաջորդող  հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե  պայմանագիր կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում և պայմանագիրը լուծվում է, ապա հայտի ապահովումը վերադարձվում է պայմանագիրը լուծվելու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Պատվիրատուի ղեկավարը հայտի ապահովման վերադարձման մասին սույն կետով նախատեսված ժամկետներում գրավոր տեղեկացնում է՝

- կանխիկ փողի ձևով ներկայացված ապահովման դեպքում ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը՝ կցելով վճարումը հիմնավորող հայտով ներկայացված փաստաթղթի պատճենը.

- բանկային երաշխիքի ձևով ներկայացված ապահովման դեպքում՝ երաշխիքը թողարկած բանկին:

7.2 Գնման ընթացակարգը չափաբաժիններով կազմակերպվելու դեպքում, եթե`

ա. մասնակիցը հայտ ներկայացնում է մեկից ավել չափաբաժինների համար, ապա հայտի ապահովումը կարող է ներկայացնել ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար առանձին, այնպես էլ մեկ հայտի ապահովում` բոլոր չափաբաժինների համար: Մեկ հայտի ապահովում ներկայացվելու դեպքում, դրա գումարը հաշվարկվում է ներկայացված չափաբաժինների գնման գների իսկ գնային առաջարկները գնման գները գերազանցելու դեպքում՝ գնային առաջարկների հանրագումարի նկատմամբ՝ հաշվի առնելով Կարգի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «ե» պարբերության պահանջները,

բ. Մասնակիցը զրկվում է պայմանագիր կնքելու իրավունքից որևէ չափաբաժնի մասով, ապա հայտի ապահովումը վճարվում է միայն այդ չափաբաժնի նկատմամբ հաշվարկված ապահովման չափով:

7.3 Մասնակիցը վճարում է հայտի ապահովումը, եթե նա`

1) հայտարարվել է ընտրված մասնակից, սակայն հրաժարվում կամ զրկվում է պայմանագիր կնքելու իրավունքից.

2) խախտել է գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնած պարտավորություն, որը հանգեցրել է գործընթացին տվյալ Մասնակցի հետագա մասնակցության դադարեցմանը.

7.4 Հայտի ապահովումը պետք է վավեր լինի  հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալու օրվանից հաշված 120 (հարյուր քսան) աշխատանքային օր:

7.5 Պատվիրատուի ղեկավարը հայտի ապահովման վճարման պահանջը բանկին, իսկ կանխիկ փողի ձևով ներկայացված ապահովման դեպքում՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ներկայացնում է գրավոր՝ հայտի ապահովման վճարման հիմքը առաջանալու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե ապահովման վճարման պահանջը բանկի կամ ՀՀ ֆինանսների նախարության կողմից մերժվում է պահանջը կամ դրան կից փաստաթղթերը ոչ ամբողջական ներկայացված լինելու հիմքով, ապա նոր պահանջը պատվիրատուի ղեկավարը գրավոր ներկայացնում է մերժումը ստանալուն հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում:

7․6Մասնակցի հայտը ենթակա է մերժման, եթե դրանում բացակայում է հայտի ապահովումը, կամ եթե այն ներկայացված է հրավերի պահանջներին անհամապատասխան:

8.  ՀԱՅՏԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄԸ, ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ  ԵՎ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄԸ

8.1 Հայտերի բացումը կկատարվի հանձնաժողովի՝ հայտերի բացման և գնահատման նիստում՝ սույն ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը տեղեկագրում հրապարակվելու օրվանից հաշված «--»րդ օրվա ժամը «41»րդ օրվա ժամը «10։00»-ին։

Հայտերի բացման և գնահատման նիստում՝

1) հանձնաժողովի նախագահը (նիստը նախագահողը) նիստը հայտարարում է բացված և հրապարակում է գնման հայտով սահմանված` սույն ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ապրանքների գնման գինը՝ մեկ թվով արտահայտված, ինչպես նաև հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գնային առաջարկները՝ մեկ թվով արտահայտված, հիմք ընդունելով տառերով գրվածը.

2) սույն կետի 1-ին ենթակետում նշված փաստաթղթերը նախագահին (նիստը նախագահողին) փոխանցվելուց հետո հանձնաժողովը գնահատում է`

ա. հայտեր պարունակող ծրարները կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը սահմանված կարգին և բացում համապատասխանող գնահատված հայտերը,

բ. բացված յուրաքանչյուր ծրարում պահանջվող (նախատեսված) փաստաթղթերի առկայությունը և դրանց կազմման համապատասխանությունը հրավերով սահմանված վավերապայմաններին.

3) հանձնաժողովի նախագահը հայտարարում է հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գնային առաջարկները՝ մեկ թվով արտահայտված, հիմք ընդունելով տառերով գրվածը:

8.2 Հայտերը գնահատվում են սույն հրավերով սահմանված կարգով:

Գնման ընթացակարգի չափաբաժինների քանակը յոթանասունհինգը չգերազանցելու դեպքում հայտերի գնահատումն իրականացվում է դրանց ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալու օրվանից հաշված  տասնհինգ, իսկ գերազանցելու դեպքում՝ քսան աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Բավարար են գնահատվում սույն հրավերով նախատեսված պայմաններին համապատասխանող հայտերը, հակառակ դեպքում հայտերը գնահատվում են անբավարար և մերժվում են: Ընդ որում հայտերի բացման և գնահատման նիստում հանձնաժողովը մերժում է այն հայտերը, որոնցում բացակայում են գնային առաջարկները և/կամ հայտի ապահովումը կամ դրանք ներկայացված են հրավերի պահանջներին անհամապատասխան:

8.3 Ընտրված մասնակիցը որոշվում է` բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։ Ընդ որում, հանձնաժողովի կողմից ընտրված և այդպիսին չճանաչվածմասնակիցներին որոշելիս գնային առաջարկների գնահատումը և համեմատումն իրականացվում է առանց սույն հրավերի 1-ին մասի 5.2-րդ կետում նշված հարկի գումարի հաշվարկման:

8.4 Եթե հայտում անհամապատասխանություն է տեղ գտել տառերով և թվերով գրված գումարների միջև, ապա հիմք է ընդունվում տառերով գրված գումարը։ Եթե առաջարկվող գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա դրանք համեմատվում են Հայաստանի Հանրապետության դրամով` ------------ փոխարժեքով։

8.5 Հանձնաժողովը հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցներից որոշում և հայտարարում է ընտրված և այդպիսին չճանաչվածմասնակիցներին: Ապրանքների գնման դեպքում հանձնաժողովը գնահատում է նաև ներկայացված ապրանքի ամբողջական նկարագրերի համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին: Առաջարկված նվազագույն գների հավասարության դեպքում՝

ա. ընտրված և այդպիսին չճանաչվածմասնակիցներին որոշելու նպատակով հանձնաժողովի նիստում հավասար գներ ներկայացրած մասնակիցների հետ վարվում են միաժամանակյա բանակցություններ, եթե նիստին ներկա ենայդ մասնակիցները (համապատասխան լիազորություն ունեցող ներկայացուցիչները),

բ. հակառակ դեպքում հանձնաժողովի նիստը կասեցվում է, և մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում հանձնաժողովի քարտուղարը հավասար գներ ներկայացրած մասնակիցներին էլեկտրոնային եղանակով միաժամանակ ծանուցում է գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցությունների վարման պայմանների, տևողության օրվա, ժամի և վայրի մասին,

գ. բանակցությունները վարվում են ոչ շուտ, քան ծանուցումն ուղարկվելու օրվան հաջորդող օրվանից  երկրորդ և ոչ ուշ, քան հինգերորդ աշխատանքային օրը,

դ. յուրաքանչյուր մասնակցի` տվյալ պահին ներկայացրած գնային առաջարկը հրապարակվում է մյուս մասնակցի համար, և մինչև բանակցությունների համար նախատեսված վերջնաժամկետի ավարտը մասնակիցը կարող է վերանայել իր գնային առաջարկը,

ե. բանակցությունների համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալու պահին, ըստ դրան ներկա մասնակիցների ներկայացրած գների, որոշվում և հայտարարվում են ընտրված և այդպիսին չճանաչվածմասնակիցները: Եթե բանակցությունների արդյունքում մասնակիցների ներկայացրած գները մնում են հավասար, գնման ընթացակարգն Օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի հիման վրա հայտարարվում է չկայացած:

8.6. Եթե հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գները գերազանցում են գնման գինը, ապա գնահատող հանձնաժողովը կարող է ցածր գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին հայտարարել ընտրված մասնակից՝ պայմանով, որ վերջինիս հետ կնքվող պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքներն ու պարտականություններն ուժի մեջ են մտնում գնման գինը գերազանցող չափով լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու և դրա հիման վրա կողմերի միջև համաձայնագիր կնքելու դեպքում: Ընդ որում, համաձայնագիրը կնքվում է լրացուցիչ ֆինանսական միջոցները նախատեսվելուն հաջորդող տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ ապրանքների մատակարարման ժամկետները երկարաձգելով պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև համաձայնագրի կնքման օրն ընկած ժամանակահատվածով: Սույն կետի համաձայն կնքված պայմանագիրը լուծվում է, եթե կնքելուն հաջորդող վաթսուն օրացուցային օրվա ընթացքում լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Սույն կետի պարբերության պահանջները չեն կիրառվում, երբ հայտեր ներկայացրել են մեկից ավել մասնակիցներ և միայն մեկ մասնակցի հայտն է գնահատվել հրավերի պահանջներին բավարար:

Սույն կետի չկիրառման դեպքում ընթացակարգը Օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի հիման վրա հայտարարվում է չկայացած:

8.7 Պահանջի դեպքում որևէ մասնակցի հայտի պատճենները հանձնաժողովի քարտուղարն անհապաղ տրամադրում է նման պահանջ ներկայացրած այլ մասնակցին: Պահանջի կատարման անհնարինության դեպքում պահանջ ներկայացրած անձին անհապաղ տրամադրվում է հայտում ներառված փաստաթղթերը, որոնց վերջինս ծանոթանում է տեղում, իրավունք ունի լուսանկարել դրանք և վերադարձնում է հանձնաժողովի քարտուղարին նիստի ընթացքում՝ առանց խոչընդոտելու հանձնաժողովի բնականոն գործունեությանը:

8.8 Եթե հայտերի բացման և գնահատման նիստի ընթացքում իրականացված գնահատման արդյունքում մասնակցի հայտում արձանագրվում են անհամապատասխանություններ՝ հրավերի պահանջների նկատմամբ, ներառյալ այն դեպքը երբ  ՀՀ կառավարության 20.06.2025թ. N 817-Ա որոշման 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված ցուցակում ներառված անձը մասնակցի կողմից առաջարկվում է որպես գործակալ /կատարող/, ապա հանձնաժողովը մեկ աշխատանքային օրով կասեցնում է նիստը, իսկ հանձնաժողովի քարտուղարը նույն օրը դրա մասին էլեկտրոնային եղանակով տեղեկացնում է մասնակցին՝ առաջարկելով մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել անհամապատասխանությունը:

Մասնակցին ուղարկվող ծանուցման մեջ մանրամասն նկարագրվում են հայտի գնահատման ընթացքում հայտնաբերված բոլոր անհամապատասխանությունները:

8.8.1 Այն դեպքում, երբ մինչև պայմանագիրը պատվիրատուի կողմից  կնքվելը պարզվում է, որ մասնակիցը ներառված է ՀՀ կառավարության 20.06.2025թ. N 817-Ա որոշման 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված ցուցակում ապա մասնակցի հայտը մերժվում է:

8.9 Եթե սույն հրավերի 8.8-րդ կետով սահմանված ժամկետում մասնակիցը շտկում է արձանագրված անհամապատասխանությունը, ապա վերջինիս հայտը գնահատվում է բավարար: Հակառակ դեպքում տվյալ մասնակցի հայտը գնահատվում է անբավարար և մերժվում է, իսկ ընտրված մասնակից է ճանաչվում հաջորդող տեղ զբաղեցրած մասնակիցը:

8.10 Հանձնաժողովի անդամը կամ քարտուղարը չի կարող մասնակցել հանձնաժողովի աշխատանքներին, եթե հանձնաժողովի գործունեության ընթացքում պարզվում է, որ վերջիններիս կողմից հիմնադրված կամ բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունը, կամ իրենց մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ կապված անձը (ծնող, ամուսին, երեխա, եղբայր, քույր,տատ, պապ, թոռ, ինչպես նաև ամուսնու ծնող, երեխա, եղբայր, քույր, տատ, պապ, թոռ) կամ այդ անձի կողմից հիմնադրված կամ բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունը սույն ընթացակարգին մասնակցելու համար ներկայացրել է հայտ: Եթե առկա է սույն կետով նախատեսված պայմանը, ապա  սույն ընթացակարգի առնչությամբ շահերի բախում ունեցող հանձնաժողովի անդամը կամ քարտուղարը անհապաղ ինքնաբացարկ է հայտնում սույնընթացակարգից:

8.11 Հայտերը բացվելուց և գնահատվելուց  հետո կազմվում է արձանագրություն` գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Ընդ որում հանձնաժողովի նիստի արձանագրության մեջ մանրամասն նկարագրվում են հայտերի գնահատման արդյունքում արձանագրված անհամապատասխանությունները և դրանցով պայմանավորված հայտերի մերժման հիմքերը: Արձանագրությունն ստորագրում են հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները։

8.12  Հանձնաժողովի քարտուղարը հայտերի բացման և գնահատման նիստի ավարտից հետո ոչ ուշ քան հաջորդող աշխատանքային օրը`

1) հայտերի բացման և գնահատման նիստի արձանագրության բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) տարբերակը և սույն հրավերի 1-ին մասի 3.5 կետում նշված հիմնավորումների քննարկման ամփոփաթերթը, որը պարունակում է տեղեկություններ նաև հիմնավորումները ստանալու ամսաթվի և էլեկտրոնային փոստի հասցեների վերաբերյալ,  հրապարակում է տեղեկագրում: Եթե հիմնավորումներ չեն ներկայացվել, ապա հանձնաժողովի նիստի արձանագրության մեջ դրա մասին կատարվում են համապատասխան նշումներ.

2) իր և գնահատող հանձնաժողովի` հայտերի բացման և գնահատման նիստին ներկա անդամների կողմից ստորագրված շահերի բախման բացակայության մասին հայտարարությունների բնօրինակներից արտատպված (սկանավորված) տարբերակները հրապարակում է տեղեկագրում: Հանձնաժողովի այն անդամները, որոնք հանձնաժողովի աշխատանքների մասնակցում են հայտերի բացման և գնահատման նիստից հետո հրավիրվող նիստերին, ստորագրում են սույն ենթակետում նախատեսված հայտարարությունները, որոնք տեղեկագրում քարտուղարը հրապարակում է ստորագրմանը հաջորդող աշխատանքային օրը.

8.13 Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով նախատեսված հիմքերն ի հայտ գալու դեպքում պատվիրատուի ղեկավարի պատճառաբանված որոշման հիման վրա լիազորված մարմինը մասնակցին ներառում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում։ Պատվիրատուի ղեկավարի պատճառաբանված որոշումը լիազորված մարմինը հրապարակում է տեղեկագրում՝ որոշումը  ստանալու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Ընդ որում  սույն կետում նշված որոշումը պատվիրատուի ղեկավարը կայացնում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելու կամ կնքված պայմանագրի վերաբերյալ հայտարարությունը հրապարակելու կամ պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին հայտարարությունը (ծանուցումը)  հրապարակելու օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: Որոշումը կայացվելուն հաջորդող օրը այն գրավոր տրամադրվում է լիազորված մարմնին և մասնակցին: Լիազորված մարմինը մասնակցին ներառում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում որոշումն ստանալուն հաջորդող քառասուներորդ օրվան հաջորդող հինգերորդ օրը, իսկ որոշումն ստանալուն հաջորդող քառասուներորդ օրվա դրությամբ մասնակցի կողմից որոշման բողոքարկման վերաբերյալ հարուցված և չավարտված դատական գործի առկայության դեպքում` տվյալ դատական գործով եզրափակիչ դատական ակտն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող հինգերորդ օրը, եթե դատական քննության արդյունքով որոշման կատարման հնարավորությունը չի վերացել։

Եթե՝

- սույն կետով նախատեսված՝ լիազորված մարմնին որոշումը ներկայացվելու վերջնաժամկետը լրանալու օրվա դրությամբ մասնակիցը կամ պայմանագիրը կնքած անձը վճարել է հայտի, պայմանագրի և (կամ) որակավորան ապահովման գումարը, ապա պատվիրատուն տվյալ մասնակցին ցուցակում ներառելու պատճառաբանված որոշումը չի ներկայացնում լիազորված մարմին.

- մասնակցի կամ պայմանագիրը կնքած անձի կողմից հայտի, պայմանագրի և (կամ) որակավորան ապահովման գումարի վճարումն իրականացվել է լիազորված մարմնին որոշումը ներկայացվելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո, բայց ոչ ուշ, քան լիազորված մարմնի կողմից մասնակցին  ցուցակում ներառելու համար սահմանված քառասունօրյա ժամկետը լրանալը, իսկ որոշումն ստանալուն հաջորդող քառասուներորդ օրվա դրությամբ մասնակցի կողմից որոշման բողոքարկման վերաբերյալ հարուցված և չավարտված դատական գործի առկայության դեպքում` ոչ ուշ, քան տվյալ դատական գործով եզրափակիչ դատական ակտն ուժի մեջ մտնելը, ապա պատվիրատուն դրա մասին գրավոր տեղեկացնում է լիազորված մարմին, որի հիման վրա մասնակիցը չի ներառվում ցուցակում:

Ընդ որում.

- եթե մասնակցի գնումներին մասնակցելու իրավունք ունենալու մասին դիմում-հայտարարությունը որակվում է որպես իրականությանը չհամապատասխանող կամ մասնակիցը սույն հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետներում չի ներկայացնում հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը ներառյալ այն դեպքերը, երբ սահմանված ժամկետում չի շտկում կամ ամբողջական  չի շտկում հայտի գնահատման արդյունքում արձանագրված անհամապատասխանությունները՝ այդ թվում՝ երբ ՀՀ կառավարության 20.06.2025թ. N 817-Ա որոշման 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված ցուցակում ներառված անձը մասնակցի կողմից առաջարկվում է որպես գործակալ /կատարող/, կամ ընտրված մասնակիցը չի ներկայացնում որակավորման կամ պայմանագրի ապահովում կամ եթե ընթացակարգը կազմակերպված է Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասով նախատեսված կարգավորմանը համապատասխան և դրա արդյունքում համաձայնագիր կնքելու նպատակով պայմանագիրը կնքած անձը սահմանված ժամկետում միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի (այսուհետ նաև տուժանք) ձևով ներկայացված պայմանագրի և (կամ) որակավորման ապահովումը չի փոխարինում բանկային երաշխիքով կամ կանխիկ փողով, ապա այդ հանգամանքը համարվում է որպես գնման գործընթացի շրջանակում մասնակցի ստանձնված պարտավորության խախտում.

- սույն հրավերի  1-ին մասի 8.8.1  կետով նախատեսված հանգամանքը չի համարվում գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնված պարտավորության խախտում:

8.14 Եթե մասնակիցն Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ և 6-րդ մասերով նախատեսված ցուցակներում ներառվել է հայտը ներկայացնելու օրվանից հետո, ապա նրա տվյալ հայտը ենթակա չէ մերժման:

8.15 Սույն հրավերի 1-ին մասի 8.8 կետում նշված փաստաթղթերը մասնակիցը սահմանված ժամկետում հանձնաժողովի քարտուղարին ներկայացնում է վերջինիս՝ սույն հրավերով նախատեսված էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու միջոցով:  Քարտուղարը պարտավոր է փաստաթղթերն ստանալու օրը հաստատել դրանց ստանալու հանգամանքը՝ սույն հրավերում նշված իր էլեկտրոնային փոստից մասնակցի էլեկտրոնային փոստին հավաստում ուղարկելու միջոցով:

8.16 Մասնակիցները և նրանց ներկայացուցիչները կարող են ներկա լինել  հանձնաժողովի նիստերին։ Մասնակիցները կամ նրանց ներկայացուցիչները կարող են պահանջել հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունների պատճենները, որոնք տրամադրվում են մեկ օրացուցային օրվա ընթացքում։

8.17 Հանձնաժողովի և (կամ) պատվիրատուի կողմից էլեկտրոնային ծանուցումներն ուղարկվում են մասնակցի հայտում նշված էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու միջոցով, իսկ մասնակցի կողմից` իր հայտում նշված էլեկտրոնային փոստից սույն հրավերում նշված` հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստին ուղարկվելու միջոցով:

Տեղեկությունների (փաստաթղթերի) էլեկտրոնային եղանակով փոխանակման դեպքում մասնակիցը տեղեկությունները (փաստաթղթերը) ուղարկում է հաստատված բնօրինակ փաստաթղթից արտատպված (սկանավորված) տարբերակով:

8.18 Հայտերի գնահատումը և ընտրված մասնակցի որոշումն իրականացվում է ըստ առանձին չափաբաժինների:

8.19 Ընտրված մասնակցի կողմից պայմանագիրը չկնքելու (հրաժարվելու) կամ պայմանագիր կնքելու իրավունքից զրկվելու դեպքում հանձնաժողովի որոշմամբ ընտրված մասնակից է ճանաչվում հաջորդող տեղ զբաղեցրած մասնակիցը՝ սույն հրավերի 1-ին մասի 8.12-ից 8.18-րդ կետերով սահմանված ընթացակարգի կիրառմամբ:

8.20 Մասնակիցն իրեն ներկայացված պահանջների համապատասխանության հիմնավորման նպատակով կարող է ներկայացնել լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր, տեղեկություններ և նյութեր։

Հանձնաժողովը կարող է ստուգել մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկությունը` օգտագործելով պաշտոնական աղբյուրներից ստացված տվյալներ կամ դրա մասին ստանալով իրավասու մարմինների գրավոր եզրակացությունը: Նման հարցում ուղարկվելու դեպքում համապատասխան պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները հարցումն ստանալու օրվան հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրում են գրավոր եզրակացություն: Եթե մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկության ստուգման արդյունքում տվյալները որակվում են իրականությանը չհամապատասխանող, ապա տվյալ մասնակցի հայտը մերժվում է:

8.21 Սույն հրավերի 1-ին մասի 8.20 կետի կիրառման նպատակով կարող է հրավիրվել հանձնաժողովի արտահերթ նիստ։

8.22 Մինչև պայմանագիր կնքելը պատվիրատուն տեղեկագրում հրապարակում է հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին ոչ ուշ, քան ընտրված մասնակցի մասին որոշման ընդունմանը հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը: Պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը պարունակում է ամփոփ տեղեկատվություն հայտերի գնահատման և ընտրված մասնակցի ընտրությունը հիմնավորող պատճառների մասին ու հայտարարություն անգործության ժամկետի վերաբերյալ:

8.23 Անգործության ժամկետը պայմանագիր կնքելու մասին որոշման հայտարարության հրապարակման օրվան հաջորդող օրվա և պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման օրվա միջև ընկած ժամանակահատվածն է։

Անգործության ժամկետը սույն ընթացակարգի դեպքում «10» օրացուցային օր է։ Անգործության ժամկետը կիրառելի.

- չէ, եթե միայն մեկ մասնակից է հայտ ներկայացրել, որի հետ կնքվում է պայմանագիր,

-  է նաև այն դեպքում, երբ միայն մեկ մասնակից է հայտ ներկայացրել, և այն մերժվել է: Սույն կետի կիրառման դեպքում անգործության ժամկետը սահմանվում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին հայտարարությամբ:

Պատվիրատուն պայմանագիրը կնքում է, եթե սույն կետով նախատեսված անգործության ժամկետում որևէ մասնակից չի բողոքարկում պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը։ Մինչև անգործության ժամկետը լրանալը կամ առանց պայմանագիր կնքելու  կամ գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին հայտարարության հրապարակման կնքված պայմանագիրն առ ոչինչ է։

9. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՈՒՄԸ

9.1 Պայմանագիր կնքվում է հանձնաժողովի որոշման հիման վրա` պատվիրատուի կողմից։ Պայմանագիրը կնքվում է գրավոր` մեկ փաստաթուղթ կազմելու միջոցով։

9.2 Սույն հրավերի 1-ին մասի 8.25 կետով սահմանված անգործության ժամկետը լրանալուն հաջորդող չորրորդ աշխատանքային օրը պատվիրատուն ծանուցում է ընտրված մասնակցին` ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը: Ընդ որում, պայմանագիրը կարող է կնքվել ոչ շուտ, քան սույն հրավերի 1-ին մասի 8.25 կետով սահմանված անգործության ժամկետը լրանալու օրվան հաջորդող չորրորդ աշխատանքային օրը:

9.3 Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկը և կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը հանձնաժողովի քարտուղարը տրամադրում է էլեկտրոնային եղանակով: Ընդ որում պայմանագրում ներառվում է ընտրված մասնակցի կողմից հայտով ներկայացված ապրանքի ամբողջական նկարագիրը:

9.4 Եթե ընտրված մասնակիցը պայմանագիր կնքելու մասին ծանուցումը և պայմանագրի նախագիծն ստանալուց հետո ` սույն հրավերի 10․1 կետով նախատեսված ժամկետում, իսկ կնքվելիք պայմանագրի նախագծով կանխավճար նախատեսված լինելու դեպքում՝ 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում չի ստորագրում պայմանագիրը և պատվիրատուին ներկայացնում որակավորման և պայմանագրի ապահովումները, իսկ կնքվելիք պայմանագրի նախագծով կանխավճար նախատեսված լինելու և ընտրված մասնակցի կողմից այդ պայմանն ընդունվելու դեպքում նաև կանխավճարի ապահովումը, ապա նա զրկվում է պայմանագիրը ստորագրելու իրավունքից։

Ընդ որում ընտրված մասնակցի կողմից հաստատված պայմանագրի նախագիծը պատվիրատուին ներկայացվում է գրավոր և դրա ներկայացման գրությունը հաշվառվում է պատվիրատուի փաստաթղթաշրջանառության համակարգում:  Պատվիրատուի ղեկավարի կողմից պայմանագրի նախագիծը հաստատվում է այդ իրավասության առաջացմանը հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում և հաստատմանը հաջորդող աշխատանքային օրը ուղեկցող գրությամբ տրամադրվում է ընտրված մասնակցին:

9.5 Մինչև սույն հրավերի 1-ին մասի 9.5 կետով նախատեսված ժամկետի ավարտը, կողմերի համաձայնությամբ, կարող են պայմանագրի նախագծում կատարվել փոփոխություններ, սակայն դրանք չեն կարող հանգեցնել գնման առարկայի բնութագրերի փոփոխմանը, կանխավճարի չափի կամընտրված մասնակցի առաջարկած գնի ավելացմանը։

10. ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄՆԵՐԸ

10.1 Որակավորման և պայմանագրի ապահովումները ներկայացնելու պահանջի հիման վրա, այն ստանալու օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընտրված մասնակիցը պարտավոր է ներկայացնել որակավորման և պայմանագրի ապահովումներ։ Ընտրված մասնակցի հետ պայմանագիր կնքվում է, եթե վերջինս ներկայացնում է որակավորման և պայմանագրի (կանխավճարի)  ապահովումները։

10.2 Որակավորման ապահովման չափը հավասար է սույն ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ապրանքի գնման գնի 30 տոկոսին: Եթե ապրանքի գնման գինը պակաս է կնքվելիք պայմանագրի գնից, ապա որակավորման ապահովման չափը հաշվարկվում է պայմանագրի գնի նկատմամբ։  Որակավորման ապահովումը ներկայացվում է տուժանքի (հավելված 4․2)  կամ կանխիկ փողի, կամ բանկերի կողմից տրամադրված երաշխիքների ձևով: Ընդ որում ապահովումը պետք է վավեր լինի առնվազն մինչև պայմանագրի կատարման արդյունքը պատվիրատուի կողմից ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող 90-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

Եթե գնման ընթացակարգը կազմակերպված է չափաբաժիններով և մասնակիցը ընտրված մասնակից է ճանաչվում մեկից ավելի չափաբաժինների մասով ապա կարող է ներկայացնել՝ ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար առանձին, այնպես էլ մեկ որակավորման ապահովում` բոլոր չափաբաժինների համար: Մեկ որակավորման ապահովում ներկայացվելու դեպքում դրա գումարը հաշվարկվում է ներկայացված չափաբաժինների գնման գների հանրագումարի նկատմամբ՝ հաշվի առնելով Կարգի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» պարբերության  պահանջները:  :Կանխիկ փողի ձևով ներկայացված որակավորման ապահովումը պետք է փոխանցվի Կենտրոնական գանձապետարանում լիազորված մարմնի անվամբ բացված «900008000698» գանձապետական հաշվին:

Որակավորման ապահովումը այն ներկայացնողին վերադարձվում է պայմանագրի կատարման արդյունքը պատվիրատուի կողմից ամբողջական ընդունվելուն հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Եթե պայմանագրի կատարումը փուլային է և յուրաքանչյուր փուլի կատարումը ուղղակիորեն փոխկապակցված չէ պայմանագրով սահմանված պահանջներին համապատասխան ստացվելիք վերջնարդյունքի հետ, ապա յուրաքանչյուր փուլի արդյունքը պատվիրատուի կողմից ընդունվելուց հետո որակավորման ապահովման գումարը նվազեցվում է այդ փուլի գումարի նկատմամբ հաշվարկված համամասնությամբ։

Ընդ որում, եթե ապրանքների գնման պայմանագրերը կնքվում են Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա առկա ֆինանսական հատկացումների շրջանակում տվյալ տարվա համար կնքված համաձայնագրի (համաձայնագրերի) մասով ներկայացված որակավորման ապահովումը ենթակա է վերադարձման այդ համաձայնագիրը (համաձայնագրերը) կատարողի կողմից ողջ ծավալով պատշաճ կատարվելու և դրա արդյունքը պատվիրատուի կողմից ամբողջական ընդունվելու դեպքում:

Բանկային երաշխիքի ձևով որակավորման ապահովումը ընտրված մասնակիցը ներկայացնում է հավելված 4-ի համաձայն:

Որակավորման ապահովումը չի վերադարձվում, եթե այն ներկայացրած անձը խախտում է պայմանագրով նախատեսված պարտավորություն, որը հանգեցնում է պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծմանը:

10.3. Պայմանագրի ապահովման չափը կազմում է գնման գնի 10  տոկոսը: Եթե պայմանագրի նախագծով նախատեսված ապրանքների գնման գինը պակաս է կնքվելիք պայմանագրի գնից, ապա պայմանագրի ապահովման չափը հաշվարկվում է պայմանագրի գնի նկատմամբ: Պայմանագրի ապահովումը ներկայացվում է բանկային երախիքի (հավելված 5) կամ կանխիկ փողի ձևով:

Եթե գնման ընթացակարգը կազմակերպված է չափաբաժիններով և մասնակիցը ընտրված մասնակից է ճանաչվում մեկից ավելի չափաբաժինների մասովապա կարող է ներկայացնել՝ ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար առանձին, այնպես էլ մեկ պայմանագրի ապահովում` բոլոր չափաբաժինների համար: Մեկ պայմանագրի ապահովում ներկայացվելու դեպքում դրա գումարը հաշվարկվում է  ներկայացված չափաբաժինների գնման գների հանրագումարի նկատմամբ՝ հաշվի առնելով Կարգի 32-րդ կետի 9-րդ ենթակետի պահանջները:

Պայմանագրի ապահովումը պետք է վավեր լինի առնվազն մինչև կնքվելիք պայմանագրով սահմանվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող 90-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ: Պայմանագրի ապահովումը այն ներկայացրած անձին վերադարձվում է կնքված պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների ամբողջական կատարման դեպքում՝ ամբողջական պարտավորությունների կատարման ժամկետը լրանալուն հաջորդող 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Կանխիկ փողի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը պետք է փոխանցվի Կենտրոնական գանձապետարանում լիազորված մարմնի անվամբ բացված «900008000664» գանձապետական հաշվին:

10.4 Եթե գնման ընթացակարգը կազմակերպված է Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման պահին նախատեսված չեն ֆինանսական միջոցներ, ապա որակավորման և պայմանագրի ապահովումները ներկայացվում են միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի կամ կանխիկ փողի ձևով: Եթե պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման պահին՝

- նախատեսված ֆինանսական միջոցները գերազանցում են 25 մլն. ՀՀ դրամը, սակայն պայմանագրի ամբողջական կատարման համար հետագայում ևս պահանջվում են ֆինանսական միջոցներ, ապա պայմանագրի և որակավորման ապահովումները, հատկացված ֆինանսական միջոցների մասով, ներկայացվում են  բանկային երաշխիքի կամ կանխիկ փողի, իսկ պահանջվող ֆինանսական միջոցների մասով՝ միակողմանի հաստատված հայտարարության՝ տուժանքի կամ կանխիկ փողի ձևով:

10.5 Պայմանագրով պատվիրատուի կողմից կանխավճար հատկացվելու պայման նախատեսվելու դեպքում ընտրված մասնակիցը պատվիրատուին է ներկայացնում նաև կանխավճարի ապահովում` կանխավճարի չափով, բանկային երաշխիքի ձևով (հավելված՝ 5․2):

10.6 Եթե չափաբաժիններով կազմակերպված գնման ընթացակարգի շրջանակում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հետևանքով որևէ չափաբաժնի մասով լուծվում է, ապա որակավորման և պայմանագրի ապահովումները վճարվում են միայն այդ չափաբաժնի նկատմամբ հաշվարկված գումարի չափով:

10.7 Պատվիրատուի ղեկավարը պայմանագրի և որակավորման ապահովման վճարման պահանջը բանկին, իսկ կանխիկ փողի ձևով ներկայացված ապահովման դեպքում՝ լիազորված մարմնին, ներկայացնում է ապահովման վճարման հիմքը առաջանալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե ապահովման վճարման պահանջը բանկի կողմից մերժվում է պահանջը կամ դրան կից փաստաթղթերը ոչ ամբողջական ներկայացված լինելու հիմքով, ապա նոր պահանջը պատվիրատուի ղեկավարը բանկ ներկայացնում է մերժումը ստանալուն հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում:

11. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ ՉԿԱՅԱՑԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼԸ

11.1 Օրենքի 37-րդ հոդվածի համաձայն` հանձնաժողովը սույն ընթացակարգը չկայացած է հայտարարում, եթե`

1) հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին.

2) դադարում է գոյություն ունենալ գնման պահանջը: Ընդ որում պետության կամ համայնքների կարիքների համար կազմակերպված գնման ընթացակարգը կարող է ամբողջությամբ կամ մասնակի չկայացած հայտարարվել համապատասխանաբար Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կամ համայնքի ավագանու, այլ պատվիրատուների դեպքում` ընդհանուր կառավարումն իրականացնող լիազորված մարմնի ղեկավարի, իսկ հիմնադրամների դեպքում հոգաբարձուների խորհրդի որոշման հիման վրա:

3) ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.

4) պայմանագիր չի կնքվում։

11.2 Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելուն հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում, պատվիրատուն տեղեկագրում հրապարակում է հայտարարություն, որում նշվում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելու հիմնավորումը։

12. ԳՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ (ԿԱՄ)

ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ ԲՈՂՈՔԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍՆԱԿՑԻ

ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ԵՎ ԿԱՐԳԸ

12․1 Յուրաքանչյուր շահագրգիռ անձ իրավունք ունի բողոքարկելու պատվիրատուի, գնահատող հանձնաժողովի գործողությունները (անգործությունը) և որոշումները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) սահմանված կարգով:

Յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի Օրենսգրքով սահմանված կարգով մինչև հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը բողոքարկելու գնման առարկայի բնութագրերը կամ հրավերի պահանջները:

12․2. Սույն ընթացակարգի հետ կապված հարաբերությունները վարչական հարաբերություններ չեն, և դրանք կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիաիրավական հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրությամբ:

12․3. Պատվիրատուի, գնահատող հանձնաժողովի կատարած գործողության կամ անգործության հետևանքով պատճառված վնասները հատուցվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված կարգով:

12․4. Սույն հրավերով սահմանված անգործության ժամկետը պատվիրատուի, գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների (անգործության) և որոշումների բողոքարկման հայցային վաղեմության ժամկետ է, բացառությամբ Օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված որոշումների բողոքարկման և պայմանագիրը միակողմանի լուծելու հետ կապված վեճերի, որոնց դեպքում հայցային վաղեմության ժամկետը երեսուն օրացուցային օր է:

12․5․Սույն ընթացակարգի հետ կապված վեճերը քննվում և լուծվում են Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանում հայցադիմումը վարույթ ընդունելուց հետո՝ երեսուն օրվա ընթացքում: Դատարանի պատճառաբանված որոշմամբ սույն մասով նախատեսված ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ` մինչև տասն օրացուցային օրով:

12.6. Դատարանը հայցադիմումը վարույթ ընդունելու հարցը լուծում է այն ներկայացվելուց հետո՝ եռօրյա ժամկետում:

12.7. Հայցադիմումը վարույթ ընդունելու հետ միաժամանակ դատարանը կայացնում է որոշում՝ պատասխանողից տվյալ գնման գործընթացի հետ կապված պատասխանողի տիրապետման տակ գտնվող բոլոր ապացույցները պահանջելու մասին:

12.8. Ապացույցներ պահանջելու վերաբերյալ որոշումը կատարվում է պատասխանողի կողմից որոշումն ստանալուց հետո՝ հնգօրյա ժամկետում:

Սույն կետով նախատեսված ժամկետում պատասխանողի կողմից ապացույցներ պահանջելու վերաբերյալ որոշման պահանջները չկատարվելու դեպքում գործը քննվում է դրանում առկա ապացույցների հիման վրա, իսկ հայցվորի վկայակոչած այն փաստերը, որոնք ենթակա են հաստատման պատասխանողի տիրապետման տակ գտնվող ապացույցներով, համարվում են հաստատված:

12․9. Դատարանը սույն գնման գործընթացին վերաբերող՝ սույն բաժնով նախատեսված վեճերի վերաբերյալ իր վարույթում քննվող գործերը միացնում է մեկ վարույթում:

12․10. Հայցադիմումը վարույթ ընդունելու մասին որոշումն անհապաղ ուղարկվում է լիազորված մարմնի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեին: Լիազորված մարմինը սույն կետով նախատեսված որոշումն անհապաղ հրապարակում է տեղեկագրում՝ նշելով կասեցման օրը:

12․11․ Հայցադիմումի պատասխանը պատվիրատուն ներկայացնում է հայցադիմումը վարույթ ընդունելու մասին որոշումն ստանալուց հետո՝ հնգօրյա ժամկետում:

12․12 Գործին մասնակցող անձինք և նրանց ներկայացուցիչները դատական նիստի ժամանակի և վայրի, ինչպես նաև Օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում առանձին դատավարական գործողություններ կատարելու մասին ծանուցվում են էլեկտրոնային հաղորդակցության միջոցով ծանուցագրերը և այլ փաստաթղթեր Օրենսգրքի 97-րդ հոդվածով սահմանված կարգով հայցադիմումում նշված էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու եղանակով:

12․13․ Դատարանը սույն բաժնով նախատեսված վեճերով գործերը քննում և դրանց վերաբերյալ վճիռները և որոշումները կայացնում է գրավոր ընթացակարգով, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատարանը գործին մասնակցող անձի միջնորդությամբ կամ իր նախաձեռնությամբ եկել է եզրահանգման, որ անհրաժեշտ է գործը քննել դատական նիստում:

12․14. Գործը դատական նիստում քննելու վերաբերյալ միջնորդությունը գործին մասնակցող անձը կարող է ներկայացնել մինչև հայցադիմումի պատասխան ներկայացնելու համար սահմանված ժամկետի լրանալը:

12․15. Գործը դատական նիստում քննելու մասին դատարանը կայացնում է որոշում հայցադիմումի պատասխան ներկայացնելու համար սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո՝ եռօրյա ժամկետում:

12․16. Գործը դատական նիստում քննելու հարցը կարող է լուծվել նաև հայցադիմումը վարույթ ընդունելու մասին որոշմամբ:

12․17․ Վիճարկվող գործողությունների (անգործության) և որոշումների հիմքում ընկած հանգամանքների, ինչպես նաև տվյալ գործողությունների (անգործության) կատարման և որոշման ընդունման օրենքով, այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգը պահպանված լինելու փաստերն ապացուցելու պարտականությունը կրում է պատասխանողը:

12․18․ Պատասխանողը վիճարկվող գործողությունների (անգործության) և որոշումների իրավաչափությունը հիմնավորող ապացույցներ կարող է ներկայացնել միայն ապացույցները պահանջելու որոշման կատարման ընթացքում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ հիմնավորում է ապացույցի ներկայացման անհնարինությունը իրենից անկախ պատճառներով:

12․19. Պատվիրատուի և գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների (անգործության) և որոշումների (բացառությամբ Օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված որոշումների) բողոքարկումն ինքնաբերաբար կասեցնում է գնման գործընթացը` սույն հրավերի 12․10 կետով նախատեսված որոշումը հրապարակվելու օրվանից մինչև վեճի քննության արդյունքներով առաջին ատյանի դատարանի կայացրած եզրափակիչ դատական ակտն ուժի մեջ մտնելու օրը:

12․20․ Այն դեպքերում, երբ, հանրային կամ պաշտպանության և ազգային անվտանգության շահերից ելնելով, անհրաժեշտ է շարունակել գնման գործընթացը, դատարանը Օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված մարմինների ղեկավարների, իսկ իրավաբանական անձանց դեպքում գործադիր մարմնի ղեկավարի գրավոր միջնորդության հիման վրա կայացնում է գնման գործընթացի կասեցումը վերացնելու մասին որոշում: Դատարանը սույն կետով նախատեսված որոշումը դրա կայացման օրն անհապաղ ուղարկում է  լիազորված մարմնի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեին: Լիազորված մարմինն այդ որոշումն անհապաղ հրապարակում է տեղեկագրում:

12․21․ Պատվիրատուի և գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների (անգործության) և որոշումների բողոքարկման հետ կապված վեճերով դատարանի եզրափակիչ դատական ակտն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

12.22․ Պատվիրատուի և գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների (անգործության) և որոշումների բողոքարկման հետ կապված վեճերով դատարանի վճռի եզրափակիչ մասը կամ այլ եզրափակիչ դատական ակտը դրա հրապարակման օրն ուղարկվում է լիազորված մարմնի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեին: Լիազորված մարմինը դատարանի վճռի եզրափակիչ մասը կամ այլ եզրափակիչ դատական ակտն անհապաղ հրապարակում է տեղեկագրում:

12․23․ Բողոքարկման համար գանձվող պետական տուրքերի դրույքաչափերը սահմանված են «Պետական տուրքի մասին» օրենքով։

ՄԱՍ  II

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

Բ Ա Ց   Մ Ր Ց ՈՒ Յ Թ Ի   Հ Ա Յ Տ Ը   Պ Ա Տ Ր Ա Ս Տ Ե Լ ՈՒ

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1.1 Սույն հրահանգը նպատակ ունի օժանդակել մասնակիցներին հայտը պատրաստելիս։

1.2 Նպատակահարմարության դեպքում մասնակիցը պահանջվող տեղեկությունները կարող է ներկայացնել սույն հրահանգով առաջարկվող ձևերից տարբերվող` այլ ձևերով` պահպանելով պահանջվող վավերապայմանները։

1.3 Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն։

2. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀԱՅՏԸ

Ընթացակարգին մասնակցելու համար մասնակիցը համակարգի միջոցով ներկայացնում է հայտ: Հայտին կցվում են սույն հրավերով նախատեսված համապատասխան փաստաթղթերը (տեղեկությունները):

Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է իր կողմից հաստատված`

1) «Պիտանելիության չափորոշիչ».

2.1 ընթացակարգին մասնակցելու դիմում-հայտարարություն` համաձայն հավելված N 1-ի.

2.2 իր կողմից հաստատված` առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը` համաձայն հավելված N 1.1-ի.

2.3 գործակալության պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները, եթե պայմանագիրն իրականացվելու է գործակալության միջոցով.

2.4 համատեղ գործունեության պայմանագիրը, եթե մասնակիցները գնման ընթացակարգին մասնակցում են համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով).16

2) «Ֆինանսական չափորոշիչ».

2.6 գնային առաջարկ` համաձայն հավելված N 2-ի: Գնային առաջարկը ներկայացվում է արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով։ Արժեքի բաղադրիչների հաշվարկ` բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում:

2.7 Սույն հրավերով նախատեսված` մասնակցի կազմված փաստաթղթերը ստորագրում է դրանք ներկայացնող անձը կամ վերջինիս լիազորված անձը (այսուհետ` գործակալ)։ Եթե հայտը ներկայացնում է գործակալը, ապա հայտով ներկայացվում է վերջինիս այդ լիազորությունը վերապահված լինելու մասին փաստաթուղթ։

2.8 Հայտում ներառվող բնօրինակ փաստաթղթերի փոխարեն կարող են ներկայացվել դրանց նոտարական կարգով վավերացված օրինակները։

Հավելված  N 1

«“ԴՓԿ-ԲՄԱՊՁԲ-26/02»*  » ծածկագրով

բաց մրցույթի հրավերի

ԴԻՄՈՒՄՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ*

###### բաց մրցույթին մասնակցելու

հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցել

մասնակցի անվանումը

-ի կողմից «“ԴՓԿ-ԲՄԱՊՁԲ-26/02»*  » ծածկագրով հայտարարված

պատվիրատուի անվանումը

բաց մրցույթի 	    					      չափաբաժնին  (չափաբաժիններին) և հրավերի

չափաբաժնի  (չափաբաժինների) համարը

պահանջներին համապատասխան  ներկայացնում  է հայտ:

-ն հայտնում և հավաստում է, որ հանդիսանում է

մասնակցի անվանումը

ռեզիդենտ:

երկրի անվանումը

-ի՝

մասնակցի անվանումը

- հարկ վճարողի հաշվառման համարն է`

հարկի վճարողի հաշվառման համարը

- էլեկտրոնային փոստի հասցեն է`

էլեկտրոնային փոստի հասցեն

- գործունեության հասցեն է՝

գործունեության հասցեն

- հեռախոսահամարն է՝

հեռախոսի համարը

Սույնով                                                                                     -ն հայտարարում և հավաստում է, որ՝

մասնակցի անվանում

1) բավարարում է «“ԴՓԿ-ԲՄԱՊՁԲ-26/02»*  » ծածկագրով  բաց մրցույթի հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին  և պարտավորվում ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետում, ներկայացնել  որակավորման ապահովում.

2) «“ԴՓԿ-ԲՄԱՊՁԲ-26/02»*  » ծածկագրով բաց մրցույթին մասնակցելու շրջանակում`

- թույլ չի տվել և (կամ) թույլ չի տալու անբարեխիղճ մրցակցություն,  գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն,

- բացակայում է հրավերով սահմանված` 			                   		-ին

մասնակցի անվանումը

փոխկապակցված անձանց և (կամ) 				    				                    -ի

մասնակցի անվանումը

կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս 			   			                   -ին

մասնակցի անվանումը

պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության դեպք:

Ստորև ներկայացնում է 	                   		-ի իրական շահառուների վերաբերյալ

մասնակցի անվանումը

տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղումը՝ ----------------------------------------------------**

Կից ներկայացվում է 								 կողմից առաջարկվող

մասնակցի անվանումը

ապրանքի ամբողջական նկարագիրը՝ համաձայն հավելված 1.1-ի:

___________________________________________________ 	                _____________				 Մասնակցի անվանումը  (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)                                                            ստորագրությունը)

Կ. Տ.

### Հավելված 1.1

«“ԴՓԿ-ԲՄԱՊՁԲ-26/02»*  » ծածկագրով

բաց մրցույթի հրավերի

### ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

-ն «“ԴՓԿ-ԲՄԱՊՁԲ-26/02»*  »

մասնակցի անվանումը

ծածկագրով բաց մրցույթի շրջանակում ըստ չափաբաժինների ստորև ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագրերը |

մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)  		                                       ստորագրություն

Կ. Տ.

### Հավելված 1.3**

«“ԴՓԿ-ԲՄԱՊՁԲ-26/02»*  » ծածկագրով

բաց մրցույթի հրավերի

ՁԵՎ

ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ

- Կազմակերպությունը

  - Կազմակերպության տվյալները

| - Անվանումը |  |
| --- | --- |
| - Անվանումը լատինատառ |  |
| - Պետական գրանցման համարը |  |
| - Գրանցման օրը, ամիսը, տարին |  |
| - Գրանցման հասցեն |  |
| - Գրանցման պետությունը |  |
| - Գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը |  |

  - Հայտարարագիրը ներկայացնող անձը

| - Հայտարարագիրը ներկայացնող անձի անունը և ազգանունը |  |
| --- | --- |
| - Հայտարարագիրը ներկայացնող անձի պաշտոնը |  |

  - Հայտարարագրի ներկայացումը

| - Հայտարարագրի ստորագրման օրը, ամիսը, տարին |  |
| --- | --- |
| - Հայտարարագրի էջերի քանակը |  |
| - Հայտարարագիրը ներկայացնող անձի ստորագրությունը |  |

- Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները

  - Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները

| - Ֆոնդային բորսայի անվանումը |  |
| --- | --- |
| - Հղումը բորսայում առկա փաստաթղթերին |  |

  - Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի տվյալները

| - Անվանումը |  |
| --- | --- |
| - Անվանումը լատինատառ |  |
| - Պետական գրանցման համարը |  |
| - Գրանցման օրը, ամիսը, տարին |  |
| - Գրանցման հասցեն |  |
| - Գրանցման պետությունը |  |
| - Գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը |  |

  - Վերահսկողության մակարդակը

| - Մասնակցության չափը (%) |  |
| --- | --- |
| - Մասնակցության տեսակը | ☐ Ուղղակի մասնակցություն ☐ Անուղղակի մասնակցություն |

- Պետության, համայնքի կամ միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը

  - Պետության կամ համայնքի մասնակցությունը

| - Պետության անվանումը |  |
| --- | --- |
| - Համայնքի անվանումը |  |
| - Մասնակցության չափը (%) |  |
| - Մասնակցության տեսակը | ☐ Ուղղակի մասնակցություն ☐ Անուղղակի մասնակցություն |

  - Միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը

| - Միջազգային կազմակերպության անվանումը |  |
| --- | --- |
| - Միջազգային կազմակերպության անվանումը լատինատառ |  |
| - Մասնակցության չափը (%) |  |
| - Մասնակցության տեսակը | ☐ Ուղղակի մասնակցություն ☐ Անուղղակի մասնակցություն |

- Իրական շահառուի տվյալները

  - Անձի ինքնությունը հավաստող տվյալները

| - Անունը |  |
| --- | --- |
| - Ազգանունը |  |
| - Անունը (լատինատառ) |  |
| - Ազգանունը (լատինատառ) |  |
| - Քաղաքացիությունը |  |
| - Ծննդյան օրը, ամիսը, տարին |  |

  - Անձը հաստատող փաստաթուղթը

| - Փաստաթղթի տեսակը |  |
| --- | --- |
| - Փաստաթղթի համարը |  |
| - Տրամադրման օրը, ամիսը, տարին |  |
| - Տրամադրող մարմինը |  |
| - ՀԾՀ կամ համարժեք համարը |  |

  - Անձի հաշվառման հասցեն

| - Պետությունը |  |
| --- | --- |
| - Համայնքը |  |
| - Վարչատարածքային միավորը |  |
| - Փողոցի անվանումը, շենքը (տունը), բնակարանը |  |

  - Անձի բնակության հասցեն

| - Պետությունը |  |
| --- | --- |
| - Համայնքը |  |
| - Վարչատարածքային միավորը |  |
| - Փողոցի անվանումը, շենքը (տունը), բնակարանը |  |

  - Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (բացառությամբ` ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների)

| ☐ ա․ ուղղակի կամ անուղղակի տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի՝ ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում |  |
| --- | --- |
| - Մասնակցության չափը (%) |  |
| - Մասնակցության տեսակը | ☐ Ուղղակի մասնակցություն ☐ Անուղղակի մասնակցություն |
| ☐ բ․ տվյալ իրավաբանական անձի նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) վերահսկողություն այլ միջոցներով |  |
| ☐ գ․ հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ «ա» և «բ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ |  |

  - Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների համար)

| ☐ ա․ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի` ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 10 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 10 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում |  |
| --- | --- |
| - Մասնակցության չափը (%) |  |
| - Մասնակցության տեսակը | ☐ Ուղղակի մասնակցություն ☐ Անուղղակի մասնակցություն |
| ☐ բ․ իրավունք ունի նշանակելու կամ հեռացնելու իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների անդամների մեծամասնությանը |  |
| ☐ գ․ իրավաբանական անձից անհատույց ստացել է հաշվետու տարվան նախորդող տարվա ընթացքում տվյալ իրավաբանական անձի ստացած շահույթի առնվազն 15 տոկոսի չափով օգուտ |  |
| ☐ դ․ իրավաբանական անձի նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) վերահսկողություն այլ միջոցներով |  |
| ☐ ե․ հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ «ա»-«դ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ |  |

  - Իրական շահառուի կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկությունները

| - Իրական շահառու դառնալու օրը, ամիսը, տարին |  |
| --- | --- |
| - Կազմակերպության նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը | ☐ Առանձին ☐ Փոխկապակցված անձանց հետ համատեղ |
| - Ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպության իրական շահառուն հանդիսանում է պաշտոնատար անձ կամ նրա ընտանիքի անդամ | ☐ Այո ☐ Ոչ |

  - Իրական շահառուի կոնտակտային տվյալները

| - Էլ․ փոստի հասցեն |  |
| --- | --- |
| - Հեռախոսահամարը |  |

- Միջանկյալ իրավաբանական անձինք

  - Կազմակերպության տվյալները

| - Անվանումը |  |
| --- | --- |
| - Անվանումը լատինատառ |  |
| - Պետական գրանցման համարը |  |
| - Գրանցման օրը, ամիսը, տարին |  |
| - Գրանցման հասցեն |  |
| - Գրանցման պետությունը |  |
| - Գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը |  |

  - Իրական շահառուի տվյալները

| - Իրական շահառու(ներ)ի անունը և ազգանունը, ում համար կազմակերպությունը հանդիսանում է միջանկյալ իրավաբանական անձ |  |
| --- | --- |

  - Միջանկյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները

| - Ֆոնդային բորսայի անվանումը |  |
| --- | --- |
| - Հղումը բորսայում առկա փաստաթղթերին |  |

- Լրացուցիչ նշումներ

Լրացուցիչ տեղեկություններ կամ հավելյալ պարզաբանումներ, որոնք առնչվում են հայտարարագրում լրացված կամ լրացման ենթակա տվյալներին

I. Հայտարարագրի լրացման կարգը

- Հայտարարագրի 1-ին բաժնում (Կազմակերպությունը) լրացվում են հայտարարագիր ներկայացնող իրավաբանական անձի (այսուհետ՝ Կազմակերպություն) տվյալները։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

  - «Կազմակերպության տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են Կազմակերպության անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ) և պետական գրանցման տվյալները՝ ներառյալ նշում կազմակերպաիրավական ձևի մասին.

  - «Հայտարարագիրը ներկայացնող անձը» ենթաբաժնում լրացվում է այն ֆիզիկական անձի տվյալները ով ստորագրում է սույն ընթացակարգի հայտում ներառվող փաստաթղթերը.

  - «Հայտարարագրի ներկայացումը» ենթաբաժնում լրացվում են հայտարարագրի ստորագրման օրը, ամիսը, տարին, հայտարարագրի էջերի քանակը, ինչպես նաև դրվում է հայտարարագիրը ներկայացնող անձի ստորագրությունը:

- Հայտարարագրի 2-րդ բաժինը (Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները) լրացվում է, եթե Կազմակերպության կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը ցուցակված են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի կողմից հաստատված՝ իրական շահառուների համարժեք բացահայտման չափանիշներով կարգավորվող շուկաների ցանկում ներառված շուկայում։ Նշված չափանիշներին համապատասխանելու դեպքում այս բաժինը լրացվում է Կազմակերպության կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի համար։ Այս բաժինը լրացնելու դեպքում հայտարարագրի հաջորդ բաժինները ենթակա չեն լրացման, բացառությամբ 5-րդ բաժնի, որը լրացվում է, եթե Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձը Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ունի անուղղակի մասնակցություն։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

  - «Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում է ֆոնդային բորսայի անվանումը՝ փակագծերում նշելով նաև բորսայի ծածկագիրը (Market Identifier Code), որտեղ ցուցակված են Կազմակերպության կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը, ինչպես նաև կատարվում է հղում բորսայում առկա փաստաթղթերին` առկայության դեպքում այն փաստաթղթերին, որոնք պարունակում են տեղեկություններ տվյալ իրավաբանական անձի սեփականատերերի վերաբերյալ.

  - «Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի տվյալները» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագրի 2.1-ին ենթաբաժնում լրացված տվյալները վերաբերում են ոչ թե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձին, այլ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի: Այս ենթաբաժնում լրացվում են Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ) և գրանցման տվյալները` ներառյալ նշում կազմակերպաիրավական ձևի մասին, ինչպես նաև գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը.

  - «Վերահսկողության մակարդակը» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագրի 2․1-ին ենթաբաժնում լրացվել են Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձին վերաբերող տվյալները։ Այս ենթաբաժնում նշվում է Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ, ինչպես նաև մասնակցության տեսակը։ Կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափի և տեսակի վերաբերյալ նշումները կատարվում են սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ։

- Հայտարարագրի 3-րդ բաժինը (Պետության, համայնքի կամ միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը) լրացվում է, եթե Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն ունի որևէ պետություն, համայնք կամ միջազգային կազմակերպություն։ Բաժինը կարող է լրացվել մի քանի անգամ, եթե Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն ունեն մի քանի պետություն, համայնք կամ միջազգային կազմակերպություն։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

  - «Պետության կամ համայնքի մասնակցությունը» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում առկա է պետության կամ համայնքի ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն: Պետության մասնակցության դեպքում այս ենթաբաժնում լրացվում է պետության, իսկ համայնքի մասնակցության դեպքում՝ նաև համայնքի անվանումը։ Այս ենթաբաժնում լրացվում են նաև իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում պետության կամ համայնքի մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ, ինչպես նաև մասնակցության տեսակը։ Կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափի և տեսակի վերաբերյալ նշումները կատարվում են սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ.

  - «Միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում առկա է միջազգային կազմակերպության ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն: Այս ենթաբաժնում լրացվում են միջազգային կազմակերպության անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ), իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում միջազգային կազմակերպության մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ, ինչպես նաև մասնակցության տեսակը։ Կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափի և տեսակի վերաբերյալ նշումները կատարվում են սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ։

- Հայտարարագրի 4-րդ բաժինը (Իրական շահառուի տվյալները) լրացվում է յուրաքանչյուր իրական շահառուի համար առանձին՝ Կազմակերպության իրական շահառուների քանակով։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

  - «Անձի ինքնությունը հավաստող տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են իրական շահառուի անձնական տվյալները։ Տվյալները լրացվում են այնպես, ինչպես դրանք լրացված են իրական շահառուի անձը հաստատող փաստաթղթում։ Եթե անձի անունը և ազգանունը հայերեն կամ լատինատառ առկա չեն վերջինիս անձը հաստատող փաստաթղթում, ապա հայտարարագրում լրացվում է դրանց տառադարձությունը.

  - «Անձը հաստատող փաստաթուղթը» ենթաբաժնում լրացվում են տեղեկությունների իրական շահառուի անձը հաստատող փաստաթղթի վերաբերյալ.

  - «Անձի հաշվառման հասցեն» ենթաբաժնում լրացվում է իրական շահառուի հաշվառման վայրի հասցեն.

  - «Անձի բնակության հասցեն» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե իրական շահառուի հաշվառման հասցեն տարբերվում է վերջինիս բնակության հասցեից։ Այս ենթաբաժնում լրացվում է իրական շահառուի բնակության վայրի հասցեն.

  - «Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (բացառությամբ ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների)» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձը չի հանդիսանում ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպություն: Այս ենթաբաժնում նշվում է, թե «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի» մասին օրենքով նախատեսված որ հիմք(եր)ով է անձը հանդիսանում Կազմակերպության իրական շահառու, և ներառվում են այդ հիմքերի առնչությամբ պահանջվող տեղեկությունները։ Մեկից ավելի հիմքերով իրական շահառու հանդիսանալու դեպքում նշում է կատարվում բոլոր հիմքերի մասով՝ համապատասխան կետերում։ Այս ենթաբաժնում հիմքերի վերաբերյալ տվյալները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

ա․ այս ենթաբաժնի «ա» կետում կատարվում է նշում, եթե ֆիզիկական անձը ուղղակի կամ անուղղակի տիրապետում է Կազմակերպության՝ ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում։ Մասնակցությունը կարող է լինել Կազմակերպության բաժնեմասը (բաժնետոմսը, փայը) սեփականության իրավունքով տիրապետելու ուժով (ուղղակի մասնակցություն) կամ Կազմակերպության բաժնեմասին (բաժնետոմսին, փային) տիրապետող այլ իրավաբանական անձի բաժնեմասը (բաժնետոմսը, փայը) սեփականության իրավունքով տիրապետելու ուժով (անուղղակի մասնակցություն)։ Անուղղակի մասնակցությունը կարող է իրականացվել անկախ ֆիզիկական անձի և Կազմակերպության բաժնեմասը (բաժնետոմսը, փայը) տիրապետող իրավաբանական անձի շղթայում առկա միջանկյալ իրավաբանական անձանց քանակից։ «Մասնակցության չափը» դաշտում նշվում է Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ։ Մասնակցության չափը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով իրական շահառուի ուղղակի և անուղղակի մասնակցության արդյունքում Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում մասնակցության բոլոր տոկոսների հանրագումարը։ Անուղղակի մասնակցության դեպքում, կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում իրական շահառուի մասնակցությունը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով յուրաքանչյուր նախորդ միջանկյալ կազմակերպության մասնակցության չափը, այն է՝ Կազմակերպության մասնակից իրավաբանական անձի՝ տոկոսային արտահայտմամբ մասնակցության չափը բազմապատկելով Կազմակերպության մասնակից իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում համապատասխան մասնակցի՝ տոկոսային արտահայտմամբ մասնակցության չափով, և այդպես շարունակ մինչև իրական շահառուին հասնելը։ «Մասնակցության տեսակը» դաշտում կատարվում է նշում կանոնադրական կապիտալում մասնակցության ուղղակի կամ անուղղակի լինելու մասին։ Կանոնադրական կապիտալում և՛ ուղղակի, և՛ անուղղակի մասնակցության առկայության դեպքում նշում է կատարվում միաժամանակ և՛ ուղղակի, և՛ անուղղակի մասնակցության առկայության վերաբերյալ.

բ․ այս ենթաբաժնի «բ» կետում կատարվում է նշում, եթե անձն «ա» կետի իմաստով չի հանդիսանում կազմակերպության իրական շահառու, սակայն վերահսկում է Կազմակերպությունը՝ իրավական գործիքների (այդ թվում՝ կնքված գործարքների) ուժով, այլ բնույթի անձնական ազդեցության հիման վրա կամ այլ միջոցներով.

գ․ այս ենթաբաժնի «գ» կետում կատարվում է նշում, եթե անձը հանդիսանում է Կազմակերպության գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ այս ենթաբաժնի «ա» և «բ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ.

  - «Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների համար)» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձը հանդիսանում է ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպություն։ Իրական շահառուների բացահայտումն իրականացվում է Ընդերքի մասին օրենսգրքով սահմանված չափանիշներով: Այս ենթաբաժնում նշումները կատարվում են սույն կարգի 4․5-րդ կետում սահմանված կանոնների հաշվառմամբ։ Այս ենթաբաժնում հիմքերի վերաբերյալ տվյալները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

ա․ այս ենթաբաժնի «ա» կետում կատարվում է նշում, եթե ֆիզիկական անձը ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի` ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 10 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 10 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում։ Այս ենթաբաժինը լրացվում է սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ.

բ․ այս ենթաբաժնի «բ» կետում կատարվում է նշում, եթե անձն իրավունք ունի նշանակելու կամ հեռացնելու իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների անդամների մեծամասնությանը.

գ․ այս ենթաբաժնի «գ» կետում կատարվում է նշում, եթե անձը Կազմակերպությունից անհատույց ստացել է հաշվետու տարվան նախորդող տարվա ընթացքում տվյալ իրավաբանական անձի ստացած շահույթի առնվազն 15 տոկոսի չափով օգուտ.

դ․ Այս ենթաբաժնի «դ» կետում կատարվում է նշում, եթե անձն «ա»-«գ» կետերի իմաստով չի հանդիսանում Կազմակերպության իրական շահառու, սակայն վերահսկում է կազմակերպությունը՝ իրավական գործիքների (այդ թվում՝ կնքված գործարքների) ուժով, այլ բնույթի անձնական ազդեցության հիման վրա կամ այլ միջոցներով.

ե․ այս ենթաբաժնի «ե» կետում կատարվում է նշում, եթե անձը հանդիսանում է Կազմակերպության գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ այս ենթաբաժնի «ա»-«դ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ.

  - «Իրական շահառուի կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկությունները» ենթաբաժնում լրացվում են անձի՝ Կազմակերպության իրական շահառու դառնալու օրը, ամիսը, տարին։ Այս ենթաբաժնում կատարվում է նշում իրական շահառուի կողմից Կազմակերպության նկատմամբ վերահսկողության իրականացման ձևի վերաբերյալ։ Փոխկապակցված անձանց հետ համատեղ վերահսկողության իրականացման վերաբերյալ կատարվում է նշում, եթե իրական շահառուն Կազմակերպությունը վերահսկում է իր հետ փոխկապակցված անձի հետ համաձայնեցված գործելու ուժով կամ կարող է այն վերահսկել իր հետ փոխկապակցված անձի հետ համաձայնեցված գործելու դեպքում։ Եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձը հանդիսանում է ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպություն, այս ենթաբաժնում նաև կատարվում է նշում իրական շահառուի՝ Ընդերքի մասին օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 53-րդ կետի իմաստով պաշտոնատար անձ կամ նրա ընտանիքի անդամ հանդիսանալու վերաբերյալ.

  - «Իրական շահառուի կոնտակտային տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են իրական շահառուի էլեկտրոնային փոստի հասցեն և հեռախոսահամարը:

- Հայտարարագրի 5-րդ բաժինը (Միջանկյալ իրավաբանական անձինք) լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի իրական շահառուն կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձն ունի անուղղակի մասնակցություն Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում։ Այս բաժինը ենթակա է լրացման յուրաքանչյուր միջանկյալ իրավաբանական անձի համար առանձին՝ բոլոր միջանկյալ իրավաբանական անձանց քանակով։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

  - «Կազմակերպության տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են միջանկյալ իրավաբանական անձի անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ) և գրանցման տվյալները` ներառյալ նշում կազմակերպաիրավական ձևի մասին.

  - «Իրական շահառուի տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են այն իրական շահառու(ներ)ի անունը և ազգանունը, ում համար այս ենթաբաժնում լրացված կազմակերպությունը հանդիսանում է միջանկյալ իրավաբանական անձ: Եթե միջանկյալ իրավաբանական անձանց տվյալները լրացվում են Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձի համար, այս ենթաբաժինը ենթակա չէ լրացման։

  - «Միջանկյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները» ենթաբաժինը ենթակա չէ պարտադիր լրացման։ Այս ենթաբաժինը կարող է լրացվել, եթե միջանկյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը ցուցակված են կարգավորվող շուկայում։ Այս ենթաբաժնում լրացվում է ֆոնդային բորսայի անվանումը՝ փակագծերում նշելով նաև բորսայի ծածկագիրը (Market Identifier Code), որտեղ ցուցակված են իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը, ինչպես նաև կատարվում է հղում բորսայում առկա փաստաթղթերին։

- Հայտարարագրի 6-րդ բաժինը (Լրացուցիչ նշումներ) լրացվում է, եթե առկա են լրացուցիչ տեղեկություններ կամ հավելյալ պարզաբանումներ, որոնք առնչվում են հայտարարագրում լրացված կամ լրացման ենթակա տվյալներին։ Այս ենթաբաժնում կարող են լրացվել հավելյալ պարզաբանումներ իրական շահառուի կողմից Կազմակերպությունը վերահսկելու հիմքերի վերաբերյալ, պետության (համայնքի) այն մարմինների վերաբերյալ, որոնք իրականացնում են Կազմակերպության վերահսկողությունն այն դեպքում, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում առկա է պետության կամ համայնքի ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն, և այլ պարազաբանումներ հայտարարագրի առնչությամբ։

- Հայտարարագիրը լրացնում և ստորագրում է հայտը ներկայացնող անձը։ Հայտարարագրի էջերի համարակալումը և հայտարարագրում էջերի քանակի մասին նշում կատարելը պարտադիր չէ։

** 1.3 հավելվածը չի ներկայացվում մասնակցի կողմից եթե կրառելի է սույն հրավերի N 1 հավելվածով սահմանված՝ իրավաբանական անձի իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղումը ներկայացնելու վերաբերյալ կարգավորումը, ինչպես նաև եթե մասնակիցը անհատ ձեռնարկատեր է կամ ֆիզիկական անձ։

Հավելված 2

«“ԴՓԿ-ԲՄԱՊՁԲ-26/02»*  » ծածկագրով

բաց մրցույթի հրավերի

Գ Ն Ա Յ Ի Ն   Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

Ուսումնասիրելով «ԴՓԿ-ԲՄԱՊՁԲ-26/02»  ծածկագրով բաց մրցույթի հրավերը, այդ թվում կնքվելիք  պայմանագրի նախագիծը,                   				     		           -ն առաջարկում է

մասնակցի անվանումը

պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.

ՀՀ դրամ

| Չափա- բաժինների համարները | Ապրանքի անվանումը | Արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/ | ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/ | Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 |
| 1 | Կենսատեխնոլոգիական դեղամիջոցների որակի վերահսկման/ ստուգման լաբորատոր սարքավորումներ |  |  |  |

___________________________________________ 	                       _____________

մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)                                                       ստորագրությունը

Կ. Տ.

Հավելված 3

«ԴՓԿ-ԲՄԱՊՁԲ-26/02»  ծածկագրով

բաց մրցույթի հրավերի

ԵՐԱՇԽԻՔ N __________

1.Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է “Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի   (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) կողմից «ԴՓԿ-ԲՄԱՊՁԲ-26/02»   ծածկագրով կազմակերպված       գնման ընթացակարգին 						 (այսուհետ՝

մասնակցի անվանումը

պրինցիպալ) մասնակցելուց  բխող՝ նույն ծածկագրով հրավերով սահմանված պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:

2. Երաշխիքով 								 (այսուհետ՝ երաշխիք տվող

երաշխիքը տվող բանկի անվանումը

անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել

գումարը թվերով և տառերով

(այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:   Վճարումը  կատարվում է բենեֆիցիարի 			 			 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

հաշվեհամարը*

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի` երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է թողարկման պահից և ուժի մեջ է բենեֆիցիարի կողմից

ծածկագրով

ընթացակարգի ծածկագիրը

կազմակերպված գնման ընթացակագին մասնակցելու նպատակով պրինցիպալի կողմից հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալու օրվանից հաշված իննսուն աշխատանքային օր:** Սույն երաշխիքի տրամադրման փաստի վերաբերյալ տեղեկատվությունը՝ երաշխիքի համարը, տրամադրող բանկի անվանումը և սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված ծածկագիրը՝ առանց գումարի չափի մասին նշման, երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է    սույն կետում նշված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի՝

----------------------------------

քարտուղարի էլ. փոստի հասցեն

էլեկտրոնային փոստի հասցեին։

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում է հայտը մերժելու մասին գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրության պատճենը

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե`

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Գործադիր մարմնի ղեկավար

ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը

*լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

**Եթե ընթացակարգը կազմակերպվում է “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի  2-րդ կետի հիման վրա և գնման հայտով տվյալ ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ապրանքի պլանավորված (կանխատեսվող) գնման ընդհանուր  գինը  գերազանցում է 25 մլն. ՀՀ դրամը, ապա  «իննսուն աշխատանքային օր» բառերը փոխարինվում են «մեկ հարյուր քսան աշխատանքային  օր» բառերով:

Հավելված 4

«“ԴՓԿ-ԲՄԱՊՁԲ-26/02»*  » ծածկագրով

բաց մրցույթի հրավերի

ԵՐԱՇԽԻՔ N __________

(որակավորման ապահովում)

1.Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է “Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի   (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) կողմից “ԴՓԿ-ԲՄԱՊՁԲ-26/02»*   ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արդյունքում

ընտրված մասնակցի անվանումը

(այսուհետ՝ պրիցիպալ) կողմից կնքվելիք N				           										  	 	            կնքվելիք պայմանագրի համարը

պայմանագրով  նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ):

2. Երաշխիքով 								 (այսուհետ՝ երաշխիք տվող

երաշխիքը տվող բանկի անվանումը

անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել

գումարը թվերով և տառերով

(այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:   Վճարումը  կատարվում է բենեֆիցիարի 			 			 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

հաշվեհամարը

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի` երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5.  Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև N

կնքվելիք պայմանագրի համարը

ծածկագրով կնքվելիք պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև

կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված ապրանքի

մատակարարման վերջնաժամկետը            օրվան հաջորդող իննսուներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև  սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին։

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N 					 ծածկագրով կնքված պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում

կնքվելիք պայմանագրի համարը

կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները.

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակած ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե`

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Գործադիր մարմնի ղեկավար

ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը

Հավելված 4.2

«“ԴՓԿ-ԲՄԱՊՁԲ-26/02»*  » ծածկագրով

բաց մրցույթի հրավերի

ՏՈւԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

(որակավորման ապահովում)

ք. Երևան						            «         » 			 20   թ.**

, ի դեմս Ընկերության տնօրեն

Ընկերության անվանումը					    Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա` (այսուհետև` Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

- Համաձայնության առարկան

  - Ընկերությունը մասնակցում է “Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի (այսուհետ` Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված “ԴՓԿ-ԲՄԱՊՁԲ-26/02»*   ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակից, կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում, Ընկերությունը, Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը` լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետ` Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն  համաձայնվում է, որ՝

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված  «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը` /այսուհետ` Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար` Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից  գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ)  Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4  Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, եթե այն հանգեցնում է Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծման, Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին` այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը:

Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

  - Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

- Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Պատվիրատուի կողմից կնքված պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ։

2.2.Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով`

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները`

ընկերության անվանումը

ընկերության հասցեն

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

ընկերության բանկային հաշվեհամարը

ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը

Կ.Տ

Օր/ամիս/տարի

| 1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ* |  |
| --- | --- |
| 2. Թիվ |  |
| 3. Ներկայացման ամսաթիվը` "___" ___ 20___թ. |  |
| 4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն ` |  |
| 5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն ( բանկ)` |  |
| 6. Վճարողի հաշվի համարը` |  |
| 7. Վճարողի ՀՎՀՀ` |  |
| 8. Վճարողի ՀԾՀ` |  |
| 9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն «Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ |  |
| 10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում) |  |
| 11. Շահառուի ՀՎՀՀ` ՀՎՀՀ` 08275442 |  |
| 12.Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)` ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն |  |
| 13.Շահառուի հաշվի համարը (հշ.N) 900018009804 |  |
| 14.Գումարը (թվերով և բառերով)` |  |
| 15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում) |  |
| 16.Արժույթը (բառերով և կոդով)` |  |
| 17.Գործարքի (վճարման) նպատակը` (որակավորման ապահովման համար) |  |
| 18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)` |  |
| 19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում> |  |
| 20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ |  |
| 22.ա. Շահառուի ստորագրությունները /____________________/ /____________________/ 22.բ. Կ.Տ. | 21.ա. Վճարողի ստորագրությունները` /____________________/ /____________________/ 21.բ. Կ.Տ. |
| 24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /____________________/ /ստորագրություն/ | 23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /____________________/ /ստորագրություն/ |
| 24.բ. Կ.Տ. 24.գ "___" ___ 20___ թ. | 23.բ. Կ.Տ. 23.գ.Կատարման ամսաթիվը` "___" ___ 20___թ. |

* Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:

Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանները և լրացման ուղեցույցը

| Հ/Հ | <<Վճարման պահանջագիր>> փաստաթղթի վավերապայմանները | Նշված դաշտի/ վավերապայմանի առկայությունը փաստաթղթում | Վավերապայմանի լրացման պահանջը (գնումների գործընթացի հետ կապված) | Վավերապայմանը լրացնող կողմը` շահառուն կամ վճարողը (գնումների գործընթացի հետ կապված) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Փաստաթղթի անվանումը | պարտադիր | Պարտադիր | Փաստաթղթի վրա նախապես լրացված է <Վճարման պահանջագիր> |
|  | վճարման պահանջագրի համարը | պարտադիր | Պարտադիր | լրացվում է շահառուի կողմից` վճարողի բանկին վճարման պահանջագիրը ներկայացնելիս |
|  | ներկայացման ամսաթիվը | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է շահառուի կողմից` վճարողի բանկին վճարման պահանջագրի ներկայացման օրը: |
|  | Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է այն անձի (վճարողի) անունը, որի հաշվից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը: Լրացվում է վճարողի անունը, ազգանունը, եթե այն ֆիզիկական անձ է կամ անվանումը, եթե այն իրավաբանական անձ է: Նշվում են նաև այլ տվյալներ` ըստ անհրաժեշտության: Լրացվում է վճարողի կողմից | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 5. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը (վճարողի բանկը) | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 6. | վճարողի հաշվի համարը | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է վճարողի բանկային հաշվի համարը իրեն սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությունում (մասնաճյուղի), որից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 7. | վճարողի ՀՎՀՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմաված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է հաշվառված հարկատու | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 8. | վճարողի ՀԾՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է ֆիզիկական անձ | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 9. | շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է շահառու հանդիսացող անձի (վճարումը ստացողի) անվանումը: Նշվում են նաև այլ տվյալներ` ըստ անհրաժեշտության | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 10. | շահառուի ՀԾՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր (գնումների հետ կապված գործընթացում չի լրացվում) | (չի լրացվում) |
| 11. | շահառուի ՀՎՀՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում, երբ շահառուն հանդիսանում է հաշվառված հարկատու | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 12. | շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը | պարտադիր | Պարտադիր | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 13. | շահառուի հաշվի համարը | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է շահառուի այն բանկային (գանձապետական) հաշվի համարը, որի վրա պետք է փոխանցվեն վճարողից գանձված միջոցները | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 14. | գումարը (թվերով և բառերով) | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է շահառուին վճարման ենթակա գումարը | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 15. | Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) | պարտադիր | ոչ պարտադիր (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը գնումների հետ կապված չի կիրառվում) | (չի լրացվում եւ չի կիրառվում) |
| 16. | արժույթը (բառերով և կոդով) | պարտադիր | Պարտադիր | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 17. | գործարքի նպատակը | պարտադիր | Պարտադիր լրացվում է «որակավորման ապահովման համար» բառերը | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 18. | Վճարման կատարման հիմքերը՝ | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է պահանջագրով նշված գումարի գանձման և շահառուին վճարման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթի տվյալները, որոնց հիման վրա շահառուն վճարման պահանջագիր է ներկայացնում վճարողին սպասարկող բանկին լրացվում է պահանջագրի ներկայացման համար հիմք հանդիսացող պայմանագրի համարը, գնման ընթացակարգի ծածկագիրը ըստ տուժանքի մասին համաձայնագրի, | լրացվում է շահառուի կողմից |
| 19. | Վճարման պայմանները՝ | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է <ակցեպտավորված վճարում> բառերը, որը նշանակում է որ վճարողը ստորագրելով պահանջագիրը նախապես տալիս է իր համաձայնությունը նշված գումարը իր հաշվից գանձելու համար | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից |
| 20. | առդիր էջերի քանակը | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է պահանջագրին կից ներկայացված փաստաթղթերի էջերի քանակը, որոնք պետք է տրամադրվեն վճարողին (վճարողի բանկին) Եթ ե լրացվել է <Վճարման կատարման հիմքեր> դաշտը ապա այս տվյալը պարտադիր լրացվում է: | լրացվում է շահառուի կողմից |
| 21.ա. | վճարողի ստորագրությունը | պարտադիր | պարտադիր այս դաշտը լրացվում է վճարողի կողմից պահանջագրի ներկայացման դեպքում: Ընդ որում եթե Վճարման պայմաններ դաշտում նշված է <ակցեպտավորված վճարում> ապա վճարողը ստորագրելով՝ նախապես համաձայնվում նշված գումարը իր հաշվից գանձելու համար: Վճարողի կողմից էլեկտրոնային եղանակով պահանջագրի ներկայացման դեպքում այս դաշտում դրվում է վճարողի էլեկտրոնային ստորագրությունը: | ստորագրվում է վճարողի կողմից կամ դրվում է վճարողի էլեկտրոնային ստորագրությունը |
| 21.բ. | վճարողի կնիքը | պարտադիր | պարտադիր` կնիքի առկայության դեպքում, երբ վճարողը պահանջագիրը ներկայացնում է թղթային եղանակով | կնքվում է վճարողի կողմից թղթային եղանակով ներկայացնելիս |
| 22.ա. | շահառուի ստորագրությունը | պարտադիր | Պարտադիր՝ լրացվում է բանկ ներկայացնելիս | ստորագրվում է շահառուի կողմից |
| 22.բ. | շահառուի կնիքը | պարտադիր | պարտադիր` կնիքի առկայության դեպքում | կնքվում է շահառուի կողմից թղթային եղանակով բանկ ներկայացնելիս |
| 23.ա. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը | պարտադիր | պարտադիր վճարման պահանջագիրը վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը թղթային եղանակով ներկայացված լինելու դեպքում |  |
| 23.բ. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) դրոշմակնիքը | պարտադիր | պարտադիր վճարման պահանջագիրը վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը թղթային եղանակով ներկայացված լինելու դեպքում |  |
| 23.գ | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից կատարման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն | պարտադիր | պարտադիր վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից պարտադիր նշվում է պահանջագրի կատարման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն |  |
| 24.ա. | շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է վճարման պահանջագիրը շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը ներկայացվելու դեպքում, որտեղ աշխատակցի ստորագրությունը դրվում է թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա |  |
| 24.բ. | շահառռւին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) դրոշմակնիքը | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է վճարման պահանջագիրը վերջինիս ներկայացվելու դեպքում, որտեղ դրոշմակնիքը դրվում է թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա |  |
| 24.գ | շահառռւին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության ամսաթիվը, ժամը, րոպեն | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է վճարման պահանջագիրը վերջինիս ներկայացվելու դեպքում, որտեղ սույն տվյալները դրվում են թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա |  |

Հավելված 5

«“ԴՓԿ-ԲՄԱՊՁԲ-26/02»*  » ծածկագրով

բաց մրցույթի հրավերի

ԵՐԱՇԽԻՔ N __________

(պայմանագրի ապահովում)

1.Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում “Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ն   (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) և 									 միջև                        						ընտրված մասնակցի անվանումը  կնքվելիք N “ԴՓԿ-ԲՄԱՊՁԲ-26/02»*   պայմանագրից բխող պրինցիպալի

պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:

2. Երաշխիքով 								 (այսուհետ՝ երաշխիք տվող

երաշխիքը տվող բանկի անվանումը

անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել

գումարը թվերով և տառերով

(այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:   Վճարումը  կատարվում է բենեֆիցիարի 						հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

հաշվեհամարը

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի` երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի և պրիցիպալի միջև կնքվելիքN

կնքվելիք պայմանագրի համարը

պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 														կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված ապրանքի մատակարարման վերջնաժամկետը, ներառյալ երաշխիքային ժամկետը

օրվան հաջորդող իննսուներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև  սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին։

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N 						      պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված

կնքվելիք պայմանագրի համարը

կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները.

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակած ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե`

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Գործադիր մարմնի ղեկավար

ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը

Հավելված 5.1

«“ԴՓԿ-ԲՄԱՊՁԲ-26/02»*  » ծածկագրով

բաց մրցույթի հրավերի

ՏՈւԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

(պայմանագրի ապահովում)

ք. Երևան						            «         » 			 20   թ.**

, ի դեմս Ընկերության տնօրեն

Ընկերության անվանումը					    Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա` (այսուհետև` Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1.  Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է “Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի  (այսուհետ` Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված “ԴՓԿ-ԲՄԱՊՁԲ-26/02»*   ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը` լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետ` Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն  համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված  «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը` /այսուհետ` Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար` Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից  գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ)  Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

  - Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին` այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

  - Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

  - Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

  - Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

  - Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2.Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով`

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները`

ընկերության անվանումը

ընկերության հասցեն

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

ընկերության բանկային հաշվեհամարը

ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը

Կ.Տ

Օր/ամիս/տարի

* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

| 1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ* |  |
| --- | --- |
| 2. Թիվ |  |
| 3. Ներկայացման ամսաթիվը` "___" ___ 20___թ. |  |
| 4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն ` |  |
| 5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն ( բանկ)` |  |
| 6. Վճարողի հաշվի համարը` |  |
| 7. Վճարողի ՀՎՀՀ` |  |
| 8. Վճարողի ՀԾՀ` |  |
| 9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն «Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ |  |
| 10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում) |  |
| 11. Շահառուի ՀՎՀՀ` 08275442 |  |
| 12.Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)` ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն |  |
| 13.Շահառուի հաշվի համարը (հշ.N) 900018009804 |  |
| 14.Գումարը (թվերով և բառերով)` |  |
| 15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում) |  |
| 16.Արժույթը (բառերով և կոդով)` |  |
| 17.Գործարքի (վճարման) նպատակը` (պայմանագրի կատարման ապահովման համար) |  |
| 18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)` |  |
| 19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում> |  |
| 20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ |  |
| 22.ա. Շահառուի ստորագրությունները /____________________/ /____________________/ 22.բ. Կ.Տ. | 21.ա. Վճարողի ստորագրությունները` /____________________/ /____________________/ 21.բ. Կ.Տ. |
| 24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /____________________/ /ստորագրություն/ | 23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /____________________/ /ստորագրություն/ |
| 24.բ. Կ.Տ. 24.գ "___" ___ 20___ թ. | 23.բ. Կ.Տ. 23.գ.Կատարման ամսաթիվը` "___" ___ 20___թ. |

* Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:

Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանները և լրացման ուղեցույցը

| Հ/Հ | <<Վճարման պահանջագիր>> փաստաթղթի վավերապայմանները | Նշված դաշտի/ վավերապայմանի առկայությունը փաստաթղթում | Վավերապայմանի լրացման պահանջը (գնումների գործընթացի հետ կապված) | Վավերապայմանը լրացնող կողմը` շահառուն կամ վճարողը (գնումների գործընթացի հետ կապված) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Փաստաթղթի անվանումը | պարտադիր | պարտադիր | Փաստաթղթի վրա նախապես լրացված է <Վճարման պահանջագիր> |
|  | վճարման պահանջագրի համարը | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է շահառուի կողմից` վճարողի բանկին վճարման պահանջագիրը ներկայացնելիս |
|  | ներկայացման ամսաթիվը | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է շահառուի կողմից` վճարողի բանկին վճարման պահանջագրի ներկայացման օրը: |
|  | Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է այն անձի (վճարողի) անունը, որի հաշվից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը: Լրացվում է վճարողի անունը, ազգանունը, եթե այն ֆիզիկական անձ է կամ անվանումը, եթե այն իրավաբանական անձ է: Նշվում են նաև այլ տվյալներ` ըստ անհրաժեշտության: Լրացվում է վճարողի կողմից | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 5. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը (վճարողի բանկը) | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 6. | վճարողի հաշվի համարը | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է վճարողի բանկային հաշվի համարը իրեն սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությունում (մասնաճյուղի), որից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 7. | վճարողի ՀՎՀՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմաված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է հաշվառված հարկատու | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 8. | վճարողի ՀԾՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է ֆիզիկական անձ | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 9. | շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է շահառու հանդիսացող անձի (վճարումը ստացողի) անվանումը: Նշվում են նաև այլ տվյալներ` ըստ անհրաժեշտության | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 10. | շահառուի ՀԾՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր (գնումների հետ կապված գործընթացում չի լրացվում) | (չի լրացվում) |
| 11. | շահառուի ՀՎՀՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում, երբ շահառուն հանդիսանում է հաշվառված հարկատու | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 12. | շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը | պարտադիր | պարտադիր | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 13. | շահառուի հաշվի համարը | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է շահառուի այն բանկային (գանձապետական) հաշվի համարը, որի վրա պետք է փոխանցվեն վճարողից գանձված միջոցները | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 14. | գումարը (թվերով և բառերով) | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է շահառուին վճարման ենթակա գումարը | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 15. | Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) | պարտադիր | ոչ պարտադիր (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը գնումների հետ կապված չի կիրառվում) | (չի լրացվում եւ չի կիրառվում) |
| 16. | արժույթը (բառերով և կոդով) | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 17. | գործարքի նպատակը | պարտադիր | Պարտադիր լրացվում է «պայմանագրի կատարման ապահովման համար» բառերը | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 18. | Վճարման կատարման հիմքերը՝ | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է պահանջագրով նշված գումարի գանձման և շահառուին վճարման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթի տվյալները, որոնց հիման վրա շահառուն վճարման պահանջագիր է ներկայացնում վճարողին սպասարկող բանկին լրացվում է պահանջագրի ներկայացման համար հիմք հանդիսացող պայմանագրի համարը, գնման ընթացակարգի ծածկագիրը ըստ տուժանքի մասին համաձայնագրի, | լրացվում է շահառուի կողմից |
| 19. | Վճարման պայմանները՝ | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է <ակցեպտավորված վճարում> բառերը, որը նշանակում է որ վճարողը ստորագրելով պահանջագիրը նախապես տալիս է իր համաձայնությունը նշված գումարը իր հաշվից գանձելու համար | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից |
| 20. | առդիր էջերի քանակը | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է պահանջագրին կից ներկայացված փաստաթղթերի էջերի քանակը, որոնք պետք է տրամադրվեն վճարողին (վճարողի բանկին) Եթ ե լրացվել է <Վճարման կատարման հիմքեր> դաշտը ապա այս տվյալը պարտադիր լրացվում է: | լրացվում է շահառուի կողմից |
| 21.ա. | վճարողի ստորագրությունը | պարտադիր | պարտադիր այս դաշտը լրացվում է վճարողի կողմից պահանջագրի ներկայացման դեպքում: Ընդ որում եթե Վճարման պայմաններ դաշտում նշված է <ակցեպտավորված վճարում> ապա վճարողը ստորագրելով՝ նախապես համաձայնվում նշված գումարը իր հաշվից գանձելու համար: Վճարողի կողմից էլեկտրոնային եղանակով պահանջագրի ներկայացման դեպքում այս դաշտում դրվում է վճարողի էլեկտրոնային ստորագրությունը: | ստորագրվում է վճարողի կողմից կամ դրվում է վճարողի էլեկտրոնային ստորագրությունը |
| 21.բ. | վճարողի կնիքը | պարտադիր | պարտադիր` կնիքի առկայության դեպքում, երբ վճարողը պահանջագիրը ներկայացնում է թղթային եղանակով | կնքվում է վճարողի կողմից թղթային եղանակով ներկայացնելիս |
| 22.ա. | շահառուի ստորագրությունը | պարտադիր | Պարտադիր՝ լրացվում է բանկ ներկայացնելիս | ստորագրվում է շահառուի կողմից |
| 22.բ. | շահառուի կնիքը | պարտադիր | պարտադիր` կնիքի առկայության դեպքում | կնքվում է շահառուի կողմից թղթային եղանակով բանկ ներկայացնելիս |
| 23.ա. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը | պարտադիր | պարտադիր վճարման պահանջագիրը վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը թղթային եղանակով ներկայացված լինելու դեպքում |  |
| 23.բ. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) դրոշմակնիքը | պարտադիր | պարտադիր վճարման պահանջագիրը վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը թղթային եղանակով ներկայացված լինելու դեպքում |  |
| 23.գ | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից կատարման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն | պարտադիր | պարտադիր վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից պարտադիր նշվում է պահանջագրի կատարման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն |  |
| 24.ա. | շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է վճարման պահանջագիրը շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը ներկայացվելու դեպքում, որտեղ աշխատակցի ստորագրությունը դրվում է թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա |  |
| 24.բ. | շահառռւին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) դրոշմակնիքը | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է վճարման պահանջագիրը վերջինիս ներկայացվելու դեպքում, որտեղ դրոշմակնիքը դրվում է թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա |  |
| 24.գ | շահառռւին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության ամսաթիվը, ժամը, րոպեն | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է վճարման պահանջագիրը վերջինիս ներկայացվելու դեպքում, որտեղ սույն տվյալները դրվում են թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա |  |

Հավելված 6

«“ԴՓԿ-ԲՄԱՊՁԲ-26/02»*  » ծածկագրով

բաց մրցույթի հրավերի

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՊՐԱՆՔԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

N

ք.                                                                                                      «     »            20   թ.

______                         -ը ի դեմս _____                     -ի, որը գործում է                                    -ի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Գնորդ», մի կողմից,  և __________________-ը, ի դեմս տնօրեն _____________________-ի, որը գործում է                        -ի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Վաճառող» մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին։

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով (այսուհետ` պայմանագիր) սահմանված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով Գնորդին մատակարարել պայմանագրի N 1 հավելվածով` Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցով նախատեսված ապրանքը (այսուհետ` ապրանք), իսկ Գնորդը պարտավորվում է ընդունել ապրանքը և վճարել դրա համար։

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Գնորդն իրավունք ունի`

2.1.1 Ապրանքը պայմանագրով սահմանված ժամկետում Վաճառողի կողմից չմատակարարելու դեպքում հրաժարվել ապրանքից, եթե մատակարարման ժամկետները խախտվել են 15 օրից ավելի:

2.1.2 Եթե հանձնվել է անպատշաճ որակի` պայմանագրով նախատեսված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք`

ա) պահանջել հատուցելու ապրանքի անպատշաճ որակի լինելու պատճառով իր կատարած ծախսերը.

բ) չընդունել ապրանքն` իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ապրանքը պայմանագրին համապատասխանող որակի ապրանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը.

գ) հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ապրանքի համար վճարված գումարը:

2.1.3 Եթե հանձնվել է պայմանագրով որոշվածից պակաս քանակի ապրանք, ապա`

ա)  պահանջել լրացնելու ապրանքի պակաս հանձնված քանակը,

բ) հրաժարվել հանձնված ապրանքից և դրա համար վճարելուց, իսկ եթե ապրանքի համար վճարվել է, ապա պահանջել վերադարձնելու վճարված գումարը և վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.4 Եթե հանձնվել է տեսակի պայմանի խախտմամբ ապրանք,  իր ընտրությամբ`

ա) ընդունել տեսակի վերաբերյալ պայմանին համապատասխանող ապրանքը և հրաժարվել մնացած ապրանքներից.

բ) հրաժարվել հանձնված բոլոր ապրանքներից և պահանջել վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը.

գ) պահանջել տեսակի վերաբերյալ պայմանին չհամապատասխանող ապրանքի անհատույց փոխարինում պայմանագրով նախատեսված տեսակին համապատասխան ապրանքով:

2.1.5 Վաճառողի կողմից մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել ապրանքի մատակարարման նոր ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի  6.2 կետով նախատեսված տույժը։

2.1.6 Վաճառողից պահանջել հատուցելու վնասները, եթե Գնորդը Վաճառողի կողմից պարտավորությունը խախտելու հետևանքով պայմանագրի լուծումից հետո ողջամիտ ժամկետում այլ անձից ավելի բարձր, սակայն ողջամիտ գնով գնել է ապրանք` պայմանագրով նախատեսվածի փոխարեն` պայմանագրով սահմանված և դրա փոխարեն կնքված գործարքի գների միջև տարբերության չափով, ինչպես նաև ապրանքն այլ անձից ձեռք բերելու համար իր կատարած բոլոր անհրաժեշտ և ողջամիտ ծախսերը:

2.1.7 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Վաճառողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը.

2.1.7.1 Վաճառողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե`

ա) մատակարարվել է անպատշաճ որակի ապրանք որը չի կարող փոխարինվել Գնորդի համար ընդունելի ժամկետում.

բ) ապրանքի մատակարարման ժամկետները խախտվել են 15 օրից ավելի,

2.1.8 Զննել ապրանքը և հայտնաբերված թերությունների մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին։

2.2 Գնորդը պարտավոր է`

2.2.1 Կատարել պայմանագրին համապատասխան մատակարարված ապրանքի ընդունումն ապահովող բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները:

2.2.2 Վաճառողի հանձնած ապրանքից պայմանագրին համապատասխան հրաժարվելու դեպքում, ապահովել այդ ապրանքի պատասխանատու պահպանությունը և դրա մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

2.2.3 Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում մատակարարված ապրանքն ընդունելու դեպքում Վաճառողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ վճարման ժամկետի խախտման դեպքում` նաև պայմանագրի  6.5 կետով նախատեսված տույժը։

2.2.4 Ապրանքի քանակի, տեսականու, որակի մասին պայմանագրի պայմանները խախտելու մասին Վաճառողին ծանուցել թերությունը հայտնաբերելուց հետո անմիջապես կամ այն բանից հետո` ողջամիտ ժամկետում, երբ պայմանագրի համապատասխան պայմանի խախտումը պետք է հայտնաբերված լիներ` ելնելով ապրանքի բնույթից և նշանակությունից։

2.2.5 Պայմանագրի 2.3.3 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Վաճառողին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները։

2.3 Վաճառողն իրավունք ունի`

2.3.1 Գնորդից պահանջել ընդունելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված ապրանքը:

2.3.2 Գնորդից պահանջել վճարելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված և Գնորդի կողմից ընդունված ապրանքի համար իրեն վճարման ենթակա գումարները:

2.3.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Գնորդն էականորեն խախտել է պայմանագիրը:

2.3.3.1 Գնորդի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե բազմիցս խախտվել են ապրանքի համար վճարելու ժամկետները։

2.3.4 Գնորդի համաձայնությամբ վաղաժամկետ մատակարարել ապրանքը։

2.4 Վաճառողը պարտավոր է`

2.4.1 Գնորդին հանձնել ապրանքը` պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով:

2.4.2 Ապահովել ապրանքի մատակարարումը պայմանագրի 2.1.2 կետի բ) ենթակետին և (կամ) 2.1.5 կետին համապատասխան` Գնորդի կողմից սահմանված ժամկետներում:

2.4.3 Գնորդին հանձնել երրորդ անձանց իրավունքներից ազատ ապրանք:

2.4.4 Գնորդին հանձնել պայմանագրով նախատեսված որակի և քանակի ապրանք` պայմանագրով նախատեսված ժամկետներում և հասցեով, իսկ Գնորդի պահանջով տրամադրել ապրանքի որակը հավաստող` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթեր։

2.4.5 Թերի մատակարարում թույլ տալու դեպքում, պայմանագրով նախատեսված կարգով, լրացնել թերի մատակարարվածը։

2.4.6 Հետ տանել Գնորդի կողմից պայմանագրի 2.2.2 կետին համապատասխան` պատասխանատու պահպանության ընդունված ապրանքը կամ ողջամիտ ժամկետում տնօրինել այն, ինչպես նաև հատուցել ապրանքը պատասխանատու պահպանության ընդունելու, այն իրացնելու կամ Վաճառողին վերադարձնելու հետ կապված անհրաժեշտ ծախսերը։

2.4.7 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 6.2 և 6.3  կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը։

2.4.8 Գնորդին հանձնել ապրանքի պատկանելիքները և համապատասխան փաստաթղթերը։

2.4.9 Պայմանագրի 2.1.7 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Գնորդին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները։

2.4.10 Որակավորման և պայմանագրի ապահովում ներկայացրած անձը պարտավոր է ապահովումների գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Գնորդին։

3. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1  Պայմանագրի գինը կազմում է ________________ ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:1829Պայմանագրի գինը ներառում է պայմանագրի կատարումն ապահովելու նպատակով Վաճառողի կողմից կատարվելիք բոլոր վճարները (ծախսերը), այդ թվում` հարկերը, տուրքերը, փոխադրման, ապահովագրման ծախսերը, պարգևավճարները և ակնկալվող շահույթը։

Ապրանքի մատակարարման գինը կայուն է և Վաճառողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Գնորդը նվազեցնելու այդ գինը։

3.3 Գնորդն իրեն մատակարարված ապրանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` պայմանագրի վճարման  ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում գնորդը վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

4. ԱՊՐԱՆՔԻ ՈՐԱԿԸ ԵՎ ԵՐԱՇԽԻՔԸ

4.1 Վաճառողը երաշխավորում է մատակարարված ապրանքի որակի համապատասխանությունը պետական ստանդարտի պահանջներին։

4.2 Հիմնական միջոց հանդիսացող ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օրը:  Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել մատակարարված ապրանքի թերություններ, ապա Վաճառողը պարտավոր է իր հաշվին, Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

5. ԱՊՐԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ

5.1 Մատակարարված ապրանքն ընդունվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ապրանքի մատակարարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Վաճառողը Գնորդին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված` ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1) և հանձնման-ընդունման արձանագրության 2օրինակ (հավելված N 3):

5.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվում է, եթե մատակարարված ապրանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին։ Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի ստորագրվում և Գնորդը`

ա) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները.

բ) Վաճառողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ։

5.3 Գնորդը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված       աշխատանքային օրվա ընթացքում Վաճառողին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ ապրանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը։

5.4 Եթե պայմանագրի 5.3 կետով սահմանված ժամկետում Գնորդը չի ընդունում մատակարարված ապրանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատակարարված ապրանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 5.3 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Գնորդը Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում հանձնած ապրանքի որակի և պայմանագրով նախատեսված մատակարարման ժամկետների պահպանման համար։

6.2 Վաճառողի կողմից պայմանագրով նախատեսված ապրանքի մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում Վաճառողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ` մատակարարման ենթակա, սակայն չմատակարարված ապրանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի  չափով։

6.3 Պայմանագրի 1.1 կետում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք մատակարարելու յուրաքանչյուր դեպքում Վաճառողից գանձվում է տուգանք` պայմանագրի գնի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի  չափով:21Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև ապրանքի մատակարարումը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Վաճառողին վճարման ենթակա գումարների հետ։

6.5 Գնորդի կողմից պայմանագրի 3.3 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման համար Գնորդի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի  չափով։

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտվորությունները լրիվ կատարելուց։

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը  չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել։ Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը։ Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը` այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին։

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո լրցուցիչ համաձայնագրի Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի` պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը։

8.2 Պայմանագրից ծագած` կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած` հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության։ Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության։

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ պայմանագիրը կնքելու նպատակով կազմակերպված գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Վաճառողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Գնորդը միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար։ Ընդ որում, Գնորդը չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Վաճառողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Գնորդի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է։

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում։

8.5	Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ` համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը։

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ապրանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող ապրանքի միավորի գնի  կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման։

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։

8.6 Եթե պայմանագիրն  իրականացվում է գործակալության պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում գործակալի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում գործակալի փոփոխման դեպքում Վաճառողը գրավոր տեղեկացնում է Գնորդին՝ տրամադրելով գործակալության պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից  հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:23

8.7 Եթե պայմանագիրն  իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:24

8.8 Ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը` Վաճառողի առաջարկության առկայության դեպքում, պայմանով, որ Գնորդի մոտ չի վերացել ապրանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Վաճառողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե մատակարարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Վաճառող կամ Գնորդ) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են։

Պայմանագրի կողմերի` երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Վաճառողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա։ Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Վաճառողը։

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի` պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Վաճառողի  կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Գնորդը հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում` նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Վաճառողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված` ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Գնորդը այն ուղարկվում է նաև Վաճառողի էլեկտրոնային փոստին:   8.12	Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

8.13 Պայմանագիրը կազմված է ____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ։ Պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը։

8.14 Պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը։

8.15 Պայմանագրով նախատեսված ապրանքների մատակարարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Գնորդի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Վաճառողի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները` նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում է երաշխիքով կամ կանխիկ փողով` հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Վաճառողը համաձայնագիրը կնքում, իսկ  տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովները Գնորդին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Գնորդի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9.     Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

| ԳՆՈՐԴ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |  | ՎԱՃԱՌՈՂ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |
| --- | --- | --- |

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ։

Հավելված N 1

«         »              20  թ. կնքված

“ԴՓԿ-ԲՄԱՊՁԲ-26/02»*   ծածկագրով պայմանագրի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը ** | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը*** |
| 1 | 38591200 | Կենսատեխնոլոգիական դեղամիջոցների որակի վերահսկման/ ստուգման լաբորատոր սարքավորումներ |  | Կցվում է՝ Հավելված 1 | հատ |  |  | 1 | ք. Երևան Կոմիտաս 49/5 | 1 | Պայմանագրի համար համապատասխան միջոցներ նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից 6 ամիսների ընթացքում |

### Հավելված 1

| Միկրոպլանշետների կարդացման բազմաֆունկցիոնալ մոդուլային համակարգ՝ գազի կարգավորման հնարավորությամբ | Բազմաֆունկցիոնալ ընթերցող համակարգ, որն առաջարկում է մոդուլային մոտեցում բազմաֆունկցիոնալ հետազոտությունների համար: Մոդուլները հնարավոր է ընտրել՝ հիմնվելով ընթացիկ պահանջների վրա, և թարմացնել դրանք հետագա աշխատանքի ընթացքում: Օպտիկական հիբրիդային համակարգեր՝ ինչպես մոնոքրոմատորի, այնպես էլ ֆիլտրի վրա հիմնված ֆլյուորեսցենտությամբ: Ֆլյուորեսցենտային մոնոքրոմատորներն ունեն փոփոխական թողունակության շերտ՝ ընտրովի, առնվազն 9-ից մինչև 50 նմ՝ 1 նմ քայլով, ինչը հնարավորություն է տալիս լիարժեք օպտիմալացնել հետազոտությունը: Կլանման համար նախատեսված մոնոքրոմատորի վրա հիմնված UV-Vis օպտիկան հնարավորություն է տալիս իրականացնել մի շարք անալիզներ՝ նուկլեինաթթուների և սպիտակուցների քանակական որոշումից մինչև կինետիկ ELISA: Ուղղակի կամ ֆիլտրված լյումինեսցենցիայի հայտնաբերումն ապահովում է անհրաժեշտ զգայունություն տարբեր հետազոտությունների համար: Սարքը ունի ջերմաստիճանի առնվազն մինչև 45 °C վերահսկողության հնարավորություն; թափահարման փոփոխական պրոֆիլներ: Սարքի կառավարումը և տվյալների վերլուծությունն ապահովվում են տվյալների վերլուծության ծրագրային ապահովման միջոցով: ## Հիմնական առանձնահատկությունները - Հիբրիդային օպտիկական համակարգ: Միավորում է մոնոքրոմատորային և զտիչի վրա հիմնված ֆլյուորեսցենտային օպտիկական համակարգերը մեկ սարքի մեջ՝ ճկունության և բարձր արդյունավետության համար: - Անկախ լույսի ուղիներ: Առանձին լույսի աղբյուր, դետեկտոր և լույսի ուղի մոնոքրոմատորի և զտիչի օպտիկայի համար՝ արդյունավետության կորուստը կանխելու համար: - Արդիականացման հնարավորություն: Մոնոքրոմատորի վրա հիմնված կոնֆիգուրացիաները կարող են համալրվել զտիչի վրա հիմնված ֆլյուորեսցենտային օպտիկայով: - Փոփոխական թողունակություն: Մոնոքրոմատորային ֆլյուորեսցենտային համակարգերն ունեն փոփոխական թողունակության շերտ՝ առնվազն 9-ից մինչև 50 նմ: - Քառակի ցանցային դիզայն: Օպտիկական դիզայն՝ յուրաքանչյուր մոնոքրոմատորի համար երկու ցանցով, սպեկտրալ սկանավորման ավելի լավ արդյունավետության համար: - Լայն դինամիկ տիրույթ: Յոթ կարգի դինամիկ տիրույթ ֆլյուորեսցենտության ինտենսիվության չափումների համար: - Շրջակա միջավայրի վերահսկողություն: Հնարավոր է ավելացնել գազի վերահսկման մոդուլ՝ CO2/O2 կամ միայն CO2 մակարդակը կառավարելու համար: - Ջերմաստիճանի ճշգրիտ կառավարում: առնվազն 4-գոտիով ինկուբացիոն համակարգ մինչև առնվազն 70 °C, որը թույլ է տալիս սահմանել ավելի բարձր ջերմաստիճան պլանշետի կափարիչի վերևում՝ կոնդենսացիան կանխելու համար: - Միատեսակություն: Ջերմաստիճանի միատեսակություն ամբողջ պլանշետի վրա (±0.5 °C՝ 37 °C-ում)՝ եզրային էֆեկտները սահմանափակելու համար: - Ավտոմատ Z-բարձրության կարգավորում: Սարքն ավտոմատ կերպով հարմարվում է միկրոպլանշետների տարբեր բարձրություններին և հեղուկի մակարդակներին: - Ճանապարհի երկարության ավտոմատ շտկում: ակոս առ ակոս կլանման ճանապարհի երկարության շտկում՝ 1 սմ օպտիկական ճանապարհի արժեքները հաշվարկելու և պիպետավորման սխալները փոխհատուցելու համար: Մատակարարվող համակարգի կոնֆիգուրացիան պետք է հիմնաված լինի մոնոքրոմատորի վրա՝ ֆիլտրային համակարգի հետագա ավելացման հնարավորությամբ: - Հայտնաբերման եղանակներ: - Մոնոքրոմատորի վրա հիմնված ուլտրամանուշակագույն-տեսանելի (UV-Vis) կլանում: - Մոնոքրոմատորի վրա հիմնված ֆլյուորեսցենտության ինտենսիվություն: - Լիալույս լյումինեսցենցիա: - TRF ` time resolved Ֆլյուորեսցենցիա - Ալիքի երկարության տիրույթ: - Կլանում: առնվազն 230-ից 999 նմ, 1 նմ քայլով: - Ֆլյուորեսցենտություն: առնվազն 250-ից 700 նմ: - Ջերմաստիճանի վերահսկում: առնվազն 4-գոտիով ինկուբացիա առնվազն մինչև 45 °C: - Գազային միջավայրի վերահսկում: հատուկ համակարգ՝ CO2-ի մատակարարման և կարգավորման համար, որը թույլ է տալիս աշխատել կենդանի բջիջների հետ; գազի կարգավորման միջակայքը՝ առնվազ 0-20% - Թափահարում: Գծային, օրբիտալ և կրկնակի օրբիտալ: - Ծրագրային ապահովում: տվյալների վերլուծության ծրագիր Կլանման չափման միջակայքը՝ առնվազն 230-999 նմ, ոչ ավել, քան 1 նմ քայլերով, առանց ֆիլտրերի օգտագործման։ Լամպի տեսակը՝ քսենոնային; դետեկտորի տեսակը՝ ֆոտոդիոդային։ Դինամիկ միջակայքը՝ առնվազն 0-4 O.D. Կարդացման արագությունը՝ 96 ակոսի համար, ոչ ավել քան 12 վ Ֆլյուորեսցենցիայի չափման լամպի տեսակը՝ քսենոնային; դետեկտորը՝ մոնոքրոմատորային; վերևից և ներքևից։ Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրումը, մեկնարկը` IQ, OQ. աշխատակազմի ուսուցումը տեղում պետք է իրականացվեն արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից, օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ ռուսերեն, սարքավորումը պետք է լինի նոր` չօգտագործված, առնվազն 2026թ արտադրության։ Մատակարարը պարտավոր է ապահովել սարքավորման տողադրման, մեկնարկի, որակավորման և ուսուցման համար բոլոր նյութերն ու պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեություն ապահովելու համար։ Երաշխիքը ոչ պակաս, քան 12 ամիս։ |
| --- | --- |
| Սրվակների վիզուալ ստուգման համակարգ | Սրվակների լուսային ստուգման խցիկ։ Նախատեսված է որակի վերահսկման համար՝ ստերիլ պատրաստուկների ամպուլների, սրվակների, արյան պարկերի և շշերի մաքրությունն ու որակը տեսողականորեն ստուգելու, թափանցիկ լուծույթներում մասնիկների առկայությունը հայտնաբերելու նպատակով։ Կիրառելի է դեղագործական լաբորատորիաներում, արյան բանկերում և մաքուր սենյակներում։ Սարքը ունի կրկնակի պոլարիզացված լուսավորություն (հետին լուսատու + առջևի պոլարիզացիոն ֆիլտր)՝ մասնիկների բարձր տեսանելիության համար։ Կառուցվածք և օպտիկա. չժանգոտվող պողպատից կոմպակտ կորպուս՝ հիգիենիկ մակերեսներով, կարգավորվող դիտման անկյուն՝ օպերատորի էրգոնոմիկ հարմարավետության համար, կարգավորվող խոշորացուցիչ՝ 1.7× մեծացում, LED-լուսատու դիֆուզորով՝ համաչափ լուսավորման համար։ Լուսավորություն. կրկնակի պոլարիզացված սխեմա՝ մուգ ֆոնի վրա մասնիկների պայծառ կետային տեսք, առջևի փոխարկվող/վերացվող պոլարիզացիոն ֆիլտր՝ 145×116 մմ (թույլատրվող առավելագույն շեղումը՝ 5%)։ Էլեկտրամատակարարում. մուտքային լարում՝ 110–240 V AC, 50/60 Hz, մեկֆազ։ Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրումը, մեկնարկը` IQ, OQ. աշխատակազմի ուսուցումը տեղում պետք է իրականացվեն արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից, օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ ռուսերեն, սարքավորումը պետք է լինի նոր` չօգտագործված, առնվազն 2026թ արտադրության։ Մատակարարը պարտավոր է ապահովել սարքավորման տողադրման, մեկնարկի, որակավորման և ուսուցման համար բոլոր նյութերն ու պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեություն ապահովելու համար։ Երաշխիքը ոչ պակաս, քան 12 ամիս։ |
| Անալիտիկ կշեռք | Հիմնական մետրոլոգիական տվյալներ - Առավելագույն բեռնվածություն (Max). 2 ռեժիմով՝ 220 գ / 120 գ: - Կշռման սանդղակի բաժանման արժեք (d). 220 գրամ կշռման ռեժիմում՝ 0.1 մգ / 120 գրամ կշռման ռեժիմում՝ 0.01 մգ: - Վերարտադրելիություն (Repeatability). - Ստանդարտ շեղումը (մինչև 5% բեռնվածության դեպքում). 0.015 մգ: - Ստանդարտ շեղումը (առավելագույն բեռնվածության դեպքում). 0.04 մգ: - Գծայնության շեղում (Linearity deviation). 0.10 մգ (տիպիկ արժեքը՝ 0.03 մգ): - Ստուգաչափման բաժանման արժեք (e). 1 մգ: - Նվազագույն բեռնվածություն (Min). 1 մգ: - Կայունացման տիպիկ ժամանակ. 1.5 վայրկյան: - Չափման տիպիկ ժամանակ. 4 վայրկյան: Կառավարման և ինտերֆեյսի առանձնահատկություններ - Էկրան. Առնվազն 7 դյույմ անկյունագծով գունավոր սենսորային TFT էկրան՝ 16:9 ֆորմատով: - Ծրագրային ապահովում. Ներառում է կշռման հավելվածների հիմնական հավաքածուն և լիցենզավորվող փաթեթներ տարբեր կիրառությունների համար: - Տվյալների ամբողջականություն. Համապատասխանություն 21 CFR Part 11 պահանջներին և ինտեգրված աուդիտորական հետք (audit-trail): Տեխնիկական հնարավորություններ և ֆունկցիաներ - Լիովին ավտոմատ ներքին ստուգաչափման և կարգավորման ֆունկցիա: - Կշռող բջիջ. Նոր սերնդի մոնոլիտ կշռող համակարգ: - Իոնիզատոր. Ներկառուցված իոնիզատոր՝ նմուշներից էլեկտրաստատիկ լիցքերը հեռացնելու համար (լիցենզավորվող օպցիա MCA մոդելների համար): - Հողմապաշտպան ցուցափեղկ. Մոտորիզացված ապակյա ցուցափեղկ՝ հաղորդիչ շերտով պատված: - Բեռնաընդունիչ հարթակի չափսը. Ø 90 մմ: Սարքը պետք է համապատասխանի ճշգրտության I դասին՝ համաձայն Directive 2014/31/EU-ի։ Վերիֆիկացիոն բաժանման արժեքը (e) պետք է լինի 1 մգ, իսկ նվազագույն բեռնվածությունը (Min)՝ 1 մգ։ Նվազագույն կշռի պարամետրերը պետք է համապատասխանեն USP (United States Pharmacopeia) պահանջներին՝ ապահովելով օպտիմալ նվազագույն կշիռ 8.2 մգ և տիպիկ նվազագույն կշիռ 13.0 մգ։ Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրումը, մեկնարկը` IQ, OQ. աշխատակազմի ուսուցումը տեղում պետք է իրականացվեն արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից, օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ ռուսերեն, սարքավորումը պետք է լինի նոր` չօգտագործված, առնվազն 2026թ արտադրության։ Մատակարարը պարտավոր է ապահովել սարքավորման տողադրման, մեկնարկի, որակավորման և ուսուցման համար բոլոր նյութերն ու պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեություն ապահովելու համար։ Երաշխիքը ոչ պակաս, քան 12 ամիս։ |
| Միկրոկշեռք | Լաբորատոր կշեռք Վերջին սերնդի մոնոլիտային կշռող բջիջն ապահովում է բարձրագույն ճշգրտություն, արագություն և վերարտադրելիություն նույնիսկ կշռման բարդ պայմաններում: Կշեռքի կորպուսը և բեռնաընդունիչ հարթակը պատրաստված են որակյալ քիմիապես կայուն նյութերից, իսկ դրանց կառուցվածքն ապահովում է արագ և պարզ մաքրում: Կշեռքի մետրոլոգիական բնութագրերը. - Առավելագույն ծանրաբեռնվածություն (Max): 60-65 գ - Նվազագույն ծանրաբեռնվածություն (Min): ոչ ավել, քան 0,0001 գ - Տարայի զանգվածի փոխհատուցման (տարավորման) միջակայք: առնվազն 0-ից մինչև 60 գ - Բաժանման արժեք (d): 0,001 մգ - Ճշգրտության դաս ըստ ԳՈՍՏ OIML R 76-1-2011: I (հատուկ) - Ստուգաչափման բաժանման արժեք (е): 0,001 գ - Արդյունքների վերարտադրելիություն (ոչ ավել): 5% Max-ի դեպքում՝ 0,0015 մգ; 100% Max-ի դեպքում՝ 0,004 մգ - Թույլատրելի բացարձակ սխալանքի սահմանները կշռման միջակայքերում (ոչ ավել): Min-ից մինչև 50 գ ներառյալ՝ ± 0,5 մգ; 50 գ-ից բարձր մինչև 61 գ ներառյալ՝ ± 1 մգ - Կայունացման ժամանակ (ոչ ավել): 3,5 վայրկյան Տեխնիկական բնութագրեր. - Կշռող բջիջ: Լիովին մոնոլիտ կշռող բջիջ՝ գերբեռնվածությունից պաշտպանվածությամբ - Բեռնաընդունիչ հարթակի չափսը: Ø50 մմ - Բեռնաընդունիչ հարթակի նյութը: Ti6Al4V տիտանի համաձուլվածք,կամ համարժեք որը կայուն է ացետոնի, սպիրտաեթերային խառնուրդների, օրգանական լուծիչների նկատմամբ և ոչ մագնիսական է - Ստուգաչափման կշռաքար: Մոտորիզացված, ներկառուցված - Մակարդակի կարգավորում: Էլեկտրոնային - Շեղումների նվազեցում հարթակի վրա բեռի ոչ կենտրոնական դիրքի դեպքում: Առկա է - Կառուցվածքային առանձնահատկություններ: Կառավարման և ցուցադրման բլոկը կարող է ամրացվել չափիչ բլոկի կորպուսին կամ տեղադրվել կողքին - Պաշտպանություն թափվելուց/թափթփվելուց: Չժանգոտվող պողպատից հանվող հակաթափման սկուտեղ և լրացուցիչ օղակ բեռնաընդունիչ հարթակի տակ - Հողմապաշտպան ցուցափեղկ: Լիովին քանդվող ավտոմատացված հողմապաշտպան ցուցափեղկ՝ դռնակների դիրքի ուսուցման ֆունկցիայով, տերմինալի երկու կողմից կառավարմամբ դռնակների ընտրված համակցությունը բացելու հնարավորությամբ: Էլեկտրահաղորդիչ ծածկույթով ապակիներ՝ էլեկտրամագնիսական դաշտերի էկրանավորման համար: Ներկառուցված իոնիզատոր՝ անմիջապես կշռման խցիկի ներսում ստատիկ լիցքը հեռացնելու համար: Ապահովված է անխոչընդոտ մուտք երեք կողմից: - Անհպում կառավարում: Ինֆրակարմիր սենսորներ (առնվազն 2 հատ)՝ ցուցափեղկի անհպում կառավարման համար: Լրացուցիչ անհպում սենսորի միացման հնարավորություն՝ մինչև 4 ժեստերի ճանաչմամբ - Կշռման հնարավորություն կշեռքի տակ: Առկա է Կառավարման և ցուցադրման բլոկ. - Էկրան: առնվազն 7 դյույմ անկյունագծով բարձր լուծաչափով գունավոր սենսորային էկրան - Կառավարման եղանակ: Սենսորային՝ թերթման և ոլորման ֆունկցիաներով - Մենյու: Ամբողջությամբ ռուսերեն լեզվով - Տվյալների փոխանցման ինտերֆեյսներ: առվազն՝ USB A պորտ – 2 հատ, USB B պորտ, USB C պորտ – 2 հատ, Ethernet պորտ - USB-flash հիշողության աջակցում: Առկա է - Տվյալների անլար փոխանցման աջակցում: Առկա է (USB կոնեկտորի օգտագործմամբ) Ֆունկցիաներ. - Ավտոմատ ստուգաչափում և հաջորդող կարգավորում Առկա է (շրջակա ջերմաստիճանի փոփոխության կամ սահմանված ժամանակահատվածի դեպքում) - Կշեռքի արգելափակման հնարավորություն մինչև կարգավորման կատարումը: Առկա է - Մակարդակի ավտոմատ վերահսկում: Հորիզոնական դիրքի ավտոմատ հետևում և հարթեցում մոտորիզացված հենակների միջոցով՝ առանց օպերատորի մասնակցության - Կշեռքի արգելափակման հնարավորություն մինչև հարթեցման կատարումը: Առկա է - Ստատուս-կենտրոն: Պարունակում է տեղեկատվություն կշեռքի ընթացիկ վիճակի մասին - Հավելվածների կենտրոն: Ներառում է առնվազն 5 թեմատիկ հավելվածների փաթեթ և լրացուցիչ հավելվածների տեղադրման հնարավորություն - Առաջադրանքների ստեղծում և խմբագրում: Քայլ առ քայլ հրահանգներով առաջադրանքների ստեղծում և չափման արձանագրության ձևավորում - Ներկառուցված չափիչ ծրագրեր՝ առնվազն՝ Խառնում, Վիճակագրություն, Գումարում, Պինդ մարմինների խտություն, Տոկոսային կշռում, Բազմապատկում, Միջինացում, Ստուգիչ կշռում, Պիկային արժեքի պահպանում, Հաշվարկ, Շտրիխ-կոդի տպագրությամբ կշռում, Ինտերվալային տպագրությամբ կշռում - Մաքրման հրահանգներ: Ներկառուցված հավելված՝ քայլ առ քայլ հրահանգներով և ժամանակացույցով գործարկման հնարավորությամբ - Օգտատերերի և գաղտնաբառերի կառավարում: Հաշիվների ստեղծում և հասանելիության մակարդակների կարգավորում - Տեղեկատվության պաշտպանություն: առնվազն Մինչև 150,000 չափման և առնվազն մինչև 30,000 ստուգաչափման արդյունքների պահպանում էներգանկախ հիշողության մեջ, https արձանագրության և MD5 հսկիչ գումարի կիրառում - Արձանագրության ձևավորում ըստ ISO/GLP պահանջների: Առկա է, առնվազն մինչև 5 նմուշի և 5 առաջադրանքի նույնականացուցիչ - Տվյալների փոխանցում PC: Microsoft Office ծրագրերին տվյալների փոխանցում առանց լրացուցիչ ծրագրային ապահովման Լրակազմ, առնվազն - Կշռող մոդուլ՝ 1 հատ - Տերմինալի մոդուլ՝ 1 հատ - Բեռնաընդունիչ հարթակ՝ 1 հատ - Ցանցային ադապտեր՝ 1 հատ - Կշեռքի շահագործման ձեռնարկ (ռուսերեն)՝ 1 հատ - USB մալուխ համակարգչին միացնելու համար՝ 1 հատ Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրումը, մեկնարկը` IQ, OQ. աշխատակազմի ուսուցումը տեղում պետք է իրականացվեն արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից, օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ ռուսերեն, սարքավորումը պետք է լինի նոր` չօգտագործված, առնվազն 2026թ արտադրության։ Մատակարարը պարտավոր է ապահովել սարքավորման տողադրման, մեկնարկի, որակավորման և ուսուցման համար բոլոր նյութերն ու պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեություն ապահովելու համար։ Երաշխիքը ոչ պակաս, քան 12 ամիս։ |
| pH-մետր | Սեղանային pH/մՎ-մետրը նախատեսված կենսաբանական, քիմիական և հետազոտական նմուշներում pH-ի, օքսիդավերականգնման պոտենցիալի (ORP), միլիվոլտների և ջերմաստիճանի չափման համար։ Սարքը պետք է ապահովի pH-ի չափում առնվազն -2-ից մինչև +18 pH միջակայքում՝ 0.001 / 0.01 / 0.1 pH լուծաչափով և ±0.005 pH ճշգրտությամբ։ ORP/մՎ չափման միջակայքը պետք է կազմի առնվազն ±2000 մՎ՝ 0.1 մՎ լուծաչափով և ±0.2 մՎ կամ չափվող արժեքի ±0.05% ճշգրտությամբ՝ կախված նրանից, թե որն է մեծ արժեքը։ Սարքը պետք է ապահովի ջերմաստիճանի չափում առնվազն -5°C-ից մինչև +105°C միջակայքում՝ 0.1°C լուծաչափով և ±0.3°C ճշգրտությամբ։ Պետք է ապահովված լինի ավտոմատ և ձեռքով ջերմաստիճանային կոմպենսացիայի հնարավորություն՝ ATC տվիչի միջոցով։ pH-մետրը պետք է աջակցի pH-ի կալիբրացիա 1-ից մինչև 5 կետերով, ORP-ի մեկ կետով կալիբրացիա և ջերմաստիճանային տվիչի մեկ կետով կալիբրացիա։ Սարքի հիշողությունը պետք է լինի էներգաանկախ և ապահովի առնվազն 500 չափման արդյունքների պահպանում՝ ամսաթվի և ժամի գրանցմամբ։ Սարքը պետք է ունենա առնվազն 5 դյույմանոց լուսավորվող LCD էկրան։ Պաշտպանության աստիճանը պետք է լինի ոչ պակաս, քան IP54։ pH/ORP էլեկտրոդների միացումը պետք է իրականացվի BNC միակցիչով, իսկ ջերմաստիճանային տվիչի միացումը՝ 8-փինանոց MiniDIN միակցիչով։ Սարքը պետք է ապահովի տվյալների փոխանցման հնարավորություն համակարգչին կամ տպիչին և ունենա ավտոմատ ընթերցման, ժամանակաչափով ընթերցման և շարունակական չափման ռեժիմներ։ Սնուցումը պետք է իրականացվի 100–240 Վ, 50/60 Հց ունիվերսալ սնուցման ադապտերով՝ ԱՄՆ/Ճապոնիա, Եվրոպա, Մեծ Բրիտանիա/Սինգապուր, Ավստրալիա/Նոր Զելանդիա և Չինաստան ստանդարտների փոխարինվող վարդակներով։ Մատակարարման փաթեթը պետք է ներառի՝ - սեղանային pH/մՎ-մետր, - կրկնակի միացմամբ գելային pH էլեկտրոդ էպոքսիդային կորպուսով – 2 հատ, - չժանգոտվող պողպատից ATC ջերմաստիճանային տվիչ, - pH 4, 7 և 10 բուֆերային լուծույթներ, - էլեկտրոդների պահպանման և մաքրման լուծույթներ, - էլեկտրոդների հենակ, - համակարգչին միացման մալուխ, - ունիվերսալ սնուցման ադապտեր։ Սարքը պետք է նախատեսված լինի TRIS-բուֆերներ, սպիտակուցներ, սուլֆիդներ, հալոգենիդներ և արծաթի քլորիդային էլեկտրոդներին խանգարող այլ բաղադրիչներ պարունակող նմուշների չափման համար։ Սարքը պետք է համապատասխանի CE, FCC Class A և TUV պահանջներին։ Մատակարարվող սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և ունենա արտադրողի կողմից տրամադրված առնվազն 3 տարվա երաշխիք։ Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրումը, մեկնարկը` IQ, OQ. աշխատակազմի ուսուցումը տեղում պետք է իրականացվեն արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից, օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ ռուսերեն, սարքավորումը պետք է լինի նոր` չօգտագործված, առնվազն 2026թ արտադրության։ Մատակարարը պարտավոր է ապահովել սարքավորման տողադրման, մեկնարկի, որակավորման և ուսուցման համար բոլոր նյութերն ու պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեություն ապահովելու համար։ Երաշխիքը ոչ պակաս, քան 36 ամիս։ |
| Ուլտրամաքուր ջրի ստացման համակարգ | Սարքը նախատեսված է մաքրված ջուր ստանալու համար՝ համապատասխանաբար ISO 3696 ստանդարտով սահմանված I, II և III տեսակներին՝ տարբեր լաբորատոր աշխատանքների (բարձր ճշգրտության վերլուծություններ, բջջային մշակույթ, մոլեկուլային կենսաբանություն, պատրաստուկների լուծումներ և այլն) համար։ Համակարգը նախատեսված է լաբորատոր պայմաններում բարձրորակ ջրի արտադրության համար՝ տրամադրելով հետևյալ երեք տեսակները՝ Տիպ I (ուլտրամաքուր ջուր), Տիպ II (մաքուր ջուր) և Տիպ III (հետօսմոտիկ ջուր), ուղղակի ծորակից։ Ուլտրամաքուր ջրի մատակարարման հոսքը հասնում է մինչև 1.2 լիտր մեկ րոպեում։ Սարքն ունի 7 լիտր տարողությամբ ինտեգրված հավաքման տարա, իսկ RO արտադրողականությունը կազմում է 10 լիտր մեկ ժամում։ III տեսակի ջրի մատակարարման համար հնարավոր է միացնել արտաքին ջրատար՝ առանձին 15 կամ 30 լիտրանոց ռեզերվուար։ Ջրի որակի մշտադիտարկման նպատակով սարքը հագեցած է երկու սենսորով՝ I և II տեսակի ջրի համար։ Սարքն ունի ինտեգրված պարբերական ռեցիրկուլյացիայի համակարգ՝ միկրոբիոլոգիական աղտոտվածությունը նվազեցնելու համար, ինչպես նաև արագ նախածրագրավորված սանիտարացման գործառույթ, որի տևողությունը կազմում է 1.5 ժամ։ Ջրի մատակարարման համար հնարավոր է միացնել առանձին դիսպենսեր կամ արտաքին ռեզերվուար՝ օգտագործման ճկունության համար։ Ջերմաստիճանի, մաքրության, TOC-ի և այլ պարամետրերի ցուցումները հասանելի են կառավարման վահանակից։ Սարքը պատրաստված է ≥85% վերամշակված նյութերից՝ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունը նվազեցնելու նպատակով։ Տեղադրման տարբերակներն են՝ սեղանի վրա կամ պատի վրա ամրացում։ Սարքն ունի նաև ժամանակով ավտոմատ լցման հնարավորություն։ Ներքին ջրամբարի լրիվ լցման համար պահանջվում է մոտ 45 րոպե։ Բացի այդ, այն հագեցած է USB միակցիչով՝ տվյալների գրանցման, ծրագրային ապահովման թարմացման և սարքի ախտորոշման նպատակով։ Սարքը պետք է մատակարարվի իր ամբողջական կազմով և UV-լամպով; ներառի տեղադրաման և աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաները և ծախսանյութերը։ Դիսպենսեր՝ - Հոսքի արագություն. Մինչև առնվազն 2 Լ/րոպե (կախված սնուցող համակարգից): - Միացումների քանակը. Մեկ մաքրման համակարգին կարող է միացվել մինչև առնվազն 4 դիսպենսեր: - Գործողության շառավիղ. Մինչև 4 մետր հեռավորություն հիմնական համակարգից (կախված կոնֆիգուրացիայից): - Տվյալների փոխանցում. RS232 ինտերֆեյսի աջակցություն՝ GLP ուղեցույցներին համապատասխան տվյալների հավաքագրման համար: Զտիչներ և մաքրություն - Օգտագործման հատվածում տեղադրվող ֆիլտրեր. Հնարավորություն է տալիս օգտագործել տարբեր վերջնական ֆիլտրեր, ներառյալ 0.22 միկրոն ֆիլտր և Biofilter՝ բակտերիաներից ու էնդոտոքսիններից պաշտպանվելու համար: - Շրջանառություն. Դիսպենսերը ներառված է համակարգի շրջանառության օղակի մեջ, ինչը երաշխավորում է ջրի բարձր որակը հենց լցնելու պահին: Ֆիզիկական բնութագրեր - Տեղադրում. Կարող է տեղադրվել պատի վրա, լաբորատոր սեղանին կամ անմիջապես ջրի մաքրման համակարգի վրա: Դիսպենսերը սեղանին ամրացնելու լրակազմ Սարքի հետ պետք է մատակարարել անհրաժեշտ նախաֆիլտրացիոն պարագաներ, ինչպես նաև առնվազն 1 տարվա համար անհրաժեշտ ծախսանյութերի լրակազմ, այդ թվում, առնվազն՝ - 3 հատ վենտ ֆիլտր - 4 հատ ջրի լցման հատվածում տեղադրվող կենսաբանական ֆիլտր - 3 հատ դեիոնիզացիայի հավաք - 1 հատ հակադարձ օսմոսի քարտրիջ - 1 հատ ՈՒՄ լամպ Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրումը, մեկնարկը` IQ, OQ. աշխատակազմի ուսուցումը տեղում պետք է իրականացվեն արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից, օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ ռուսերեն, սարքավորումը պետք է լինի նոր` չօգտագործված, առնվազն 2026թ արտադրության։ Մատակարարը պարտավոր է ապահովել սարքավորման տողադրման, մեկնարկի, որակավորման և ուսուցման համար բոլոր նյութերն ու պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեություն ապահովելու համար։ Երաշխիքը ոչ պակաս, քան 12 ամիս։ |
| Քարշիչ պահարան | Պահարանը նախատեսված է քիմիական սինթեզի և անալիզի աշխատանքների իրականացման համար՝ աշխատավայրի օդը քիմիական միացությունների գոլորշիներով աղտոտումից պաշտպանելու, ինչպես նաև աշխատակիցներին պաշտպանելու ռեակցիոն խառնուրդի աէրոզոլների և կաթիլների մաշկի վրա ընկնելուց՝ դրանց հնարավոր ցայտման դեպքում։ Պահարանի գաբարիտային չափերը հավաքված վիճակում (առանց ֆլանեցի) պետք է կազմեն ոչ ավելի, քան՝ լայնություն՝ 1200 մմ, խորություն՝ 900 մմ, բարձրություն՝ 2145 մմ, իսկ բարձրացված ապակու դեպքում ընդհանուր բարձրությունը՝ 2350 մմ։ Աշխատանքային մակերեսի բարձրությունը պետք է լինի 900 մմ, իսկ օդաքաշման ֆլանեցի տրամագիծը՝ 200 մմ։ Պահարանը պետք է կազմված լինի երկու հիմնական մասերից՝ հիմքից (տումբա) և քաշող խցիկից, որոնք միացված են պտուտակներով։ Տումբայի և խցիկի եռակցված շրջանակը պետք է պատրաստված լինի 30×30 մմ քառակուսի հատույթով պողպատե խողովակից՝ պատի հաստությամբ ոչ պակաս, քան 1.2 մմ, ինչպես նաև պողպատե թիթեղից՝ ոչ պակաս, քան 1 մմ հաստությամբ։ Աշխատանքային գոտին պետք է համալրված լինի թեք, հարվածակայուն բարձրացվող էկրանով՝ պատրաստված «տրիպլեքս» ապակուց՝ ոչ պակաս, քան 6.3 մմ հաստությամբ, որը շարժվում է ուղեցույցներով, իսկ դրա առավելագույն բարձրացման չափը պետք է լինի 670 մմ։ Էկրանի ֆիքսումը ցանկացած բարձրության վրա պետք է իրականացվի հակակշիռների միջոցով, որոնք տեղադրված են քաշող խցիկի կողային պատերում՝ պոլիպրոպիլենային ուղղանկյուն խողովակներում՝ ոչ պակաս, քան 110×55 մմ չափերով։ Աշխատանքային գոտու լուսավորությունը պետք է իրականացվի ապակեպատ պատուհանի միջոցով՝ LED լուսատուով։ Քաշող խցիկը պետք է համալրված լինի ֆլանեցով (խողովակամուտք)՝ քաշող օդափոխության համակարգին միանալու համար, ընդ որում օդափոխության համակարգը պետք է ապահովի վնասակար գոլորշիների հեռացում ինչպես աշխատանքային խցիկի վերին և ստորին գոտիներից, այնպես էլ տումբայից։ Հավաքման տեխնոլոգիական անցքերը պետք է փակված լինեն պոլիէթիլենային դեկորատիվ խցաններով, իսկ պահարանը պետք է տեղադրված լինի 40 մմ տրամագծով կարգավորվող հենարանների վրա։ Քաշող խցիկի ներքին չափերը (Լ×Խ×Բ) պետք է լինեն ոչ պակաս, քան 1085×740×1140 մմ, կողային պատերի չափերը՝ ոչ պակաս, քան 790×1200 մմ, իսկ հետնապատը պետք է կազմված լինի երեք մասից, որտեղ միջին հատվածի չափերը պետք է լինեն ոչ պակաս, քան 640×1220 մմ։ Խցիկում պետք է առկա լինեն երկու օդաքաշման փականներ՝ փակվող փեղկերով, որոնք հնարավորություն են տալիս կարգավորել օդային հոսքերը։ Պահարանը պետք է համալրված լինի օդատարով՝ աշխատանքային գոտուց օդի հեռացման համար, ինչպես նաև տումբայից օդի հեռացման համար նախատեսված խողովակամուտքերով։ Տումբան պետք է կազմված լինի երեք բաժիններից, որոնցից երկուսը անկախ օդափոխվող բաժիններ են՝ նախատեսված քիմիական ռեագենտների պահպանման համար, և յուրաքանչյուրում պետք է առկա լինեն մեկ հանվող դարակ և մեկ հանվող թավա (պալետ), իսկ երրորդ բաժինը պետք է լինի տեխնոլոգիական։ Բոլոր բաժինները պետք է ունենան բացվող դռներ՝ բռնակներով և մագնիսական փականներով, ընդ որում օդափոխվող բաժինների դռների չափերը պետք է լինեն 440×575 մմ, իսկ տեխնոլոգիական բաժնի դռանը՝ 270×575 մմ։ Տումբայի դիմային վահանակի վրա պետք է տեղադրված լինեն լուսավորման առնվազն մեկ անջատիչ, առնվազն երեք պաշտպանված վարդակներ և առնվազն մեկ ավտոմատ անջատիչ՝ 16 Ա անվանական հոսանքով, իսկ հետևի պատին պետք է առկա լինի էլեկտրական միացման կոնտակտային բլոկ։ Տումբայի բոլոր թիթեղային տարրերը պետք է պատրաստված լինեն 1 մմ հաստությամբ պողպատից։ Աշխատանքային մակերեսը (սեղանի տախտակը) պետք է պատրաստված լինի Labgrade նյութից՝ բարձր ճնշման մոնոլիտ շերտավոր պլաստիկից՝ թերմոռեակտիվ խեժերի հիմքով, ոչ պակաս, քան 16 մմ հաստությամբ, մոխրագույն գույնով և ապահովի դիմադրություն թթուների, ալկալիների, օրգանական նյութերի, ինչպես նաև մինչև 180°C ջերմաստիճանի կարճաժամկետ ազդեցությանը։ Սեղանի տախտակի չափերը պետք է լինեն 1085 մմ լայնություն և 775 մմ խորություն։ Լուսավորությունը պետք է լինի LED տեսակի, ապահովված մեկ անջատիչով։ Պահարանը պետք է ունենա առնվազն երեք վարդակ և առնվազն մեկ 16 Ա ավտոմատ անջատիչ։ Քաշող պահարանի կորպուսը պետք է պատրաստված լինի մետաղից և պատված լինի փոշեներկված էպոքսի-պոլիէստերային ծածկույթով, որը ենթարկված է բարձր ջերմաստիճանային մշակման՝ համաձայն ԳՕՍՏ 9.410-88, ապահովելով բարձր կպչունություն, քիմիական կայունություն և լուծիչների նկատմամբ դիմադրություն։ Բոլոր եռակցման կարերը պետք է իրականացված լինեն համաձայն ԳՕՍՏ 5264-80 և ԳՕՍՏ 15878-79 ստանդարտների և պատրաստված ներկման համար՝ համաձայն ԳՕՍՏ 9.402-2004։ Պահարանի գույնը պետք է լինի մոխրագույն՝ RAL 7035, շագրենի տեքստուրայով։ Պահարանը պետք է համապատասխանի ԳՕՍՏ 22360-95 «Լաբորատոր և ցուցադրական քաշող պահարաններ» և ՏՄ ՏՍ 025/2012 «Կահույքի արտադրանքի անվտանգության մասին» պահանջներին, մատակարարվի ապամոնտաժված վիճակում, ունենա ոչ ավելի, քան 350 կգ զանգված, 24 ամիս երաշխիքային ժամկետ, և ուղեկցվի անձնագրով ու համապատասխանության հայտարարագրով։ |
| Կենսաանվտանգության պահարան | Միկրոբիոլոգիական դաս II A2 կաբինետը նախատեսված է կենսաբանական անվտանգություն ապահովելու համար՝ հնարավոր վտանգավոր միկրոօրգանիզմների հետ աշխատանքի ընթացքում, ինչպես նաև օպերատորի, արտադրանքի և շրջակա միջավայրի պաշտպանության համար։ Սարքավորումը կիրառվում է միկրոբիոլոգիական, կենսատեխնոլոգիական, բժշկական և հետազոտական լաբորատորիաներում և պետք է համապատասխանի ժամանակակից միջազգային անվտանգության և որակի պահանջներին։ Կաբինետը պետք է ունենա էրգոնոմիկ կառուցվածք, որը ապահովում է աշխատանքի հարմարավետություն և անվտանգություն։ Կառուցվածքը պետք է ներառի էլեկտրական առջևի դուռ՝ աշխատանքային գոտու հեշտ հասանելիության համար, ինչպես նաև V-աձև առջևի ցանց, որը չի սահմանափակում օպերատորի աշխատանքային դիրքը և բարձրացնում է էրգոնոմիկան։ Առջևի բացվածքը պետք է ունենա 5° թեքություն՝ աշխատանքի հարմարավետությունը բարձրացնելու համար։ Աշխատանքային խցիկը և մակերեսը պետք է պատրաստված լինեն չժանգոտվող պողպատից՝ ապահովելով բարձր մաքրություն, դեզինֆեկցիոն նյութերի նկատմամբ դիմացկունություն և հեշտ մաքրում։ Սարքավորումը պետք է ամբողջությամբ համապատասխանի EN 12469 ստանդարտին։ Ստերիլիզացման և դեկոնտամինացիայի համար պետք է ապահովված լինի VHP (գոլորշիացված ջրածնի պերօքսիդ) տեխնոլոգիայի կիրառման հնարավորությունը։ Կաբինետը պետք է հագեցած լինի UV լամպով, որը տեղադրված է աշխատանքային խցիկի հետևի պատին։ Համակարգը պետք է ապահովի օդային հոսքերի արագության վերահսկում և իրական ժամանակում ցուցադրում։ Օդափոխման համակարգը պետք է հիմնված լինի ժամանակակից AC օդափոխիչի վրա՝ բարձր էներգաարդյունավետությամբ, որը նվազեցնում է էներգասպառումը և շահագործման ծախսերը՝ ապահովելով կայուն լամինար օդային հոսքեր։ Աշխատանքային գոտու լայնությունը՝ առնվազն 1225 մմ Աշխատանքային գոտու չափսերը՝ առնվազն 1225 × 595 × 700 մմ։ Ֆիլտրացիայի դասը պետք է լինի H14՝ EN 1822-1 ստանդարտով՝ 99.995% MPPS արդյունավետությամբ։ Սարքը պետք է ունենա UV-C լամպ (ներառված), 2 օժանդակ վարդակներ։ Աղմուկի մակարդակը չպետք է գերազանցի 56 dB(A)՝ EN ISO 3744 ստանդարտով, իսկ թրթռումը պետք է լինի <0.0005 mm RMS՝ EN 12469-ի համաձայն։ Սարքավորումը պետք է ապահովի աշխատանքային գոտու հեշտ հասանելիություն էլեկտրական առջևի դռան միջոցով և էրգոնոմիկ կառուցվածք՝ առանց ձեռքի հենակների սահմանափակման։ UV լամպը պետք է տեղադրված լինի խցիկի հետևի պատին՝ արդյունավետ ախտահանման համար։ Միկրոբիոլոգիական կաբինետը պետք է ապահովի օդային հոսքերի կայուն աշխատանք՝ դրանց արագության իրական ժամանակի ցուցադրմամբ։ Համակարգը պետք է ապահովի բարձր մակարդակի անվտանգություն, արտադրանքի և օպերատորի պաշտպանություն, ինչպես նաև կայուն աշխատանք երկարատև շահագործման ընթացքում։ Ներքին բոլոր մակերեսները պետք է պատրաստված լինեն չժանգոտվող պողպատից։ Աշխատանքային մակերեսը պետք է լինի 4 առանձին կտորներով հավաքվող՝ հեշտ ավտոկլավացման համար։ Կանգնակ՝ անիվներով։ Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրումը, մեկնարկը` IQ, OQ. աշխատակազմի ուսուցումը տեղում պետք է իրականացվեն արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից, օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ ռուսերեն, սարքավորումը պետք է լինի նոր` չօգտագործված, առնվազն 2026թ արտադրության։ Մատակարարը պարտավոր է ապահովել սարքավորման տողադրման, մեկնարկի, որակավորման և ուսուցման համար բոլոր նյութերն ու պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեություն ապահովելու համար։ Երաշխիքը ոչ պակաս, քան 12 ամիս։ |
| Սառցարան | Սառցարանային սարքը պետք է ունենա ոչ պակաս քան 360 լ (Gross) և ոչ պակաս, քան 330 լ (Net) օգտակար ծավալ։ Սարքի աշխատանքային ջերմաստիճանային միջակայքը պետք է լինի առնվազն -10°C-ից մինչև -25°C, իսկ այն պետք է ապահովի կայուն աշխատանք +10°C-ից +32°C շրջակա միջավայրում՝ 55% հարաբերական խոնավության պայմաններում (SN կլիմայական դաս)։ Սարքի աղմուկային մակարդակը չպետք է գերազանցի 44 dBA-ն։ Սնուցումը պետք է իրականացվի 230V ±10%, 50Hz էլեկտրական ցանցից՝ Schuko տիպի վարդակով։ Էներգասպառումը պետք է լինի ոչ ավել, քան 200 W, իսկ օրական միջին էներգասպառումը՝ 1.30 kWh/24h։ Սարքի արտաքին մակերեսը պետք է պատրաստված լինի հակակոռոզիոն ցինկապատ պողպատից՝ PVC պաշտպանիչ ծածկույթով, իսկ ներքին մակերեսը՝ thermoformed ABS նյութից։ Բոլոր ներքին եզրերը պետք է լինեն կլորացված՝ հեշտ մաքրման համար։ Ջերմամեկուսացումը պետք է իրականացված լինի բարձր խտության CFC-free PUR փրփուրով՝ առնվազն 45 մմ հաստությամբ։ Դուռը պետք է լինի պինդ տիպի՝ ներս ընկած բռնակով, իսկ ամբողջ շրջանակով ապահովված լինի մագնիսական սիլիկոնային կնիքով։ Սարքը պետք է ունենա առնվազն 6 ֆիքսված սառեցվող դարակներ, դռան կողպեք, դռան բացման հեշտացման կոմպենսացիոն փական, ինչպես նաև 2 հետևի անիվ և 2 կարգավորվող ոտք։ Սառեցման համակարգը պետք է հիմնված լինի ստատիկ գոլորշիչի վրա՝ ֆիքսված դարակներով և սառույցի հավաքման համակարգով։ Կոմպրեսորը պետք է լինի լիովին հերմետիկ, իսկ սառնագենտը՝ R290, առանց CFC/HCFC նյութերի։ Հալեցման համակարգը պետք է լինի ձեռքով (manual defrost)։ Կառավարման համակարգը պետք է լինի միկրոպրոցեսորային՝ LED էկրանով, որը ապահովում է 0.1°C ճշգրտման քայլեր։ Սարքը պետք է ունենա առնվազն 1 NTC ջերմաստիճանային սենսոր, գաղտնաբառով պաշտպանված կառավարման համակարգ և էկրան, որը ցուցադրում է սահմանված ջերմաստիճանը, ֆունկցիոնալ պատկերակները և ահազանգերը։ Սարքը պետք է ապահովի արտաքին ազդանշանային համակարգին միացման հնարավորություն՝ դռան բացման, բարձր/ցածր ջերմաստիճանի և սենսորների խափանման ազդանշանների փոխանցման համար։ Դռան բացման և ջերմաստիճանային ահազանգերը պետք է լինեն կարգավորվող։ Ահազանգային համակարգը պետք է լինի ձայնային և տեսողական՝ ապահովելով օգտագործողի արագ տեղեկացում ցանկացած խափանման կամ շեղման դեպքում։ Սարքը պետք է ունենա USB դատա լոգեր՝ ջերմաստիճանային տվիչով և մալուխով Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրումը, մեկնարկը` IQ, OQ. աշխատակազմի ուսուցումը տեղում պետք է իրականացվեն արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից, օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ ռուսերեն, սարքավորումը պետք է լինի նոր` չօգտագործված, առնվազն 2026թ արտադրության։ Մատակարարը պարտավոր է ապահովել սարքավորման տողադրման, մեկնարկի, որակավորման և ուսուցման համար բոլոր նյութերն ու պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեություն ապահովելու համար։ Երաշխիքը ոչ պակաս, քան 12 ամիս։ |
| Ուլտրասառցարան | Ուլտրասառցարան (-86°C դասի, բարձր հզորության) Սառցարանային սարքը պետք է ունենա առնվազն 570 լ ծավալային տարողություն և ապահովի բարձր արդյունավետությամբ կենսաբանական նյութերի երկարաժամկետ պահպանում։ Սարքի սառեցման միջակայքը պետք է լինի առնվազն -50°C-ից մինչև -86°C։ Սառեցման համակարգը պետք է լինի օդային, օգտագործելով էկոլոգիապես անվտանգ սառեցնող նյութեր՝ R290 / R170։ Սարքը պետք է ունենա ոչ ավել, քան 310 W ջերմային արտահոսք և բարձր էներգաարդյունավետության դաս։ Մեկուսացումը պետք է իրականացված լինի վակուումային մեկուսիչ պանելներով և պոլիուրեթանային փրփուրով։ Ընդհանուր ծավալը պետք է լինի մոտ առնվազն 570 լ։ Սարքը պետք է ունենա 5 ներքին բաժին և 5 ներքին դուռ, ինչպես նաև հնարավորություն՝ մինչև առնվազն 25 պահուստավորման շտատիվների տեղադրման համար։ Աղմուկային մակարդակը չպետք է գերազանցի 59 dBA։ Սնուցումը պետք է լինի 230V, 50Hz։ Մաքսիմալ հզորության սպառումը պետք է լինի ոչ ավել, քան 7450 W Սարքը պետք է ապահովի 2 միացման հատված արտաքին միացումների համար։ Սառեցման ժամանակը մինչև -80°C պետք է լինի ոչ ավել, քան3 ժամ 45 րոպե։ Պահեստավորման հզորությունը պետք է ապահովի հետևյալ կոնֆիգուրացիաները՝ Սառցարանը պետք է ունենա հեռակա մոնիթորինգի համակարգի աջակցություն՝ հեռակառավարման և ազդանշանների վերահսկման համար։ Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրումը, մեկնարկը` IQ, OQ. աշխատակազմի ուսուցումը տեղում պետք է իրականացվեն արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից, օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ ռուսերեն, սարքավորումը պետք է լինի նոր` չօգտագործված, առնվազն 2026թ արտադրության։ Մատակարարը պարտավոր է ապահովել սարքավորման տողադրման, մեկնարկի, որակավորման և ուսուցման համար բոլոր նյութերն ու պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեություն ապահովելու համար։ Երաշխիքը ոչ պակաս, քան 12 ամիս։ |
| Լաբորատոր սառնարան | Լաբորատոր սառնարան (+2°C / +8°C դաս) Սառնարանային սարքը պետք է ունենա առնվազն 640 լ (Gross) և առնվազն 600 լ (Net) օգտակար ծավալ։ Սարքը պետք է ապահովի ջերմաստիճանային աշխատանքային միջակայք առնվազն 0°C-ից +8°C, իսկ գործարանային կարգաբերված կետը պետք է լինի +5°C։ Ջերմաստիճանային հավասարաչափությունը պետք է լինի ±3°C, իսկ կայունությունը՝ ±1°C։ Սարքը պետք է ապահովի կայուն աշխատանք +10°C-ից +32°C արտաքին միջավայրում՝ 65% հարաբերական խոնավության պայմաններում (N կլիմայական դաս)։ Աղմուկային մակարդակը չպետք է գերազանցի 45 dBA։ Սնուցումը պետք է լինի 230V ±10%, 50Hz, Schuko տիպի վարդակով։ Էլեկտրասպառումը պետք է լինի ոչ ավել, քան 335 W։ Արտաքին մակերեսը պետք է պատրաստված լինի հակակոռոզիոն տաք ցինկապատ պողպատից՝ PVC ծածկույթով, իսկ ներքին մակերեսը՝ thermoformed ABS նյութից։ Բոլոր ներքին եզրերը պետք է լինեն կլորացված՝ հեշտ մաքրման համար։ Ջերմամեկուսացումը պետք է իրականացված լինի բարձր խտության CFC-free PUR փրփուրով՝ առնվազն 45 մմ հաստությամբ։ Դուռը պետք է լինի կրկնակի ապակեպատ (double-layer glass), ինքնափակվող համակարգով, ներս ընկած բռնակով։ Դռան ամբողջ շրջանակով պետք է լինի մագնիսական սիլիկոնային կնիք։ Դուռը պետք է ունենա LED լուսավորություն՝ ավտոմատ միացումով դռան բացման ժամանակ։ Սարքը պետք է ունենա առնվազն 4 կարգավորվող PVC-ապատ պողպատյան ցանցային դարակներ, յուրաքանչյուրի առավելագույն բեռնատարողությամբ առնվազն 33 կգ, դռան կողպեքի հավաքածու, ինչպես նաև 2 առջևի կարգավորվող ոտք։ Սառեցման համակարգը պետք է լինի forced-air cooling տիպի՝ գոլորշիչի օդափոխիչի ավտոմատ անջատմամբ դռան բացման ժամանակ։ Կոմպրեսորը պետք է լինի լիովին հերմետիկ, իսկ սառնագենտը՝ R290 (CFC/HCFC-free)։ Հալեցման համակարգը պետք է լինի լիովին ավտոմատ՝ կոնդենսացիոն ջրի գոլորշացման միջոցով։ Կառավարման համակարգը պետք է լինի միկրոպրոցեսորային՝ LED էկրանով, որը ապահովում է 0.1°C ճշգրտման քայլեր։ Սարքը պետք է ունենա 1 NTC ջերմաստիճանային սենսոր և գաղտնաբառով պաշտպանված կառավարման համակարգ։ Էկրանը պետք է ցուցադրի սահմանված ջերմաստիճանը, ֆունկցիոնալ պատկերակները և ահազանգերը։ Սարքը պետք է ունենա արտաքին ազդանշանային համակարգին միացման հնարավորություն (volt-free contacts)՝ հեռակառավարման/մոնիթորինգի համակարգերի համար։ Պետք է ապահովվեն հետևյալ ահազանգերը՝ դռան բացում (կարգավորվող), բարձր/ցածր ջերմաստիճան (կարգավորվող սահմաններով), ինչպես նաև ջերմաստիճանային սենսորի խափանում։ Ահազանգային համակարգը պետք է լինի ձայնային և տեսողական՝ ապահովելով օգտագործողի արագ և հստակ տեղեկացում ցանկացած շեղման դեպքում։ Սարքը պետք է ունենա USB դատա լոգեր՝ ջերմաստիճանային տվիչով և մալուխով Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրումը, մեկնարկը` IQ, OQ. աշխատակազմի ուսուցումը տեղում պետք է իրականացվեն արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից, օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ ռուսերեն, սարքավորումը պետք է լինի նոր` չօգտագործված, առնվազն 2026թ արտադրության։ Մատակարարը պարտավոր է ապահովել սարքավորման տողադրման, մեկնարկի, որակավորման և ուսուցման համար բոլոր նյութերն ու պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեություն ապահովելու համար։ Երաշխիքը ոչ պակաս, քան 12 ամիս։ |
| Լաբորատոր սառեցվող ցենտրիֆուգ | Լաբորատոր սառեցվող ցենտրիֆուգ Ցենտրիֆուգային սարքը պետք է լինի սառեցվող (refrigerated) տիպի և նախատեսված լինի բարձր արագությամբ լաբորատոր կիրառությունների համար։ Սարքը պետք է ապահովի առավելագույն կենտրոնախույս ուժ մինչև առնվազն 20020 × g (fixed-angle rotor-ի դեպքում) և մինչև առնվազն 4300 × g (swing-bucket rotor-ի դեպքում)։ Պտտման արագությունը պետք է լինի առնվազն 1–13,500 rpm՝ 1 rpm քայլային կարգավորմամբ։ Սարքը պետք է ունենա առնվազն 5 տարբեր ռոտորային տարբերակներ և ապահովի լայն կիրառելիություն տարբեր տեսակի նմուշների համար։ Կարողությունը պետք է ապահովի՝ մինչև առնվազն 60 × 13 մմ արյան փորձանոթներ մինչև առնվազն 34 × 15 մլ փորձանոթներ մինչև առնվազն 18 × 50 մլ փորձանոթներ մինչև առնվազն 2 × 1000 մլ տարաներ մինչև առնվազն 10 MTP միկրոպլանշետային փորձանոթներ Սարքը պետք է ունենա առնվազն 99 ծրագրային հիշողություն՝ բազմաքայլային ծրագրերի հնարավորությամբ։ Արագացման առնվազն 9 և դանդաղեցման առնվազն 10 ռեժիմներ։ Ժամանակաչափը պետք է լինի լայն տիրույթում՝ առնվազն 1 վայրկյանից մինչև 99 ժամ 59 րոպե 59 վայրկյան, ներառյալ շարունակական աշխատանքի, կարճ պտույտի և ծրագրավորված մեկնարկի/դադարեցման ռեժիմները։ Աղմուկային մակարդակը չպետք է գերազանցի 65 dB(A)։ Սարքը պետք է ունենա սառեցման համակարգ՝ ապահովելով աշխատանքային ջերմաստիճանային միջակայք առնվազն -11°C-ից մինչև +40°C։ Կառավարման համակարգը պետք է ապահովի ծրագրային կառավարում՝ բազմաստիճան ծրագրերով և լիարժեք ավտոմատացված աշխատանքային ռեժիմներով։ Սարքի հետ պետք է մատակարարել ունիվերսալ ռոտոր՝ Առավելագույն արագությունը՝ առնվազն 4660 պտ/ր, առավելագույն արագացումը՝ առնվազն 4300 xg Ռոտորի հետ պետք է նաև մատակարարել 5-50 մլ փորձանոթների և միկրոպլանշետների ադապտորներ։ Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրումը, մեկնարկը` IQ, OQ. աշխատակազմի ուսուցումը տեղում պետք է իրականացվեն արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից, օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ ռուսերեն, սարքավորումը պետք է լինի նոր` չօգտագործված, առնվազն 2026թ արտադրության։ Մատակարարը պարտավոր է ապահովել սարքավորման տողադրման, մեկնարկի, որակավորման և ուսուցման համար բոլոր նյութերն ու պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեություն ապահովելու համար։ Երաշխիքը ոչ պակաս, քան 12 ամիս։ |
| Սառեցվող ունիվերսալ ցենտրիֆուգ | Ընդհանուր նշանակության սառեցվող լաբորատոր ցենտրիֆուգ Ցենտրիֆուգային սարքը պետք է լինի ընդհանուր նշանակության, սառեցվող տիպի և նախատեսված լաբորատոր կիրառությունների համար։ Սարքը պետք է ունենա միկրոպրոցեսորային կառավարման համակարգ և բարձր կոնտրաստ LED/LCD էկրան՝ պարզ և հարմար շահագործման համար։ Կառավարման ինտերֆեյսը պետք է ապահովի հեշտ ծրագրավորում և աշխատանքային պարամետրերի վերահսկում։ Սարքը պետք է ունենա մինչև 6 ծրագրի հիշողություն և ապահովի արագ անցում տարբեր ռոտորների միջև։ Պտտման արագությունը պետք է լինի մինչև առնվազն 15,200 rpm, իսկ առավելագույն կենտրոնախույս ուժը՝ մինչև առնվազն 25,830 × g։ Սարքը պետք է ապահովի հետևյալ բեռնատարողությունը՝ մինչև առնվազն 4 × 400 մլ մինչև առնվազն 76 × 5/7 մլ արյան փորձանոթներ մինչև առնվազն 16 × 50 մլ փորձանոթներ Սարքը պետք է ունենա արագացման առնվազն 9 և դանդաղեցման առնվազն 10 մակարդակներ և խելացի տեխնոլոգիա, որը ապահովում է ռոտորի ավտոմատ կառավարում, անհավասարակշռության հայտնաբերում և օպտիմալ արագացում/արգելակում։ Սարքը պետք է ապահովի մինչև առնվազն 14 տարբեր ռոտորների օգտագործման հնարավորություն՝ ավտոմատ փակման համակարգով՝ արագ և անվտանգ փոխման համար։ Ռոտորի ամրացման համակարգը պետք է լինի push-button, ապահովելով արագ տեղադրում և անվտանգ շահագործում։ Բաքերի փակման համակարգը պետք է լինի քլիքային տիպի՝ առանց պտուտակների, մեկ ձեռքով օգտագործման հնարավորությամբ և կենսաանվտանգության բարձր մակարդակով։ Սարքը պետք է ունենա կենսաանվտանգ փակ համակարգ, որը ապահովում է անվտանգ շահագործում վտանգավոր նմուշների հետ։ Սարքի անվտանգության համակարգը պետք է ներառի՝ անհավասարակշռության հայտնաբերում; մատների սեղմումից պաշտպանություն; վթարակայուն կառուցվածք Կառուցվածքը պետք է լինի կոմպակտ՝ հեշտ տեղադրման և օգտագործման համար, ապահովելով էրգոնոմիկ բեռնում և հեշտ մաքրում։ Շարժիչը պետք է լինի անխոզանակ ինդուկցիոն՝ բարձր հուսալիությամբ և ցածր աղմուկով։ Սարքը պետք է ապահովի էներգաարդյունավետ աշխատանք՝ մինչև 40% էներգախնայողությամբ ստանդարտ լաբորատոր պրոցեսների ընթացքում։ Սարքը պետք է համապատասխանի միջազգային անվտանգության և որակի ստանդարտներին՝ ներառյալ EN/UL/IEC 61010 և EN/UL/IEC 61326 սերիաների պահանջները, ինչպես նաև FCC Part 15։ Սարքը պետք է լինի սառեցվող տիպի, առնվազն -10°C-ից մինչև +40°C։ Սարքի հետ պետք է մատակարարվի Swing-out տեսակի ռոտոր; առավելագույն արագությունը՝ առնվազն 5,000 պտ/ր; արագացումը՝ առնվազն՝ 4,696 xg; անկյունը՝ 90°, առավելագույն շառավիղը՝ առնվազն 168 մմ 4 հատ կլոր բաքեթներ՝ կենսաբանական անվտանգ հերմետիկ կափարիչներով։ Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրումը, մեկնարկը` IQ, OQ. աշխատակազմի ուսուցումը տեղում պետք է իրականացվեն արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից, օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ ռուսերեն, սարքավորումը պետք է լինի նոր` չօգտագործված, առնվազն 2026թ արտադրության։ Մատակարարը պարտավոր է ապահովել սարքավորման տողադրման, մեկնարկի, որակավորման և ուսուցման համար բոլոր նյութերն ու պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեություն ապահովելու համար։ Երաշխիքը ոչ պակաս, քան 12 ամիս։ |
| Միկրոցենտրիֆուգ | Լաբորատոր միկրոցենտրիֆուգ Ցենտրիֆուգը պետք է լինի լաբորատոր կիրառության ընդհանուր նշանակության բարձր արագության սարք՝ նախատեսված փոքր ծավալի նմուշների մշակման համար։ Սարքը պետք է ապահովի առավելագույն կենտրոնախույս ուժ մինչև առնվազն 21,300 × g։ Պտտման արագությունը պետք է լինի առնվազն 100-ից մինչև 15,060 rpm։ Սարքը պետք է լինի սառեցվող տիպի, առնվազն -10°C-ից մինչև +40°C։ Սարքը պետք է ունենա առնվազն 6 տարբեր ռոտորների օգտագործման հնարավորություն և ապահովի լայն կիրառելիություն տարբեր նմուշների համար։ Բեռնատարողությունը պետք է լինի՝ մինչև առնվազն 10 × 5.0 մլ կամ մինչև 24 × 1.5/2.0 մլ փորձանոթներ (կախված ռոտորից) Արագացման և դանդաղեցման ժամանակը պետք է լինի ոչ ավել, քան 15 վայրկյան։ Սարքը պետք է ունենա փափուկ արգելակման ֆունկցիա՝ առնվազն 10 աստիճանով։ Ժամաչափը պետք է լինի առնվազն 10 վայրկյանից մինչև 9 ժամ 59 րոպե, ինչպես նաև պետք է ունենա անընդհատ աշխատանքի ռեժիմ։ Աղմուկային մակարդակը պետք է լինի ոչ ավել, քան 52 dB(A)։ Սարքը պետք է ապահովի արագ պարամետրերի փոփոխություն պտտվող կոճակով կառավարման վահանակի միջոցով և աջակցի հեռակառավարման/մոնիթորինգի համակարգերին։ Սարքի հետ պետք է մատակարարել առնվազն 24 տեղանոց ռոտոր՝ 1,5/2 մլ միկրոփորձանոթների համար նախատեսված ռոտոր, առավելագույն արագությունը՝ առնվազն 15,060 պտ/ր; առավելագույն արագացումը՝ առնվազն 21,300 xg; Ռոտորը պետք է ունենա աերոզոլների նկատմամբ անթափանց կափարիչ։ Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրումը, մեկնարկը` IQ, OQ. աշխատակազմի ուսուցումը տեղում պետք է իրականացվեն արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից, օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ ռուսերեն, սարքավորումը պետք է լինի նոր` չօգտագործված, առնվազն 2026թ արտադրության։ Մատակարարը պարտավոր է ապահովել սարքավորման տողադրման, մեկնարկի, որակավորման և ուսուցման համար բոլոր նյութերն ու պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեություն ապահովելու համար։ Երաշխիքը ոչ պակաս, քան 12 ամիս։ |
| Միկրոպլանշետների թափահարիչ | Միկրոպլանշետային թերմո-շեյքեր Սարքը պետք է նախատեսված լինի առնվազն 4 ստանդարտ 96-ակոսանի միկրոպլանշետների միաժամանակյա թափահարման և ջերմաստիճանային մշակման համար։ Սարքը պետք է ունենա բազմաֆունկցիոնալ համակարգային կառուցվածք, որը թույլ կտա այն օգտագործել որպես 3 անկախ սարք՝ Ինկուբատոր; միկրոպլանշետային թափահարիչ; ջերմային թափահարիչ Սարքը պետք է ապահովի միկրոպլանշետների երկկողմանի տաքացման տեխնոլոգիա, որը երաշխավորում է սահմանված և իրական ջերմաստիճանների բարձր համապատասխանություն։ Ջերմաստիճանային ռեժիմները պետք է լինեն՝ կարգավորման միջակայք՝ առնվազն +25°C … +60°C աշխատանքային միջակայք՝ առնվազն՝ շրջակա միջավայրից +5°C բարձր … +60°C կարգավորման ճշգրտություն՝ 0.1°C ջերմաստիճանային կայունություն՝ ±0.1°C ջերմաստիճանային համաչափություն +37°C-ում՝ ±0.25°C Սարքը պետք է ապահովի ջերմաստիճանի տրամաչափման հնարավորություն՝ մոտ ±6% շեղման ճշգրտմամբ։ Տաքացումը պետք է իրականացվի երկկողմանի միկրոպլիտային տաքացման համակարգով՝ բարձր ճշգրտությամբ։ Թափահարման համակարգը պետք է ապահովի՝ արագության կարգավորում՝ առնվազն 250–1200 պտ/ր կարգավորման քայլ՝ 10 պտ/ր օրբիտ՝ 2 մմ միատեսակ պտույտ ամբողջ հարթակի վրա մեղմ և ինտենսիվ ռեժիմներ Ժամաչափը պետք է լինի՝ առնվազն 1 րոպեից մինչև 96 ժամ կամ անընդհատ աշխատանք, 1 րոպե քայլով, ձայնային ազդանշանով։ Սարքը պետք է ապահովի ավտոմատ կանգնեցում ծրագրավորված ժամանակի ավարտին։ Սարքը պետք է ունենա ավտոմատ ախտորոշման համակարգ՝ ներառյալ ջերմաստիճանային սենսորների, հարթակի տաքացման և կափարիչի տաքացման վերահսկում։ Կառավարման համակարգը պետք է լինի LCD էկրանով (16×2 նշանային), ապահովելով ջերմաստիճանի, արագության և ժամանակի ցուցադրում։ Սարքը պետք է ունենա միկրոպլանշետների ապահով ամրացման զսպանակային համակարգով։ Սարքը պետք է համապատասխանի միջազգային ստանդարտներին՝ EN 61010-1 EN 61010-2-010 EN 61010-2-051 EMC 2014/30/EU RoHS3 2015/863/EU WEEE 2012/19/EU Սարքը պետք է ապահովի կիրառություն հետևյալ ոլորտներում՝ ցիտոքիմիա իմունաքիմիա (ELISA և այլ ռեակցիաներ) կենսաքիմիա (ֆերմենտներ և սպիտակուցներ) մոլեկուլային կենսաբանություն (microarray վերլուծություն) Սարքը պետք է ապահովի բարձր ճշգրտությամբ, բազմաֆունկցիոնալ և անվտանգ լաբորատոր աշխատանք։ Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրումը, մեկնարկը` IQ, OQ. աշխատակազմի ուսուցումը տեղում պետք է իրականացվեն արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից, օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ ռուսերեն, սարքավորումը պետք է լինի նոր` չօգտագործված, առնվազն 2026թ արտադրության։ Մատակարարը պարտավոր է ապահովել սարքավորման տողադրման, մեկնարկի, որակավորման և ուսուցման համար բոլոր նյութերն ու պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեություն ապահովելու համար։ Երաշխիքը ոչ պակաս, քան 12 ամիս։ |
| Թերմոշեյքեր | Լաբորատոր թերմոմիքսեր Սարքը պետք է լինի բազմաֆունկցիոնալ լաբորատոր թերմոմիքսեր, նախատեսված նմուշների միաժամանակյա տաքացման և խառնման համար։ Սարքը պետք է ապահովի նմուշների մշակման լայն հնարավորություն՝ առնվազն 5 մկլ-ից մինչև 50 մլ բոլոր ստանդարտ անոթների և միկրոպլիտաների համար։ Սարքը պետք է ունենա ժամանակաչափ՝ առնվազն 5 վայրկյանից մինչև 99 ժամ 30 րոպե, ինչպես նաև շարունակական աշխատանքի ռեժիմ։ Կառավարման համակարգը պետք է ունենա USB ինտերֆեյս՝ տվյալների փոխանցման և ծրագրավորման համար։ Պտտման արագությունը պետք է լինի մինչև 3,000 պտ/ր, իսկ խառնման հաճախականությունը՝ առնվազն 300–3,000 պտ/ր։ Ջերմաստիճանային միջակայքը պետք է լինի՝ նվազագույնը՝ առնվազն մինչև 15°C ցածր շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանից առավելագույնը՝ մինչև առնվազն +100°C Ջերմաստիճանի կարգավորման քայլը՝ 1°C Ջերմաստիճանային ճշգրտությունը՝ մինչև ±0.5°C (20–45°C միջակայքում) Տաքացման արագությունը պետք է լինի մինչև 7°C/րոպե, իսկ սառեցման արագությունը՝ մինչև 2.5°C/րոպե (100°C-ից մինչև սենյակային ջերմաստիճան)։ Սարքը պետք է ապահովի բարձր ճշգրտությամբ խառնում և ջերմաստիճանային վերահսկում՝ տարբեր կենսաբանական և քիմիական նմուշների համար։ Փորձանոթների մոդուլ՝ նախատեսված 15 մլ փորձանոթների համար Նախատեսված մինչև առնվազն 8 × 15 մլ կոնաձև փորձանոթների համար Մոդուլը պետք է ապահովի՝ մինչև առնվազն 100°C ջերմաստիճանային աշխատանք բարձր ճշգրտությամբ ջերմաստիճանային վերահսկում Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրումը, մեկնարկը` IQ, OQ. աշխատակազմի ուսուցումը տեղում պետք է իրականացվեն արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից, օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ ռուսերեն, սարքավորումը պետք է լինի նոր` չօգտագործված, առնվազն 2026թ արտադրության։ Մատակարարը պարտավոր է ապահովել սարքավորման տողադրման, մեկնարկի, որակավորման և ուսուցման համար բոլոր նյութերն ու պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեություն ապահովելու համար։ Երաշխիքը ոչ պակաս, քան 12 ամիս։ |
| CO2 ինկուբատոր | Կենսաբանական ինկուբատոր (CO₂ ինկուբատոր, բարձր անվտանգության համակարգով) Սարքը պետք է նախատեսված լինի բջջային, բակտերիալ և հյուսվածքային մշակույթների անվտանգ ինկուբացիայի համար՝ ապահովելով բարձր ճշգրտությամբ ջերմաստիճանային, CO₂ և O₂ վերահսկում։ Ջերմաստիճանային համակարգ Սարքը պետք է ապահովի աշխատանքային ջերմաստիճանային միջակայք՝ շրջակա միջավայրից առնվազն +5°C բարձր մինչև առնվազն +50°C։ Ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայքը պետք է լինի առնվազն +18°C-ից +50°C, կարգավորման ճշգրտությամբ՝ 0.1°C։ Սարքը պետք է ունենա առնվազն 2 հատ Pt100 սենսոր DIN Class A՝ 4-մալուխային սխեմայով՝ փոխադարձ վերահսկման և ավտոմատ փոխարինման հնարավորությամբ խափանման դեպքում։ Ստերիլիզացիոն ծրագիրը պետք է ապահովի ավտոմատ աշխատանք՝ 60 րոպե 180°C ջերմաստիճանում՝ առանց սենսորների հեռացման անհրաժեշտության։ Սարքը պետք է ունենա խոնավության ակտիվ վերահսկման համակարգ (Peltier տարրով)։ Խոնավության սահմանափակումը պետք է ապահովի մինչև առնվազն 93% RH ±2.5%։ Խոնավության կարգավորման ճշգրտությունը պետք է լինի 0.5% RH։ Խոնավության ակտիվ կարգավորման միջակայքը պետք է լինի առնվազն 40%–97% RH (կախված կոնֆիգուրացիայից)։ CO₂ և O₂ վերահսկում CO₂ վերահսկումը պետք է լինի թվային էլեկտրոնային համակարգով՝ dual beam NDIR կամ համարժեք տեխնոլոգիայով։ CO₂ կարգավորման միջակայքը՝ 0–20% Կարգավորման ճշգրտություն՝ 0.1% Ժամանակային կայունություն՝ ±0.2% CO₂ Հագեցած է բարոմետրիկ ճնշման փոխհատուցում և ինքնախտորոշման համակարգով։ O₂ վերահսկման միջակայքը՝ 1–20% Կարգավորման ճշգրտություն՝ 0.1% O₂ Սարքը պետք է ունենա երկու դիսփլեյներով կառավարման համակարգ՝ բազմաֆունկցիոնալ PID միկրոպրոցեսորային կառավարում Առնվազն 2 բարձր լուծաչափ TFT գունավոր էկրան Պրոցեսը սկսվում է միայն սահմանված ջերմաստիճանի հասնելուց հետո։ Կարգավորվող պարամետրեր՝ ջերմաստիճան, CO₂, ժամանակ, ժամանակային գոտիներ, ամառ/ձմեռ ռեժիմ։ Սարքը պետք է ունենա բազմաստիճան անվտանգության համակարգ՝ ավտոմատ բարձր/ցածր ջերմաստիճանի պաշտպանություն ջերմաստիճանի բարձրացում/ցածրացում ծանուցում ջեռուցման ավտոմատ անջատում՝ բարձր ջերմաստիճանի դեպքում հովացման համակարգի պաշտպանություն՝ ցածր ջերմաստիճանի դեպքում ձայնային և տեսողական ահազանգեր ավտոմատ ախտորոշման համակարգ (ջերմաստիճան և CO₂) Սարքը պետք է ունենա 6-կողմանի բազմաֆունկցիոնալ ջեռուցման համակարգ՝ ներառյալ դռան և հետևի ջեռուցում՝ կոնդենսացիայի կանխարգելման համար։ Ներքին ծավալ՝ առնվազն 241 լ Ներքին նյութ՝ 1.4301 (ASTM 304) չժանգոտվող պողպատ առավելագույն բեռնվածություն՝ առնվազն 135 կգ մեկ դարակի բեռնվածություն՝ առնվազն 15 կգ առավելագույն դարակների քանակ՝ առնվազն 12 Ստանդարտ ներառված՝ Առնվազն 2 ծակոտե դարակներ՝ չժանգոտվող պողպատից Առնվազն 1 չժանգոտվող պողպատից պատրաստված ջրաման ներքին ապակե դուռ (գազի նմուշառման բացվածքով) CO₂ միացման հավաքածու թաղանթային ֆիլտր (մուտքային գազերի մաքրում) Սարքը պետք է համապատասխանի միջազգային անվտանգության և EMC պահանջներին, ներառյալ՝ IEC 61010 սերիա IEC 61326 սերիա CE համապատասխանություն Սարքը պետք է ապահովի բարձր կենսաանվտանգություն, կայուն միկրոկլիմա և ճշգրիտ վերահսկում՝ բջջային և մանրէաբանական մշակույթների երկարաժամկետ ինկուբացիայի համար։ Թթվածնի մակարդակի կառավարման հնարավորություն՝ ազոտի կարգավորման միջոցով։ Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրումը, մեկնարկը` IQ, OQ. աշխատակազմի ուսուցումը տեղում պետք է իրականացվեն արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից, օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ ռուսերեն, սարքավորումը պետք է լինի նոր` չօգտագործված, առնվազն 2026թ արտադրության։ Մատակարարը պարտավոր է ապահովել սարքավորման տողադրման, մեկնարկի, որակավորման և ուսուցման համար բոլոր նյութերն ու պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեություն ապահովելու համար։ Երաշխիքը ոչ պակաս, քան 12 ամիս։ |
| Բջիջների հաշվիչ սարք | Ավտոմատ բջջահաշվիչ սարք Սարքը պետք է լինի ավտոմատ բջջահաշվիչ համակարգ՝ նախատեսված բջիջների արագ, ճշգրիտ և ստանդարտացված հաշվարկի համար՝ առանց ձեռքով ֆոկուսավորման անհրաժեշտության։ Սարքը պետք է ապահովի բջիջների հաշվարկ մեկ պարզ քայլով՝ օգտագործելով ավտոմատ ֆոկուսավորման (auto-focus) տեխնոլոգիա և առաջադեմ հաշվարկային ալգորիթմ։ Հաշվարկի ժամանակը պետք է լինի ոչ ավել, քան 30 վայրկյան։ Սարքը պետք է ապահովի՝ Բջիջների ընդհանուր թվի հաշվարկ հաշվարկ տրիպան կապույտ ներկման առկայությամբ կամ առանց դրա կենսունակության գնահատում՝ trypan blue exclusion մեթոդով Բջջային տիրույթ՝ բջջային կոնցենտրացիա՝ առնվազն 5 × 10⁴ – 1 × 10⁷ բջիջ/մլ օպտիմալ միջակայք՝ առնվազն 1 × 10⁵ – 5 × 10⁶ բջիջ/մլ բջիջների չափերի տիրույթ՝ առնվազն 6 – 50 µm Նմուշի ծավալ՝ ոչ ավել, քան 10 մկլ Սարքը պետք է ունենա՝ ավտոմատ ֆոկուսավորման համակարգ՝ բարձր ճշգրտության համար բազմաֆոկուսային վերլուծություն՝ կենսունակության ճիշտ գնահատման համար ճկուն բջջի չափի ֆիքսում՝ օգտատիրոջ կողմից ընտրելի բջջային պոպուլյացիաներ վերլուծելու համար Սարքը պետք է ապահովի՝ մինչև առնվազն 100 հաշվարկների պահպանում ներքին հիշողությունում տվյալների արտահանում USB ֆլեշ կրիչով տպիչի միացման հնարավորություն նոսրացման հաշվիչ ֆունկցիա բջիջների պատկերների դիտում և պահպանում Սարքը պետք է ապահովի կրկնելի և ստանդարտացված արդյունքներ Ունենա օգտագործման պարզ ինտերֆեյս և տվյալների հեշտ կառավարում Սարքի հետ պետք է մատակարարել առնվազն 30 հատ երկխցիկ ապակիներ, առնվազն 60 հաշվումների համար և առնվազն 1,5 մլ տրիպան կապույտ Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրումը, մեկնարկը` IQ, OQ. աշխատակազմի ուսուցումը տեղում պետք է իրականացվեն արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից, օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ ռուսերեն, սարքավորումը պետք է լինի նոր` չօգտագործված, առնվազն 2026թ արտադրության։ Մատակարարը պարտավոր է ապահովել սարքավորման տողադրման, մեկնարկի, որակավորման և ուսուցման համար բոլոր նյութերն ու պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեություն ապահովելու համար։ Երաշխիքը ոչ պակաս, քան 12 ամիս։ |
| Ջրային բաղնիք | Լաբորատոր ջրային բաղնիք Սարքը պետք է ապահովի աշխատանքային ջերմաստիճանային միջակայք՝ առնվազն շրջակա միջավայրից +5°C բարձր մինչև +100°C։ Ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայքը՝ առնվազն +10°C – +100°C Կարգավորման ճշգրտություն՝ 0.1°C Ջերմաստիճանի սենսորը պետք է լինի թվային՝ տեղադրված սարքի արտաքին հատվածում։ Սարքը պետք է ունենա՝ Ինտուիտիվ, առնվազն 3.5" գունավոր հպումային էկրան թվային ցուցադրում՝ սահմանված և իրական ջերմաստիճանների համար ծրագրի մնացած ժամանակի ցուցադրում Կարգավորիչը պետք է լինի միկրոպրոցեսորային PID համակարգ՝ ավտոմատ ախտորոշման ֆունկցիայով։ Ջերմաստիճանի կարգավորումը պետք է իրականացվի 2-կետանոց տրամաչափման համակարգով։ Սարքը պետք է ունենա բազմաստիճան անվտանգության համակարգ, այդ թվում ամպայման՝ երկու փուլային պաշտպանություն գերտաքացումից մակարդակի վերահսկման ճնշման սենսոր ջեռուցման ավտոմատ անջատում խափանման դեպքում՝ ջերմային ապահովիչի միջոցով անկախ ջերմաստիճանային սահմանափակիչ ձայնային և տեսողական ահազանգեր կարգավորվող գերտաքացման ազդանշան Սարքը պետք է ունենա արտաքին մակերեսային, կոռոզիոն դիմացկուն մեծ մակերեսով ջեռուցման համակարգ՝ ապահովելով համաչափ ջերմաստիճանային բաշխում։ ներքին ծավալ՝ առնվազն 10 լ ներքին նյութ՝ չժանգոտվող պողպատ (1-4301, ASTM 304 համարժեք) առանց անկյունների և եզրերի՝ հեշտ մաքրման համար կենտրոնական արտահոսքի համակարգ Ջրի մակարդակ՝ Կափարիչ՝ չժանգոտվող պողպատից Սարքը պետք է ունենա՝ թվային ժամանակաչափ՝ առնվազն 1 րոպեից մինչև 99 ժամ 59 րոպե ձայնային և տեսողական ազդանշաններ արագ և հեշտ դատարկման համակարգ ավտոմատ ծրագրային վերահսկում Սարքը պետք է լինի CE սերտիֆիկացված և համապատասխանի լաբորատոր անվտանգության միջազգային ստանդարտներին։ Սարքը պետք է ապահովի բարձր ճշգրտությամբ ջերմաստիճանային վերահսկում, անվտանգ շահագործում և կայուն աշխատանք լաբորատոր և արդյունաբերական կիրառությունների համար։ Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրումը, մեկնարկը` IQ, OQ. աշխատակազմի ուսուցումը տեղում պետք է իրականացվեն արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից, օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ ռուսերեն, սարքավորումը պետք է լինի նոր` չօգտագործված, առնվազն 2026թ արտադրության։ Մատակարարը պարտավոր է ապահովել սարքավորման տողադրման, մեկնարկի, որակավորման և ուսուցման համար բոլոր նյութերն ու պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեություն ապահովելու համար։ Երաշխիքը ոչ պակաս, քան 12 ամիս։ |
| Մանրադիտակ | Ֆազ-կոնտրաստ լուսային մանրադիտակ բջջային կուլտուրաների համար Ինվերտացված լաբորատոր մանրադիտակ: էմբոսային կոնտրաստի համակարգ, որը ապահովում է պսևդո-3D և առանց լուսապսակի (halo) պատկերներ՝ առանց հատուկ օպտիկայի անհրաժեշտության: Համատեղելի է ինչպես ապակյա, այնպես էլ պլաստիկ լաբորատոր տարաների հետ: Մանրադիտակը պետք է լինի ամբողջական աշխատանքային ֆազ-կոնտրաստ համակարգ՝ նախատեսված բջջային մշակույթների դիտարկման, վերլուծության և փաստաթղթավորման համար։ Սարքը պետք է ներառի հիմնական իրան՝ LED դիասկոպիկ լուսավորությամբ։ ֆոկուսավորման մեխանիզմ; Կոպիտ քայլ՝ 37.7 մմ, նուրբ քայլ՝ 0.2 մմ: առարկայակիր սեղան; չափերը՝ 170x250 մմ, շեղումը՝ ոչ ավել, քան 5% 5-տեղանոց օբյեկտիվների տեղադրման գլխիկ Գերերկար աշխատանքային հեռավորությամբ կոնդենսոր, դուրս հանվող Տուբուս Դիասկոպիկ լուսավորման պայծառության կարգավորիչ Լուսավորման համակարգը միացնել/անջատելու կոճակ Սեղանիկի ակրիլային աքսեսուար փոշեպաշտպանիչ ծածկ Օկուլյար համակարգ 10× օկուլյարներ՝ դիոպտրիայի կարգավորմամբ (FN 22), 2 հատ օկուլյարի պաշտպանիչներ, 2 հատ Ֆազ-կոնտրաստային համակարգ Սարքը պետք է ներառի՝ ոչ կենտրոնացվող ֆազային սլյադեր՝ բարձր կոնտրաստ ֆազ-կոնտրաստ օպտիկական համակարգ բջջային կառուցվածքների դիտարկման համար Օբյեկտիվներ Սարքը պետք է ունենա CFI օբյեկտիվների հավաքածու՝ 4× աքրոմատ; N.A. 0.10, W.D. 30 մմ 10× աքրոմատ; N.A. 0.25, W.D. 6.2 մմ, Ph1, ծածկապակի՝ 1.20 մմ 20× աքրոմատ; N.A. 0.40, W.D. 3.1 մմ, Ph1, ծածկապակի՝ 1.2 մմ 40× աքրոմատ; N.A. 0.55, W.D. 2.1 մմ, Ph1, ծածկապակի՝ 1.2 մմ Օբյեկտիվները պետք է ապահովեն բարձր օպտիկական լուծաչափ և երկար աշխատանքային հեռավորություն (LWD)՝ կենդանի բջիջների հետազոտությունների համար։ Պատկերային համակարգ Սարքը պետք է ունենա թվային պատկերային հավաքածու՝ ներառյալ՝ տեսախցիկի միացում (C-mount) և տեսախցիկի միացման ադապտոր՝ camera port; 0.63× C-ամրացման ադապտեր բարձր լուծաչափով թվային միկրոսկոպային տեսախցիկ Տեսախցիկի տեխնիկական պահանջներ՝ լուծաչափ՝ առնվազն 17.7 ՄՊ (4864 × 3648) սենսոր՝ CMOS, 2.4 µm pixel size դիտման դաշտ՝ առնվազն 25 մմ կապ՝ USB 3.2, HDMI, Wi-Fi; ապահովում է հեռավար նկարման հնարավորություն՝ Wi-Fi կապի միջոցով կադրերի արագություն՝ մինչև առնվազն 19 fps (full resolution) ինքնուրույն աշխատանքի հնարավորություն (HDMI միջոցով) Սարքը պետք է ներառի միկրոսկոպիկ պատկերների մշակման և փաստաթղթավորման ծրագրային ապահովում՝ մեկ պատուհանով (single-window) փաստաթղթավորման համակարգ պատկերների պահպանման, չափման և վերլուծության հնարավորությամբ Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրումը, մեկնարկը` IQ, OQ. աշխատակազմի ուսուցումը տեղում պետք է իրականացվեն արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից, օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ ռուսերեն, սարքավորումը պետք է լինի նոր` չօգտագործված, առնվազն 2026թ արտադրության։ Մատակարարը պարտավոր է ապահովել սարքավորման տողադրման, մեկնարկի, որակավորման և ուսուցման համար բոլոր նյութերն ու պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեություն ապահովելու համար։ Երաշխիքը ոչ պակաս, քան 12 ամիս։ |
| Դյուար | Հեղուկ ազոտում կենսաբանական նմուշների պահեստավորման համակարգ Սարքը պետք է նախատեսված լինի կենսաբանական նմուշների երկարաժամկետ պահեստավորման համար՝ հեղուկ ազոտի միջավայրում, ապահովելով բարձր անվտանգություն, էներգախնայողություն և նմուշների կայուն ջերմաստիճանային պայմաններ։ Սարքը պետք է ապահովի մինչև առնվազն 4,000 նմուշների պահեստավորում Համակարգը պետք է ներառի կազմակերպված կառուցվածք, նախատեսված հատուկ շտատիվների մեջ նմուշների պահպանման համար՝ նմուշների հեշտ որոնման և կառավարման համար։ Սարքը պետք է ապահովի նմուշների պահպանում -180°C-ից ցածր ջերմաստիճանում, նույնիսկ այն դեպքում, երբ հեղուկ ազոտի մակարդակը նվազում է մինչև 5 սմ-ից պակաս։ ընդհանուր տարողություն՝ առնվազն 120 լ ունենա առնվազն 4 շտատիվների տեղավորման հնարավորություն Սարքը պետք է ունենա բարձր արդյունավետ վակուումային մեկուսացում (vacuum insulation)՝ հեղուկ ազոտի գոլորշիացման նվազեցման և շահագործման ծախսերի կրճատման համար։ Ստատիկ պահման ժամանակը պետք է լինի առնվազն 121 օր։ Սարքը պետք է ունենա՝ մակարդակի մոնիթորինգի ուլտրաձայնային համակարգ ձայնային ահազանգ, երբ ազոտի մակարդակը իջնում է անվտանգ սահմանից ցածր հեռակա մոնիթորինգի համար չոր շփման ազդանշան ելք Սարքը պետք է ապահովի՝ անվտանգ փակման և կողպման համակարգ՝ չարտոնված մուտքի կանխարգելման համար ցածր ազոտի մակարդակի ավտոմատ ահազանգ ջերմաստիճանային կայունություն -180°C-ից ցածր CE և CSA համապատասխանություն Սարքը պետք է լինի համատեղելի՝ ինչպես մանուալ, այնպես էլ համակարգչային ինվենտարիզացիայի համակարգերի հետ նմուշների արագ և կազմակերպված որոնման համակարգով սարքի հետ պետք է մատակարարել դրա համար նախատեսված պատվանդան՝ անիվներով Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրումը, մեկնարկը` IQ, OQ. աշխատակազմի ուսուցումը տեղում պետք է իրականացվեն արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից, օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ ռուսերեն, սարքավորումը պետք է լինի նոր` չօգտագործված, առնվազն 2026թ արտադրության։ Մատակարարը պարտավոր է ապահովել սարքավորման տողադրման, մեկնարկի, որակավորման և ուսուցման համար բոլոր նյութերն ու պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեություն ապահովելու համար։ Երաշխիքը ոչ պակաս, քան 12 ամիս։ |
| Միկրոպիպետների լրակազմ | Լրակազմը պետք է պարունակի առնվազն 12 պիպետներ ( 0,5-10մկլ, 2-20 մկլ, 10-100 մկլ; 20-200 մկլ, 100-1000մկլ, 1-10 մլ յուրաքանչյուրից՝ 2-ական)։ Պիպետները պետք է լինեն կայուն ավտոկլավման (121°C և 2 մթնոլորտ), առանց դրանց քանդման կարիքի, քիմիական նյութերի և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթի նկատմամբ, ունենան հստակ երևացող ցուցչային թվատախտակ։ Պիպետները պետք է ունենան այնպիսի կառուցվածք, որ հնարավոր լինի օգտագործել տարբեր արտադրողների ծայրակալներ` ծայրակալները հեռացնող համակարգի երկարության կարգավորման միջոցով։ Ծայրակալի հեռացման համակարգը պետք է լինի ավտոմատ՝ հատուկ սեղմակի միջոցով։ Պիպետները պետք է ունենան կարգաբերման (calibration) հնարավորություն: Մեկ ձեռքով ծավալը կարգավորելու հնարավորություն։ Ծավալի չափման մոդուլի 360° պտույտի հնարավորություն։ 0․5-10 մկլ պիպետի բաժանումը՝ 0.01 մկլ, ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում ՝ ոչ ավել, քան ± 2.5%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան ± 1.8%, առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան ± 1․0%, ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը)․ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան ± 1․8%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան ± 1․2%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան ± 0.5%: 2-20 մկլ պիպետի բաժանումը՝ 0.02 մկլ, ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում ՝ ոչ ավել, քան ± 2.5%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան ± 1.8%, առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան ± 1․0%, օշգրտությունը (շեղման գործակիցը)․ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան ± 1․7%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան ± 1․0%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան ± 0.5%: 10-100 մկլ պիպետի բաժանումը՝ 0.1 մկլ, ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում ՝ ոչ ավել, քան ± 1.5%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան ± 1.2%, առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան ± 0.8%, ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը)․ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան ± 1.0%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան ± 0.6%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան ± 0.2%: 20-200 մկլ պիպետի բաժանումը՝ 0.2 մկլ, ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում ՝ ոչ ավել, քան ± 1.5%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան ± 1.1%, առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան ± 0.6%, ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը)․ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան ± 0.6%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան ± 0.4%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան ± 0.2%: 100-1000 մկլ պիպետի բաժանումը՝ 1 մկլ, ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում ՝ ոչ ավել, քան ± 1.5%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան ± 1.0%, առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան ± 0.5%, ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը)․ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան ± 0.5%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան ± 0.4%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան ± 0.2%: 100-1000 մկլ պիպետի բաժանումը՝ 0.01 մլ, ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում ՝ ոչ ավել, քան ± 1.5%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան ± 0.7%, առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան ± 0.5%, ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը)․ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան ± 0.5%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան ± 0.3%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան ± 0.2%: Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրումը, մեկնարկը` IQ, OQ. աշխատակազմի ուսուցումը տեղում պետք է իրականացվեն արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից, օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ ռուսերեն, սարքավորումը պետք է լինի նոր` չօգտագործված, առնվազն 2026թ արտադրության։ Մատակարարը պարտավոր է ապահովել սարքավորման տողադրման, մեկնարկի, որակավորման և ուսուցման համար բոլոր նյութերն ու պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեություն ապահովելու համար։ Երաշխիքը ոչ պակաս, քան 12 ամիս։ |
| Մուլտիկանալային պիպետների հավաքածու | Լրակազմը պետք է պարունակի առնվազն 4 հատ 12 կանալանի պիպետներ (20-200 մկլ, 40-350մկլ, յուրաքանչյուրից՝ 2-ական)։ Պիպետները պետք է լինեն կայուն ավտոկլավման (121°C և 2 մթնոլորտ), առանց դրանց քանդման կարիքի, քիմիական նյութերի և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթի նկատմամբ, ունենան հստակ երևացող ցուցչային թվատախտակ։ Պիպետները պետք է ունենան այնպիսի կառուցվածք, որ հնարավոր լինի օգտագործել տարբեր արտադրողների ծայրակալներ` ծայրակալները հեռացնող համակարգի երկարության կարգավորման միջոցով։ Ծայրակալի հեռացման համակարգը պետք է լինի ավտոմատ՝ հատուկ սեղմակի միջոցով։ Պիպետները պետք է ունենան կարգաբերման (calibration) հնարավորություն: Մեկ ձեռքով ծավալը կարգավորելու հնարավորություն։ Ծավալի չափման մոդուլի 360° պտույտի հնարավորություն։ 20-200 մկլ պիպետի բաժանումը՝ 0.2 մկլ, ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում ՝ ոչ ավել, քան ± 0.9%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան ± 0.8%, առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան ± 0.7%, ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը)․ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան ± 0.6%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան ± 0.5%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան ± 0.3%: 40-350 մկլ պիպետի բաժանումը՝ 0.4 մկլ, ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում ՝ ոչ ավել, քան ± 1.0%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան ± 0.9%, առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան ± 0.8%, ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը)․ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան ± 0.6%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան ± 0.5%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան ± 0.3%: Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրումը, մեկնարկը` IQ, OQ. աշխատակազմի ուսուցումը տեղում պետք է իրականացվեն արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից, օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ ռուսերեն, սարքավորումը պետք է լինի նոր` չօգտագործված, առնվազն 2026թ արտադրության։ Մատակարարը պարտավոր է ապահովել սարքավորման տողադրման, մեկնարկի, որակավորման և ուսուցման համար բոլոր նյութերն ու պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեություն ապահովելու համար։ Երաշխիքը ոչ պակաս, քան 12 ամիս։ |
| Բազմակի պիպետավորման պիպետ | Էլեկտրոնային դիսպենսեր Էլեկտրոնային repeater պիպետ (դիսպենսեր)՝ դրական տեղաշարժի սկզբունքով (positive displacement): Նախատեսված է Մածուցիկ, բարձր գոլորշիացում ունեցող կամ փրփրող հեղուկների, ինչպես նաև երկարատև դիսպենսացման գործընթացների համար: Ծայրակալների ճանաչում. Ծայրակալի ավտոմատ ճանաչում՝ ծավալի սխալ ընտրությունը բացառելու համար: Աշխատանքային ռեժիմներ՝ - Նմուշի բաշխում՝ Նմուշի բաշխում հավասար մասերով: - Ավտոմատ բաշխում՝ սահմանված ժամանակային միջակայքերով: - Սովորական պիպետավորման ռեժիմ: - Տիտրման ռեժիմ՝ հեղուկի ճշգրիտ ավելացման համար: - Հեղուկի ներծծում և բաշխում (օրինակ՝ լվացման կամ նոսրացման համար): - Հաջորդական դիսպենսացում տարբեր ծավալներով: Ծավալների միջակայք. Առնվազն 1 մկլ-ից մինչև 50 մլ (կախված օգտագործվող ծայրակալից): Դիսպենսացման քայլեր. Մինչև առնվազն 100 քայլ մեկ լցման դեպքում (ծայրակալի ամբողջական ծավալով): Հնարավորություն պահպանելու մինչև առնվազն 222 անհատական ծրագիր: Բարձր լուծաչափով գունավոր LCD էկրան Մեկ կոճակով ծայրակալի հեռացում (ejector) և թեթև քաշ՝ ձեռք հոգնածությունը նվազեցնելու համար: Վերալիցքավորվող լիթիում-իոնային (Li-ion) մարտկոց: Կարող է լիցքավորվել լիցքավորման մալուխի կամ հատուկ տակդիրի (charging stand) միջոցով: Ինտուիտիվ օգտագործողի ինտերֆեյս՝ արագ ընտրության անիվով: Սարքն ապահովում է բարձր ճշտություն նույնիսկ նվազագույն ծավալների դեպքում՝ շնորհիվ դրական տեղաշարժի մարտկոցային համակարգի, որը չի ազդվում հեղուկի մածուցիկությունից կամ օդային բարձիկից: Սարքի հետ պետք է մատակարարել լիցքավորման մալուխ; ծայրակալների փորձարկման հավաքածու (տարբեր ծավալների); որակի սերտիֆիկատ: Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրումը, մեկնարկը` IQ, OQ. աշխատակազմի ուսուցումը տեղում պետք է իրականացվեն արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից, օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ ռուսերեն, սարքավորումը պետք է լինի նոր` չօգտագործված, առնվազն 2026թ արտադրության։ Մատակարարը պարտավոր է ապահովել սարքավորման տողադրման, մեկնարկի, որակավորման և ուսուցման համար բոլոր նյութերն ու պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեություն ապահովելու համար։ Երաշխիքը ոչ պակաս, քան 12 ամիս։ |
| Պիպետների կարգավորիչ | Բարձր արդյունավետությամբ էլեկտրոնային պիպետ-կոնտրոլեր՝ նախատեսված հեղուկների ճշգրիտ ներծծման և բաշխման համար: Նախատեսված է բոլոր տեսակի ապակյա և պլաստիկ չափիչ պիպետների համար՝ առնվազն 0.1 մլ-ից մինչև 100 մլ ծավալով: Արագություն. Կարգավորվող աշխատանքային արագություն: 25 մլ ծավալը ներծծվում է 3 վայրկյանից պակաս ժամանակում: Աշխատանքային ռեժիմներ՝ - Շարժիչով բաշխում - Ինքնահոս բաշխում LCD էկրան, որը մշտապես ցույց է տալիս մարտկոցի լիցքավորման մակարդակը: Պաշտպանիչ փոխարինվող հիդրոֆոբ թաղանթային ֆիլտր (0.45 մկմ): Թեթև և հավասարակշռված իրան (քաշը ոչ ավել, քան 200 գրամ)՝ ձեռքի հոգնածությունը նվազեցնելու համար: Էրգոնոմիկ սեղմակներ, որոնք ապահովում են արագության սահուն և զգայուն կառավարում մատների միջոցով: Ավտոկլավվող քթիկի հատված և պիպետի բռնիչ (holder): Վերալիցքավորվող NiMH մարտկոց: Առնվազն մինչև 1000 ցիկլ (ներծծում/բաշխում) մեկ լիարժեք լիցքավորման դեպքում: Հնարավորություն աշխատելու լիցքավորման ընթացքում: Սարքի հետ պետք է մատակարարել սնուցման բլոկ և լիցքավորման մալուխ; Պատի ամրակ; Պահեստային 0.45 մկմ թաղանթային ֆիլտր; Օգտագործողի ձեռնարկ: Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրումը, մեկնարկը` IQ, OQ. աշխատակազմի ուսուցումը տեղում պետք է իրականացվեն արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից, օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ ռուսերեն, սարքավորումը պետք է լինի նոր` չօգտագործված, առնվազն 2026թ արտադրության։ Մատակարարը պարտավոր է ապահովել սարքավորման տողադրման, մեկնարկի, որակավորման և ուսուցման համար բոլոր նյութերն ու պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեություն ապահովելու համար։ Երաշխիքը ոչ պակաս, քան 12 ամիս։ |
| Վորտեքս | Լաբորատոր վորտեքս խառնիչ Սարքը պետք է լինի լաբորատոր վորտեքս տիպի խառնիչ՝ նախատեսված բջջային, կենսաբանական և քիմիական հեղուկների մեղմ կամ ինտենսիվ խառնման և ռեսուսպենդացման համար՝ փորձանոթներում։ Սարքը պետք է ապահովի առնվազն 2 աշխատանքային ռեժիմ՝ շարունակական աշխատանքային ռեժիմ; իմպուլսային ռեժիմ՝ ակտիվացվում է փորձանոթի սեղմման միջոցով Սարքը պետք է օգտագործի էքսցենտրիկ խառնման սկզբունք՝ ապահովելով արդյունավետ և հավասարաչափ խառնում։ ուղեծիրը՝ 4 մմ արագության կարգավորման միջակայք՝ առնվազն 500 – 3000 պտ/ր արագացման ժամանակ՝ մոտ 2 վայրկյան առավելագույն շարունակական աշխատանք՝ մինչև առնվազն 24 ժամ Սարքը պետք է ապահովի խառնում առնվազն 0,2-50 մլ ծավալների փորձանոթների համար Առավելագույն բեռնվածություն՝ առնվազն 30 գ Սարքը պետք է համապատասխանի միջազգային ստանդարտներին՝ EN 61010-1 (լաբորատոր սարքավորումների անվտանգության ընդհանուր պահանջներ) EN 61010-2-051 (խառնման և խառնիչ սարքերի հատուկ պահանջներ) EN 61326-1 (EMC պահանջներ) RoHS3 2015/863/EU (վտանգավոր նյութերի սահմանափակում) WEEE 2012/19/EU (էլեկտրական և էլեկտրոնային թափոններ) LVD 2014/35/EU EMC 2014/30/EU Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրումը, մեկնարկը` IQ, OQ. աշխատակազմի ուսուցումը տեղում պետք է իրականացվեն արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից, օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ ռուսերեն, սարքավորումը պետք է լինի նոր` չօգտագործված, առնվազն 2026թ արտադրության։ Մատակարարը պարտավոր է ապահովել սարքավորման տողադրման, մեկնարկի, որակավորման և ուսուցման համար բոլոր նյութերն ու պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեություն ապահովելու համար։ Երաշխիքը ոչ պակաս, քան 12 ամիս։ |
| Գունաչափման համակարգ | Սպեկտրալուսաչափական համակարգը պետք է ապահովի գույնի բարձր ճշգրտությամբ չափում՝ անթափանց, թափանցիկ, կիսաթափանցիկ, ինչպես նաև մուգ և բարձր հագեցվածությամբ նմուշների համար։ Համակարգը պետք է աշխատի որպես երկակի փնջով սպեկտրոֆոտոմետր՝ 2 առնվազն 256 տարրանով դիոդային, բարձր ռեզոլյուցիայով գոգավոր հոլոգրաֆիկ ցանց Համակարգը պետք է ապահովի անդրադարձված և անցնող լույսի չափում, ինչպես նաև պղտորության (haze) որոշում՝ համապատասխանելով CIE, ASTM և USP միջազգային ստանդարտներին։ Համակարգը պետք է օգտագործի d/8° երկրաչափություն՝ դիֆուզ լուսավորմամբ, անդրադարձման ռեժիմում ավտոմատ հայելային բաղադրիչի ներառմամբ կամ բացառմամբ։ Անցման չափման համար պետք է կիրառվի ինտեգրող գունդ՝ CIE ստանդարտներին համապատասխան, որը ապահովում է ընդհանուր անցման ճիշտ չափում և նվազեցնում է ցրման ազդեցությունը թափանցիկ նմուշներում։ Սարքը պետք է ապահովի ինչպես անդրադարձման, այնպես էլ անցման ռեժիմներ՝ ներառյալ ընդհանուր և ուղղակի անցման չափում։ Չափման երկրաչափությունը պետք է ներառի d/8° անդրադարձում, d/8° ընդհանուր անցում և d/0° ուղղակի անցում։ Սպեկտրային տիրույթը պետք է լինի ոչ պակաս, քան 360–780 նմ, լուծաչափը՝ ոչ ավել, քան 2 նմ, հաշվետվության քայլը՝ 10 նմ։ Ֆոտոմետրիկ տիրույթը՝ 0–150%, լուծաչափը՝ ոչ վատ, քան 0.003%։ Լույսի աղբյուրը պետք է լինի իմպուլսային քսենոնային լամպ՝ D65-ին ստանդարտին համապատասխան ֆիլտրացմամբ։ Համակարգը պետք է ապահովի ՈՒՄ ալիքների ավտոմատ կառավարում՝ 400 նմ և 420 նմ cutoff ֆիլտրերով։ Մեկ չափման տևողությունը պետք է չգերազանցի 5 վայրկյանը։ Սարքի կառուցվածքը պետք է ներառի ինտեգրող գունդ՝ ոչ պակաս, քան 152 մմ տրամագծով, համապատասխան օպտիկական ծածկույթներով՝ բարձր կայունության ապահովման համար։ Համակարգը պետք է ապահովի չափման տարածքի ավտոմատ փոփոխություն (Մեծ և փոքր տարածքներ), ինչպես նաև անդրադարձման ռեժիմում հայելային բաղադրիչի ավտոմատ կառավարում։ Ծրագրային ապահովումը պետք է ապահովի որակի վերահսկում, տվյալների մշակում և էլեկտրոնային գրանցումների վարում՝ 21 CFR Part 11 պահանջներին համապատասխան։ Համակարգը պետք է ներառի կյուվետների և մակրոկյուվետների պահիչներ, անդրադարձման հարթակ՝ պաշտպանիչ կափարիչով, 10×10 մմ մակրոկյուվետների ադապտերներ, ինչպես նաև PMMA նյութից 2.5–4.5 մլ ծավալով կյուվետներ՝ 100 հատ կամ համարժեք։ Համակարգը պետք է համապատասխանի գույնի և թափանցիկության չափման միջազգային ստանդարտներին (ISO, ASTM, DIN, JIS) և ապահովի չափումների հետագծելիություն ազգային չափագիտական ինստիտուտներին։ Սարքի հետ պետք է մատակարարել ծրագրային ապահովում, ինչպես նաև 21 CFR 11 համատեղելի փաստաթղթավորման ծրագրային համակարգ։ Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրումը, մեկնարկը` IQ, OQ. աշխատակազմի ուսուցումը տեղում պետք է իրականացվեն արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից, օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ ռուսերեն, սարքավորումը պետք է լինի նոր` չօգտագործված, առնվազն 2026թ արտադրության։ Մատակարարը պարտավոր է ապահովել սարքավորման տողադրման, մեկնարկի, որակավորման և ուսուցման համար բոլոր նյութերն ու պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեություն ապահովելու համար։ Երաշխիքը ոչ պակաս, քան 12 ամիս։ |
| Ուղղահայաց էլեկտրաֆորեզի համակարգ | Ուղղահայաց գել-էլեկտրաֆորեզի համակարգը նախատեսված է նմուշների բաժանման համար midi ձևաչափի մեկ կամ երկու գելերում։ Համակարգը պետք է նախատեսված լինի պատրաստի (precast) գելերի, ինչպես նաև համատեղելի կասետներում ձեռքով պատրաստվող գելերի օգտագործման համար։ Կառուցվածքը պետք է ներառի բուֆերային բաք, կափարիչ՝ ներկառուցված հոսանքի մալուխներով, ինչպես նաև նմուշների բեռնման ուղղորդիչներ՝ առնվազն երեք ձևաչափով՝ 12+2 ակոս, 18 ակոս և 26 ակոս։ Համակարգը պետք է ապահովի 1–2 գելի միաժամանակյա օգտագործում։ Բուֆերային լուծույթի ընդհանուր ծավալը պետք է լինի ոչ պակաս, քան 1000 մլ։ Փաթեթը պետք է ներառի նմուշների բեռնման առնվազն երեք ուղղորդիչ։ Խորհուրդ տրվող հոսանքի աղբյուրը պետք է ապահովի համակարգի կայուն աշխատանք, ներառյալ ստանդարտ և բարձր հոսանքով (High Current) էլեկտրոֆորեզի ռեժիմները։ Սարքի հետ պետք է մատակարարել հոսանքի աղբյուր՝ էլեկտրաֆորեզի համար։ Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրումը, մեկնարկը` IQ, OQ. աշխատակազմի ուսուցումը տեղում պետք է իրականացվեն արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից, օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ ռուսերեն, սարքավորումը պետք է լինի նոր` չօգտագործված, առնվազն 2026թ արտադրության։ Մատակարարը պարտավոր է ապահովել սարքավորման տողադրման, մեկնարկի, որակավորման և ուսուցման համար բոլոր նյութերն ու պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեություն ապահովելու համար։ Երաշխիքը ոչ պակաս, քան 12 ամիս։ |
| Կիսաչոր բլոտավորման համակարգ | սպիտակուցների տեղափոխման համակարգ Արագ, կիսաչոր վեսթերն բլոտավորման համակարգ: Օգտագործում է բարձր հոսանքի տեխնոլոգիա սպիտակուցները գելից դեպի մեմբրան արագ և արդյունավետ տեղափոխելու համար: Տեղափոխումը տևում է 3–10 րոպե (կախված սպիտակուցի մոլեկուլային զանգվածից և օգտագործվող արձանագրությունից): Տարողություն. 1–4 մինի գելեր կամ 1–2 միջին չափսի գելեր մեկ ցիկլի ընթացքում: Գելերի չափսեր՝ Մինի՝ 7.5 × 10 սմ; միջին 8.5 × 13.5 սմ Ինտեգրված հոսանքի աղբյուր. Ապահովում է մինչև առնվազն 2.5 Ա հոսանք և մինչև առնվազն 25 Վ լարում: Կառավարում՝ Նախապես ծրագրավորված պրոտոկոլներ (ստանդարտ, արագ, բարձր մոլեկուլային զանգվածի համար, ցածր մոլեկուլային զանգվածի համար, խառը մոլեկուլային զանգվածի համար) և սեփական պրոտոկոլներ ստեղծելու հնարավորություն: LCD էկրան՝ գործընթացի կարգավիճակի մոնիթորինգի համար: Համակարգը ներառում է երկու անկախ տեղափոխման կասետներ, ինչը թույլ է տալիս միաժամանակ իրականացնել տարբեր արձանագրություններ: Plug-and-Play՝ Չի պահանջում լրացուցիչ հոսանքի աղբյուր կամ բարդ միացումներ: Համատեղելի է ինչպես ավանդական «թաց» բլոտինգի պարագաների, այնպես էլ պատրաստի տեղափոխման փաթեթների հետ: Ապահովում է սպիտակուցների տեղափոխման բարձր որակ՝ նվազեցնելով փորձարկման ընդհանուր ժամանակը: Համակարգը չի պահանջում բարդ լվացման կամ խնամքի գործընթացներ: Սարքի հետ պետք է մատակարարել 2 տեղափոխման կասետներ; Գլան՝ օդային պղպջակները հեռացնելու համար: Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրումը, մեկնարկը` IQ, OQ. աշխատակազմի ուսուցումը տեղում պետք է իրականացվեն արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից, օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ ռուսերեն, սարքավորումը պետք է լինի նոր` չօգտագործված, առնվազն 2026թ արտադրության։ Մատակարարը պարտավոր է ապահովել սարքավորման տողադրման, մեկնարկի, որակավորման և ուսուցման համար բոլոր նյութերն ու պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեություն ապահովելու համար։ Երաշխիքը ոչ պակաս, քան 12 ամիս։ |
| Գելերի վիզուալիզացիայի համակարգ | Վիզուալիզացման համակարգ՝ ժել-էլեկտրաֆորեզի գելերի, քեմիլյումինեսցենցիայի բարձր զգայունությամբ դետեկցիայի և մուլտիպլեքս ֆլուորեսցենցիայի հնարավորությամբ : գել-փաստաթղթավորման համակարգ գել-էլեկտրաֆորեզի և վեսթերն-բլոտինգի արդյունքների մոլեկուլային օպտիկական վիզուալիզացման համար : Հնարավոր գենոմային և պրոտեոմային հետազոտություններն են՝ բարձր զգայունությամբ գել- և բլոտ-քեմիլյումինեսցենցիա և մուլտիպլեքս ֆլուորեսցենցիա, սպիտակուցների երկչափ գել-էլեկտրաֆորեզի արդյունքների վիզուալիզացիա, սպիտակուցների և նուկլեինաթթուների միաչափ գել-էլեկտրաֆորեզի արդյունքների վիզուալիզացիա, Վեսթերն, Նոզեռն և Սաուզեռն բլոտ վիզուալիզացիա, In Cell Western (բջջային իմունոանալիզի արդյունքների մուլտիպլեքս ֆլուորեսցենտային դետեկցիա պլանշետի ակոսներում 3 կանալով) : Դետեկցիայի տեսակներն են՝ մուլտիպլեքս ֆլուորեսցենցիա (մի քանի բիոմոլեկուլների պատկերների միաժամանակյա ստացում և տարբերակում նույն գելի կամ բլոտի յուրաքանչյուր նմուշում՝ գրգռման և էմիսիայի մի քանի ալիքի երկարություններով), ներառյալ ֆլուորեսցենցիան առնվազն կարմիր (625–650 նմ), կանաչ (520-545 նմ), կապույտ (460–490 նմ) գույներում, ինչպես նաև հեռավոր կարմիր (650–675 նմ) և մերձավոր ինֆրակարմիր տիրույթում (755–777 նմ) : Ֆլուորեսցենտային ներկերով ներկված գելերի և բլոտների ֆլուորեսցենցիա՝ առնվազն Coomassie Fluor Orange, բրոմային էթիդիում, GelGreen, GelRed, Oriole, SYBR Gold, SYBR Green, SYBR Safe, SYPRO Ruby : Ինչպես նաև քեմիլյումինեսցենցիա, կոլորիմետրիա և սպիտակուցային շերտերի վիզուալիզացիա գելերի ու բլոտների վրա առանց ներկման : Դետեկտորի տեսակը՝ բարձր զգայունությամբ CCD-մատրիցա խորը սառեցմամբ մինչև առնվազն -15 աստիճան Ցելսիուս : Դինամիկ տիրույթը՝ ոչ պակաս, քան 4 կարգի մեծություն, պիքսելների խտությունը՝ ոչ պակաս, քան 65535 մոխրագույնի երանգ : Պատկերի լուծաչափը՝ ոչ պակաս, քան 6 մեգապիքսել, պիքսելի չափսը՝ ոչ ավել, քան 4,54 x 5,54 մկմ : Գրգռման աղբյուրներն են՝ առնվազն տրանս-ուլտրամանուշակագույն (302 նմ), էպի-սպիտակ լույսի աղբյուր, տրանս-սպիտակ և տրանս-կապույտ լույսի կիրառման հնարավորություն, էպի-կապույտ (460-490 նմ), էպի-կանաչ (520-545 նմ), էպի-կարմիր (625-650 նմ), էպի-հեռավոր կարմիր (650-675 նմ) և էպի-մերձավոր ինֆրակարմիր (750-777 նմ) : Էմիսիայի ֆիլտրերը և նկարահանման հնարավորությունները ներառում են՝ ֆիլտրերի ավտոմատ փոխարկիչ, ստանդարտ ֆիլտր 590/110 ԴՆԹ/սպիտակուցների համար (535-645 նմ), քեմիլյումինեսցենցիայի ֆիլտր, 532/28 ֆիլտր (518–546 նմ) կապույտ լույսով գրգռվողների համար, 602/50 ֆիլտր (577–613 նմ) կանաչ լույսով գրգռվողների համար, 700/50 ֆիլտր (675–725 նմ) կարմիր լույսով գրգռվողների համար, 715/30 ֆիլտր (700–730 նմ) հեռավոր կարմիր լույսով գրգռվողների համար, 835/50 ֆիլտր (813–860 նմ) մերձավոր ինֆրակարմիր լույսով գրգռվողների համար և պաշտպանիչ էկրան ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումից : Ավտոմատացման հնարավորություններն են՝ հավելվածների ճանաչում տակդիրների միջոցով, նախապես տրամաչափված ֆոկուս, ավտոմատ էքսպոզիցիա և հարթ պատկերի դինամիկ դաշտ : Ներկառուցված կառավարման համակարգը՝ առնվազն 12,1 դյույմ սենսորային էկրան, օպերատիվ հիշողություն ոչ պակաս, քան 4 Գբ, պահոց ոչ պակաս, քան 120 Գբ, տվյալների արտահանում առնվազն SCN, JPEG, TIFF ֆորմատներով, բազմաթիվ օգտատերերի հաշիվների ստեղծում, ՈՒՄ լամպերի ավտոմատ անջատում դռնակը բացելիս և IQ/OQ որակավորման հնարավորություն : Գաբարիտային չափսերը՝ տրանսիլյումինատորի մակերեսը ոչ պակաս, քան 16,8x21 սմ, USB 2.0 պորտեր ոչ պակաս, քան 4 հատ: Կոնվերսիոն էկրաններն են՝ քեմիլյումինեսցենցիայի, ուլտրամանուշակագույնի և Stain Free տեխնոլոգիայի համար, տրանս-կապույտ (կապույտ տրեյ) SYBR ներկերի համար և տրանս-սպիտակ (սպիտակ տրեյ) կոլորիմետրիկ ներկերի համար: Սարքի հետ պետք է մատակարարել Արտաքին վերլուծական ծրագրային ապահովում, որը ներառում է՝ օգտատերերի կառավարման ռեժիմ, Windows և Mac OS համատեղելիություն, անսահմանափակ համակարգիչների վրա տեղադրում, մոլեկուլային զանգվածների քանակական վերլուծություն, արխիվացում, սպիտակուցների հետագծերի և բծերի ավտոմատ որոշում, բլոտների նորմալացում ներկում չպահանջող տեխնոլոգիայով կամ housekeeping սպիտակուցներով, եռաչափ վիզուալիզացիա և In Cell Western արդյունքների վերլուծություն 6-ից մինչև 384 հորանանի պլանշետների համար: ՈՒՄ-էկրան պլաստիկից և մետաղից՝ մագնիսական ամրակներով և թեքության անկյունի փոփոխման հնարավորությամբ սպիտակ տակդիր կոլորիմետրիկ ներկերի համար, կապույտ տակդիր SYBR և Gel Green ներկերի ու գելից հատվածների կտրման համար, նարնջագույն պլաստիկից պաշտպանիչ ակնոցներ SYBR Safe-ի հետ աշխատելու համար: Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրումը, մեկնարկը` IQ, OQ. Աշխատակազմի ուսուցումը տեղում պետք է իրականացվեն արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից, օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ ռուսերեն, սարքավորումը պետք է լինի նոր` չօգտագործված, առնվազն 2026թ արտադրության։ Մատակարարը պարտավոր է ապահովել սարքավորման տողադրման, մեկնարկի, որակավորման և ուսուցման համար բոլոր նյութերն ու պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեություն ապահովելու համար։ Երաշխիքը ոչ պակաս, քան 12 ամիս։ |
| Մազանոթային Էլեկտրոֆորեզի Համակարգ | Ճնշման համակարգ - Ծրագրավորվող տիրույթ: -100-ից մինչև +100 մբար (mbar) մուտքի մոտ (կամ ավելի լայն տիրույթ)։ - Լվացում (Flushing): 1 բար կամ բարձր ճնշմամբ՝ առնվազն 2–12 բար: - Սրվակների ճնշման ապահովում: Բարձր ճնշմամբ՝ 2–12 բար մուտքի և/կամ ելքի մոտ: Նմուշի ներարկման ռեժիմներ Ինքնաուղղորդվող ներարկման համակարգ՝ մուտքից կամ ելքից ներարկման հնարավորությամբ: - Ծրագրավորվող տիրույթ: Առնվազն մինչև 10,000 վայրկյան (կամ ավելի)։ - Ճնշումային: -100-ից մինչև +100 մբար: - Էլեկտրակինետիկ: -30-ից մինչև +30 կՎ (kV): Ավտոնմուշարկիչ / Ֆրակցիաների հավաքիչ - Կարուսել: Առնվազն 50 տեղանոց։ - Հասանելիություն: Բոլոր սրվակները պատահական սկզբունքով հասանելի են մազանոթի մուտքի կամ ելքի կողմից: - Ջերմաստիճանի վերահսկում: Արտաքին ջրային բաղնիքի միջոցով՝ սրվակների ջերմաստիճանը 10–40 °C (առանց կոնդենսացիայի պայմաններում): Համալրման համակարգ (Replenishment) Արբանյակային կայան՝ մուտքի կամ ելքի բուֆերային սրվակները թարմ բուֆերով լիցքավորելու համար՝ ավտոմատ և անընդհատ աշխատանքի նպատակով: Բուֆերի մակարդակի ընտրովի կարգավորում: Սրվակներ (Vials) - 100 մկլ (պոլիպրոպիլենային կամ ապակյա)՝ հերմետիկ կափարիչներով: - 1 մլ (պոլիպրոպիլենային)՝ հերմետիկ կափարիչներով: - 2 մլ (ապակյա)՝ հերմետիկ կափարիչներով: Մազանոթային կասեթ - Սառեցում: Բարձր արագությամբ օդային հովացուցիչ՝ Պելտիեի (Peltier) տարրով: - Ջերմաստիճանային տիրույթ: Շրջակա միջավայրից առնվազն 10 °C ցածր ջերմաստիճանից մինչև նվազագույնը 60 °C (կասետի նվազագույն ջերմաստիճանը՝ ոչ ավել, քան 10 °C)։ - Մազանոթի նվազագույն ընդհանուր երկարություն:Առնվազն 31 սմ: - Մազանոթների համատեղելիություն: Առնվազն 365 մկմ արտաքին տրամագիծ (o.d.): Դետեկտոր - Տիպը: Իրական ժամանակում աշխատող UV-Visible դիոդային մատրիցային դետեկտոր (ներառյալ առնվազն 190–600 նմ տիրույթը) կամ համարժեք։ - Ալիքի երկարության լուծունակություն: Ոչ պակաս, քան 1 նմ: - Արձագանքման ժամանակ: 0.025-ից մինչև 10 վրկ: - Լույսի աղբյուր: Նախապես կարգավորված դեյտերիումային կամ բարձր պայծառության լամպ: - Ազդանշաններ: Մինչև ութ ազդանշան միաժամանակ, լիարժեք սպեկտրալ տվյալների ստացում - Զգայունություն: 1 մկՄ 4-հիդրոքսի-ացետոֆենոն (ազդանշան/աղմուկ հարաբերակցությունը >6): - Գծային դինամիկ տիրույթ: 1 ×10^4: Անվտանգության և ախտորոշման գործառույթներ - Ախտորոշում: RFID պիտակ լամպի համար, սպասարկման վաղ ազդարարում (EMF), ծրագրային աջակցություն: - Անվտանգություն: Հոսանքի արտահոսքի հայտնաբերում, հեղուկի արտահոսքի սենսոր, դռան և կափարիչի անվտանգության սենսորներ (բարձր լարման անջատում), սրվակի առկայության սենսոր: - Էլեկտրասնուցում: 100-240 Վ, առավելագույնը 300 Վտ, 50-60 Հց: - Ինտերֆեյսներ: LAN, CAN, RS232, հեռակա կառավարում, անալոգային մուտք/ելք: Էլեկտրոֆորեզի սնուցման բլոկ - Լարման տիրույթ: Կարգավորվող՝ 0-ից մինչև ± 30 կՎ: - Հոսանքի ուժ: Կարգավորվող՝ 0-300 մկԱ (µA): - Հզորություն: Կարգավորվող՝ 0-6 Վտ (հաստատուն լարման, հոսանքի կամ հզորության ռեժիմներով): Զգայունություն (Sensitivity): Գծի հիմնական աղմուկ (Baseline noise): < 50 մկ AU (միկրո-կլանման միավոր): Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրումը, մեկնարկը` IQ, OQ. Աշխատակազմի ուսուցումը տեղում պետք է իրականացվեն արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից, օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ ռուսերեն, սարքավորումը պետք է լինի նոր` չօգտագործված, առնվազն 2026թ արտադրության։ Մատակարարը պարտավոր է ապահովել սարքավորման տողադրման, մեկնարկի, որակավորման և ուսուցման համար բոլոր նյութերն ու պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեություն ապահովելու համար։ Երաշխիքը ոչ պակաս, քան 12 ամիս։ |
| Սեղանի վրա տեղադրվող պղտորության չափիչ | Լույսի աղբյուր: Վոլֆրամային թելիկով լամպ (Tungsten filament lamp)։ որն ապահովում է սպեկտրալ լայն տիրույթ և համապատասխանում է ամերիկյան ստանդարտներին։ - Չափման տիրույթ: 0 - 10,000 NTU(Նեֆելոմետրիկ պղտորության միավոր) - կամ ավել ի լայն տիրույթ, որը թույլ է տալիս չափել ինչպես գրեթե թափանցիկ, այնպես էլ բարձր խտությամբ նմուշներ։ - Սարքավորման մեջ կիրառվող վոլֆրամային (Tungsten) կամ լուսադիոդային (LED) լույսի աղբյուրները, փորձարկված օպտիկական համակարգի հետ մեկտեղ, պետք է երաշխավորեն չափումների բարձր կայունություն, վերարտադրելիություն և ճշգրտություն։ - Ստանդարտի համապատասխանություն` առնվազն US EPA 180.1 կամ համարժեք - Էլեկտրասնուցում՝ EU-plug (Եվրոպական ստանդարտի վարդակ)։ - Սարքավորումը (կամ համակարգը) պետք է ունենա բարելավված դիզայն, որը կներառի տրամաչափման (calibration) և ստուգման (verification) քայլ առ քայլ ուղղորդվող գործընթացներ՝ սխալների հավանականությունը նվազագույնի հասցնելու նպատակով։ - Ratio (Հարաբերակցության) տեխնոլոգիա․ Սարքավորումը պետք է հագեցած լինի հատուկ տեխնոլոգիայով, որը հնարավորություն կտա հաղթահարել նմուշի գույնի կամ խոշոր մասնիկների կողմից առաջացած խոչընդոտները (ազդեցությունները)՝ ապահովելով չափման բարձր ճշգրտություն և մաքուր արդյունք։ - Օպտիկական համակարգ (90° դետեկտոր)․ Օպտիկական սխեման պետք է հիմնված լինի 90 աստիճանի տակ լույսի ցրման հայտնաբերման (դետեկտման) վրա, ինչը հանդիսանում է պղտորության չափման ստանդարտ մեթոդ։ - Օգտագործողի ժամանակակից ինտերֆեյս․ Սարքը պետք է հագեցած լինի գունավոր սենսորային LCD էկրանով, որն ապահովում է հարմարավետ աշխատանք և քայլ առ քայլ հրահանգների արտացոլում։ - Տվյալների փոխանակում և նույնականացում․ Տվյալների արտահանման և նմուշների հեշտ նույնականացման նպատակով սարքավորման վրա պետք է նախատեսված լինի USB պորտ։ Սարքավորումները պետք է ունենան համապատասխան միջազգային սերտիֆիկացում՝ ըստ հետևյալ չափանիշների. - US EPA 180.1 (Վոլֆրամային լամպով մոդելների համար) - ISO 7027 (Լուսադիոդային/ինֆրակարմիր (LED/IR) մոդելների համար) Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրումը, մեկնարկը` IQ, OQ. Աշխատակազմի ուսուցումը տեղում պետք է իրականացվեն արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից, օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ ռուսերեն, սարքավորումը պետք է լինի նոր` չօգտագործված, առնվազն 2026թ արտադրության։ Մատակարարը պարտավոր է ապահովել սարքավորման տողադրման, մեկնարկի, որակավորման և ուսուցման համար բոլոր նյութերն ու պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեություն ապահովելու համար։ Երաշխիքը ոչ պակաս, քան 12 ամիս։ |
| Կրկնակի փնջով ՈւՄ-Տեսանելի (UV-Vis) Սպեկտրաֆոտոմետր1 | Կրկնակի փնջով ՈւՄ-Տեսանելի (UV-Vis) Սպեկտրաֆոտոմետր Ֆունկցիոնալ պահանջներ և կոնստրուկտիվ առանձնահատկություններՕպտիկական աղբյուր և կինետիկա․ Սպեկտրաչափը պետք է ունենա երկարատև Xenon (Քսենոնային) իմպուլսային/ֆլեշ լամպի օպտիկական աղբյուր՝ առնվազն 250 Հց բռնկման/իմպուլսների արագությամբ, ինչը կինետիկայի արագ չափումների համար պետք է ապահովի նվազագույնը 250 տվյալների միավորի հավաքագրում վայրկյանում։Ջերմաստիճանային փորձեր․ Սարքավորումը պետք է ապահովի նույն սպեկտրաֆոտոմետրում միաժամանակ առնվազն մեկ, երկու կամ չորս տարբեր ջերմաստիճանային փորձեր (պայմաններ) կատարելու հնարավորություն՝ վերլուծության ժամանակի կրճատման և օպտիմալ ջերմաստիճանի արագ որոշման համար:Ջերմաստիճանի կառավարման համակարգ․ Սպեկտրաչափը պետք է հագեցած լինի օդով հովացվող Peltier (Պելտիե) ջերմաստիճանի կառավարման ներկառուցված համակարգով, որն ունակ է նմուշի ջերմաստիճանը կարգավորել նվազագույնը 0-ից մինչև 110 °C միջակայքում։ Համակարգը պետք է լինի անաղմուկ, աշխատի առանց ջրի պոմպերի և արտահոսքի ռիսկերից զերծ:Բազմաբջիջ համակարգ (Multicell)․Սարքը պետք է ներառի բազմաբջիջ համակարգ, որը թույլ կտա միաժամանակ տվյալներ հավաքել առնվազն 8 կյուվետից (յոթ նմուշ և մեկ ստանդարտ/էտալոն)՝ ապահովելով ամբողջ ալիքի երկարության սկանավորում 1 վայրկյանից պակաս ժամանակահատվածում մեկ չափման ընթացքում:Բազմաբջիջ համակարգը պետք է լինի առանց շարժական մասերի՝ մաշվածությունը նվազեցնելու և հաջորդական չափումների ժամանակ տվյալների բացերը բացառելու համար:Համակարգը պետք է լինի մշտապես հավասարեցված (permanently aligned) և չպահանջի օգտվողի կողմից լրացուցիչ օպտիկական հավասարեցում:Լույսի փունջ և օպտիկական դիզայն․ Սարքը պետք է ունենա խիստ կոլիմացված (զուգահեռված) փունջ, որի չափը նմուշի միջերեսի վրա կազմում է ոչ ավել, քան 1.5 մմ՝ ապահովելով լույսի առավելագույն թողունակություն նույնիսկ փոքր անցք (միկրոծավալ) ունեցող կյուվետների համար:Ալիքի երկարության շարժիչ․ Օպտիկական համակարգը պետք է ներառի գերարագ, ինտեգրված շարժիչով ծածկագրող ալիքի երկարության շարժիչ, որն ապահովում է սկանավորման արագություն՝ առնվազն 150,000 նմ/րոպե:Սպեկտրալ թողունակություն․ Ծրագրային ապահովման միջոցով վերահսկվող փոփոխական սպեկտրալ թողունակությունը (bandwidth) պետք է հնարավոր լինի կարգավորել նվազագույնը 0.1-ից 5 նմ սահմաններում՝ առավելագույնը 0.01 նմ ընդմիջումներով (steps):2. Հիմնական տեխնիկական պարամետրերՊարամետրի անվանումՊահանջվող տեխնիկական արժեքներԼույսի աղբյուրՅուրահատուկ Xe (Քսենոնային) անընդհատ սպեկտրի, առնվազն 250 Hz իմպուլսային լամպ։ Տիպային ռեսուրսը՝ 10 տարի (նվազագույնը 3 տարի երաշխավորված)։ՄոնոքրոմատորԿրկնակի Littrow (Լիտտրով) համակարգԴիֆրակցիոն վանդակՀոլոգրաֆիկ, առնվազն 27.5 x 35 մմ, նվազագույնը 1200 գիծ/մմ, փայլի անկյունը՝ 8.6°` 240 նմ-ի վրաՓնջի ճեղքման համակարգԼույսի փնջի մասնատիչ (Beam splitter)ԴետեկտորներԿրկնակի սիլիցիումային դիոդային դետեկտոր՝ բոլոր նմուշների և էտալոնի միաժամանակյա չափման համարՈւՄ-Տեսանելի սահմանային թույլատրելիություն≤ 1.5 նմԼուսացրում (Stray Light, %T)• 198 նմ-ում (12գ/լ KCl, ըստ TGA և BP/EP մեթոդիկայի)՝ ոչ ավել, քան 1%• 220 նմ-ում (10գ/լ NaI, ASTM մեթոդիկա)՝ < 0.003%• 300 նմ-ում (ացետոն)՝ < 0.005%• 370 նմ-ում (50մգ/լ NaNO2)՝ < 0.003%Ալիքի երկարությունների տիրույթառնվազն 190 - 1100 նմԱլիքի երկարության ճշգրտություն±0.2 նմ-ից ոչ պակասԱլիքի երկարության վերարտադրելիություն±0.025 նմ-ից ոչ պակասՖոտոմետրիկ ճշգրտությունԸստ NIST 930E ստանդարտի՝ 1 Abs-ում ±0.005 Abs-ից ոչ պակասՖոտոմետրիկ տիրույթառնվազն 4 AbsՖոտոմետրիկ արտացոլումԱպահովել սահմաններ՝ նվազագույնը ± 9.9999 Abs, ± 200.00 %TՖոտոմետրիկ վերարտադրելիությունԸստ NIST 930E ֆիլտրերի, 2 վ SAT դեպքում․• 465 նմ-ում առավելագույն շեղումը 1 Abs-ում՝ < 0.004 Abs, ստանդարտ շեղումը 10 չափման համար՝ < 0.00010 Abs• 546.1 նմ-ում առավելագույն շեղումը 0.5 Abs-ում՝ < 0.0001 Abs, ստանդարտ շեղումը 10 չափման համար՝ < 0.0001 AbsՖոտոմետրիկ կայունություն500 նմ, 10վ SAT-ում՝ < 0.0003 Abs/ժամՖոտոմետրիկ աղմուկ500 նմ, 1վ SAT-ում․ 0 Abs-ում՝ <0.0001 Abs, 1 Abs-ում՝ <0.0002 Abs, 2 Abs-ում՝ <0.0002 Abs։ 260 նմ, 1վ SAT-ում․ 0 Abs-ում՝ <0.0001 AbsԶրոյական գծի աղմուկ/կայունություն200-ից 850 նմ միջակայքում, զրոյական գծի շտկումը՝ ±0.001 Abs սահմաններումՆմուշների խցիկՉափսերը՝ առնվազն 130 մմ x 523 մմ x 123 մմ (ԼxԽxԲ)։ Չափման ընթացքում խցիկը բաց թողնելու հնարավորություն։ Սարքը պետք է լինի անզգայուն արտաքին լուսահարման հանդեպ:Սպեկտրալ տարողություն1.5 նմ ամբողջ տիրույթում (անփոփոխ)Ազդանշանի միջինացման ժամանակԿարգավորվող միջակայքը՝ առնվազն 0.0125–999 վՍկանավորման առավելագույն արագությունառնվազն 150,000 նմ/րոպեՄոնոքրոմատորի արագությունառնվազն 150,000 նմ/րոպեՏվյալների սկանավորման քայլ/տիրույթԿարգավորելի՝ 0.1 – 10.0 նմ սահմաններումԿրկնողական չափման հնարավորությունառնվազն 15,000 կետ րոպեումՆմուշի նվազագույն ծավալառավելագույնը 0.5 մկլ (միկրոլիտր)Կառավարման համակարգWindows օպերացիոն համակարգով աշխատող արտաքին համակարգչից՝ համապատասխան ծրագրային ապահովմամբ, USB տիպի միացումով:3. Որակի ստանդարտներ, երաշխիք և սպասարկումՈրակի ստանդարտներ․ Սարքավորումը պետք է արտադրված լինի առնվազն GLP (Գործնական լաբորատոր գործունեություն) և ISO 9001:2015 միջազգային ստանդարտներին համապատասխան: Քսենոնային (Xenon) լամպի համար երաշխիքը՝ առնվազն 10 տարի։Արտադրողի կողմից պահեստամասերի և լրամասերի արտադրության/մատակարարման երաշխիք՝ տվյալ մոդելի սերիական արտադրության դադարեցումից հետո նվազագույնը 7 տարի ժամկետով: Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրումը, մեկնարկը` IQ, OQ. Աշխատակազմի ուսուցումը տեղում պետք է իրականացվեն արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից, օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ ռուսերեն, սարքավորումը պետք է լինի նոր` չօգտագործված, առնվազն 2026թ արտադրության։ Մատակարարը պարտավոր է ապահովել սարքավորման տողադրման, մեկնարկի, որակավորման և ուսուցման համար բոլոր նյութերն ու պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեություն ապահովելու համար։ Երաշխիքը ոչ պակաս, քան 12 ամիս։ |
| Լաբորատոր օսմոմետր | Լաբորատոր օսմոմետրը պետք է նախատեսված լինի կենսաբանական և ջրային լուծույթների օսմոլալության որոշման համար՝ սառեցման կետի չափման մեթոդով։ Սարքը պետք է ապահովի արյան շիճուկի, ամբողջական արյան, մեզի, դեղագործական լուծույթների և այլ հեղուկ նմուշների անալիզի հնարավորություն։ Սարքի աշխատանքի սկզբունքը պետք է հիմնված լինի օսմոլալության կրիոսկոպիկ որոշման մեթոդի վրա՝ նմուշի սառեցման համար Պելտիեի տարրի կիրառմամբ։ Բյուրեղացման գործընթացի մեկնարկը պետք է իրականացվի ավտոմատ կերպով՝ ուսումնասիրվող նմուշի մեջ սառույցի բյուրեղներով ասեղի ներմուծման միջոցով։ Նմուշի ջերմաստիճանի չափումը պետք է իրականացվի բարձր զգայունությամբ թերմիստորի միջոցով։ Սարքի չափման տիրույթը պետք է կազմի ոչ պակաս, քան 0–2500 մՕսմ/կգ H₂O՝ մինչև 1 մՕսմ/կգ լուծաչափով։ Չափումների վերարտադրելիությունը պետք է լինի ոչ վատ, քան ±0,5 %՝ 30–50 մկլ նմուշի ծավալի դեպքում և ոչ վատ, քան ±1 %՝ 10–25 մկլ նմուշի ծավալի դեպքում։ Հետազոտվող նմուշի ծավալը պետք է կազմի 10–50 մկլ։ Մեկ չափման տևողությունը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 1,5 րոպե։ Սարքը պետք է օգտագործի Պելտիեի տարրի հիման վրա գործող սառեցման համակարգ և չպահանջի արտաքին ջրային սառեցման կամ ջրամատակարարման համակարգի միացում։ Չափման արդյունքները պետք է ցուցադրվեն մՕսմ/կգ H₂O միավորներով՝ մ°C և % NaCl ցուցադրման հնարավորությամբ։ Օսմոմետրը պետք է հագեցված լինի առնվազն 600 չափման արդյունքների պահպանման հիշողությամբ՝ նմուշների համարների պահպանման հնարավորությամբ։ Սարքը պետք է ունենա USB և RS232 ինտերֆեյսներ՝ տվյալների փոխանցման համար անհատական համակարգիչ, ինչպես նաև շտրիխ-կոդ սկաների միացման հնարավորություն։ Ներկառուցված ջերմատպիչի առկայությունը պարտադիր է։ Սարքի կառավարումը պետք է իրականացվի սենսորային գրաֆիկական LCD էկրանի միջոցով՝ բազմալեզու ինտերֆեյսով։ Սարքը պետք է ապահովի չափման արդյունքների վիճակագրական մշակում, ներառյալ միջին արժեքի, ստանդարտ շեղման և վարիացիայի գործակցի (MV/SD/CV) հաշվարկը։ Պետք է նախատեսված լինի չափումների և կալիբրացումների գրանցման ֆունկցիա, ինչպես նաև բազմաստիճան օգտատերային մուտքի համակարգ՝ գաղտնաբառերով։ Սարքը պետք է ապահովի չափիչ հանգույցի ավտոմատ հալեցում սպասման ռեժիմում՝ սառույցով չափիչ խողովակի կամ ասեղի խցանումը կանխելու նպատակով։ Պետք է նախատեսված լինի ասեղի լվացման հնարավորություն ջրով կամ ախտահանիչ լուծույթով։ Օսմոմետրը պետք է ունենա ներկառուցված իրական ժամանակի ժամացույց։ Սարքի սնուցումը պետք է իրականացվի 100–230 Վ AC էլեկտրական ցանցից, իսկ սպառվող հզորությունը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 95 VA։ Սարքը պետք է ունենա կոմպակտ սեղանի վրա տեղադրվող կառուցվածք՝ մինչև 5 կգ զանգվածով։ CE մակնշման առկայությունը պարտադիր է։ Սարքի կալիբրացումը պետք է իրականացվի թորած ջրով և 300 մՕսմ/կգ H₂O ստանդարտ լուծույթով։ Լրացուցիչ պետք է աջակցվի 900 մՕսմ/կգ H₂O լուծույթով կալիբրացման հնարավորությունը՝ օգտագործողի կողմից կալիբրացիոն կետերի փոփոխման հնարավորությամբ։ Մատակարարման փաթեթում պետք է ներառված լինեն՝ օսմոմետր, առնվազն 50 հատ պլաստիկ փորձանոթ նմուշների համար, 300 և 900 մՕսմ/կգ H₂O ստանդարտ կալիբրացիոն լուծույթներ, պահեստային թերմիստոր, պահեստային ասեղ, պահեստային ապահովիչներ, մաքրող հեղուկ, ասեղի անցքի մաքրման հավաքածու, USB/RS232 մալուխներ, տվյալների փոխանցման ծրագրային ապահովում և շահագործման ձեռնարկ։ Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրումը, մեկնարկը` IQ, OQ. Աշխատակազմի ուսուցումը տեղում պետք է իրականացվեն արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից, օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ ռուսերեն, սարքավորումը պետք է լինի նոր` չօգտագործված, առնվազն 2026թ արտադրության։ Մատակարարը պարտավոր է ապահովել սարքավորման տողադրման, մեկնարկի, որակավորման և ուսուցման համար բոլոր նյութերն ու պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեություն ապահովելու համար։ Երաշխիքը ոչ պակաս, քան 12 ամիս։ |
| Ենթատեսանելի մասնիկների վերլուծության համակարգ | Ենթատեսանելի մասնիկների վերլուծության համակարգը հեղուկ դեղագործական պատրաստուկներում՝ լույսի խավարման մեթոդով, նախատեսված է դեղագրքային փորձարկումների իրականացման համար՝ համաձայն USP <788> պահանջների։ Մատակարարվող սարքավորումը պետք է լինի նոր, գործարանային արտադրության, նախկինում չօգտագործված և լիովին պատրաստ շահագործման։ Համակարգի կազմի մեջ պետք է ներառվեն նմուշառիչ, մասնիկահաշվիչ սենսոր, մասնագիտացված ծրագրային ապահովում դեղագրքային անալիզների համար, վալիդացիոն փաստաթղթերի փաթեթ, տրամաչափման հավաքածու, ինչպես նաև բոլոր անհրաժեշտ մալուխներն ու պարագաները՝ համակարգի միացման և շահագործման համար։ նմուշառիչը պետք է ապահովի նմուշների կայուն և ճշգրիտ մատակարարում։ ։ Ծավալի չափման և հոսքի արագության ճշտությունը պետք է կազմեն առնվազն 95%։ Համակարգը պետք է ապահովի անալիզի ավտոմատ փուլային իրականացում՝ Pass/Fail արդյունքների արտածմամբ։ Նմուշառման համակարգը պետք է աջակցի տարբեր տեսակի խողովակների կիրառմանը Համակարգը պետք է համալրված լինի լազերային մասնիկահաշվիչ սենսորով՝ առնվազն 2-125 մկմ չափման տիրույթով։ Սենսորը պետք է ապահովի չափումների բարձր վերարտադրելիություն և քիմիական համատեղելիություն դեղագործական լուծույթների հետ։ Համակարգի ծրագրային ապահովումը պետք է ապահովի միջազգային դեղագրքերի պահանջներին համապատասխան անալիզների իրականացում, հաշվետվությունների ավտոմատ ձևավորում, տվյալների արխիվացում, արդյունքների արտահանում, ինչպես նաև Pass/Fail ձևաչափով եզրակացությունների ներկայացում։ Մատակարարը պարտավոր է տրամադրել շահագործման ամբողջական փաստաթղթային փաթեթ, ներառյալ օգտագործողի ձեռնարկը, շահագործման ուղեցույցը, որակի հավաստագրերը, տրամաչափման հավաստագիրը, IQ/OQ փաստաթղթերը, վալիդացիոն փաստաթղթերը և CE համապատասխանության հայտարարագիրը։ Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրումը, մեկնարկը` IQ, OQ. Աշխատակազմի ուսուցումը տեղում պետք է իրականացվեն արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից, օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ ռուսերեն, սարքավորումը պետք է լինի նոր` չօգտագործված, առնվազն 2026թ արտադրության։ Մատակարարը պարտավոր է ապահովել սարքավորման տողադրման, մեկնարկի, որակավորման և ուսուցման համար բոլոր նյութերն ու պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեություն ապահովելու համար։ Երաշխիքը ոչ պակաս, քան 12 ամիս։ |
| Ավտոմատ տիտրատոր | Ավտոմատ տիտրատորը պետք է ներկայացնի ինտեգրված «all-in-one» համակարգ, որը նախատեսված է պոտենցիոմետրիկ տիտրման իրականացման համար՝ հավասարակշռության կետի և/կամ նախապես սահմանված վերջակետի որոշման հնարավորությամբ։ Սարքը պետք է ապահովի առնվազն 1 կամ 2 հավասարակշռության կետի որոշում, ինչպես նաև աջակցի նվազագույնը 1–3 նախապես սահմանված վերջակետերի օգտագործմանը։ Համակարգը պետք է հնարավորություն տա սահմանել առնվազն 5 լրացուցիչ ռեագենտի ավելացման կետեր։ Տիտրատորը պետք է ապահովի ինչպես ուղղակի, այնպես էլ հակադարձ տիտրում, ինչպես նաև մեկ փորձարկման շրջանակում առնվազն 5 տիտրման ցիկլերի իրականացում՝ հնարավորություն տալով առանձին ցիկլերի բացառմանը միջին արժեքի և RSD հաշվարկներից։ Սարքը պետք է աջակցի տիտրանի ավտոմատ ստանդարտացմանը, ինչպես նաև կոնցենտրացիայի ձեռքով մուտքագրմանը։ Տիտրման գործընթացի կառավարումը պետք է ներառի աշխատանքային ստանդարտ ռեժիմներ՝ ռուտինային, արագ, զգույշ, ինչպես նաև օգտագործողի կողմից սահմանվող պարամետրեր։ Տիտրման ճշգրտությունը պետք է կազմի ոչ ավելի, քան ±0.5 % RSD՝ կախված աշխատանքի պայմաններից և նմուշի պատրաստման որակից։ Խառնման համակարգը պետք է ապահովի առնվազն 5 արագության մակարդակ՝ 250-ից մինչև 3700 պտ/րոպե տիրույթում։ Սարքը պետք է աջակցի նմուշների ավտոմատ, ձեռքով կամ անջատվող նույնականացման հնարավորությանը։ Տիտրատորը պետք է ունենա մեթոդների կարգավորման վարպետ (wizard), ապահովի առնվազն 10 օգտագործողի կողմից կարգավորվող մեթոդների պահպանում՝ գաղտնաբառային պաշտպանությամբ։ Մեթոդների և տվյալների փոխանցումը պետք է իրականացվի USB կրիչի միջոցով՝ ներառյալ ներմուծման և արտահանման հնարավորություններով։ Տվյալների արտահանումը պետք է աջակցի CSV և PDF ձևաչափերին։ Սարքի հիշողությունը պետք է ապահովի առնվազն 100 տվյալների հավաքածուի պահպանում՝ ներառյալ նմուշների տիտրում, տիտրանի ստանդարտացում, կալիբրացիա և ուղղակի չափումներ։ Սարքը պետք է աջակցի pH, ՕՎՊ (Redox), իոնային կոնցենտրացիայի, mV և ջերմաստիճանի ուղղակի չափման ռեժիմներ։ pH չափման տիրույթը պետք է լինի −2.000-ից մինչև 20.000 pH՝ 0.001 լուծաչափով և ±0.002 pH ճշգրտությամբ։ Պոտենցիալի չափման տիրույթը պետք է լինի −2000.0-ից մինչև +2000.0 mV՝ 0.1 mV լուծաչափով և ±0.2 mV ճշգրտությամբ։ Ջերմաստիճանի չափման տիրույթը պետք է լինի −5.0-ից մինչև +100.0 °C՝ 0.1 °C լուծաչափով և ±0.2 °C ճշգրտությամբ։ Սարքը պետք է աջակցի pH և ISE կալիբրացիա՝ 1-ից մինչև 5 կետով, ինչպես նաև հարաբերական mV կալիբրացիա՝ նվազագույնը 1 կետով։ Ջերմաստիճանի մուտքագրումը պետք է իրականացվի ավտոմատ կամ ձեռքով՝ ATC զոնդի աջակցությամբ։ Տիտրատորը պետք է հագեցած լինի գունավոր սենսորային էկրանով՝ առնվազն 5.7 դյույմ անկյունագծով և 640 × 480 լուծաչափով, որը հնարավորություն է տալիս աշխատել լաբորատոր ձեռնոցներով։ Ինտերֆեյսը պետք է աջակցի բազմալեզու համակարգ՝ ներառյալ անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն, իտալերեն, պորտուգալերեն, չինարեն, ճապոներեն և կորեերեն լեզուները։ Սարքը պետք է ապահովի ձայնային ազդանշաններ՝ տիտրման ավարտի, առավելագույն տիտրանի ծավալի հասնելու, հիշողության լրացման, կալիբրացիայի և տեխնիկական սպասարկման անհրաժեշտության դեպքում։ Ծրագրային ապահովման թարմացումը պետք է իրականացվի USB կրիչի միջոցով։ Համակարգը պետք է աջակցի 10 մլ, 20 մլ և 50 մլ բյուրետների օգտագործմանը, որտեղ 20 մլ բյուրետը պետք է ներառված լինի ստանդարտ փաթեթում։ Բյուրետը պետք է ապահովի բարձր ճշգրտության միկրաքայլային կառավարում՝ առնվազն 25,600 միկրաքայլ մեկ շարժիչի պտույտի համար և համապատասխան լինի ISO 8655-3 ստանդարտին։ Բյուրետի ֆունկցիոնալությունը պետք է ներառի ավտոմատ լվացում, սահմանված ծավալի դոզավորում և շարունակական դոզավորում։ Սարքը պետք է համապատասխանի միջազգային ստանդարտներին և ունենա CE, TUV, FCC, EN/IEC 61326-1 և IEC 61010 սերտիֆիկատներ։ Կորպուսի պաշտպանության աստիճանը պետք է լինի ոչ պակաս, քան IP51։ Մատակարարման փաթեթը պետք է ներառի՝ - pH էլեկտրոդ, - ATC ջերմաստիճանային զոնդ, - 20 մլ բյուրետ, - խառնիչ-զոնդ, - դոզավորման զոնդ, - ստանդարտ խողովակների հավաքածու, - 1 լիտր պլաստիկ շիշ, - GL38 կափարիչ՝ երկու անցքով և չորացնող խողովակով, - համակարգչային մալուխ, - USB կրիչ, - 110–240 Վ սնուցման բլոկ։ Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրումը, մեկնարկը` IQ, OQ. Աշխատակազմի ուսուցումը տեղում պետք է իրականացվեն արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից, օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ ռուսերեն, սարքավորումը պետք է լինի նոր` չօգտագործված, առնվազն 2026թ արտադրության։ Մատակարարը պարտավոր է ապահովել սարքավորման տողադրման, մեկնարկի, որակավորման և ուսուցման համար բոլոր նյութերն ու պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեություն ապահովելու համար։ Երաշխիքը ոչ պակաս, քան 12 ամիս։ |
| բարձր արդյունավետության հեղուկային քրոմատոգրաֆիայի (HPLC/UHPLC) կենսահամատեղելի համակարգ | բարձր արդյունավետության հեղուկային քրոմատոգրաֆիայի (HPLC/UHPLC) կենսահամատեղելի համակարգ; ### 1. Հիդրավլիկ համակարգ (Կենսաչեզոք պոմպ) - Կիրառելիություն: Կենսաչեզոք պոմպը նախատեսված է բոլոր կենսաբանական և ծայրահեղ pH պայմաններում իրականացվող կիրառությունների համար։ - Նյութի կառուցվածք: Տիտանի հիմքով կամ համարժեք կենսաչեզոք նյութից պատրաստված պոմպ, որն ապահովում է բարձր կոռոզիոն դիմադրություն բարձր աղային խտությունների նկատմամբ (ներառյալ առնվազն 2 M խտությունը) և հնարավորություն է տալիս աշխատել pH-ի լայն տիրույթում (առնվազն 1–13, կարճաժամկետ՝ մինչև 14 միջակայքում)։ - Ճնշում և հոսք: Ապահովում է աշխատանքային ճնշման միջակայք՝ մինչև1300 բար, և հոսքի արագություն՝ առնվազն մինչև 10 մլ/րոպե։ Սա հնարավորություն պետք է տա օգտագործել տարբեր տիպի աշտարակներ՝ սովորական, sub-2 μm մասնիկներով կամ մակերեսորեն ծակոտկեն աշտարակներ։ - Համատեղելիություն: Համատեղելի է SEC (չափային բացառման) և IEX (իոնափոխանակային) քրոմատոգրաֆիայի աշտարակների պորտֆելի հետ՝ սպիտակուցների և բիոտեխնոլոգիական/կենսաբանական արտադրանքների (NBE) բնութագրման ընթացքում բարձր լուծաչափ ապահովելու համար։ - Լուծիչի մատակարարման ուղի: Լուծիչի մատակարարման համակարգում պողպատ և երկաթ չպարունակող (մետաղազուրկ/թրջվող մասերում երկաթի իոնների արտազատումը բացառող) կառուցվածք՝ կենսամոլեկուլների ամբողջականությունն ապահովելու, անցանկալի մակերեսային փոխազդեցությունները նվազեցնելու և սյունակի ծառայության ժամկետը երկարացնելու համար։ - Լրացուցիչ ֆունկցիաներ: Ներառված են ակտիվ լվացման համակարգ և նվազագույնը քառակի (կամ ավելի) լուծիչների խառնման հնարավորություն։ - Լուծիչների վերահսկում: Մակարդակի որոշման համակարգ՝ լուծիչների մակարդակի քաշային վերահսկմամբ կամ համարժեք ավտոմատ տեխնոլոգիայով և HPLC լուծիչների սպառման կանխատեսմամբ։ - Պոմպի մեխանիզմ: Երկմխոցանի պոմպ՝ servo-կառավարվող փոփոխական հարվածի շարժիչով (կամ համարժեք առաջադեմ տեխնոլոգիայով), լողացող մխոցներով, ակտիվ մուտքային փականով և ինտեգրված առնվազն 4-ալիքային գազազերծման (degasser) համակարգով։ - Ծրագրային ապահովում: Մատակարարվում է մասնագիտացված ծրագրային ապահովմամբ, որը թույլ է տալիս արագ իրականացնել pH scouting և հեշտ պատրաստել բուֆերներ/լուծիչներ իոնափոխանակային քրոմատոգրաֆիայի համար։ Ունի ինտուիտիվ օգտատիրական ինտերֆեյս, ավտոմատացված աշխատանքային գործընթացներ, կանխատեսվող տեխնիկական սպասարկում և ախտորոշում։ ### 2. Պոմպի տեխնիկական պարամետրեր - Հոսքի միջակայք: Կարգավորվող՝ ներառելով առնվազն 0.001 – 10 մլ/րոպե տիրույթը, կարգավորման քայլը՝ ոչ ավել, քան 0.001 մլ/րոպե։ - Հոսքի ճշգրտություն (Precision): ≤ 0.07 % RSD կամ ≤ 0.02 րոպե SD։ - Հոսքի ճշգրտման ճշգրտություն (Accuracy): ± 1 % կամ ± 10 μԼ/րոպե։ - Աշխատանքային ճնշման միջակայք: - Նվազագույնը մինչև 130 MPa (1300 բար, 18855 psi)՝ մինչև 5 մԼ/րոպե հոսքի արագության դեպքում։ - Նվազագույնը մինչև 20 MPa (200 բար, 2950 psi)՝ մինչև 10 մԼ/րոպե հոսքի արագության դեպքում։ - Ճնշման պուլսացիա: < 2 % ամպլիտուդ (սովորաբար < 1.3 %) կամ < 0.3 MPa (3 բար, 44 psi)՝ կախված նրանից, թե որն է ավելի մեծ (1 մԼ/րոպե իզոպրոպանոլի հոսքի դեպքում, բոլոր > 1 MPa (10 բար, 145 psi) ճնշումների ժամանակ)։ - Սեղմելիության փոխհատուցում: Օգտատիրոջ կողմից ընտրվող՝ հիմնված շարժական փուլի սեղմելիության վրա։ - Առաջարկվող pH միջակայք: Ներառյալ առնվազն 1.0 – 13 տիրույթը, կարճաժամկետ՝ մինչև 14։ - Գրադիենտի ձևավորում: Ցածր ճնշման քառակի խառնում/գրադիենտային հնարավորություն՝ բարձր արագությամբ համամասնավորման փականի կամ համարժեք համակարգի միջոցով։ - Ուշացման ծավալ (Delay volume): Ներառյալ 600 – 900 μԼ միջակայքը (կախված հակաճնշումից) կամ ավելի ցածր։ - Կարգավորվող բաղադրության միջակայք: 0 – 100 %՝ ոչ ավել, քան 0.1 % քայլերով։ - Բաղադրության ճշգրտություն: < 0.2 % RSD կամ < 0.04 րոպե SD։ ### 3. Կենսաչեզոք նմուշարկիչ (Bio-Inert Multisampler) - Հոսքային ուղի: Մինչև 1300 բար ճնշման պայմաններում գործող 100 % մետաղազուրկ (կենսահամատեղելի) նմուշի հոսքային ուղի՝ մոնոկլոնալ հակամարմինների (mAbs), սպիտակուցների և օլիգոնուկլեոտիդների անալիզի համար։ - Կառուցվածք: Կերամիկական կամ համարժեք ասեղ, PEEK կամ համարժեք ասեղի նստատեղ, և ամրացված PEEK (կամ համարժեք կենսաչեզոք նյութից) կապիլյարներ։ - Նմուշների տարողություն: Ճկուն համակարգ՝ սրվակների (vials) և միկրոտիտրային պլաստինների (well-plates) հետ աշխատելու հնարավորությամբ, առավելագույն տարողությունը՝ նվազագույնը մինչև 6144 նմուշ։ Աջակցում է տարբեր բարձրությունների և չափերի (shallow և deep well-plates) դարակների համադրությանը։ - Անխափան ավտոմատացում: Ներքին ռոբոտացված համակարգ՝ նմուշային տարաները sample hotel-ից դեպի կենտրոնական աշխատանքային գոտի տեղափոխելու համար։ - Sample ID Reader: Շտրիխկոդ ընթերցող համակարգի առկայություն կամ ավելացման հնարավորություն՝ սրվակի նմուշի ID-ի և հերթականության (sequence) համապատասխանությունն ապահովելու համար։ - Լվացման գործառույթ (Multiwash): Ներարկման ասեղի արտաքին մասի լվացում նվազագույնը 3 տարբեր լուծիչներով և նստատեղի հետադարձ լվացման (seat backflush) գործառույթ՝ carryover-ը նվազեցնելով մինչև < 0.0009 % (9 ppm)։ - Նմուշների թերմոստատավորում: Բարձր արդյունավետությամբ կոմպրեսորային թերմոստատավորման համակարգ (օգտագործողի կողմից ավելացման/արդիականացման հնարավորությամբ), որն ապահովում է սառեցում և տաքացում առնվազն 4 – 40 °C միջակայքում (օգտագործում է էկոլոգիապես անվտանգ սառնագենտ, օրինակ՝ R600a կամ համարժեք)։ ### 4. Նմուշարկչի տեխնիկական պարամետրեր - Ներարկման միջակայք: - Լռելյայն տիրույթ՝ ներառելով առնվազն 0.001 – 500 μԼ միջակայքը (մինչև 1300 բար ճնշման տակ՝ անալիտիկ գլխիկի օգտագործմամբ)։ - Ընդլայնված տիրույթ՝ մինչև 250 μԼ կամ 1000 μԼ (մինչև 275 բար ճնշման դեպքում) կամ Multidraw ռեժիմի աջակցություն։ - Ներարկման ճշգրտություն: < 0.15 % RSD կամ SD < 10 nL։ - Ներարկման գծայնություն: ≥ 0.9999 (0.1 – 100 μԼ միջակայքում)։ - Նմուշի մածուցիկության միջակայք: Առնվազն 0.2 – 5.0 cP։ - Տարողունակության բաժանում ըստ դարակների (Drawers) կամ համարժեք. - Մակերեսային Well-plates (1H): Առնվազն մինչև 16 դիրքով պլաստիններ (առավելագույնը մինչև 6144 նմուշ)։ - Խորը Well-plates / Սրվակներ (2H/3H): Աջակցում է խորը well-plate-ների, Eppendorf տիպի տարաների, ինչպես նաև 1 մլ, 2 մլ և մինչև 6 մլ սրվակների տեղադրմանը։ - Ներարկման ցիկլի ժամանակ: < 10 վրկ (ստանդարտ պայմաններում՝ 1 μԼ ներարկման ծավալի, 100 μԼ/րոպե քաշման և 400 μԼ/րոպե արտամղման արագությունների դեպքում)։ - Սրվակների (Vials) համատեղելիություն: Համակարգը պետք է ապահովի աշխատանք 100 մկլ, 1 մլ և 2 մլ հերմետիկ կափարիչներով սրվակների հետ (պոլիպրոպիլենային, ապակյա կամ համարժեք նյութերից)։ ### 5. Մազանոթային կասեթ (Column Compartment / Thermostat) - Սառեցում/Հովացում: Բարձր արագությամբ օդային հովացուցիչ՝ Պելտիեի (Peltier) տարրով կամ համարժեք արդյունավետ տեխնոլոգիայով։ - Ջերմաստիճանային տիրույթ: Շրջակա միջավայրից առնվազն 10 °C ցածր ջերմաստիճանից մինչև նվազագույնը 60 °C (կասետի նվազագույն հնարավոր ջերմաստիճանը պետք է լինի ոչ ավել, քան 10 °C)։ - Մազանոթի ընդհանուր երկարություն: Համատեղելի է նվազագույնը 31 սմ երկարությամբ մազանոթների հետ։ - Մազանոթների համատեղելիություն: Ապահովում է համատեղելիություն 365 մկմ արտաքին տրամագծով (o.d.) կամ համարժեք ստանդարտի մազանոթների հետ։ ### 6. Դիոդային Մատրիցային Դետեկտոր (DAD / UV-Vis) - Տիպը: Իրական ժամանակում աշխատող, նվազագույնը 1024-էլեմենտանոց ֆոտոդիոդային մատրիցային դետեկտոր (ներառելով առնվազն 190–650 նմ տիրույթը, ընդլայնման հնարավորությամբ մինչև 950 նմ)։ - Լույսի աղբյուր: Դեյտերիումի և վոլֆրամի լամպեր (կամ համարժեք բարձր պայծառության լամպեր)։ - Ալիքի երկարության ճշգրտություն: ± 1 նմ, ինքնակարգավորման և ստուգման ֆունկցիաներով (դեյտերիումի գծերով, հոլմիումի օքսիդի ֆիլտրով կամ համարժեք մեթոդով)։ - Ազդանշաններ: Միաժամանակ առնվազն 8 ազդանշանի (սիգնալի) գրանցում և լիարժեք սպեկտրալ տվյալների ստացման հնարավորություն քրոմատոգրաֆիկ ծրագրային ապահովման միջոցով։ - Տվյալների հաճախություն: Նվազագույնը մինչև 120 Հց։ - Աղմուկ և դրեյֆ: - Կարճաժամկետ սիգնալի աղմուկ (ASTM)՝ < ± 0.7·10⁻⁵ AU (254 և 750 նմ-ում)։ - Դրեյֆ՝ < 0.9·10⁻³ AU/ժ (254 նմ և 750 նմ-ում)։ - Գծային կլանման տիրույթ: Առնվազն 2 AU (5 %)՝ 273 նմ-ում կամ ընդհանուր գծայնությունը՝ 1 × 10^4։ - Ճեղքի լայնություն (Slit width): Ընտրովի/ծրագրավորվող՝ ներառելով 1, 2, 4, 8, 16 նմ արժեքները։ - Զգայունություն: 1 մկՄ 4-հիդրոքսի-ացետոֆենոն կամ համարժեք ստանդարտ (ազդանշան/աղմուկ հարաբերակցությունը՝ նվազագույնը >6)։ Գծի հիմնական աղմուկը (Baseline noise)՝ ոչ ավել, քան 50 մկ AU։ ### 7. Ֆլուորեսցենտային Դետեկտոր (FLD) — Լրացուցիչ/Ընտրովի - Տիպը: Ծրագրավորվող մեկ կամ բազմակի ալիքի երկարությամբ (գրգռում և արտանետում) աշխատող ֆլուորեսցենտային դետեկտոր։ - Լույսի աղբյուր: Քսենոնային փայլատակող (Xenon flash) լամպ կամ համարժեք (աշխատանքային ժամանակը՝ նվազագույնը 4000 ժամ)։ - Մոնոխրոմատորներ (Գրգռման և Արտանետման): Տիրույթը՝ ներառելով առնվազն 200 – 1200 նմ միջակայքը, ֆիքսված կամ փոփոխական լայնությունը՝ մոտ 20 նմ։ - Զգայունություն (Raman H2O): - > 500 (աղմուկի հղումը չափված սիգնալի վրա)։ - > 3000 (աղմուկի հղումը չափված մութ արժեքի վրա) (Ex = 350 նմ, Em = 397 նմ պայմաններում)։ - Ալիքի երկարության ճշգրտություն: Կրկնելիություն՝ ± 0.2 նմ, ճշգրտություն՝ ± 3 նմ։ - Հոսքային բջիջ: Ստանդարտ կենսահամատեղելի բջիջ՝ նվազագույնը 8 µԼ ծավալով և առնվազն 20 բար (2 ՄՊա) ճնշման դիմացկունությամբ։ Vanquish Charged Aerosol Detector - H (VH-D20-A) Աշխատանքային ռեժիմ: լիցքավորված աէրոզոլի դետեկցիա։ Աերոզոլային փոշիացում: FocusJet համակենտրոն հոսքի կառուցվածք։ Շարժական փուլի հոսքի արագություն: 0.01–2.0 մլ/րոպե։ Գոլորշիացման ջերմաստիճան: կարգավորվող միջակայք՝ շրջակա +5-ից մինչև +100 °C։ Տվյալների առավելագույն գրանցման հաճախականություն: 200 Հց Դինամիկ տիրույթ: մինչև 4 կարգ մեծություն։ Ֆիլտրի ժամանակային հաստատունը: 4-րդ կարգի ցածր անցման թվային Բեսելի ֆիլտր ՝ կամ/կամ; 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 3.6, 5.0, 10.0 վրկ (ըստ պատվիրատուի ընտրության)։ Իներտ գազի մատակարարում: Ազոտ (պահանջվում է) կամ սեղմված օդ։ Մուտքային ճնշում՝ 482–551 կՊա (4.8–5.5 բար, 70–80 psi)։ Գազի ծախս՝ սովորաբար ≤4 լ/րոպե։ Ներքին գազի ճնշում՝ էլեկտրոնային կարգավորման համակարգ։ GLP հնարավորություններ: Կանխատեսվող գործառույթներ՝ գազի ֆիլտրի փոխարինման միջակայք, սպասարկման ժամանակացույց, համակարգի պարամետրեր՝ գրանցվում են Thermo Scientific™ Chromeleon™ CDS համակարգում։ Համակարգչի միացում: USB 2.0, 3 պորտանի HUB՝ Vanquish մոդուլների միացման համար։ Անալոգային ելք: 0–1 Վ DC, ամբողջական սանդղակ՝ 1 pA–500 pA (1-2-5 հաջորդականությամբ, օպցիոնալ)։ Անվտանգության գործառույթներ: միացման ժամանակ ինքնաստուգում, մուտքային գազի բարձր ճնշման պաշտպանություն, գոլորշիացման բարձր ջերմաստիճանի վերահսկում, պոմպի հոսքի անջատում, արտահոսքի հայտնաբերում և անվտանգ մշակում։ Հեղուկի հետ շփվող նյութեր: չժանգոտվող պողպատ (տեսակը 316), Nitronic® 60, PEEK™, Simriz®, հալեցված սիլիցիում։ Նորմալ փուլի հետ համատեղելիություն: պետք է լինի, առանց սարքավորման փոփոխության։ Էլեկտրամատակարարում: 240 Վ AC, 50/60 Հց, առավելագույնը 150 Վտ / 255 ՎԱ։ Սարքի օգտագործման համար արտաքին միջավայրի պարտադիր պայմաններ: Աշխատանքային՝ 5–35 °C, 20–80% խոնավություն (առանց կոնդենսացիայի), մինչև 2000 մ։ Պահեստավորման՝ −20-ից 45 °C, առավելագույնը 60% խոնավություն։ ### 8. Աշտարակների Թերմոստատ (Column Identifier / Heater) - Աշխատանքի սկզբունք: Թերմոստատավորվող աշտարակային բաժին՝ կրկնակի, անկախ Պելտիե տարրերով կամ համարժեք համակարգով։ Ներառում է լուծիչի նախնական տաքացման և ստատիկ օդի ռեժիմներ՝ UHPLC պայմաններում քրոմատոգրաֆիկ գոտիների լայնացումը նվազեցնելու համար։ - Ջերմաստիճանային տիրույթ: Շրջակա միջավայրից առնվազն 10 °C ցածր (նվազագույն սահմանը՝ ոչ ավել, քան 4 °C) մինչև նվազագույնը 85 °C։ - Ջերմաստիճանի կայունություն և ճշգրտություն: Կայունությունը՝ ± 0.1 °C, ճշգրտությունը՝ ± 0.5 °C։ - Տարողունակություն: Տեղավորում է մինչև 300 մմ երկարությամբ առնվազն 4 աշտարակ։ Առկա է (կամ հնարավոր է ինտեգրել) 4-աշտարակ ընտրիչ փական (column selection valve)՝ առանց վերամիացման աշտարակները փոխելու համար։ ### 9. Անվտանգություն, Ախտորոշում և Ֆիզիկական Բնութագրեր - Անվտանգության համակարգեր: Հոսանքի արտահոսքի հայտնաբերում, հեղուկի արտահոսքի (leak) սենսոր, դռան/կափարիչի անվտանգության սենսորներ (բարձր լարման ավտոմատ անջատմամբ), սրվակի առկայության սենսոր։ Ինտեգրված RFID կամ համարժեք պիտակներ՝ լամպերի և սպառվող նյութերի վաղ ազդարարման (EMF) և ախտորոշման համար ։ - Կապի ինտերֆեյսներ: LAN, CAN, RS232, հեռակա կառավարում (Remote), անալոգային մուտք/ելք։ - Էլեկտրասնուցում: 100-240 Վ (±10%), 50-60 Հց, առավելագույն էներգասպառումը՝ ոչ ավել, քան 300 Վտ։ - Գաբարիտներ (կոմպակտություն): Մոդուլների ընդհանուր չափսերը և քաշը պետք է համապատասխանեն սեղանադիր լաբորատոր համակարգերի ստանդարտներին (մոտավոր չափսեր՝ լայնություն՝ ~35 սմ, բարձրություն՝ ~59 սմ, խորություն՝ ~51 սմ, մեկ մոդուլի քաշը՝ ~35 կգ սահմաններում)։ Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրումը, մեկնարկը` IQ, OQ. Աշխատակազմի ուսուցումը տեղում պետք է իրականացվեն արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից, օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ ռուսերեն, սարքավորումը պետք է լինի նոր` չօգտագործված, առնվազն 2026թ արտադրության։ Մատակարարը պարտավոր է ապահովել սարքավորման տողադրման, մեկնարկի, որակավորման և ուսուցման համար բոլոր նյութերն ու պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեություն ապահովելու համար։ Երաշխիքը ոչ պակաս, քան 12 ամիս։ |
| Դիոդային կաղապարով (DAD) և Ֆլուորեսցենտային (FLD) դետեկտորներով Բարձր արդյունավետության հեղուկային քրոմատոգրաֆ (HPLC/UHPLC) | #### Դիոդային կաղապարով (DAD) և Ֆլուորեսցենտային (FLD) դետեկտորներով Բարձր արդյունավետության հեղուկային քրոմատոգրաֆ (HPLC/UHPLC) #### 1. Քրոմատոգրաֆիկ մղիչ (Պոմպ / Pump) - Հոսքի արագության տիրույթ․ Կարգավորվող հոսքի արագությունը պետք է լինի առնվազն 0.001 – 10 մլ/րոպե տիրույթում՝ առավելագույնը 0.001 մլ/րոպե կարգավորման քայլով: - Հոսքի ճշգրտություն (Precision)․ Պահման ժամանակի (retention time) վրա հիմնված հոսքի ճշգրտությունը հաստատուն ջերմաստիճանի պայմաններում պետք է կազմի ≤ 0.07 % RSD կամ ≤ 0.02 րոպե SD (կախված նրանից, թե որ արժեքն է ավելի մեծ): - Հոսքի ճշտություն (Accuracy)․ Պետք է լինի ± 1% կամ 10 µԼ/րոպե սահմաններում (որը մեծ է)՝ 10 ՄՊա (100 բար, 1450 psi) ճնշմամբ գազազերծված ջրի ($H_2O$) մղման դեպքում: - Ճնշման աշխատանքային տիրույթ․ - Նվազագույնը մինչև 130 ՄՊա (1300 բար, 18855 psi)՝ մինչև 5 մլ/րոպե հոսքի արագության դեպքում: - Նվազագույնը մինչև 20 ՄՊա (200 բար, 2901 psi)՝ մինչև 10 մլ/րոպե հոսքի արագության դեպքում: - Ճնշման տատանումներ (Pulsation)․ 1 մլ/րոպե իզոպրոպանոլի հոսքի և > 1 ՄՊա (10 բար, 145 psi) ճնշման դեպքում տատանումների ամպլիտուդան պետք է լինի < 2% (տիպային արժեքը՝ < 1.3%) կամ < 0.3 ՄՊա (3 բար, 44 psi)՝ կախված նրանից, թե որն է մեծ: - Սեղմելիության փոխհատուցում․ Պետք է ունենա օգտվողի կողմից ընտրվող սեղմելիության փոխհատուցման հնարավորություն՝ շարժական փուլի (mobile phase) տեսակից կախված: - pH աշխատանքային տիրույթ․ Առնվազն 1.0 – 12.5 միջակայքում: - Գրադիենտի ձևավորում․ Ցածր ճնշման քառաբաղադրիչ (quaternary) խառնման և գրադիենտի ձևավորման հնարավորություն՝ բարձր արագությամբ գործող համամասնության փականի միջոցով: - Ուշացման ծավալ (Delay volume)․ 600 – 900 µԼ սահմաններում՝ կախված հակադարձ ճնշումից (չափված ջրով, 1 մլ/րոպե հոսքի պայմաններում)։ #### 2. Ավտոսեմփլեր (Ավտոմատ ներարկիչ / Autosampler) - Ներարկման ծավալի տիրույթ․ - 0.1 – 100 µԼ՝ 0.1 µԼ քայլով (մինչև 60 ՄՊա ճնշման դեպքում), և 0.1 – 900 µԼ՝ 0.1 µԼ քայլով (մինչև 40 ՄՊա ճնշման դեպքում՝ 900 µԼ անալիտիկ գլխիկով): - Բազմակի ներծծման ռեժիմով (multiple draw) ներարկման ծավալը պետք է հնարավոր լինի ընդլայնել մինչև 1800 µԼ: - Ներարկման ճշգրտություն (Precision)․ Ըստ գագաթների մակերեսների (peak areas)՝ չափված կոֆեինով. - < 1 % RSD՝ 1 – 5 µԼ ներարկման ծավալի դեպքում: - < 0.25 % RSD՝ 5 – 100 µԼ ներարկման ծավալի դեպքում: - Ներարկման գծայնություն (Linearity)․ Դետերմինացիայի գործակիցը պետք է լինի $R^2 > 0.9999$: - Ներարկման ճշտություն (Accuracy)․ < ± 1%: - Նմուշների տարողունակություն․ Ավտոսեմփլերը պետք է տեղավորի նվազագույնը 132 սրվակ (vial) x 2 մլ (երկու ստանդարտ սկուտեղով)՝ ընտրովի 100 x 2 մլ կամ 36 x 6 մլ սկուտեղների կիրառման հնարավորությամբ: - Մնացորդային աղտոտում (Carryover)․ < 0.004 % (40 ppm)՝ ասեղի արտաքին լվացման (needle wash) ֆունկցիայի կիրառմամբ (նմուշ՝ քլորհեքսիդին): - Ներարկման ցիկլի ժամանակը․ Առավելագույնը 18 վրկ՝ 200 µԼ/րոպե ներծծման/արտամղման արագության և 1 µԼ ներարկման ծավալի դեպքում: - Նմուշի նվազագույն ծավալ․ Հնարավորություն ունենա ներարկել 1 µԼ նմուշ՝ միկրոսրվակում առկա ընդամենը 5 µԼ (100 µԼ սրվակ) կամ 10 µԼ (300 µԼ սրվակ) ընդհանուր ծավալից: - Ասեղի անվտանգություն․ Ասեղի բարձրության ավտոմատ կամ ծրագրային կարգավորում՝ սրվակի հատակին դիպչելը բացառելու համար (լռելյայն դիրքը՝ հատակից 2 մմ բարձր): - Աշխատանքային մածուցիկություն․ Ապահովի 0.2 – 5.0 cP մածուցիկությամբ նմուշների ներարկում: #### 3. Դիոդային կաղապարով դետեկտոր (DAD) - Հայտնաբերման համակարգ․ Առնվազն 1024-էլեմենտանոց ֆոտոդիոդային մատրիցա (Photodiode Array): - Լույսի աղբյուրներ․ Դեյտերիումի (D2) և Վոլֆրամի (W) լամպեր՝ ամբողջ սպեկտրալ տիրույթն ապահովելու համար: - Ալիքի երկարության տիրույթ․ Առնվազն 190 – 950 նմ: - Ալիքի երկարության ճշգրտություն․ ± 1 նմ, դեյտերիումի սպեկտրալ գծերով ավտոմատ ինքնակարգավորման (self-calibration) և հոլմիումի օքսիդի ֆիլտրով ստուգման հնարավորությամբ: - Սիգնալներ և հաճախականություն․ Միաժամանակ առնվազն 8 անկախ սիգնալների գրանցում՝ տվյալների հավաքագրման առավելագույն հաճախականությունը՝ նվազագույնը 120 Հց: - Սիգնալի աղմուկ և դրեյֆ (ASTM)․ - Կարճաժամկետ աղմուկը 254 նմ և 750 նմ ալիքի երկարություններում՝ < ± 0.7·10⁻⁵ AU: - Դրեյֆը (Drift)՝ < 0.9·10⁻³ AU/ժ (254 նմ և 750 նմ-ում): - Գծային տիրույթ․ Առնվազն 2 AU (5%)՝ 273 նմ ալիքի երկարության վրա: - Ճեղքի լայնություն (Slit width)․ Ծրագրային փոփոխվող՝ 1, 2, 4, 8, 16 նմ արժեքներով (դիոդի լայնությունը՝ մոտ 1 նմ): - Ծրագրավորվող պարամետրեր․ Ժամանակի ընթացքում ծրագրավորվող ալիքի երկարություն, բևեռականություն, գագաթի լայնություն, լամպի թողունակություն, ավտոմատ զրոյացում (auto-balance), շեմային արժեքներ և սպեկտրների պահպանման տարբեր ռեժիմներ: #### 4. Աշտարակի Թերմոստատ (Column Compartment) - Կառուցվածք և գործողության սկզբունք․ Թերմոստատավորվող սյունակային բաժին՝ կրկնակի, անկախ Պելտիե (Peltier) տարրերով: Ներառի լուծիչի նախնական տաքացման (pre-heating) համակարգ և ստատիկ օդի ռեժիմ՝ UHPLC պայմաններում քրոմատոգրաֆիկ գոտիների լայնացումը կանխելու համար: - Ջերմաստիճանի տիրույթ․ Շրջակա միջավայրից 10 °C-ով ցածր (բայց ոչ բարձր, քան 4 °C) մինչև առնվազն 85 °C: - Կարգավորման ճշգրտություն և կայունություն․ - Կարգավորման քայլը՝ 0.1 °C: - Ջերմաստիճանի կայունությունը՝ ± 0.1 °C, կրկնելիությունը՝ 0.05 °C: - Ջերմաստիճանի ճշգրտությունը՝ ± 0.5 °C (կալիբրացված 40 °C-ում): - Անկախ գոտիներ և տարողունակություն․ Նվազագույնը 2 անկախ ջերմաստիճանային գոտի մեկ սարքում: Տարողունակությունը՝ մինչև 4 սյունակ՝ յուրաքանչյուրը մինչև 300 մմ երկարությամբ: - Փականներ և միացումներ․ Ունենա ինտեգրված 4-սյունակ ընտրիչ փական (column switching valve), որը թույլ է տալիս ծրագրային փոխել սյունակները՝ առանց մազանոթների մեխանիկական վերամիացման: Յուրաքանչյուր սյունակ պետք է հնարավոր լինի օպտիմալացնել անհատական ջերմափոխանակիչներով և արագ միացվող (Quick Connect) կցամասերով: - Տաքացման/Սառեցման արագություն․ - Շրջակա ջերմաստիճանից մինչև 40 °C՝ առավելագույնը 5 րոպեում: - 40 °C-ից մինչև 20 °C՝ առավելագույնը 10 րոպեում: - 25 °C-ից մինչև 85 °C՝ ոչ ավել, քան 25 րոպեում: #### 5. Ֆլուորեսցենտային դետեկտոր (FLD) - Սարքավորման լրակազմում ներառված պետք է լինի բարձր զգայունության ֆլուորեսցենտային դետեկտոր, որը համատեղելի է քրոմատոգրաֆիկ համակարգի հետ և կառավարվում է ընդհանուր ծրագրային ապահովման միջոցով: (Ծանոթագրություն. Քանի որ FLD-ի թվային տվյալները բացակայում էին ձեր տեքստում, այն ներառված է որպես համակարգի պարտադիր բաղադրիչ): #### 6. Ծրագրային ապահովում և Ինտերֆեյս - Կառավարում․ Ամբողջական ավտոմատացված ղեկավարում Windows օպերացիոն համակարգով աշխատող արտաքին համակարգչից՝ USB/LAN միացման միջոցով: - Ինտելեկտուալ ֆունկցիոնալություն․ Ծրագրային ապահովումը պետք է ունենա ինտուիտիվ օգտագործողի միջերես, ավտոմատացված աշխատանքային գործընթացների ստեղծման, կանխատեսող սպասարկման (predictive maintenance) և խնդիրների ախտորոշման/լուծման (troubleshooting) աջակցման ֆունկցիաներ: |
| Նմուշների տաքացման համակարգ | Սարքավորումը պետք է ապահովի աշխատանքային ջերմաստիճանային միջակայք՝ առնվազն 50-ից մինչև 250 °C՝ ոչ ավելի, քան ±3 °C ջերմաստիճանի պահպանման ճշգրտությամբ։ Պետք է նախատեսված լինի ջերմաստիճանի ճշգրտման հնարավորություն՝ առնվազն –10-ից մինչև +10 °C միջակայքում։ Ջեռուցման տարրերի հզորությունը պետք է կազմի առնվազն 165 Վտ (տիպիկ արժեք՝ կախված մատակարարման լարումից)։ Ջեռուցման արագությունը պետք է լինի ոչ պակաս, քան 15 °C/րոպե՝ 80–180 °C միջակայքում՝ 230 Վ լարման դեպքում, ընդ որում այն կարող է կախված լինել ջերմաստիճանից, սնուցման լարումից, նմուշի քանակից և տարայի չափերից։ Սառեցման արագությունը պետք է կազմի առնվազն 9 °C/րոպե՝ 180–80 °C միջակայքում և նույնպես կարող է կախված լինել նշված գործոններից։ Գազային հոսքի համակարգը պետք է ապահովի հոսքի կարգավորում՝ 10-ից մինչև 150 մլ/րոպե միջակայքում՝ նորմալ պայմաններում, կալիբրացմամբ օդի միջոցով ։ Ելքային ջեռուցիչը պետք է ապահովի 16 ±1 Վ լարում և առավելագույնը 0.8 Ա հոսանք։ Խողովակի ջերմաստիճանը պետք է կազմի մոտավորապես 50 °C։ Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրումը, մեկնարկը, աշխատակազմի ուսուցումը տեղում պետք է իրականացվեն արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից, օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն, սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված։ Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար։ Երաշխիքը ոչ պակաս, քան 12 ամիս։ |

** Եթե ընտրված մասնակցի հայտով  ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մակնիշ ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում: Եթե հրավերով չի նախատեսվում մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի՝ ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում, ապա հանվում են «ապրանքային նշանը, մակնիշը և արտադրողի անվանումը » սյունակը::Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:

*** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սյունակում ժամկետի հաշվարկն իրականացվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած:

| ԳՆՈՐԴ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |  | ՎԱՃԱՌՈՂ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |
| --- | --- | --- |

Հավելված N 2

«         »              20  թ. կնքված

“ԴՓԿ-ԲՄԱՊՁԲ-26/02»*    ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 20 թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը |
| 1 | 38591200 | Կենսատեխնոլոգիական դեղամիջոցների որակի վերահսկման/ ստուգման լաբորատոր սարքավորումներ | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |

Սույն գնման ընթացակարգն իրականացվում է համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի պահանջների

| ԳՆՈՐԴ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |  | ՎԱՃԱՌՈՂ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |
| --- | --- | --- |

Հավելված N 3

«         »              20  թ. կնքված

“ԴՓԿ-ԲՄԱՊՁԲ-26/02»*    ծածկագրով պայմանագրի

| Պայմանագրի կողմ ___________________________ ___________________________ գտնվելու վայրը ______________ հհ _________________________ հվհհ _______________________ | Պատվիրատու _____________________________ _____________________________ գտնվելու վայրը _________________ հհ____________________________ հվհհ___________________________ |
| --- | --- |

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ

ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

«      » «              »  20    թ.

Պայմանագրի /այսուհետ` Պայմանագիր/ անվանումը` ____________________________________________________________________________________________

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը` «____» «__________________» 20 թ.

Պայմանագրի համարը`    __________

Պատվիրատուն  և  Պայմանագրի կողմը՝  հիմք  ընդունելով  պայմանագրի  կատարման  վերաբերյալ      «       »      «                      »  20     թ. դուրս գրված N ___   հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը  մատակարարել է հետևյալ ապրանքները՝

| N | Մատակարարված ապրանքների |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | անվանումը | տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը | քանակական ցուցանիշը |  | կատարման ժամկետը |  | Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ | Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/ |
|  |  |  | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի |  |  |

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

| Ապրանքը հանձնեց | Ապրանքը ընդունեց |
| --- | --- |
| ___________________________ ստորագրություն | ___________________________ ստորագրություն |
| ___________________________ ազգանուն, անուն | ___________________________ ազգանուն, անուն |
| Կ.Տ. | Կ.Տ. |

Հավելված 3.1

«         »              20  թ. կնքված

“ԴՓԿ-ԲՄԱՊՁԲ-26/02»*     ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ    N

պայմանագրի արդյունքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ 		        -ի (այսուհետ` Գնորդ) և

Գնորդի անվանումը     				            Վաճառողի անվանումը

(այսուհետ` Վաճառող) միջև 20     թ. 				 -ին կնքված N

պայմանագրի կնքման ամսաթիվը			      պայմանագրի համարը

պայմանագրի շրջանակներում Վաճառողը  20  թ. 			-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Գնորդին հանձնեց ստորև նշված ապրանքները.

| Ապրանքի |  |  |
| --- | --- | --- |
| անվանումը | չափման միավորը | քանակը (փաստացի) |

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

| Հանձնեց | Ընդունեց |
| --- | --- |

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ`

| ___________________________ ազգանուն, անուն | ___________________________ ազգանուն, անուն |
| --- | --- |
| ___________________________ Ստորագրություն | ___________________________ ստորագրություն |

Հավելված N 4

«         »              20  թ. կնքված

ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

հայտնում է, որ .

ֆինանսական գործակալի անվանումը

- -ի և  				-ի միջև «--»         20  թ. կնքված

գնորդի անվանումը                                                   վաճառողի անվանումը

«---ԲՄԱՊՁԲ------/---------» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակում իր և

-ի     միջև  «--»   20  թ-ին կնքվել է «---------------------» ծածկագրով ֆակտորինգի

վաճառողի անվանումը

պայմանագիրը,

- համաձայն է Պայմանագրի 8.12 կետով սահմանված պահանջներին:

___________________________________________ 	                       _____________

ֆինանսական գործակալի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

ստորագրությունը

Կ. Տ. (առկայության դեպքում)

«--»         20  թ.

Եթե գնման գինը չի գերազանցում Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության պետական գնումների համաձայնագրով սահմանված շեմերը, ապա սույն նախադասությունը հայտարարությունից հանվում է:

7 Եթե ընթացակարգը չափաբաժիններով է, ապա առաջին քայլով պետք է Համակարգում «Հայտ» դաշտում նախապես նշել այն չափաբաժինը կամ չափաբաժինները, որոնց համար մասնակիցը հայտ է ներկայացնում, որից հետո նոր միայն լրացնել մնացած դաշտերը, այլապես հայտի փաստաթղթերը չեն բացվի գնահատման ժամանակ: Սույն նախադասությունը հրավերից հանվում է, եթե գնման ընթացակարգը չի կազմակերպվում չափաբաժիններով:

7.1 կետի նախավերջին պարբերությունը հանվում է հրավերից, եթե գնման ընթացակարգը չի կազմակերպվում  օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետի հիման վրա:

Սույն կետը հրավերից հանվում է, եթե գնման ընթացակարգը չի կազմակերպվում չափաբաժիններով:

Եթե ընթացակարգը կազմակերպվում է “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի  2-րդ կետի հիման վրա և գնման հայտով տվյալ ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ապրանքի պլանավորված (կանխատեսվող) գնման ընդհանուր  գինը  գերազանցում է 25 մլն. ՀՀ դրամը, ապա  7.4 կետում « 90 (իննսուն) աշխատանքային օր» բառերը փոխարինվում են «մեկ հարյուր քսան աշխատանքային  օր» բառերով:

Սահմանվում է պատվիրատուի կողմից:

Սույն նախադասությունը հրավերից հանվում է, եթե գնման ընթացակարգը չի կազմակերպվում չափաբաժիններով:

16Համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) մասնակցելու դեպքում հայտում ներառվող` մասնակցի կողմից հաստատվող փաստաթղթերը պետք է հաստատված լինեն կոնսորցիումի բոլոր անդամների կողմից:

Եթե կիրառվում է սույն հրավերի 1-ին մասի 2․4 կետի 2-րդ նախադասությամբ նախատեսված կարգավորումը, ապա << պարտավորվում ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետում, ներկայացնել որակավորման ապահովում.>> բառերը փոխարինվում են <<վերջինս կամ սույն ընթացակարգի շրջանակում վերջինիս կողմից` որպես պաշտոնական ներկայացուցիչ, մատակարարվող ապրանքներն արտադրող կազմակերությունը, հայտերը բացելու օրվա դրությամբ ունի միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների (Fitch, Moodys, Standard & Poor’s ) կողմից շնորհված վարկունակության վարկանիշ առնվազն Հայաստանի Հանրապետությանը շնորհված սուվերեն վարկանիշի չափով:>> բառերով։ Ընդ որում  նշվում է նաև վարկանիշի չափը և վարկունակության վարկանիշ ունեցող կազմակերպության անվանումը։

** - մասնակիցը դիմում հայտարարությունը լրացնելիս նշում է իր իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղումը, եթե այդ մասնակիցը «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքի հիման վրա իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր ներկայացնելու պարտականություն ունեցող իրավաբանական անձ է և հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ սահմանված կարգով պետք է իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում գրանցված լիներ իր իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկությունները,

-  Եթե մասնակիցը «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքի հիման վրա իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր ներկայացնելու պարտականություն ունեցող իրավաբանական անձ չէ, կամ եթե այդպիսի իրավաբանական անձ է սակայն հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ պարտավոր չէր իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում գրանցել իր իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկությունները, ապա դիմում- հայտարարությունը լրացնելիս << տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղումը՝ >> բառերը փոխարինում է <<հայտարարագիր՝ համաձայն  հավելված 1,3-ի>> բառերով,

-եթե մասնակիցը անհատ ձեռնարկատեր  է կամ ֆիզիկական անձ, ապա իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկատվություն չի ներկայացնում:

**եթե մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա տվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարը նշվում է 4-րդ սյունակում։

29 18 Եթե Վաճառողի կողմից գնային առաջարկը ներկայացվել է առանց ԱԱՀ-ի, ապա պայմանագիրը կնքելիս «ներառյալ ԱԱՀ-ն» բառերը հանվում են:

21 Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

23 Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում գործակալության պայմանագիր կնքելու միջոցով:

24 Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով: