## саркер:
Приложение 1.1
предложения
[8 empty] | адрес | период
Р/Р |  |  |  | Единица измерения |  |  |  |  | поставка начнется после финансирования контракта в течение 60 календарных дней с момента подписания соглашения между сторонами, если выбранный участник не согласится начать исполнение контракта в более короткий срок.
номер дозы | транзитный код, предусмотренный планом закупок по классификации CMA (CPV) | Название | техническая спецификация | единица измерения | цена за единицу /драм драм драм/ | общая цена/драм | Общая сумма | адрес | период
1 | 38590000/1 | Шкаф для химической лаборатории | Выдвижной шкаф для химической лаборатории, 1,2 м, для медицинских или химических лабораторий. В комплекте воздуховод (гибкий или жесткий), до вентиляционного отверстия (не более 2 м), вытяжной воздуховод из материалов, устойчивых к кислотам, основаниям и дезинфицирующим средствам, с автоматической заслонкой воздуховода, защитный колпак нулевого давления выхлопных газов. Материал рабочей поверхности выдвижного шкафа с системой излучения УМ, выполненный из материалов, устойчивых к излучению УМ, прочный, огне- и водостойкий, устойчивый к пролитым кислотным основаниям и дезинфицирующим средствам. Электронное управление с сенсорным экраном; Цифровой расходомер воздуха, Лобовое стекло: матовое, безопасное, толщиной не менее 5 мм; Ветровое стекло с автоматическим ползунком вверх/вниз, непроницаемое для УФ-излучения. Вентилятор с центробежным двигателем с регулируемой скоростью. Скорость притока: не менее 0,5 м/с. В рабочую зону шкафа входят: 4 герметичные розетки (евро), 1 водопроводный, 1 воздушный кран и 1 раковина, изготовлены из УФ-стойких, твердых, огне- и водостойких материалов, стойких к разлитым кислотным основаниям и дезинфицирующие средства, Соответствие: CE или другие эквивалентные сертификаты. Внешний размер: ДхВхШ - 1200мм-1300мм х 800мм-900мм, Высота: по условиям производителя, но не более 2400мм Внутри рабочего стола: шкаф двухдверный, герметично закрывающиеся двери, с клапаном, секций шкафа: 4, 2 полки за одной дверью Источник питания: 220 В из высококачественных кислотостойких материалов в соответствии с DIN 5102 или другим эквивалентным стандартом; Наличие крана и заводского источника света и электрических розеток в соответствии с международными стандартами - EN 14175 или эквивалентным, Калибровка скорости в соответствии с - EN 14175 или эквивалентным, Огнестойкость 90 минут, в соответствии с EN 14470-1 или эквивалентным стандартом Цвет : серый (обсудите с заказчиком возможные варианты) • Заранее оцените место установки и укажите стоимость всех необходимых предварительных работ, связанных с установкой. • Включены монтаж, монтаж воздуховодов, подключение к воздуховоду, подключение к водопроводу, подключение к канализации, пуско-наладка, обучение работе с устройством.Гарантия: не менее 2 лет, послегарантийное обслуживание: не менее 3 года. | шт |  |  | 1 | РА, Котайкский марз, с. Абовян, ул. Арзну. 10:00 | поставка начнется после финансирования контракта в течение 90 календарных дней с даты подписания соглашения между сторонами, если выбранный участник не согласится начать исполнение контракта в более короткий срок.
2 | 38590000/2 | Химический лабораторный шкаф | Лабораторный шкаф для хранения химических реагентов Габаритные размеры: Д х В х Ш (мм) Д(440-450) х В(850-900) х Высота по условиям производителя, но не более 2 м с системой отвода газов, подключением к воздуховоду, в комплекте до точки присоединения наружного воздуховода или воздуховодов над крышей, (не более 5 м) Вытяжной газоход с материалами, устойчивыми к кислотно-основным и дезинфицирующим средствам, автоматический/механический клапан воздуховода, защитный кожух нулевого давления выхлопных газов Кабинетные работы материал поверхности из твердого материала, огне- и водостойкий, устойчивый к разливу кислотных оснований и дезинфицирующих средств; 5 полок, грузоподъемность 45-50 кг, листовая сталь с порошковым покрытием или кислотостойкая нержавеющая сталь, легко чистится, 1 полка с перфорацией, грузоподъемность 45-50 кг, листовая сталь с порошковым покрытием или кислотостойкая нержавеющая сталь , легко моется 1 нижний сборный контейнер емкостью не менее 10 литров, листовая сталь с порошковым покрытием или кислотостойкая нержавеющая сталь, легко моется Цвет: серый/желтый (обсудите с заказчиком, доступны ли другие цвета), наличие соответствующих предупреждающие этикетки • Предварительно оцените место установки и включите стоимость всех необходимых предварительных работ, связанных с установкой. • Включает монтаж, монтаж воздуховодов и/или подключение к воздуховоду, ввод в эксплуатацию, обучение работе с устройством; Гарантийное обслуживание не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию. Поставка: г. Абовян, Министерство здравоохранения РА "Национальный центр пульмонологии" Некоммерческая организация | шт |  |  | 1
Товар должен быть новым, неиспользованным. Обязательное наличие указанных сертификатов качества и безопасности.
|  | ПОКУПАТЕЛЬ: |  | ПРОДАВЕЦ