ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին
Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2022 թվականի նոյեմբերի 25-ի  որոշմամբ և հրապարակվում է
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը՝  «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-35/22»        
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար  մետաղների քիմիական անալիզատորի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված 
«ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-35/22» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 
24.11.2022թ ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 25.11.2022թ  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1  հրավերով նշված ARC-MET 8000 սարքի վերաբերյալ, քանի որ այն հանված է արտադրությունից և BELEE COMPACT PORT սարքի վերաբերյալ, քանի որ BELEE COMPACT PORT սարքի տեխնիկական  բնութագիրը չի համապատասխանում հրավերում նշված տեխնիկական  բնութագրին, մասնավորապես

     1. BELEE COMPACT PORT սարքը չունի ներկառուցված TouchScreen դիսփլեյ ունեցող տվիչ և ընդհանրապես չունի ներկառուցված դիսփլեյ ունեցող տվիչ, 

2. BELEE COMPACT PORT սարքի քաշը ավել է 15 կգ-ից,
3. Ալիքի երկարության տիրույթը 190-410 նանոմետր է իսկ հրավերում նշված է 185-420,
4.BELEE COMPACT PORT սարքը աշխատում է միայն էլ. ցանցից և չունի ավտոնոմ աշխատելու հնարավորություն և մարտկոց:

 Խնդրում է նաև տրամադրել մետաղների քիմիական անալիզատորի տեխնիկական բնութագրի և լրակազմի մասին ավելի մանրամասն տեղեկություն, 

1. արդյոք սարքը պետք է ունենա ավտոնոմ աշխատելու հնարավորություն և դրա համար անհրաժեշտ մարտկոց և մարտկոցի լիցքավորիչ, 

2. բացի հրավերում նշված ներկառուցված TouchScreen դիսփլեյ ունեցող  UV-Touch տվիչից արդյոք անհրաժեշտ է այլ տվիչ օրինակ Spark տվիչ «կայծ» ռեժիմում աշխատանքի համար

Պարզաբանում N 1 – Գնահատող հանձնաժողովը կրկին վերանայեց հրավերում ներառված գնման առարկայի տեխնիկական բնութագիրը և որոշեց հրավերի տեքստում կատարել փոփոխություններ ավելացնելով հետևյալը –

Քանի որ BELEE COMPACT PORT սարքը չի բավարարում ՀԱԷԿ-ի ներկայացրած  պահանջներին (քաշի, ալիքի երկարության տիրույթի, ինչպես նաև չունի ավտոնոմ աշխատելու հնարավորություն և մարտկոց) բացառում ենք այն ձեռք բերել:

1. Սարքը պետք է ունենա ավտոնոմ աշխատելու հնարավորություն և դրա համար անհրաժեշտ մարտկոց և մարտկոցի լիցքավորիչ:

2. Բացի տեխնիկական բնութագրում նշված ներկառուցված Touch Screen դիսփլեյ ունեցող UV Touch տվիչից անհրաժեշտ է Spark և ARC տվիչներ «կայծ» և «բռնկում» ռեժիմներում աշխատելու համար:

3. Անալիզատորը մարտկոցի հետ միասին չպետք է գերազանցի 15կգ-ը:

4. Ծրագրային ապահովումը պետք է լինի WASLAB ռուսերեն լեզվով: Ծրագրում պետք է ներառված լինի տեղեկատու (марочник) ինչպես արտասահմանյան, այնպես էլ ռուսական մակնիշի մետաղների վերաբերյալ: 

5. Հնարավորություն ունենա կառուցելու գրաֆիկական պատկերներ ստանդարտ և էտալոնային նմուշների փորձարկման ընթացքում: 

6. Ներկրողի կողմից ապահովել համապատասխան մասնագետի ներկայությունը` սարքը փորձարկելու,  ՀԱԷԿ-ի համապատասխան մասնագետներին ուսուցանելու և տրամադրելու ինքնուրույն աշխատելու հավաստագիր (սերտիֆիկատ) (2-3 օրերի ընթացքում):

7. Սարքը, ինչպես նաև ստանդարտ և էտալոնային նմուշները, պետք է ունենան հավաստագիր և գրանցված լինեն պետական ռեեստրում (ՌԴ, Եվրոմիություն և այլն):

8. Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում սարքի ի հայտ եկած թերությունների սպասարկումը կատարում է ներկրողը:

9. Ներկրողը պարտավոր է ներկայացնել ժամանակակից, արտադրությունից դուրս չեկած, վերը նշված բնութագրերին համապատասխանող սարքավորում:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել  «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-35/22»
 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար
Շողիկ Ղազարյանին:

Հեռախոս  010-20-04-91
Էլ. փոստ   Shoghik.Ghazaryan@anpp.am
Պատվիրատու   «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
«ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-35/22» ծածկագրով գնման 
ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով
PAGE  

