Հավելված N1

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2017 թվականի Դեկտեմբերի 4-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 27-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2018/10

ՀՀ առողջապահության նախարարության  կարիքների համար բժշկական նշանակության

պատվիրատուի անվանումը					                                         գնման առարկայի անվանումը

ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2018/10 ծածկագրով գնման

ընթացակարգի ծածկագիրը

ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ

հարցադրման ստացման տարեթիվը և ամսաթիվը

01.12.2017թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 	04.12.2017թ.	  տրամադրված

պարզաբանման տրամադրման տարեթիվը և ամսաթիվը

պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1. Հարգելի գնահատող հանձնաժողով,

Մրցույթի երկրորդ չափաբաժնի համար պահանջվող տեխնիկակական բնութագիրը հետևյալն է`

Իմունաքրոմատոգրաֆիկ արագ թեստ-հավաքածու: Նախատեսված է ամբողջական արյան մեջ, արյան շիճուկում և պլազմայում ՄԻԱՎ 1-ի և ՄԻԱՎ 2-ի հակամարմինների հայտնաբերման համար: Թեստի տեսակը կասետային կամ երիզային: Հավաքածուն պետք է պարունակի նոսրացնող բուֆեր:

Զգայնությունը` 100 տոկոս, սպեցիֆիկությունը նվազագույնը` 99,6 տոկոս: Արդյունքների վերծանման ժամանակահատվածը` 5-20 րոպե: Պահպանման ջերմաստիճանը` 2-30°C:

Թեստ-հավաքածուն պետք է ընդգրկված լինի ԱՀԿ-ի կողմից նախաորակավորված թեստերի ցանկում (WHO list of prequalified in vitro diagnostic products):

ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն:

Պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 12 ամիս: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75 տոկոս -ի առկայություն մատակարարման պահին

Մեր ընկերությունը` պատրաստ է մատակարարել պահանջվող տեխնիկակական բնութագրին համապատասխան բարձրորակ արագ թեստ-հավաքածու, որի տեխնիկակական բնութագիրը որոշ չափորոշիչներով գերազանցում է մրցույթով պահանջվողը:

HIV Ag/Ab 4th Gen. Rapid Test S/P/WB  Combo Rapid test-Cassette (Serum/Plasma/Whole Blood)

Թեստի տեսակը՝ կասետային (Cassette)

Հետազոտության համար անհրաժեշտ ժամանակը՝ առավելագույնը 15 րոպե

Զգայունությունը՝ 100.0 տոկոս

Սպեցիֆիկությունը՝ նվազագույնը 100.0 տոկոս

Overall agreement: 100.0 տոկոս

ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն

Միակ տարբերությունը այն է, որ մեր առաջարկած թեստ հավաքածուն  ընդգրկված  չէ  ԱՀԿ-ի կողմից նախաորակավորված թեստերի ցանկում:

Խնդրում ենք պարզաբանել մեր մասնակցության դեպքում կդիտվի արդյոք մեր առաջարկը որպես համարժեք առաջարկ և կընդունվի հանձնաժողովի կողմից:

Պարզաբանում N 1. Հաշվի առնելով, որ ՀՀ-ում ներմուծվող թեստերը չեն ենթարկվում փորձաքննության, թեստերի նկատմամբ առաջադրվել է հետևյալ պահանջը՝ թեստ-հավաքածուն պետք է ընդգրկված լինի ԱՀԿ-ի կողմից նախաորակավորված թեստերի ցանկում (WHO list of prequalified in vitro diagnostic products), ինչը թեստ-հավաքածուի որակի ապահովման երաշխիք է: Նշված պայմանը փոփոխության ենթակա չէ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2018/10 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Հասմիկ Մնացականյանին:

Հեռախոս (+374 60) 80-80-03/1703

Էլ. փոստ hmnatsakanyan@moh.am