Հավելված 7

ՀՀ ֆինանսների նախարարի  << 02 >>   օգոստոսի   2013թ.

թիվ  667-Ա հրամանի

Օրինակելի ձև

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՍԱՐՔԵՐԻ և ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2023 թվականի սեպտեմբերի 12-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՍԱՐՔԵՐԻ և ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՓԱԲ-ԲՄԱՊՁԲ-23/01

Պատվիրատուն` ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք. Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 24 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՓԱԲ-ԲՄԱՊՁԲ-23/01 ծածկագրով հայտարարված հատուկ մասնագիտական սարքերի և նյութերի ձեռքբերման ընթացակարգի հրավերի փոփոխության պատճառը (ները) և փոփոխության (ունների) համառոտ նկարագրությունը։

Փոփոխության պատճառ 1։ 		Պատասխանատու ստորաբաժանման՝ հայտը նախագծած ներկայացուցչի զեկուցագիր։

Փոփոխության նկարագրություն։ 	Չափաբաժին 1-ի տեխնիկական բնութագրերը սահմանվել են հետևյալ կերպ.

| № | Պարամետրերը | Մրցույթի պահանջները |
| --- | --- | --- |
| 1.Պոմպ, 2 հատ. բարձր ճնշման հարիչով |  |  |
|  | Պոմպի տեսակը | Զուգահեռ երկակի մխոցային |
|  | Հոսքի կարգավորման միջակայք | Ոչ նեղ քան 0,001 մլ/րոպեից մինչև 2,000 մլ/րոպե |
|  | Հոսքի կարգավորման քայլք | Ոչ ավելի, քան 0,001 մլ/րոպե |
|  | Առավելագույն աշխատանքային ճնշում | Ոչ պակաս, քան 100 ՄՊա |
|  | Մեկ պոմպի համար լուծիչների գծերի քանակը | Ոչ պակաս երկուսից |
|  | Հարիչի ծավալ | Ոչ ավելին, քան 35 մկլ |
| 2. Պոմպի մխոցների ավտոմատ լվացում, 2 հատ |  |  |
| 3. Խցիկ լուծիչների համար |  |  |
| 4. Ավտոներարկիչ /ավտոինժեկտոր/ հովացման ագրեգատով /բլոկով/ |  |  |
|  | Առավելագույն աշխատանքային ճնշում | Ոչ պակաս, քան 100 ՄՊա |
|  | Նմուշների քանակը, որոնք կարող են տեղադրվել ավտոմատ ներարկիչում | Ոչ պակաս, քան 96 (1,2 մլ կամ 1,5 մլ սրվակներ) |
|  | Խաչաձեւ աղտոտում | Ոչ ավելի, քան 0,002% |
|  | Ավտոներարկիչի հովացման ագրեգատի /բլոկի/ ջերմաստիճանային միջակայք | Ոչ նեղ, քան от 40С-ից մինչև 400С |
| 5. Գազազերծող |  |  |
|  | Գազազերծման տեսակը | Մեմբրանային կամ համարժեք |
| 6. Մասս- դետեկտոր տեղադրման հավաքածուով |  |  |
|  | Մասս-դետեկտորի տեսակը | Եռակի քառաբևեռ/ կվադրուպոլ/ մասս-դետեկտոր |
|  | Իոնիզացման ռեժիմ | Էլեկտրոսպրեյ (ESI) |
|  | Զանգվածային միջակայք | Ոչ նեղ, քան 5-ից մինչև 2000 զ.ա.մ. /զանգվածի ատոմային միավոր/ |
|  | Սկանավորման արագություն | Ոչ պակաս, քան 15000 զ.ա.մ. վրկ-1 |
|  | Բևեռայնության փոխարկման ժամանակը | Ոչ ավելին, քան 25 միլիվրկ |
|  | Զգայունություն | Ոչ պակաս, քան. ESI, իոնացման դրական ռեժիմ. 1 pg ռեզերպին, S/N>500,000:1 (RMS) ESI իոնացման բացասական ռեժիմ. 1 pg քլորամֆենիկոլ, S/N> 500,000:1 (RMS) |
|  | հոսքերի ավտոմատ փոխարկման փական (անալիտիկ գիծ - արտահոսք) | Պարտադիր առկայություն |
| 7. Աշտարակների թերմոստատ |  |  |
|  | Ջերմաստիճանի հսկման միջակայք | Ոչ պակաս, քան սենյակային ջերմաստիճանից 100С-ից ցածր մինչև 900С |
|  | Ջերմաստիճանի հսկողության ճշգրտություն | Ոչ ավելին, քան +/- 0,1оС |
|  | Աշտարակների քանակը, որոնք կարող են միաժամանակ տեղադրվել թերմոստատում | Ոչ պակաս 2-ից |
|  | աշտարակների ավտոմատ փոխարկման ներկառուցված փական | առնվազն 2-ի պարտադիր առկայություն |
| 8. Ծրագրային ապահովում և համակարգիչ |  |  |
|  | Սարքի կառավարման և արդյունքների մշակման ծրագրային ապահովում | Լիցենզավորված ծրագրային ապահովում՝ մշակված սարքը արտադրող ֆիրմայի կողմից |
|  | Համակարգիչ, որը պետք է լինի համատեղելի սարքի հետ | Մայրական սալիկ – առնվազն H610 Chipset, Պրոցեսսոր - առնվազն Intel Core i5 12400F (18Mb Cache; up to 4,40Ghz), Օպերատիվ Հիշողություն - առնվազն 16GB DDR4 3200Mhz, SSD Կուտակիչ - առնվազն 1Tb m. 2 nvme, Տեսաքարտ - առնվազն Nvidia GeForce GTX 1650 4Gb, Սնուցման սարք - առնվազն 600W ATX, Մոնիտոր - մուտքեր - 2xHDMI/1xDPort Արձագանքման ժամանակը (մվ) – առավելագույնը 1ms, Էկրանի չափս - 23.8”-25”, Էկրանի տեսակ - առնվազն VA, Կետայնություն - առնվազն 1920x1080, Հաճախականություն (Hz) - առնվազն 165Hz, Տեսադաշտի անկյունը (աստիճան) - 178/178, Օպտիկական մկնիկ - /լարային / USB / առնվազն 1000 dpi / առնվազն 2 կոճակ և անիվ, մալուխի երկարությունը' առնվազն 1,5մ, Ստեղնաշար - ապրանքանիշը - Logitech, կամ համարժեք Rapoo, Asus, Acer: տեսակը - լարային: ստեղնաշարի ստեղների նվազագույն քանակը – 112, գույնը – մուգ՝ համակարգչի իրանին համահունչ: Համապատասխան տպիչի առկայություն Տպիչ սարք` գունավոր, թանաքային: Թանաքի տիպը` պիգմենտային, տպագրություն, A4, առաջին էջի ելքը առավելագույնը 10 վրկ., երկկողմանի տպագրություն, տպելու արագույթունը առավելագույնը գունավոր (normal) 18 ppm, սև-սպիտակ (normal) 22 ppm, կետայնություն (resolution) առնվազն 2400x1200 գունավոր տպագրության համար: Միացումները` WiFi, USB առկա, թղթի մուտքի պահարան` առնվազն մինչև 250 էջ, կոմպլեկտում 4 գույն թանաք: |
| 9. Թունավոր նյութերի (դատական ​​թունաբանություն) որոշման մեթոդի փաթեթ՝ առնվազն 1200 անալիտների համար |  |  |
| 10. Անալիտիկ աշտարակ՝ նախաշտարակների հավաքածուով և նախաշտարակի ամրակով՝ համաձայն մեթոդի 2 հատ, յուրաքանչյուր աշտարակի համար 2 հատ նախաշտարակներով |  |  |
| 11. 1,2 կամ 1,5 մլ սրվակների հավաքածու՝ կափարիչներով և միջնապատերով (առնվազն 1500 հատ/կոմպլեկտ) |  |  |
| 12. Հատուկ անցքերով կափարիչներով 1լ տարողությամբ շշերի հավաքածու (առնվազն 10 հատ/կոմպլեկտ) |  |  |
| 13. Նվազագույնը 32 լ/ժ արտադրողականությամբ ազոտի գեներատոր՝ ներկառուցված կոմպրեսորով - 1 հատ և առնվազն 20-30 մ երկարությամբ գազերի մատակարարման խողովակների հավաքածու՝ ներառյալ մոնտաժման աշխատանքներ և մոնտաժման համար անհրաժեշտ նյութեր, պարագաներ: |  |  |
| 14. Բարձր մաքրության գազաբալոնների համար մետաղական թաղանթով երկաստիճան ռեդուկտոր - 1 հատ. |  |  |
| 15.Սարքի գործարկման համար անհրաժեշտ քիմիկատների և գազերի տրամադրում, այդ թվում՝ 1. մեթանոլ LCMSMS մաքրության, 10Լ; 2. ացետոնիտրիլ LCMSMS մաքրության, 10Լ; 3. եռֆտորքացախաթթու LCMSMS մաքրության, 100մլ; 4. անջուր քացախաթթու LCMSMS մաքրության, 1լ; 5. LCMSMS մաքրության հատուկ մաքրության ջուր, 5լ; 6. արգոն բալոնով, մաքրությունը՝ առնվազն 99.99%, 40 լիտր տարողությամբ, 5.7 մ³, ճնշումը՝ 150 կգ/սմ²՝ եթե սարքը շահագործելու համար այն անհրաժեշտ է։ |  |  |
| 16. Սարքի սպասարկման համար նախատեսված սպառվող նյութերի հավաքածու (2-3 տարվա աշխատանքի համար). - առնվազն 4 լիտր յուղ առաջնային պոմպի համար; - ESI բլոկի համար առնվազն երեք պահեստային մազանոթ; - դեսոլվատացման գծի պահուստային մազանոթ; - պահուստային վարդակ/сопло/; - պահուստային միակցիչներ (պտուտակ ֆերրուլայով) UHPLC ռեժիմով աշխատանքի համար, 4 հատից ոչ պակաս հավաքածուներ; - պահուստային SUS պտուտակների և ֆերրուլաների հավաքածու, առնվազն 5 հատ յուրաքանչյուր դիրքի համար; - ավտո-ներարկիչի /ավտոինժեկտորի/ պահուստային մուտքային մազանոթ; - ավտո-ներարկիչի /ավտոինժեկտորի/ պահուստային ելքային մազանոթ 2 հատ; - պոմպերի սպասարկման համար սպառվող նյութերի հավաքածու (հերմետիկանյութեր 4 հատ, մուտքային և ելքային փականներ); - ազոտի գեներատորի սպասարկման վերանորոգման լրակազմ հավաքածու ։ |  |  |
| 17. Գործարկման աշխատանքների համար կարգաբերման ստանդարտների հավաքածու (թյունինգի ստանդարտ, ռեզերպինի ստանդարտ)։ |  |  |
| 18. Հոսանքի անխափան սնուցման աղբյուր (Առցանց/On-Line)՝ առնվազն 10ԿՎԱ հզորությամբ, ներառված տեղադրումը և մոնտաժը։ Ալիքի ձևի տեսակը - սինուսային ալիք, գծային ծանրաբեռնման աղավաղումը 5%, PF > 0.99, մուտքային լարում AC 220V ± 40%, 50 Հց /60 Հց ± 10%, ելքային լարում AC 220V ± 12%, 50Հց /60 Հց + / - 1% (AC 220V ± 5% ինվերտորային ռեժիմ)։ Փոխարկման ժամանակը՝ մինչև 3 միլիվարկյան։ Աշխատանքային պայմաններ՝ 0 C-ից +40 աստիճան և խոնավություն 10-ից 90% RH, առանց կոնդենսացիայի։ Հոսանքի անխափան սնուցման աղբյուրը պետք է լինի համատեղելի սարքի հետ։ |  |  |
| 19. Օդափոխանակության ապահովում՝ երկու շարժական քարշիչ հովանոցների՝ ներառյալ օդափոխիչների տեղադրում. - հովանոցները պետք է նախատեսված լինեն լաբորատոր տարածքների համար և ագրեսիվ քիմիական նյութերի նկատմամբ դիմացկուն լինեն - հովանոցները պետք է պատրասված լինեն (նյութը)՝ պոլիպրոպիլեն, անոդացված ալյումին կամ համարժեք նյութից, - օդի ծախսը՝ 50-150 մ3/ժամ, ± 10%, - օդի հոսքի կարգավորման հնարավորություն, - պտտման աստիճանը՝ 360, - մոնտաժման եղանակը՝ պատ, առաստաղ, հատակ, - առաստաղում համապատասխան անցքերի բացում, - ըստ անհրաժեշտության էլեկրրական լարերի մոնտաժում, - առավելագույն երկարությունը՝ 2400- 3000 մմ: |  |  |
| 20. Սարքի համալրման համար լրացուցիչ տարրեր. - Երկու աշտարակների առկայություն՝ հիմնական Phenomenex Kinetex կամ համարժեք (2.1 մմI.D. x 100 mmL., 2.6um) և լրացուցիչ Restek Raptor Biphenyl կամ համարժեք (2.1 mmI.D. x 100 mmL., 2.7um) + դրանց փոխարկման ծորակ ՝ Forensic Toxicology DB կամ համարժեքում ներառված երկու մեթոդներն ամբողջությամբ իրականացնելու համար: - Հետաշտարակային ծորակ՝ մասս-դետեկտորի/ջրահեռացման հոսքերի փոխարկման համար: - Ռեագենտների հավաքածու առնվազն 100 նմուշների փորձարկման համար ներառյալ պինդ ֆազային քարտրիջներ և սրվակներ - Insight կամ համարժեք ծրագրային ապահովում (պարտադիր ներառյալ Insight Screening բաժինը) կամ նմանատիպ ծրագրային ապահովում նմանատիպ բաժնով: - Սարքը ինտերնետին միացնելու հնարավորություն։ - Սարքի բոլոր բաղադրիչները, ներառյալ կառավարման համակարգիչը և ազոտի գեներատորը, տպիչը, անխափան սնուցման միավորին միացնելու հնարավորություն |  |  |
| 21. ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ Վաճառողը պետք է կազմակերպի ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի կողմից հայտարարված առնվազն յոթ մասնագետների առնվազն 2-շաբաթյա ուսուցում (օրական 6 ժամ յուրաքանչյուր աշխատանքային օր) տվյալ սարքի օգտագործման համար (ուսուցում առնվազն 7 անձի համար, ըստ գործող մեթոդիկայի՝ հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով )։ Իրականացնել սարքի մեթոդական ապահովում, ինչպես նաև մեթոդական ուսուցման աշխատանքային պլան: - մեթոդական ապահովման բաղադրիչներն են՝ 350 թմրամիջոցների և հոգեներգործուն նյութերի և դրանց մետաբոլիտների քրոմատոգրաֆիկ տարանջատման և զանգվածային սպեկտրաչափական հայտնաբերման պայմանները (արդիականացում՝ ապօրինի շրջանառության մեջ նոր նյութերի ի հայտ գալու փաստի դեպքում): Պետք է ներառի MRM անցումներ՝ պահման ժամանակներով և իոնների արգասիքների զանգվածային սպեկտրների գրադարան, ինչպես նաև կենսաբանական օբյեկտների նմուշների պատրաստման մեթոդներ՝ արյան, մեզի, դիակի օրգանների և հյուսվածքների, մազերի և եղունգների հատվածքների, միաժամանակ նմուշների պատրաստման մեթոդների ուսուցումը պետք է ներառի հեղուկ/հեղուկային և պինդ փուլային լուծահանումը հետևյալ օբյեկտների համար; - մեզ; - արյուն; - լյարդի հյուսվածքներ, երիկամներ և լիզիսի արգասիքներ; - մազեր և եղունգների հատվածքներ (թիթեղ ) խորքային պրոֆիլավորմամբ; - ցանկացած այլ օբյեկտներ՝ ներակնային հեղուկ, ճարպոն, լեղի; - քանակական վերլուծության մեթոդների ուսուցում; - կիսաքանակական վերլուծության մեթոդների ուսուցում։ Մեթոդական ուսուցումը պետք է ներառի հետևյալ փուլերը. - սքրինինգի մեթոդների + գրադարանների ընդլայնված փաթեթի տեղադրում; - այս մեթոդների ինտեգրումը ընդհանուր ալգորիթմի մեջ Toxicology DB մեթոդների հետ; - հաստատող բարձր զգայուն մեթոդների կիրառում և ստեղծում սքրինինգավորման ընթացքում թույլ ազդանշանների ֆիքսման դեպքում, Toxicology DB մեթոդներին այլընտրանք; - օպերատորի ամենօրյա, շաբաթական, ամսական սպասարկում, սարքի վիճակի և վերլուծության համար պիտանիության շարունակական մոնիտորինգ; - Գազային քրոմատոգրաֆի, համակցված մասս-սպեկտրոչափով և հեղուկ քրոմատոգրաֆի, համակցված եռակի քառաբևեր մասս-սպեկտրոչափով մեթոդների համատեղ կիրառման մեթոդների ուսուցում; - Գազային քրոմատոգրաֆի, համակցված մասս-սպեկտրոչափով և հեղուկ քրոմատոգրաֆի, համակցված եռակի քառաբևեր մասս-սպեկտրոչափով սարքերի վերլուծության համար պիտանիության ստուգում, օպերատորական ախտորոշում: Ամենօրյա, շաբաթական, ամսական օպերատորական սպասարկում, վերլուծության համար սարքի վիճակի և համապատասխանության շարունակական մոնիտորինգ; - վերահսկողության մեթոդներ՝ շարունակական դրական և բացասական վերահսկողություն: |  |  |
| Սույն լրակազմում ներառված սարք-սարքավորումները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, արտադրված լինեն 2022-2023 թվականին և նախկինում ցուցադրություններին չներկայացված (ցուցադրությունների ժամանակ չօգտագործված): |  |  |
| Երաշխիք՝ առնվազն 365 օր: Այլ պայմաններ։ Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, փաթեթավորմամբ: Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը՝ իր հաշվին և իր միջոցներով: Հեղուկ քրոմատոգրաֆի՝ համակցված եռակի քառաբևեր մասս-սպեկտրոչափով սարքի համար Մատակարարը պետք է ներկայացնի արտադրողի լիազորագիր (MAF) կամ պաշտոնական մատակարարի լիազորագիր (DAF): Համակարգի տեղադրումը, կարգավորումը, գործարկումը և որակավորումը պետք է կատարվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից։ |  |  |

Փոփոխության հիմնավորում։		ՀՀ Գնումների մասին» օրենքի 29-րդ Հոդվածի 4-րդ կետ։

Փոփոխության պատճառ 2։ 		Պատասխանատու ստորաբաժանման՝ հայտը նախագծած ներկայացուցչի զեկուցագիր։

Փոփոխության նկարագրություն։ 	Մատակարարման ժամկետը (ներառյալ ուսուցման գործընթացը) սահմանվել է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 40 օրացուցային օրվա ընթացքում։

Փոփոխության հիմնավորում։		ՀՀ Գնումների մասին» օրենքի 29-րդ Հոդվածի 4-րդ կետ։

Փոփոխության պատճառ 3։ 		Պատասխանատու ստորաբաժանման՝ հայտը նախագծած ներկայացուցչի զեկուցագիր։

Փոփոխության նկարագրություն։ 	Հրավերով սահմանված գնման գինը սահմանվել է 190000000 (մեկ հարյուր իննսուն միլիոն) ՀՀ դրամ։

Փոփոխության հիմնավորում։		ՀՀ Գնումների մասին» օրենքի 29-րդ Հոդվածի 4-րդ կետ։

Փոփոխության պատճառ 4։ 		Ըստ ՀՀ «Գնումների մասին» օրենքի 29-րդ Հոդվածի 5-րդ կետի «Հրավերում փոփոխություններ կատարվելու դեպքում հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը հաշվվում է այդ փոփոխությունների մասին տեղեկագրում հայտարարության հրապարակման օրվանից, իսկ փակ մրցույթի դեպքում` հրավերում կատարված փոփոխությունները հրավեր ստացած մասնակիցներին տրամադրվելու օրվանից»։

Փոփոխության նկարագրություն։ 	Հայտերի բացման օրը նշանակվեց 2023 թվականի հոկտեմբերի 23-ը։

Փոփոխության հիմնավորում։		ՀՀ Գնումների մասին» օրենքի 29-րդ Հոդվածի 5-րդ կետ։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Ա. Մկրտչյան։

Հեռախոս՝ (010) 777710 (133)։

Էլ. փոստ՝ expertises.tender@gmail.com ։

Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ՝ __________________։

Պատվիրատու` ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ