Հարգելի գործընկեր

Ձեզ ենք տրամադրում Ձեր կողմից ներկայացված հարցի պարզաբանումը.

Հարց

1.Հարգելի՛ գործընկեր, խնդրում եմ հնարավորինս մանրամասն պարզաբանել 3-րդ չափաբաժնով պահանջվող սարքի տեխնիկական պահանջները։ Ի՞նչ կարիքների բավարարման համար է նախատեսված տվյալ սարքը, ի՞նչ է նշանակում ժամանակային փական, ի՞նչ է նշանակում կանաչ ֆոսֆորային էկրան (միգուցե ֆոսֆորեսցենտային, կամ լյումինեսցենտային)։ Նշված "0.5 Վ․ միջին և 50 Վ" "Վ"- ը հզորության չափողականություն չէ, խնդրում եմ ստուգել։ Բնութագրերի տեխնիկական բնութագրերի հայերեն տարբերակի կողքին խնդրում եմ նշել անգլերեն համարժեքները, քանի որ հայերեն թարգմանությունները ճիշտ չեն բնութագրում։

Պարզաբանում

Ի՞նչ կարիքների բավարարման համար է նախատեսված տվյալ սարքը,

Գիտական ուսումնասիրությունների նպատակով է նախատեսված՝ տուրբուլենտ միջավայրերով օբյեկտների նկարահանման նպատակով։

Ի՞նչ է նշանակում ժամանակային փական,

Անգլերեն` time-gated կամ տես՝ time-gated imaging: Սարքը հնարավորություն է տալու մոտավորապես 10նվ տիրույթում միայն գրանցել լուսային ազդանշանը, ուստի դրանից դուրս օգտագործվում է ժամանակային փականը։

Ի՞նչ է նշանակում կանաչ ֆոսֆորային էկրան (միգուցե ֆոսֆորեսցենտային, կամ լյումինեսցենտային)։

Ոչ, ճիշտ է նշված։ Տես նմանատիպ պատկերի ուժեղացուցիչների հատկությունները, որոնք պարունակում են կանաչ ֆոսֆորային էկրան՝ https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99_SALES_LIBRARY/etd/II_TII0007E.pdf, https://www.lambertinstruments.com/technologies-1/2014/12/4/second-generation-image-intensifier․

Նշված "0.5 Վ․ միջին և "50 Վ", "Վ"- ը հզորության չափողականություն չէ, խնդրում եմ ստուգել։

Համաձայն ենք, վրիպակ է եղել, բոլոր տեղերում որտեղ օգտագործվել է "Վ" փոխարենը պետք է նշվեր "Վտ"։

Բնութագրերի տեխնիկական բնութագրերի հայերեն տարբերակի կողքին խնդրում եմ նշել անգլերեն համարժեքները, քանի որ հայերեն թարգմանությունները ճիշտ չեն բնութագրում։

Կարծում ենք վերևում նշված երկու անգլերեն հղումները բավարար կլինեն նշված տերմիների անգլերեն տարբերակները հասկանալու համար։