ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2024 թվականի օգոստոսի 14-ի թիվ 4 որոշմամբ և հրապարակվում է

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը  «ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-2/24»

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի  կարիքների համար «Կիսահաղորդչային դետեկտոր մաքուր գերմանիումից» ապրանքի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված  «ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-2/24» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ օգոստոսի 12-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ օգոստոսի 14-ին  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1

- Հարգելի՛ գործընկեր, ի պատասխան ձեր կողմից տրամադրած  պարզաբանման, ցանկանում ենք նշել, որ մեր կարծիքով հիմնական պայմաններից մեկը 30 տոկոսից ոչ քիչ հարաբերական էֆեկտիվություն ապահովելն է այդ պայմանի կատարման համար անհրաժեշտ հատուկ մաքուր գերմանիումից պատրաստոած համապատասխան բյուրեղ նախատեսելով։ Պահանջվող էֆեկտիվության ապահովման վրա ազդում է բյուրեղի ծավալը, որը ձեր կողմից ներկայացված պահանջների (ակտիվ տրամագիծը ոչ պակաս քան 62,0 մմ, հաստությունը ոչ պակաս քան 41,7 մմ) համաձայն չպետք է պակաս լինի 125.83 սմ3 -ից։ Ելնելով արտադրման տեխնոլոգիայի առանձնահատկություններից՝ տարբեր արտադրողների մոտ հնարավոր է 30 տոկոսից ոչ քիչ հարաբերական էֆեկտիվություն պահպանել օրինակ 62 մմ ից պակաս տրամագծով բայց 41,7 մմ ից ավելի հաստությամբ, կամ 62 մմ ից ավելի տրամագծով բայց 41,7 մմ ից պակաս հաստությամբ բյուրեղներ նախատեսելով։ Ուստի ճիշտ կլինի սահմանափակումը կիրառել բյուրեղի ծավալի, այլ ոչ առանձին առանձին տրամագծի և բարձրության արժեքների վրա։Խնդրում հաստատել, որ ընդունելի են 125.83 սմ3-ից ոչ պակաս ծավալով բյուրեղներով դետեկտորները, որոնց դեպքում հնարավոր կլինի ապահովել 30 տոկոսից ոչ քիչ հարաբերական էֆեկտիվություն։ Միևնույն ժամանակ, համաձայն տեխնիկական բնութագրի, լրակազմում պահանջվում է «Կրիոստատ, ազոտային հովացումով - 7500SL-0», որը ևս կոնկրետ արտադրողի մակնշում է։Խնդրում եմ տեխնիկական բնութագրում ավելացնել համարժեքության պայման, քանի որ մյուս արտադրողների մոտ մակնիշը տարբերվում է, կամ հաստատել, որ ընդունելի են ձեր կողմից նշված արտադրողների մակնշմամբ կրիոստատները։

Պարզաբանում N 1

- Իհարկ է կարևոր պայմաններից մեկը 30 տոկոսից ոչ պակաս հարաբերական էֆեկտիվությունն է: Անշուշտ պահանջվող էֆեկտիվության ապահովման վրա ազդում է բյուրեղի ծավալը, բայց մաքուր գերմանիումից պատրաստված դետեկտորի բնութագրերում գործարանում միշտ նշվում են այդ չափսերը, որոնք մոտավոր են և ճշգրտվում են միայն բյուրեղի պատրաստման ժամանակ:

- Կրիոստատը ազոտային հովացման համար կարող է լինել այլ, նշված արտադրողների մակնշմամբ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-2/24»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար  Նիկոլայ Թևոսյանին:

«ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-2/24» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով.

Հեռախոս  010-20-04-91

Էլ. փոստ   Nikolay.Tevosyan@anpp.am

Պատվիրատու «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ