## ամփոփ-հագեցվածություն (hidden)
«Հայաստանյան արագ արձագանքման բժշկական թիմի» (ՀԱԱԲԹ) անհրաժեշտ բժշկական սարքավորումներով և նյութատեխնիկական միջոցներով հագեցվածություն
Հ/Հ | Ծախսերի բնույթը | Գումար (ՀՀ դրամ) | Ֆինանսավորման աղբյուրը
|  |  | ՀՀ պետական բյուջե (ՀՀ դրամ) | Դոնոր կազմակերպություն
1 | Բժշկական սարքավորումներ (պարագաներ) | #REF! | #REF! | 0 | 0
2 | Նյութատեխնիկական միջոցներ | #REF! | #REF! | #REF! | 200 000 ԵՎՐՈ սահմանաչափ
Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը |  | #REF! | #REF! | #REF! | 200 000 ԵՎՐՈ

## ամփոփ-ընթացիկ (hidden)
«Հայաստանյան արագ արձագանքման բժշկական թիմի» (ՀԱԱԲԹ) ձևավորման և պահպանման ծախսերի վերաբերյալ հաշվարկներ` մեկանգամյա առաքելության համար ներկայացված հաշվարկներով
Հ/Հ | Իրականացվող ծախսերի բնույթը | Գումար (ՀՀ դրամ)
1 | Անձնակազմի առնվազն յոթնօրյա ինքնաբավ կեցության ծախսեր | 2000000
2 | Անձնակազմի ապահովագրության գծով ծախսեր | 1200000
3 | Գործուղման ծախսեր | 36000000
4 | Դեղեր | 3856097
5 | Բժշկական նշանակության ապրանքներ | 10602551
6 | Միջազգային առաքելությունների ընթացքում արտերկրում չնախատեսված այլ ծախսերի համար կանխիկ/քարտային միջոցներ (30 000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ) | 12150000
Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը (յուրաքանչյուր առաքելության համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ) |  | 65808648

## TS
(ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-ԳՀԾՀԽ-2025-49)
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ – ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակ | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը ներառյալ ԱԱՀ/ՀՀ դրամ | մատակարարման
[8 empty] | հասցեն | Ժամկետը
1 | 33111360 | Ստացիոնար ուլտրաձայնային համակարգ | Ստացիոնար ուլտրաձայնային համակարգ՝ 4 տվիչով և տպիչով | հատ | 4 | 19350000 | 77400000 | ՀՀ մարզեր, կհստակեցվի պայմանագրի կնքման փուլում | ֆինանսական միջոցներ նախատեսված լինելու վերաբերյալ կողմերի միջև համաձայնագիրը կնքվելու օրվանից 90 օրացուցային օր
A / D փոխարկիչի բիթերի քանակը ոչ պակաս քան 12
Ֆիզիկական հաղորդիչ ալիքների քանակը` ոչ պակաս քան 128
Մշակման ալիքների քանակը` ոչ պակաս, քան 65000
Դինամիկ տիրույթ` ոչ պակաս քան 208dB
Պետք է ունենա լայնաշերտ և բազմաշերտ սկանավորում
Փոխանցման կենտրոնական կետերը` ոչ պակաս քան 8
Պատկերավորման առավելագույն խորությունը` ոչ պակաս քան 40 սմ
Առավելագույն մեծացնելու գործոնն իրական ժամանակում. ոչ պակաս քան x10
Բարձր հստակության թվային մոնիտոր՝ ոչ պակաս քան 22"
Թողունակությունը՝ ոչ պակաս քան 1920 x 1080
Մոնիտորի կարգաբերում. թեքություն և պտույտ
Հրահանգների կատարման հպումային էկրան՝ ոչ պակաս քան 13,3"
Ընդլայնված ստեղնաշար
Պատկերավորման ռեժիմներ (ոչ պակաս քան)
2D (B-ռեժիմ), B ռեժիմի ղեկ, B ռեժիմի ավտոմատ կարգավորում, B+B բազմաձևաչափ, THI (ներդաշնակ պատկերավորում), PHI (մաքուր ներդաշնակ պատկերավորում), M ռեժիմ, անատոմիական M, գունավոր M, CFM, PDI (ուժային Դոպլերի պատկերավորում), DPDI (Ուղղորդված ուժային Դոպլերի պատկերավորում), PW/CW դոպլեր, TDI (հյուսվածքային դոպլեր), TDI+PW, TDI+PW, TDI + PW, TDI + PW, TDI + PW, TDI + PW, TDI + PW, TDI + PW, m, 3D/4D,Widescan (trapezoidal լայնաֆորմատ պատկերում)
Պետք է ունենա B ռեժիմ.
Կադրերի հաճախությունը B ռեժիմում` ոչ պակաս քան 1400 կադր/վրկ
Կեղծ գույների քարտեզը՝ ոչ պակաս քան 8
Պետք է ունենա M ռեժիմ
Պետք է ունենա B և M ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում
Պետք է ունենա B/M և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում
Պետք է ունենա PWD.
PRF միջակայքը ոչ պակաս, քան 1000-ից 16,000 Հց
HPRF միջակայքը ոչ պակաս քան 1000-ից 48,000 Հց
Առավելագույն հայտնաբերելի արագությունը` ոչ պակաս քան 8,3 մ/վ
Նվազագույն հայտնաբերելի արագությունը` ոչ պակաս քան 0,1 սմ/վ
Կորեկցիայի անկյունի միջակայքը՝ ոչ պակաս քան -60-ից +60 միջակայքում
Անկյունի ուղղման քայլը՝ ոչ ավելի քան 1 աստիճան
Պետք է ունենա CWD.
PRF միջակայքը ոչ պակաս քան 1000-ից 48.000 Հց
Առավելագույն հայտնաբերելի արագությունը` ոչ պակաս քան 30 մ/վ
Նվազագույն հայտնաբերելի արագությունը` ոչ պակաս քան 0,1 սմ/վ
Պետք է ունենա գունային դոպլեր.
PRF միջակայքը` ոչ պակաս, քան 1000-ից 8000 Հց միջակայքում
Գունային ռեժիմում առավելագույն արագության միջակայքը` ոչ պակաս քան 300 սմ/վ
Նվազագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ ոչ պակաս քան 2 սմ/վ
Գունավոր քարտեզը՝ ոչ պակաս քան 8
Պետք է ունենա B և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում
Պետք է ունենա B, M և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում
Պետք է ունենա B, PW և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում
Պետք է ունենա B, CW և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում
Պետք է ունենա իմպուլսային հանումով հյուսվածքների ներդաշնակ պատկերավորում
Պետք է ունենա իրական ժամանակում կոմպոզիտային բազմահաճախային սկանավորում
Պետք է ունենա արագ սկանավորում (ավտոմատ օպտիմալացում) B ռեժիմի համար
Պետք է ունենա արագ սկանավորում (ավտոմատ օպտիմալացում) դոպլեր ռեժիմի համար
Պետք է ունենա տրապեզոիդ ռեժիմ
Պետք է ունենա չմշակված տվյալների պահպանում և մշակում
Պետք է ունենա էլաստոգրաֆիայի ռեժիմ
Պետք է ունենա պանորամային պատկերավորում
Պետք է ունենա AVC ֆոլիկուլ (ավտոմատ ծավալի հաշվարկ)
Պետք է ունենա չափումներ, հաշվարկներ և ծրագրակազմ հետագա հետաքննության համար (ոչ պակաս քան ներքոհիշյալից).
Մանկաբարձություն
Սրտաբանություն
Անգիոլոգիա
Ուրոլոգիա
Նորածնի մոտ ազդրի բնածին տեղաշարժ
Ինտիմա-մեդիայի ավտոմատ չափում
Էլաստոգրաֆիկ պատկերավորում
Ձեռքով եռաչափ պատկերավորում
Ստատիկ 3D / 4D
Ավտոմատ PW հաշվարկ
Ավտոմատ NT, ավտոմատ IMT, ավտոմատ EF, Ավտոմատ օպտիմալացում (մեկ կոճակի օպտիմիզացում 2D / Color / PW-ի համար)
Տվիչներ․
Տվիչների միացման պորտերի քանակը ոչ պակաս քան 4
Պետք է ունենա կոնվեքսային տվիչ՝ 1 հատ
Էլեմենտների քանակը` ոչ պակաս քան 128
Հաճախականության տիրույթը` ոչ պակաս քան 1-ից 7 Մհց միջակայքում
Տեսնելու անկյունը` ոչ պակաս քան 60 աստիճան
Պետք է ունենա գծային տվիչ՝ 1 հատ
Էլեմենտների քանակը` ոչ պակաս քան 192
Հաճախականության տիրույթը` ոչ պակաս քան 4-ից 17 Մհց միջակայքում
Տեսադաշտը` ոչ պակաս քան 35 մմ
Պետք է ունենա սեկտորային (ֆազային) տվիչ՝ 1 հատ
Էլեմենտների քանակը` ոչ պակաս քան 64
Հաճախականության տիրույթը` ոչ պակաս քան 1-ից 5 Մհց միջակայքում
Տեսնելու անկյունը` ոչ պակաս քան 90 աստիճան
Պետք է ունենա ներխոռոչային կոնվեքսային տվիչ՝ 1 հատ
Էլեմենտների քանակը` ոչ պակաս քան 128
Հաճախականության տիրույթը` ոչ պակաս քան 3 -ից 11 Մհց միջակայքում
Շառավիղը` ոչ պակաս քան 10 մմ
Պետք է ունենա ինտեգրված աշխատանքային կայան.
Կոշտ սկավառակի հզորությունը` ոչ պակաս քան 500 Գբ
Ֆիլմի ցուցադրում. Ոչ պակաս քան 1000 կադր
Պետք է ունենա պատկերի ձևաչափ, որը հնարավոր է համակարգից արտահանել DVD / СD-RW ՝ jpeg, bmp, DICOM
Պետք է ունենա պատկերի ձևաչափ, որը հնարավոր է պահել կոշտ սկավառակի վրա. JPEG, AVI, DICOM
Պետք է ունենա պատկերի ձևաչափ, որը կարող է արտահանվել համակարգից Flash քարտ. JPEG, AVI, DICOM
DICOM 3.0: Store / C-Store / Worklist / MPPS / Print / SR / Q&R
Պետք է ունենա ներկառուցված DVD
Պետք է ունենա սև-սպիտակ թվային տպիչ.
Պետք է ունենա մոնտաժային հավաքածու սև-սպիտակ տպիչի համար
Էլեկտրասնուցում` 220V / 50Hz
Լրակազմ և պարագաներ
Ուլտրաձայնային գել - 1 շիշ, թուղթ տպիչի համար - 2 գլանակ
Առցանց UPS. ոչ պակաս քան 20 րոպե աշխատաժամանակ
Տեղադրում և մեկնարկ
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն
Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված
Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար
Երաշխիքը՝ ոչ պակաս քան 24 ամիս
Որակի վկայականներ (առկայություն)
ISO13485 կամ համարժեք
CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք
* Գնման ընթացակարգն իրականացվում է օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիմքով ** հրավերով նախատեսվում է մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի՝ ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում, ապա հանվում են «ապրանքային նշանը, մակնիշը և արտադրողի անվանումը » սյունակը: ***Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ, արտադրված ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում

## Русс
Стационарная ультразвуковая система с 4 датчиками и принтером
Количество разрядов аналого-цифрового преобразователя не менее чем 12
Количество физических каналов передачи: не менее чем 128
Количество каналов обработки: не менее чем 65000
Динамический диапазон: не менее чем 208 дБ
Должен иметь широкополосное и многодиапазонное сканирование
Координационные центры передачи: не менее чем 8
Максимальная глубина отображения: не менее чем 40 см
Максимальный коэффициент масштабирования в режиме реального времени: не менее чем x10
Цифровой монитор высокой четкости: не менее чем 22 дюймов
Разрешение: не менее чем 1920х1080
Регулировка монитора: наклон и поворот
Сенсорный командный экран: не менее чем 13,3"
Расширенная клавиатура
Режимы отображения։ (не менее чем)
2D (B-режим), B-режим управления, B-режим автоматической регулировки, Мультиформат B+B, THI (Гармоническая визуализация), PHI (Чистая гармоническая визуализация), Режим M, Анатомическая M, Цветная M, CFM, PDI (Силовая допплеровская визуализация), DPDI (Направленная силовая допплеровская визуализация), PW/CW допплерография, TDI (тканевая допплерография), TDI+PW, TDI+M, 3D/4D, Widescan (трапециевидная визуализация)
Должен иметь B-режим:
Частота кадров в режиме B: не менее чем 1400 кадров в секунду
Карта ложных цветов не менее 8
Должен иметь M-режим:
Должна иметь комбинацию режимов B и M в режиме реального времени
Должна иметь комбинацию режимов B, M и Color в режиме реального времени
Должен иметь PWD։
Диапазон PRF не менее чем в диапазоне от 1000 до 16,000 Гц
Диапазон HPRF не менее чем в диапазоне от 1000 до 48,000 Гц
Максимальная обнаруживаемая скорость: не менее чем 8,3 м/сек
Минимальная обнаруживаемая скорость: не менее чем 0,1 см/сек
Диапазон коррекции угла: не менее чем в диапазоне от -60 до +60
Шаг коррекции угла: не более чем 1 градуса
Должен иметь CWD։
Диапазон PRF не менее чем в диапазоне от 1000 до 48.000 Гц
Максимальная обнаруживаемая скорость: не менее чем 30 м/сек
Минимальная обнаруживаемая скорость: не менее чем 0,1 см/сек
Должен иметь цветной допплер։
Диапазон PRF не менее чем в диапазоне от 1000 до 8000 Гц
Максимальный диапазон скоростей в цветовом режиме: не менее чем 300 см/сек
Минимальная обнаруживаемая скорость: не менее чем 2 см/сек
Цветовая карта: не менее чем 8
Должна иметь комбинацию режимов B и M в режиме реального времени
Должна иметь комбинацию режимов B, M и Color в режиме реального времени
Должна иметь комбинацию режимов B, PW и Color в режиме реального времени
Должна иметь комбинацию режимов B, CW и Color в режиме реального времени
Должен иметь тканевой допплер:
Должна быть комбинация B, PW и тканевого допплера в режиме реального времени
Должен иметь расширенный динамический поток или эквивалент - изображение кровотока с высоким разрешением и высокой частотой кадров
Цветовая карта: не менее чем 5
Должн иметь поддержку расширенного динамического потока или эквивалентного режима во всех режимах Convex и линейных датчиков
Должен иметь комбинацию B, PW и расширенный динамический поток или эквивалент в режиме реального времени
Должна быть проведена гармоническая визуализация тканей
Должна быть выполнена гармоническая визуализация тканей с вычитанием импульсов
Должно быть комплексное многочастотное сканирование в режиме реального времени
Должно быть быстрое сканирование (автоматическая оптимизация) для режима B
Должно быть быстрое сканирование (автоматическая оптимизация) для доплеровского режима
Должен иметь режим трапеции
Должно быть сохранение и обработка необработанных данных
Должен быть режим эластографии
Должно быть панорамное изображение
Должен быть фолликул AVC (автоматический расчет объема)
Должно иметь измерение, расчет и программное обеспечение для последующего исследования (не менее чем из нижеследующего):
акушерство
кардиология
ангиология
урология
Врожденный вывих бедра у новорожденного
Автоматическое измерение интима-медиа
Эластографическая визуализация
Трехмерная визуализация от руки
Статическое 3D / 4D
Автоматический расчет PW
Автоматическое NT, Автоматическое IMT, Автоматическое EF, автоматическая оптимизация (Оптимизация одной кнопкой для 2D / Color / PW)
Датчики․
Количество портов подключения датчиков не менее чем 4
Должен иметь конвексный датчик - 1шт
Количество элементов: не менее чем 128
Диапазон частот: не менее чем в диапазоне от 1 до 7 МГц
Угол обзора: не менее чем 60 градусов
Должен иметь линейный датчик - 1шт
Количество элементов: не менее чем 192
Диапазон частот: не менее чем в диапазоне от 4 до 17 МГц
Поле зрения: не менее чем 35 мм
Должен иметь секторный (фазовый) датчик - 1шт
Количество элементов: не менее чем 64
Диапазон частот: не менее чем в диапазоне от 1 до 5 МГц
Угол обзора: не менее чем 90 градусов
Должен иметь датчик конвексный внутренней полости - 1шт
Количество элементов: не менее чем 128
Диапазон частот: не менее чем чем в диапазоне от 3 до 11 МГц
Радиус: не менее чем 10 мм
Должна иметь встроенную рабочую станцию:
Объем жесткого диска: не менее чем 500 ГБ
Киношный цикл: не менее чем 1000 кадров
Должен иметь формат изображения, который может быть экспортирован из системы на DVD / СD-RW: jpeg, bmp, DICOM
Должен иметь формат изображения, который можно сохранить на жестком диске: JPEG, AVI, DICOM
Должен иметь формат изображения, который можно экспортировать из системы на флэш-карту: JPEG, AVI, DICOM
DICOM 3.0: Store / C-Store / Worklist / MPPS / Print / SR / Q&R
Должен быть встроенный DVD
Должен иметь черно-белый цифровой принтер.
Должен иметь монтажный комплект для черно-белого принтера
Источник питания: 220 В / 50 Гц
Комплектация и акссесуары:
Ультразвуковой гель - 1 флакон, бумага для принтера - 2 рулона
Онлайн ИБП. не менее чем 20 минут работы
Установка и пуско-наладочные работы
Обучение персонала на месте
Руководство пользователя на армянском или английском, или русском языках
Оборудование должно быть новым, неиспользованным
В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования
Гарантия: не менее чем 24 месяцев.
Сертификаты качества (наличие)
ИСО 13485 или эквивалент
CE Mark (Directive 93/42/EEC) или FDA или эквивалент

## DESCRIPTIONS (hidden)
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍԱՐՔԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ MEDICAL EQUIPMENT DETAILS
| ԱՆՎԱՆՈՒՄ, ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ (հայերեն) NAME, DESCRIPTION (Armenian) | ԱՆՎԱՆՈՒՄ, ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ (անգլերեն) NAME, DESCRIPTION (English)
Դեֆիբրիլյատոր մոնիտորով // Defibrillator with monitor | Դեֆիբրիլյատոր մոնիտորով | Defibrillator with monitor
| Դյուրակիր, թեթև, ավտոմատ արտաքին մարտկոց կամ մարտկոցով աշխատող սարք՝ կյանքի հիմնական աջակցություն պահանջող հիվանդների բուժման համար: Ամբողջ սարքի քաշը՝ առանց մարտկոցների կամ մարտկոցի, հեշտացնում է փոխադրումը: Ընդհանուր չափերը հեշտացնում են պահումը և տեղափոխումը: Սարքի կառուցվածքը նախատեսված է բժշկի գրասենյակում և (կամ) հիվանդանոցում գործնական բնորոշ պայմաններին դիմակայելու համար: Սարքը կարող է դիմակայել շտապօգնության հետ կապված ծանր աշխատանքային պայմաններին: Սարքն անվտանգ է օգտագործման և՛ օպերատորի, և՛ հիվանդի համար | Portable, lightweight, battery or accumulator operated automated externalto treat patients requiring basic Life Support. Weight of complete unit, excluding batteries or accumulator, permits easy transport. The overall Dimensions enable easy storage and portability. The Casing constructed to withstand the standard operating Conditions in a physician’s office and/or hospital. The device with stand the harshoperating conditions associated with ambulance use. The unit safe to use both for the operator and the patient.
| Դեֆիբրիլյատոր | Defibrillator
| Գործառնական ռեժիմները` ոչ պակաս քան ձեոքով, AED, պեյսեր, ԷՍԳ, SpO2 | Operating modes: not less than manual, AED, Pacer, ECG, SpO2
| Էներգետիկ քայլեր. 1-ից 360 ջոուլ՝ ոչ պակաս քան 14 քայլ | Energy steps: from 1 to 360 joule not less than 14 steps
| Բեռնաթափում. Ոչ պակաս քան | Discharges: not less than
| 90 հարված 360 ջոուլով 20 ° C ջերմաստիճանում | 90 shock with 360 joule at 20°C.
| Պետք է ունենա դեֆիբրիլյատորի լիցքավորման վերականգնում 5 վայրկյանում համաձայն IEC 60601-2-28- ի | Should have defibrillator Discharge Recovery 5 sec per IEC 60601-2-28
| Լիցքավորման ժամանակը (կուտակիչը ամբողջությամբ լիցքավորված է). Ոչ պակաս քան | Charging time (accumulator fully charged): not less than
| Լիցքավորման ժամանակը մինչև 200 ջոուլ. ոչ ավելի քան 6 վայրկյանի ընթացքում՝ նոմինալ հիմնական լարման / DC հիմնական լարման հետ (մարտկոցը ոչ ավելի քան 7 վայրկյանի ընթացքում) | Charging time to 200J : not more than within 6 seconds with rated main voltage/DC main voltage (battery not more than within 7 seconds)
| Լիցքավորման ժամանակը մինչև 360 ջոուլ. ոչ ավելի քան 12 վայրկյանի ընթացքում՝ նոմինալ հիմնական լարման / DC հիմնական լարման հետ (մարտկոցը ոչ ավելի քան 14 վայրկյանի ընթացքում) | Charging time to 360J :not more than within 12 seconds with rated main voltage/DC main Voltage (battery not more than within 14 seconds)
| Հետաձգման ժամանակը. ոչ ավելի քան 60 մվրկ սինխրոնիզացիայի իմպուլսի և էներգիայի լիցքաթափման միջև | Delay time: not more than 60 ms between synchronization pulse and energy discharge
| Պետք է ունենա ԷՍԳ- մոնիտորինգ | Should have ECG-Monitoring
| ԷՍԳ մոնիտոր՝ 3/5 Lea | ECG monitor: 3 / 5 Lea
| Արտածումներ I, II, III, aVR, aVL, aVF, շեղբեր, բարձիկներ | Leads I, II, III, aVR, aVL, aVF, Paddles, Pads
| Էկրանի չափը՝ ոչ պակաս քան 5,7" TFT-LCD էկրան | Screen Size : not less than 5,7" in diagonally across the TFT-LCD screen
| Թողունակությունը՝ ոչ պակաս քան 800x600 պիքսել | Resolution: not less than 800x600 pixel
| Ֆիլտր՝ միացվող 50 Հց | Filter: connectable 50Hz
| Գործառույթները` ոչ պակաս քան | Functions: not less than
| Ազդանշանի ուժեղացում, սիստոլի ազդանշան, սրտի բաբախման զարկերի հաճախություն, թիակի պաշտպանություն, էներգետիկ աստիճան, մարտկոցի հզորություն, սրտի տագնապի սահմանափակումներ | Signal amplification, systole beep, heart rate, paddle lead, energy step, accumulator capacity, heart alarm limits
| Տագնապ. փոփոխական` բարձր և ցածր սրտի բաբախների համար | Alarm: variable for high and low heart rates
| Պուլս-օքսիմետրիա - մոդուլ: | Pulsoximetry – module:
| Ինդիկացիոն ցուցանիշի սահմանը. ոչ պակաս քան 100-ից 0% | Indication range: not less than from 100 to 0%
| Ստուգաչափման միջակայքը. ոչ պակաս քան 100-ից 50% | Calibration range: not less than from 100 to 50%
| Չափման ճշգրտություն՝ SpO2 | Measurement precision: SpO2
| Մեծահասակները` ոչ պակաս քան 100-ից 70% ± 2 նիշ, 69-ից 50% ± 3 նիշ | Adults: not less than from 100 to 70 % ± 2 digits, from 69 to 50 % ± 3 digits
| Գործառնական ռեժիմ՝ շարունակական | Operating mode: continuous
| Իրականացման ժամանակը՝ 2 վրկ | Actualisation time: 2 sec
| Պետք է ունենա տպիչ | Should have printer
| Տպիչի տեսակը. Ջերմային փոխանցման գլխիկ, ոչ պակաս քան 1-ալիքային | Printer type: thermal transfer head, not less than 1-channel
| Թողունակությունը՝ 8 բիթ / 200 կետ/ դույմ | Resolution: 8 bit / 200dpi
| Գործառնական ռեժիմներ. | Operating modes:
| Ավտոմատ տպում (պրոտոկոլային տպագրություն, որը ցույց է տալիս 5 վրկ․ առաջ դեպքերը դեֆիբրիլյացիայից առաջ և 5 վրկ․ հետո) | Auto print (protocol printing showing the events of the 5s before and 5s after defibrillation)
| ԷՍԳ տպագրություն (EKG առցանց պրոտոկոլային տպագրություն) | ECG print (EKG on-line protocol printing)
| 1/3 ալիքային տպագիր, 4 ալիքային ձևաչափ | 1/3-canal print, 4 channel waveform
| Անվտանգություն՝ ոչ պակաս քան | Safety: not less than
| Դասակարգում. Պաշտպանության տեսակ II, տեսակ BF, բժշկական սարքի դաս 2b | Classification: Protection type II, Type BF, Medical device class 2b
| Էլեկտրոսնուցումը՝ 220Վոլտ/50Հց և փոփոխվող մարտկոցով | Power supply: 220V/50Hz and by changeable accumulator
| Փոփոխվող մարտկոց. Ոչ պակաս քան 12 վոլտ 2500mAh, Li-ion մարտկոց կամ համարժեք մարտկոց | Changeable accumulator: not less than 12 Volt 2500mAh, Li-ion battery or equivalent accumulator
| Քաշը` ոչ ավելի քան 8 կգ | Weight: not more than 8 kg
| Լրակազմ և պարագաներ | Set and accessories:
| Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up
| Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training
| Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian
| Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused
| Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The system should include all the necessary accessories and accessories needed for full operation
| Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months
| Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability):
| ISO13485 կամ համարժեք | ISO13485 or equivalent
| CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք | CE Mark (Directive 93/42 / EEC) or FDA or equivalent
Հիվանդի մոնիտոր // Patient Monitor | Հիվանդի մոնիտոր | Patient Monitor
| Հիվանդի մոնիտորը նկարում է սրտագրությունները, չափում է արյան ճնշումը (ոչ ինվազիվ ձևով), շնչառության արժեքները, ջերմաստիճանը, թթվածնի հագեցվածությունը զարկերակային արյան մեջ (SpO2) և պուլսի հաճախությունը (HR) | Patient monitor draw cardiograms, measures blood pressure (non-invasive type), Respiration values, temperatures at two spots, oxygen saturation in arterial blood (SpO2) and pulse rate (HR)
| Օգտագործվում է հիվանդներին մոնիտորինգի ենթարկելու համար տեղափոխման ժամանակ` օգտագործելով մարտկոցներ, իսկ չափված տեղեկատվությունը հիվանդի վիճակի վերաբերյալ` արտացոլվում է էկրանին ալիքի ձևերով և թվային արժեքներով | Used to Monitor Patients on the transportation by using batteries, and the measured information on patient's condition displayed in wave forms along with numerical values.
| Դիսփլեյ/էկրան | Display/Screen
| Դիսփլեյ. գունավոր TFT կամ LCD էկրան, էկրանի անկյունագծային կորեր և չափված արժեքներ, ոչ պակաս քան 12,1”, ոչ պակաս քան 7 կոր, ինչպես նաև լուսարձակման համար ցուցադրման դաշտեր՝ ձեռքով կարգավորելի | Display: Colour TFT or LCD display, screen diagonal curves and measured values: not less than 12,1”, not less than 7 curves, as well as display fields for brightness: manually adjusted
| Թողունակության արագությունը՝ կարգաբերված է 6.25, 12.5, 25 մմ / վրկ | Sweep Speed : adjusted to 6.25, 12.5, 25 mm/s
| Դիսփլեյի պիքսելները ոչ պակաս քան 800x600 | Display pixels: not less than 800x600
| Մոնիտորի ինտերֆեյսը | Monitor Interfaces
| Ոչ պակաս քան էլեկտրացանցի / մարտկոցի շահագործումից, ցանցի շահագործում. Ներկառուցված էլեկտրասնուցման բլոկի միջոցով | Not less than Mains/Battery Operation, Mains operation: via built-in Power Supply
| Մարտկոցի շահագործումը. Ինտեգրված մարտկոցի միջոցով | Battery operation: via integrated battery or charging console.
| Մարտկոցի գործարկման ժամանակը ՝ ոչ պակաս քան 2․5 ժամ | Battery operating time: not less than 2.5 hrs.
| Սնուցումը` 220 Վոլտ, 50/60Հց | Power Supply : 220V, 50/60 Hz
| Բուֆեր. տրենդների ցուցանիշների համար | Buffer: for trend values
| Համակարգի ընդլայնում | System Expansion
| Ծրագրակազմի թարմացումներն ինտերֆեյսերի միջոցով. Կատարողական պարամետրերի շրջանակի ընդլայնում | Software updates via interfaces: extension of the range of performance parameters
| Մոնիտորինգի պարամետրերը ներառում են ՝ ECG, RESP, NIBP, SPO2, PULSE RATE, DUAL-TEMP S-T հատվածի սինխրոն հայտնաբերում և վերլուծություն | Monitoring parameters include: ECG, RESP, NIBP, SPO2, PULSE RATE, DUAL-TEMP S-T segment synchronized detection and analysis
| Բոլոր պարամետրերի գրաֆիկական և աղյուսակային տրենդներ | Graphic and tabular trends of all parameters
| NIBP, HEART RATE, TEMP, SPO2, RESP, տվյալների պահպանում (ոչ պակաս քան 360 ժամ) | NIBP, HEART RATE, TEMP, SPO2, RESP, data storage (not less than 360 hour)
| Կենտրոնական մոնիտոր կայանի հետ կապնվելու հնարավորություն | Able to be connected with a central monitor station
| Ներքին բարձր հստակության ջերմային կետերի մատրիցային պրինտեր, որը կարող է նկարել ալիքների ձևեր և նիշեր | Inner high - definition thermal dot matrix recorder, and can output waveforms and characters
| ECG | ECG
| Մուտք. ECG մալուխ, ստանդարտ AAMI մալուխի միակցիչ | Input: Whole-lead ECG cable, standard AAMI cable connector
| Կալիբրացման ազդանշան ՝ 1 մՎտ | Calibration signal: 1mV
| Սրտի բաբախների քանակը. Չափման միջակայքը` ոչ պակաս քան 25-ից 250 բ/ րոպե | Heart Rate: Measuring range: not less than from 25 to 250bpm
| Ազդանշանային ռեժիմ ՝ լսելի և տեսողական ազդանշան | Alarm mode: Audible and visual alarm
| NIBP | NIBP
| Մեթոդը` օսկիլոմետրիկ, | Method: Oscillometric
| Ռեժիմը՝ Manual, Auto, STAT, թողունակությունը՝ 1 մմ սնդ. սյուն | Mode: Manual, Auto, STAT, resolution 1 mmHg
| Չափման միջակայքն AUTO ռեժիմով` ոչ պակաս քան 2-60 րոպե | Measuring Interval in AUTO Mode: not less than in 2-60 min range
| Չափման ժամանակահատվածը STAT ռեժիմով՝ 5 րոպե | Measuring Period in STAT Mode: 5 Min
| Սրտի հաճախության միջակայքը` ոչ պակաս քան 40-220 հարված մեկ րոպեի ընթացքում | Pulse Rate Range: not less than 40-220 bpm
| Ահազանգի տեսակները՝ SYS, DIA, MEAN | Alarm Type: SYS, DIA, MEAN
| Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան) | Measuring and alarm range (not less than)
| Adult ռեժիմ | Adult Mode
| SYS: 40-240 mmHg | SYS: 40-240 mmHg
| DIA: 13-210 mmHg | DIA: 13-210 mmHg
| MEAN: 26-230 mmHg | MEAN: 26-230 mmHg
| Pediatric ռեժիմ | Pediatric Mode
| SYS: 40- 200 mmHg | SYS: 40- 200 mmHg
| DIA: 13-150 mmHg | DIA: 13-150 mmHg
| MEAN: 26-160 mmHg | MEAN: 26-160 mmHg
| Neonatal ռեժիմ | Neonatal Mode
| SYS: 10 -135 mmHg | SYS: 10 -135 mmHg
| DIA: 13 -100 mmHg | DIA: 13 -100 mmHg
| MEAN: 26-110 mmHg | MEAN: 26-110 mmHg
| Ճնշման թողունակությունը՝ 1mmHg | Resolution Pressure: 1mmHg
| Ճշգրտության ճնշման առավելագույն միջին սխալ. ± 5 mmHg | Accuracy Pressure Maximum Mean error: ±5mmHg
| Առավելագույն ստանդարտ շեղումը `± 8 mmHg | Maximum Standard deviation: ±8mmHg
| Պաշտպանություն գերճնշումից | Overpressure Protection
| Adult ռեժիմ: 300±3 mmHg | Adult Mode: 300±3 mmHg
| Pediatric ռեժիմ: 240±3 mmHg | Pediatric Mode: 240±3 mmHg
| Neonatal ռեժիմ: 150±3 mmHg | Neonatal Mode: 150±3 mmHg
| SpO2 | SpO2
| Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան) | Measuring and alarm range (not less than)
| Չափման միջակայք` 1-100% | Measuring Range: 1-100 %
| Ահազանգի միջակայք ՝ 40-100% | Alarm Range: 40-100 %
| Թողունակությունը՝ 1 % | Resolution: 1 %
| Ճշգրտությունը՝ 70% -100% ± 2% 1%-69% ±5 | Accuracy: 70% -100% ±2 %; 1%-69% ±5%
| Ակտուալիզացման միջակայք՝ մոտ 1 վրկ. | Actualization interval: about 1 Sec.
| Զարթուցիչի հետաձգում. 10 վրկ., Զարկերակային արագություն | Alarm Delay: 10 Sec., Pulse Rate
| Չափման և ազդանշանային միջակայք՝ 30-250 բաբախ/րոպե | Measuring and Alarm Range: 30-250bpm
| Թողունակությունը՝ 1 բաբախ/րոպե, ճշգրտություն ՝ ± 2 բաբախ/րոպե | Resolution: 1bpm, Accuracy: ±2bpm
| Շնչառություն (Respiration) | Respiration
| Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան) | Measuring and alarm range (not less than)
| Մեթոդը ` դիմադրություն R-F (RA-LL) միջև | Method: Impedance between R-F (RA-LL)
| Դիֆերենցիալ մուտքային դիմադրություն.> 2.5 ՄΩ | Differential Input Impedance: >2.5 MΩ
| Իմպենդանսի չափման միջակայքը՝ 0.3-5.0Ω | Measuring Impedance Range: 0.3-5.0Ω
| Իմպենդանսի հիմնական գծի միջակայքը՝ 0-2․5Ω | Base line Impedance Range: 0 – 2.5 KΩ
| Թողունակություն՝ 0.3-2.5 Հց | Bandwidth: 0.3-2.5 Hz
| Շնչառության հաճախություն | Resp. Rate
| Չափման և ազդանշանային միջակայք | Measuring and Alarm Range
| Adult: 0-120 rpm | Adult: 0-120 rpm
| Neo/Ped: 0 -150 rpm | Neo/Ped: 0 -150 rpm
| Թողունակությունը՝ 1 շնչ/րոպե | Resolution: 1 rpm
| Ճշգրտություն՝ ± 2 շնչ/րոպե | Accuracy: ±2 rpm
| Ապնօե ահազանգ ` 10-40 S | Apnea Alarm: 10-40 S
| Ջերմաստիճան | Temperature
| Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան) | Measuring and alarm range (not less than)
| 2 կանալ | Channel: 2
| Չափման և ազդանշանային միջակայք՝ 0-50°C, թողունակություն՝ 0.1°C | Measuring and Alarm Range: 0-50°C, Resolution: 0.1°C
| Ճշգրտությունը՝ ±0.1°C | Accuracy: ±0.1°C
| Ակտուալացման ժամանակահատվածը՝ մոտ 1 վրկ | Actualization interval: about 1 Sec.
| Միջին ժամանակի հաստատունը՝ <10 վրկ. | Average Time Constant:<10 Sec.
| Պարագաներ | Accessories:
| Մեկանգամյա էլեկտրոդի մալուխ (3 կամ 5 լարանի) | Electrode cable for disposable electrode (3 or 5 leads)
| NIBP ճարմանդներ մեծահասակների համար | NIBP cuff for adults
| NIBP ճարմանդներ երեխաների համար | NIBP cuff for children
| NIBP ճարմանդներ նորածինների համար | NIBP cuff for neonatal
| Խողովակ NIBP- ի ճարմանդների համար | Hose for NIBP cuff
| Էլեկտրական լար | Power cord
| Մեկանգամյա էլեկտրոդ (5 հատ) | Disposable electrode (5 pcs)
| SpO2 սենսոր բազմակի օգտագործման մեծահասակների համար | SpO2 sensor reusable for adults
| Նշում․ Մոնիտորների հետ մատակարարվող մեծահասակների համար բազմակի օգտագործման SpO2 տվիչներից բացի պետք է մատակարարվի նաև նույն մոնիտորներին համատեղելի նորածինների համար նախատեսված բազմակի օգտագործման SpO2 տվիչներ | Note: In addition to the reusable SpO2 sensors for adults supplied with monitors, reusable SpO2 sensors for neonatal compatible with the same monitors should also be supplied
| Լրակազմ և պարագաներ | Set and accessories:
| Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up
| Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training
| Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian
| Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused
| Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The system should include all the necessary accessories and accessories needed for full operation
| Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months
| Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability):
| ISO13485 կամ համարժեք | ISO13485 or equivalent
| CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք | CE Mark (Directive 93/42/EEC) or FDA or equivalent
Վիրաբուժական արտածծիչ // Surgical suction unit | Վիրաբուժական արտածծիչ | Surgical suction unit
| Արտածծիչը օգտագործվում է հիմնական վիրաբուժական և այլ միջամտություններում | Suction unit for major surgery and other procedures
| Շարժական 4 հակաստատիկ անիվներով | Mobile on 4 antistatic castors
| Ոչ պակաս քան երկու աստիճանավորված յուրաքանչյուրը ոչ պակաս քան 2000 մլ տարողությամբ պոլիկարբոնատից կամ համարժեք նյութից պատրաստված բազմակի օգտագործման տարաների առկայություն | Availability of not less than 2 graduated of not less than 2,000 ml each made of polycarbonate or equivalent material reusable suction jars
| Տարաները օդաանթափանց պտուտակավոր կափարիչով | Containers with air-tight screw caps
| Անյուղ, սպասարկում չպահանջող շարժիչի առկայություն, առավելագույն արտածծումը ոչ պակաս քան 600-ից 700 մմ ս.ս.-ան սահմաններում, հոսքը՝ ոչ պակաս քան 45 լ / րոպե | Availability of a required no maintenance oil-free motor, maximum suction not less than 600-700 mm Hg, flow rate not less than 45 l/min
| Սարքը պետք է հագեցած լինի շարժիչի պաշտպանիչ կափարիչով, որն ամբողջովին կանխում է ներծծվող հեղուկների կամ արտանետումների պոմպի մեջ մտնելը | Equipped with motor-protection cap that totally prevents aspirated liquids or secretions from reaching and damaging the vacuum pump
| Վակումմետրի առկայություն և ներծծման ուժի սահուն կարգավորում | Availability of vacuum meter ս smooth adjustment of suction force
| Աղմուկի մակարդակը` ոչ ավել քան 55 dBA | Sound level: not more than 55dBA
| Սնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց | Power supply: 220V, 50/60 Hz.
| Լրակազմ և պարագաներ | Set and accessories:
| Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up
| Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training
| Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian
| Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused
| Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (Օրինակ ՝ սիլիկոնե խողովակները, ոչ պակաս քան 4 հակաբակտերիալ ֆիլտրեր, 4 հատ կանյուլա իր բռնակներուվ և այլն) | The kit includes all the necessary additional devices and accessories for the full operation of the equipment (for example: silicone tubes, Antibacterial filters of at least 4, a set of 4 cannulas with holders and etc)
| Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months
| Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability):
| ISO13485 կամ համարժեք | ISO13485 or equavalent
| CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք | CE Mark (Directive 93/42/EEC) or FDA or equavalent
Թթվածնային կոնցենտրատոր // Oxygen concentrator | Կոմպակտ և հեշտ տեղափոխվող թթվածնի կոնցենտրատոր (շարժական անիվների վրա) | Compact and easy to transport oxygen concentrator (Mobile on Castors)
| Արտադրում է բարձր խտացված թթվածնային շնչառական արտադրանք՝ մթնոլորտային օդից ազոտի մոլեկուլները մաղելով | Produces a highly concentrated oxygen product for respiration by sifting out nitrogen molecules from atmospheric air
| Թթվածնի խտանյութը պետք է հագեցած լինի կոմպրեսորով | The Oxygen Concentrator should featured a Compressor
| Ոչ պակաս քան 10 լ/րոպե ծավալի հոսք` 85% - ից ոչ պակաս թթվածնի պարունակությամբ | Volume flow not less than 10 l/min at not less than 85% oxygen
| Աշխատանքային ռեսուրսը ոչ պակաս քան 30 հազար ժամ | Work resource: not less than 30 thousand hours
| Ձայնի մակարդակ (ANSI)՝ ոչ ավելի քան 35 դբ | Sound Level (ANSI): not more than 35dB
| Ազդանշանային ինդիկացիայի առկայություն՝ ոչ պակաս քան գերտաքացում, էլեկտրոէներգիայի խափանում, թթվածնի խիստ ցածր մակարդակ, համակարգի սխալ | Availability of an alarm indication: not less than overheating, power failure, critically low oxygen level, system error
| Ճնշման փոխհատուցման հոսքաչափը պետք է թույլ տա օգտագործել երկար կանուլա՝ պահպանելով հոսքի ճշգրիտ կարգավորումը: | Pressure-compensated Flow meter should permit use of long canula while maintaining accurate flow setting.
| Խոնավեցնող սարքի առկայությունը | Availability of a humidifier
| Սնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց | Power supply: 220V, 50/60 Hz.
| Լրակազմ և պարագաներ | Set and accessories:
| Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up
| Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training
| Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian
| Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused
| Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months
| Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (օրինակ՝ դիմակներ մեծահասակների և երեխաների համար, պահեստային ֆիլտր, խողովակներ, խոնավեցնող սարք, քթային կանուլա և այլն) | The kit includes all the necessary additional devices and accessories for complete equipment (for example, masks for adults and children, a spare filter, hoses, Humidifier, nasal canula etc.)
| Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability):
| ISO13485 կամ համարժեք | ISO13485 or equavalent
| CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք | CE Mark (Directive 93/42/EEC) or FDA or equavalent
Շտատիվ // Mobile Infusion Stand | Շտատիվ | Mobile Infusion Stand
| Կմաղքը մետաղական, չժանգոտվող պողպատից | Metallic, stainless steel carcass
| Չափը: Ø450xԲ2100 մմ, շեղումը ոչ ավելի քան 3% | Size։ Ø450xH2100 mm, deviation not more than 3%
| Ոչ պակաս քան 5 անաղմուկ անիվ | Not less than 5 noiseless wheels
| Բարձրությունը կարգավորելի | Height adjustable
| Տեղադրում | Installation
| Պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Must be new, unused
| Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս | Warranty not less than 12 months
Շարժական ուլտրաձայնային համակարգ 4 տվիչով // Portable Ultrasound System with 4 probes | Շարժական ուլտրաձայնային համակարգ` առաջադեմ տեխնոլոգիաներով, ինչպիսիք են` ամբողջությամբ թվային գերլայնաշերտ ճառագայթային ձևափոխիչը, բազմաշերտ զուգահեռ ճառագայթիչը, բազմաշերտ զուգահեռ մշակումը, գույնը, ուղղորդված ուժը և մշակումը, գույնը, ուղղորդված հզորությունը և սպեկտրալ դոպլերը, հյուսվածքն ու մաքուր հակադարձումը` ներդաշնակ պատկերավորում, բծերի կրճատում, տարածական լրացում, տրապացոիդալ պատկերավորում, μScan պատկերի մշակման տեխնոլոգիա | Portable ultrasound system of advanced technologies such as Full Digital Super-wide Band Beam Former, Multi-Beam Parallel Band Beam Former, Multi-Beam Parallel Processing, Color, Directional Power and Processing, Color, Directional Power and Spectral Doppler, Tissue and Pure Inversion Harmonic Imaging, Speckle Reduction, Spatial Compounding, Trapezoid Imaging, μScan image processing technology μScan image processing technology
| Օգտագործման հատվածները. որովայնային (մեծահասակների, մանկաբուժական, նորածնային), տրանսկրանիալ, կրծքային, սրտային (մեծահասակների, մանկական, նորածնային), անհետաձգելի օգնություն, ընդհանուր պատկերավորում, մկանային-կմախքային համակարգ, մանկաբարձություն/գինեկոլոգիա, փոքր մասեր և անոթներ: | Applications: Abdominal (Adult, Pediatric, Neonatal), Adult Transcranial, Breast, Cardiac (Adult, Pediatric, Neonatal), Emergency, General Imaging, Musculoskeletal, OB/GYN, Small Parts, and Vascular.
| Դիսփլեյը․ բարձր թողունակության գունավոր LCD ոչ պակաս քան 15" | Display Screen: High Resolution Color LCD: not less than 15"
| Սկանավորման մեթոդները. ոչ պակաս քան | Scanning Methods : (not less than)
| Էլեկտրոնային կոնվեքս | Electronic Convex
| Էլեկտրոնային գծային | Electronic Linear
| Էլեկտրոնային ֆազային | Electronic Phased
| Պատկերավորման ռեժիմներ (ոչ պակաս քան) | Imaging Modes։ (not less than)
| 2D (B- ռեժիմ), B- ռեժիմի կառավարում, B- ռեժիմով ինքնակարգավորում, M- ռեժիմ և PW / CW, PW / CW դոպլեր, C (գունավոր դոպլեր), THI (ներդաշնակ պատկեր), PHI (մաքուր ներդաշնակ պատկեր) , PDI (Power Doppler Imaging), DPDI (Directional Power Doppler Imaging), TSI (Tissue Specification Imaging), Widescan (Trapezoid Imaging) | 2D (B-mode), B-mode steering, B-mode Auto Adjust, M-mode and PW/CW, PW/CW Doppler, C (Color Doppler), THI (Harmonic Imaging), PHI (Pure Harmonic Imaging), PDI (Power Doppler Imaging), DPDI (Directional Power Doppler Imaging), TSI (Tissue Specification Imaging), Widescan (Trapezoid Imaging)
| Դիսփլեյի ռեժիմներ (ոչ պակաս քան) | Display Modes։ (not less than)
| 256 մոխրագույնի մակարդակ, 2B ռեժիմ, 4B ռեժիմ, B + CFM, B + PDI, B + M, B + PW, B + CFM + PW, B + PDI + PW, B + CW, B + CFM + CW, B + PDI + CW, Widescan | 256 gray levels, 2B mode, 4B mode, B+CFM, B+PDI, B+M, B+PW, B+CFM+PW, B+PDI+PW, B+CW, B+CFM+CW, B+PDI+CW, Widescan
| Ներդաշնակ պատկերավորում պատկերների բոլոր փոխակերպիչների վրա | Harmonic imaging on all imaging transducers
| Յուրաքանչյուր տվիչի և սկանավորման յուրաքանչյուր ռեժիմի համար ընտրելի երեք հաճախականություն | Three selectable frequencies for each probe and each scanning mode
| Բծերի կրճատում և անհատականացված նախադրվածներ` պատկերի գործընթացի ալգորիթմի իրական ժամանակում օպտիմալացման համար | Speckle reduction and customizable presets for real-time optimization of the image process algorithm
| Պատկերի որակի օպտիմալացում` անատոմիական կառուցվածքների հայտնաբերումը բարելավելու համար | Optimize image quality for improve detection of anatomical structures
| Տրապազոիդ պատկերավորում բոլոր գծային զոնդերի վրա | Trapezoid imaging on all linear probes
| Տվիչի սելեկտոր․(ոչ պակաս քան) | Probe selector: (not less than)
| Կառավարման վահանակ. Ամբողջ ալֆանային թվային ստեղնաշար, հատուկ տեխնոլոգիական կոճակներ, ֆունկցիայի հատուկ ստեղներ | Control Panel: Full alphanumeric keyboard, dedicated technology buttons, dedicated function keys.
| Պատկերի ձևաչափը. Պատկերավորում-ամբողջական, պառակտված, բազմակի, ձախ / աջ, վերև / ներքևի պատկերավորում | Image Format: Imaging - Full, Split, Multiple, Left/Right, Up/Down imaging
| Ոչ պակաս քան սարքին միաժամանակ 4 տվիչ միանալու հնարավորություն | Ability to connect not less than 4 transducers to the device at a time
| Բազմահաճախակային էլեկտրոնային տվիչներ (կոնվեքս, ֆազային, գծային, ներխոռոչային կոնվեքսային) | Multi-frequency electronic transducers (Convex, Phased, Linear, convex Endocavity Transducer)
| B ռեժիմում (ոչ պակաս քան) | In B mode (not less than)
| ՈՒժեղացում. 0-255 կարգավորելի | Gain: 0-255 adjustable
| Խորությունը՝ 30 սմ | Depth: 30cm
| Պատկերի խոշորացում՝ 10 անգամ | Image zoom: 10 times
| Դինամիկ տիրույթը` 20-200 կարգավորելի | Dynamic Range: 20-200 adjustable
| Հյուսվածքների առանձնահատկությունների պատկերավորում. 4 տեսակ (ճարպային, մկանային, հեղուկ, նորմալ) | Tissue Specification Imaging: 4 types (adipose, muscle, fluid, normal)
| Ավտոմատ օպտիմալացման գործառույթ | Auto optimization function
| Գունային դոպլեր ռեժիմում (ոչ պակաս քան) | In Color Doppler mode (not less than)
| PRF: 0,5-10Khz | PRF: 0,5-10Khz
| PDI / DPDI. 7 տեսակի ընտրելի | PDI/DPDI: 7 types selectable
| PW դոպլեր ռեժիմում (ոչ պակաս քան) | In PW Doppler mode (not less than)
| PRF: 1-16Khz | PRF: 1-16Khz
| Առավելագույն արագության միջակայք՝ մոտ 0,01-19 մ/վ | Max velocity range: approx. 0,01-19m/s
| Նմուշի ծավալը և դիրքը. 0.5-10 մմ կարգավորելի | Sample volume and position: 0.5-10 mm adjustable
| CW դոպլեր ռեժիմում (ոչ պակաս քան) | In CW Doppler mode (not less than)
| PRF: 1-16Khz | PRF: 1-16Khz
| Առավելագույն արագության միջակայք ՝ մոտ 0,01-42 մ / վ | Max velocity range: approx. 0,01-42m/s
| Չափումներ և հաշվետվություններ. Բոլոր ստանդարտները B, M և դոպլեր ռեժիմներում | Measurements and Reporting: all standard in B, M and Doppler modes
| Որովայնի խոռոչ, կրծքագեղձ, սրտաբանություն, գինեկոլոգիա, մանկաբարձական ծրագրավորվող սյունակներով, մանկական, փոքր մասեր, վահանագեղձ, տրանսկրանիալ, MSK, անոթային, ստանդարտ կենսաչափության հաշվետվություններ և օգտագործողի կողմից ընտրովի հաշվետվություններ, սրտային, OB / GYN, բոլոր հաշվետվություններն ավտոմատ կերպով պահվում են համակարգում ՝ հիվանդի ֆայլը, արխիվացումը | Abdomen, Breast, Cardiology, Gynecology, Obstetric with programmable tables, Pediatric, Small Parts, Thyroid, Transcranial, MSK, Vascular, Standard biometry reports and user customizable reports, Cardiac, OB/GYN, All reports are automatically stored on the system in the patient file, Archiving
| Էլեկտրասնուցում` 220V / 50Hz | Power supply: 220 V / 50 Hz
| Տվիչներ. Որովայնի, կրծքի, ծննդաբերության, փոքր մասերի, սրտաբանական և տրանսկրանիալ հետազոտությունների 4 տվիչ | Probes: 4 probes for abdominal, breast, ob/gyn, small parts, cardiological and transcranial examinations
| ոչ պակաս քան | not less than
| Էլեկտրոնային կոնվեքս: մոտ 1 մինչև 7 MHz | Electronic Convex: approx. 1 to 7 MHz
| Aperture: 50mm | Aperture: 50mm
| Էլեկտրոնային գծային: մոտ 4 մինչև 16 MHz | Electronic Linear: approx. 4 to 16 MHz
| Aperture: 46mm | Aperture: 46mm
| Էլեկտրոնային ֆազային: մոտ 1 մինչև 6 MHz | Electronic Phased: approx. 1 to 6 MHz
| ավլման հատված ՝ 90 աստիճան | sweep sector: 90 degrees
| Էլեկտրոնային ներխոռոչային կոնվեքսային։ մոտ 4 մինչև 9 MHz | Electronic convex Endocavity։ approx. 4 to 9 MHz
| Էլեմենտների քանակը` ոչ պակաս քան 128 | Number of elements: not less than 128
| Շառավիղը` ոչ պակաս քան 10 մմ | Radius: not less than 10mm
| Լրակազմ և պարագաներ | Set and accessories:
| Ուլտրաձայնային գել - 1 շիշ | Ultrasound gel - 1 bottle
| Առցանց UPS. ոչ պակաս քան 20 րոպե աշխատաժամանակ | On line UPS: not less than 20 minutes run time
| Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up
| Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training
| Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian
| Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused
| Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The kit includes all the necessary additional devices and accessories for the full operation of the equipment
| Երաշխիքը՝ ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months
| Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability):
| ISO13485 կամ համարժեք | ISO13485 or equavalent
| CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք | CE Mark (Directive 93/42/EEC) or FDA or equavalent
ԷՍԳ // Electrocardiograph | ԷՍԳ շարժական | Electrocardiograph portable
| Ձայնագրող ԷՍԳ արտածումներ. 12 ստանդարտ արտածումներ | Recording ECG Leads: 12 standard Leads
| Ձայնագրող կանալներ. 1/3-ի օգտագործողի ընտրությամբ | Recording Channels: 1/3 user selectable
| LCD դիսփլեյ. անկյունագիծը ոչ պակաս քան 8" | LCD: viewing area: not less than 8"
| Արտածումների փոխումը. ձեռքով և ավտոմատ | Lead switching: manual and automatic.
| Զգայունություն, մմ / մվ՝ ոչ պակաս քան 5, 10, 20, ավտոմատ | Sensitivity, mm/mV: not less than 5, 10, 20, auto
| Կարգաբերման ազդանշան. ավտոմատ և ձեռքով | Calibration signal: automatic end manual.
| ԷՍԳ չափումներ՝ բոլոր արտածումները, միջին, ճշգրտված HR- ի միջին RR PR- ի միջակայքում QRS տևողություն QT ընդմիջում և QTc միջակայք, Hodges, Bazzet և Fridericia- ի բանաձևերով առավելագույն R [V5] կամ [V6] և S [V1, Սոկոլով-Լիոն ինդեքս P, R, T առանցք | All leads, average, corrected HR Average RR PR Interval QRS duration QT interval and QTc interval, with Hodges, Bazzet and Fridericia’s formula max R[V5]or[V6] and S[V1] Sokolow-Lyon Index P, R, T axis
| Հաճախականությունների սահմանը, Hz ախտորոշիչ. | Frequency range, Hz Diagnostic:
| Դեֆիբրիլյացիայի պաշտպանություն ըստ AAMI / IEC 60601-2-25: 2011 ստանդարտներ | Deffibrillation protection according to AAMI / IEC 60601-2-25: 2011
| Չֆիլտրացված՝ ոչ պակաս քան 0,05… 150 Հց | Unfiltered not less than 0.05…150Hz
| Ձայնագրիչ. INOP-ի կառավարումն անկախ յուրաքանչյուր էլեկտրոդի և պեյսմեյկերի հայտնաբերման համար | Recorder: INOP control independent for each electrode and pacemaker detection
| Ձայնագրման եղանակը` ջերմային թուղթ Տարլուծումը առնվազն՝ 8 կետ / մմ | Recording method: thermal paper resolution not less than 8dpmm
| Ձայնագրող թուղթ՝ ոչ պակաս քան 210մմ x 30մ | Recording paper: not less than 210mm x 30m
| Ձայնագրման արագությունը՝ մմ / վրկ՝ 5 /10 / 25/50 օգտագործողի կողմից ընտրելի | Recording speed, mm/sec: 5/ 10/ 25/ 50 user selectable
| Ներքին վերալիցքավորվող մարտկոց | Internal rechargeable battery
| Մարտկոցի գործարկման ժամանակը. ոչ պակաս քան 90 րոպե | Battery operating time: not less than 90 min
| Միացման ձևը՝ ստանդարտ կամ կաբրերա | Channels connection Standard or Cabrera
| Էլեկտրոսնուցումը ՝ 220 Վ / 50 Հց: | Power source: 220V/50Hz
| Ռուսերեն և անգլերեն մենյուի առկայություն | Russian and English menu available
| Աքսեսուարներ | Accessories:
| 1. Հիվանդի մալուխ | 1. Patient cable
| 2. Կրծքավանդակի վերջույթների 6 էլեկտրոդ | 2. 6 chest limb electrodes
| 3. 4 վերջույթների էլեկտրոդներ | 3. 4 limb electrodes
| 4. 1 շիշ ԷՍԳ գել | 4. 1 bottle ECG Gel
| 5. 2 թղթի փաթույթ | 5. 2 rolls of paper
| Լրակազմ և պարագաներ | Set and accessories:
| Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up
| Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training
| Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian
| Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused
| Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The system should include all the necessary accessories and accessories needed for full operation
| Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months
| Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability):
| ISO13485 կամ համարժեք | ISO13485 or equivalent
| CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք | CE Mark (Directive 93/42/EEC) or FDA or equivalent
Վիրաբուժական ճակատային լույս // Surgical headlight frontal lamp | Վիրաբուժական ճակատային լույս | Surgical headlight frontal lamp
| Վիրաբուժական լուսարձակող ճակատային լամպը լայնորեն օգտագործվում է միկրովիրաբուժության, ատամնաբուժական, ԼՕՌ-ի, օրթոպեդիկ և այլ վիրաբուժական գործողությունների համար | Surgical headlight frontal lamp is widely used for Microsurgery, Dental, ENT, orthopedic and other surgery operations.
| Պլաստիկ գլխակապը պետք է շատ հարմար լինի կրելու համար, իսկ չափը պետք է լինի կարգավորելի | The plastic headband should be very comfortable for wearing, and the size should adjustable.
| Բազմակի օգտագործման | Reusable
| Լույսը՝ մաքուր սպիտակ լույս | Light: Pure White Light
| Գլխակապը պլաստմասե պատրաստված, չափը` կարգավորելի | Headband։ Plastic Made, Size Adjustable
| LED լամպի հզորությունը ոչ պակաս քան 5 Վտ | LED Lamp Power։ not less than 5W
| Պայծառությունը՝ բարձր պայծառ, կարգավորելի | Brightness։ High Bright, Adjustable
| Ոչ պակաս քան 5200mAh հզորությամբ վերալիցքավորվող լիթիումի մարտկոցի առկայություն | Availability of a rechargeable lithium battery with stronger capacity not less than 5200mAh.
| Շարունակական աշխատանքային ժամանակը պետք է լինի ոչ պակաս, քան 10 ժամ ամբողջությամբ լիցքավորվելուց հետո | The continuous working time should be not less than 10 hours after fully charged
| Լույսի կետի չափը պետք է լինի կարգավորելի | The light spot size should be adjustable
| LED լամպը պետք է ունենա երկար կյանք, այն փոխարինելու կարիք չունի | The led bulb should be long lifetime, it doesn't need to change bulbs
| Լրակազմ և պարագաներ | Set and accessories:
| Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up
| Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training
| Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian
| Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused
| Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The kit includes all the necessary additional devices and accessories for the full operation of the equipment
| Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months
| Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability):
| ISO13485 կամ համարժեք | ISO13485 or equivalent
| CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք | CE Mark (Directive 93/42 / EEC) or FDA or equivalent
Հետազոտման լամպ // Examination lamp | Հետազոտման լամպ | Examination bulbs
| Հենք ոչ պակաս քան 4 անիվներով | Base with not less than 4 wheels
| Գլխի բարձրությունը կարգավորելի | Adjustable head height
| Լույսի ինտենսիվությունը՝ ոչ պակաս քան 40.000 լյուքս 50 սմ ժամանակ | Light intensity: not less than 40.000 lux at 50 cm.
| Գույնի ինտենսիվությունը` մեկ ռեֆլեկտորով ոչ պակաս քան 3000K | Color intensity - not less than 3000K with one reflector
| Պետք է ունենա ներկառուցված մարտկոց | Should have built-in battery
| Աշխատանքը մարտկոցով ոչ պակաս քան 1 ժամ | Battery life of not less than 1 hour
| Սնուցումը 220Վ /50Հց | Power supply 220 V / 50 Hz
| Լրակազմ և պարագաներ | Set and accessories:
| Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up
| Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training
| Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian
| Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused
| Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (օրինակ՝ մեկ լրացուցիչ լամպ և այլն) | The system should include all the necessary accessories and accessories needed for full operation (for example, one extra bulb and etc.)
| Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months
| Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability):
| ISO13485 կամ համարժեք | ISO13485 or equivalent
| CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք | CE Mark (Directive 93/42 / EEC) or FDA or equivalent
Ստետասկոպ // Stethoscope | Ստետասկոպ | Stethoscope
| Մեխանիկական լսողական սարք, որը նախատեսված է մեծահասակների և մանկական հիվանդների սրտի, թոքերի և/կամ ստամոքս-աղիքային տրակտի ձայները լսելու համար: | A mechanical listening device designed for listening to sounds from the heart, lungs, and/or gastrointestinal tract from adult and paediatric patients.
| Ներառում է կրծքավանդակի կտոր, որը միացված է կրկնակի խողովակով գլխարկին ականջակալներով, որոնք տեղադրվում են օգտագործողների ականջների մեջ | Comprises a chest piece connected by a double tube to the headgear with earpieces that are placed into the users’ ears
| Կրկնակի գավաթ, երկու դիաֆրագմով կրկնակի օգտագործման (մեծահասակների և երեխաների լսողական լսումների համար) կրծքավանդակի կտոր | Double cup, with two diaphragms for dual-use (adult and paediatric auscultation) chest piece
| Մեծահասակների դիաֆրագմ Ø: 45,5 մմ; մանկական դիաֆրագմ Ø: 31,5 մմ: | Adult diaphragm Ø: 45,5mm; paediatric diaphragm Ø: 31.5mm.
| Խողովակը պետք է պատրաստված լինի PVC-ից և ճաքադիմացկուն լինի: | Tube should made of PVC and is crack resistant.
| Խողովակը պետք է լինի անհասանելի արտաքին աղմուկից՝ երաշխավորելով ձայնի ամբողջական փոխանցում, լավ լսողական որակ | Tube should impervious to outside noises, guaranteeing full transmission of sound, good auditive quality
| Խողովակի տրամագիծը` արտաքին տրամագիծը 10 մմ, ներքին տրամագիծը 4,8 մմ: Խողովակի երկարությունը ոչ պակաս քան 560 մմ: | Tube diameter: outer diameter 10mm, inner diameter 4.8mm. Tube length not less than 560mm.
| Սրտաբանության համար զգայունությունը ոչ պակաս քան 3,2 դԲ-ից մինչև 26 դԲ միջակայքում և ոչ պակաս քան 50-ից մինչև 1000 Հց միջակայքում: | Sensitivity not less than in a range from 3.2dB to 26dB and in a range from 50 to 1000Hz for cardiology.
| Զգայունությունը ոչ պակաս քան 8,1 դԲ ոչ պակաս քան 600 Հց-ից մինչև 1500 Հց տիրույթում թոքաբանության համար: | Sensitivity not less than 8.1dB in a range not less than from 600 Hz to 1,500Hz for pneumology.
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ISO 13485 կամ համարժեք | ISO 13485 or equivalent
Glucometer // Գլյուկոմետր | Գլյուկոմետր | Glucometer
| Դյուրակիր և բարձր արդյունավետությամբ արյան մեջ շաքարի պարունակության թվային հաշվիչ | Portable and high-performance digital glucometer
| Չափման միջակայքը՝ ոչ պակաս քան 0,5-30 մմոլ/լ միջակայքում | Measuring range: not less than in 0,5-30 mmol/L range
| Չափման ժամանակը` ոչ ավելի քան 10 վայրկյան | Measuring time: not more than 10 seconds
| Արյան նմուշների տեսակները: մազանոթային, երակային, զարկերակային | Blood Sample Types: Capillary, venous, arterial
| Ստրիպներով | With strips
| Ոչ պակաս քան 1000 թեստի համար ստրիպների առկայություն | Availability of test strips for not less than 1000 tests
| Լրակազմ և պարագաներ | Set and accessories:
| Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up
| Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training
| Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian
| Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused
| Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (օրինակ՝ ստրիպներ, կոդի չիպ, հսկիչ չիպ, ստերիլ ծակիչներ, ծակող սարք և այլն) | The kit includes all the necessary additional devices and accessories for the full operation of the equipment (for example: test strips, code chie, control chip, sterile lancets, lancing device, etc.)
| Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months
| Quality certificates | Որակի վկայականներ
| ISO 15197:2015 or equivalent | ISO 15197:2015 կամ համարժեք
| CE Mark or FDA or equivalent | CE Mark կամ FDA կամ համարժեք
Շարժական զարկերակային օքսիմետր՝ հեմոգլոբինի մակարդակը չափելու հնարավորությամբ // Portable pulsoxymeter with possibility hemoglobin measure | Շարժական զարկերակային օքսիմետր՝ հեմոգլոբինի մակարդակը չափելու հնարավորությամբ | Portable pulsoxymeter with possibility hemoglobin measure
| Ոչ պակաս քան սատուրացիայի, պուլսի հաճախության և հեմոգլոբինի մակարդակի չափման հնարավորությամբ | Not less than with the ability to measure saturation, pulse rate and hemoglobin
| Դիսպլեյի առկայություն | Display availability
| Չափման միջակայք. (ոչ պակաս քան միջակայքում) | Measurement Range: (not less than in range)
| SpO2: 1 – 100% | SpO2: 1 – 100%
| Ընդհանուր հեմոգլոբին (SpHb): 0 – 25 գրամ/դեկալիտր | Total Hemoglobin (SpHb): 0 – 25 g/dL
| Պուլսի հաճախություն: 25 – 240 բաբախ/րոպե | Pulse Rate: 25 – 240 bpm
| Ճշգրտությունը. (ոչ ավելի քան) | Accuracy: (not more than)
| SpO2 - ± 3% | SpO2 - ± 3%
| Պուլսի հաճախություն - ± 5 բաբախ/րոպե | Pulse Rate - ± 5 bpm
| Ընդհանուր հեմոգլոբին (SpHb) - ± 1 գրամ/դեկալիտր | Total Hemoglobin (SpHb) - ± 1 g/dL
| Թողունակությունը. (ոչ ավելի քան) | Resolution: (not more than)
| SpO2 - 1% | SpO2 - 1%
| Պուլսի հաճախություն - 1 բաբախ/րոպե | Pulse Rate - 1 bpm
| Ընդհանուր հեմոգլոբին (SpHb) - 0,1 գրամ/դեկալիտր | Total Hemoglobin (SpHb) - 0,1 g/dL
| Պետք է ունենա ներկառուցված մարտկոց | Should have built-in battery
| Աշխատանքը մարտկոցով ոչ պակաս քան 2 ժամ | Battery life of not less than 2 hour
| Սնուցումը 220Վ /50Հց | Power supply 220 V / 50 Hz
| Լրակազմ և պարագաներ | Set and accessories:
| Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up
| Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training
| Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian
| Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused
| Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The system should include all the necessary accessories and accessories needed for full operation
| Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months
| Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability):
| ISO13485 կամ համարժեք | ISO13485 or equivalent
| CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք | CE Mark (Directive 93/42 / EEC) or FDA or equivalent
Ջերմաչափ // Thermometer | Ջերմաչափ | Thermometer
| Ջերմաչափ՝ մարմնի ջերմաստիճանը արագ և ճշգրիտ չափելու համար | Thermometer for quick and precise measurement of body temperature
| Թվային դիսփլեյի առկայություն | Availability of a digital display
| Արձագանքման ժամանակը ոչ ավելի քան 10 վայրկյան | Response time of not more than 10 seconds
| Ձայնային ազդանշանի առկայություն | Availability of a audio alarm
| Ավտոմատ անջատման գործառույթի առկայություն | Availability of a auto off function
| Չափում ոչ պակաս քան +32-ից +42°C միջակայքում | Measuring not less than in +32 to +42 °C range
| Ջերմաստիճանի չափման ճշգրտությունը ոչ ավելի քան ±0.3 °C | Temperature accuracy not more than ±0.3 °C
| Էլեկտրաէներգիայի աղբյուրը՝ մարտկոցով | Power supply։ from batterie
| Լրակազմ և պարագաներ | Set and accessories:
| Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up
| Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training
| Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian
| Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused
| Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The system should include all the necessary accessories and accessories needed for full operation
| Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months
| Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability):
| ISO13485 կամ համարժեք | ISO13485 or equivalent
| CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք | CE Mark (Directive 93/42 / EEC) or FDA or equivalent
Ինֆրակարմիր ջերմաչափ // Infrared thermometer | Ինֆրակարմիր ջերմաչափ | Infrared thermometer
| Ոչ կոնտակտային ինֆրակարմիր ճակատի ջերմաչափ՝ մարմնի ջերմաստիճանը արագ և ճշգրիտ չափելու համար | Contactless forehead infrared thermometer for quick and precise measurement of body temperature
| LCD դիսփլեյի առկայություն | Availability of a LCD display
| Արձագանքման ժամանակը ոչ ավելի քան 1 վայրկյան | Response time of not more than 1 seconds
| Չափման հեռավորությունը 5-15 սմ | Measurement distance of 5-15 cm
| Ձայնային ազդանշանի առկայություն | Availability of a audio alarm
| Չափման տվյալների հիշողության առկայություն | Availability of a measurement data memory
| Ավտոմատ անջատման գործառույթի առկայություն | Availability of a auto off function
| Չափում ոչ պակաս քան +32-ից +42,5°C միջակայքում | Measuring not less than in +32 to +42,5 °C range
| Ջերմաստիճանի չափման ճշգրտությունը ոչ ավելի քան ±0.3 °C | Temperature accuracy not more than ±0.3 °C
| Էլեկտրաէներգիայի աղբյուրը՝ մարտկոցներով | Power supply։ with batteries
| Լրակազմ և պարագաներ | Set and accessories:
| Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up
| Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training
| Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian
| Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused
| Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The system should include all the necessary accessories and accessories needed for full operation
| Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months
| Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability):
| ISO13485 կամ համարժեք | ISO13485 or equivalent
| CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք | CE Mark (Directive 93/42 / EEC) or FDA or equivalent
BP measurement device // Արտերիալ ճնշման չափիչ սարք | Տոնոմետր | Sphygmomanometer
| Արյան ճնշման չափման մեխանիկական գործիք մեմբրանային ֆոնենդասկոպով | Mechanical sphygmomanometer with phonendoscope
| Ֆոնենդասկոպը պետք է լինի չֆիքսված մանժետի վրա | The phonendoscope should not be fixed to the cuffs
| Արյան ճնշման չափման մեխանիկական գործիք մեկ կամ երկու խողովակով: Տիրույթը՝ ոչ պակաս քան 0-ից 300 մմ ս.ս.: Ճշգրիտ փական դանդաղ դեֆլյացիայով: Տվիչ ներքին մոտավոր տրամագծով՝ 65 մմ: Կպչուն մանժետներ մեծահասակների (2 հատ, միջին և մեծ չափսերի), երեխաների (1 հատ) և նորածինների (1 հատ) համար, լվացվող: | Aneroid sphygmomanometer with single or double tube. Range: not less than for 0 to 300 mmHg. Precision valve with slow deflation rate. Gauge with internal diameter of approx. 65 mm. Velcro cuffs for adults (2 pieces, medium and large sizes), children (1 pc) and neonatal (1 pc), washable.
| Որակի վկայականներ | Quality certificates
| ISO 13485 կամ համարժեք | ISO 13485 or equivalent
Օֆթալմոսկոպի և օտոսկոպի ախտորոշիչ հավաքածու // Ophthalmoscope and Otoscope Dignostic set | Օֆթալմոսկոպի և օտոսկոպի ախտորոշիչ հավաքածու | Ophthalmoscope and Otoscope Dignostic set
| Տեսակը` ուղիղ | Type: direct
| Լամպը՝ LED, ոչ պակաս քան 5000 աշխատանքային ժամ կյանքի տևողությամբ | Bulb: LED, not less than 5000 working hours lifetime
| Գույնի ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս քան 5000 Կելվին | Color temperature: not less than 5000K
| Օտոսկոպի գլխիկ: | Otoscope Head:
| Օպտիկամանրաթելային լույսի փոխանցում | Fiber optical transmit light
| Ծայրակալի պայծառությունը ոչ պակաս քան 1000 լյուքս | The brightness of the tip not less than 1000 lux
| Ոսպնյակի խոշորացում` ոչ պակաս քան 2,5x | Lens magnification: not less than 2,5x
| Ականջի հայելու տրամագիծը ոչ պակաս քան 2.5 մմ, 4.0 մմ | Diameter of ear-specula not less than 2.5mm, 4.0mm
| Ականջի ծայրակալների առկայություն ոչ պակաս քան 50 հատ մեծահասակների համար և ոչ պակաս քան 50 հատ մանկահասակների համար | Availability of ear tips not less than 50 pcs for adults and not less than 50 pcs for pediatrics
| Օֆթալմոսկոպի գլխիկ: | Ophthalmoscope Head:
| Լույսի կետը պետք է լինի ռեֆլեկտորից 150 մմ հեռավորության վրա և լինի ոչ պակաս քան 85 լյուքս | Light spot should be apart from reflector 150mm and not less than 85lux
| Դիաֆրագման՝ ոչ պակաս քան․ ֆիլտր առանց կարմիր գույնի, մեծ բիծ, փոքր բիծ, կիսաթափանցիկ բիծ | Aperture: not less than red-free filter, large spot, small spot, hemispot
| Դիոպտրիան՝ ոչ պակաս քան 0D, ±1D, ±2D, ±3D, ±4D, ±6D, ±8D, ±10D, ±15D, ±20D | Diopter: not less than 0D, ±1D, ±2D, ±3D, ±4D, ±6D, ±8D, ±10D, ±15D, ±20D
| Լրակազմ և պարագաներ | Set and accessories:
| Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up
| Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training
| Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian
| Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused
| Ականջի ծայրակալների առկայություն ոչ պակաս քան 50 հատ մեծահասակների համար և ոչ պակաս քան 50 հատ մանկահասակների համար | Availability of ear tips not less than 50 pcs for adults and not less than 50 pcs for pediatrics
| Պահպանման պատյանի առկայություն | Availability of a storage case
| Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The kit includes all the necessary additional devices and accessories for the full operation of the equipment
| Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months
| Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability):
| ISO13485 կամ ISO 10942 կամ ISO 9001 կամ համարժեք | ISO13485 or ISO 10942 or ISO 9001 or equivalent
| CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք | CE Mark (Directive 93/42 / EEC) or FDA or equivalent
Մանրէազերծիչ չոր օդային // Hot-air sterilizer | Մանրէազերծիչ չոր օդային | Hot-air sterilizer
| Օգտակար ծավալը ոչ պակաս քան 60 լ | Useful volume not less than 60 liters
| Արտաքին պատյանը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից: Ներքին կառուցվածքը՝ ոչ պակաս քան երկու կարգավորելի ներքին դարակաշարեր, դուռը ամբողջությամբ պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից կամ ջերմակայուն ապակուց | Stainless steel outer casing. Internal structure, not less than two adjustable internal shelves, full stainless steel or heat-resistant glass door.
| Ներքին կառուցվածքը կամ դուռը` ոչ տոքսիկ ռետինե շեղբով, մեկուսացված է բարձրորակ ապակյա մանրաթելով | Internal structure or door with non-toxic silicone rubber gasket, insulated with high quality glass wool
| Կարգավորվող օդափոխման թունելներ, տեղադրված աջ (կամ ձախ) կողմի ներքևում և ձախ (կամ աջ) կողմի վերևում տաք օդի ճշգրտման և շրջանառության համար, ինչը օգտակար է սարքի արագ սառեցման համար | Adjustable ventilation ducts located below the right (or left) side and above the left (or right) side to regulate and circulate hot air, which is useful for quickly cooling the device.
| Էլեկտրական մասը մեկուսացված է և պաշտպանված է | The electrical part is insulated and protected
| Ժամանակաչափ ոչ պակաս քան 0-ից 120 րոպե միջակայքում, որն անջատում է սարքը ծրագրավորված ժամանակի վերջում | A timer not less than in 0 to 120 minutes range, which turns off the device at the appointed time.
| Ջերմաչափի չափման տիրույթը ոչ պակաս քան 50°С - 200°C միջակայքում | The measuring range of the thermometer is in not less than 50°С - 200°С
| Ջերմակարգավորիչի տիրույթը ոչ պակաս, քան 30°С - 200°C | Thermoregulation range is not less than 30°С - 200°С
| Անվտանգության թերմոստատի առկայություն | Availability of a safety thermostat.
| Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վոլտ, 50/60 Հց | Power supply: 220V, 50/60 Hz
| Լրակազմ և պարագաներ | Set and accessories:
| Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up
| Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training
| Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian
| Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused
| Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The kit includes all the necessary additional devices and accessories for the full operation of the equipment
| Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months
| Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability):
| ISO13485 կամ համարժեք | ISO13485 or equivalent
| CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք | CE Mark (Directive 93/42 / EEC) or FDA or equivalent
Ավտոկլավ սեղանի // Autoclave benchtop Steam Sterilizer | Ավտոկլավ սեղանի | Autoclave benchtop Steam Sterilizer
| Ավտոկլավ հորզոնական գոլորշային ոչ պակաս քան 20 լիտր ստերիլիզացնող կամերայով | Not less than 20-liter horizontal steam sterilizer
| Ախտահանվող գործընթացը ավտոմատ վերահսկվում է | The sterilization process is automatically monitored
| Ունի չորացման գործառույթ հասնելու համար ստերիլիզացված նյութերի չորացմանը | It has a drying function to achieve drying of sterilized materials.
| Բարձր ջերմաստիճանի և բարձր ճնշման ավտոմատ պաշտպանության | Automatic protection against high temperature and high pressure.
| Դռան բաց լինելու ավտոմատ պաշտպանության առկայություն | Automatic protection against opening doors.
| Տագնապը ցույց է տալիս, որ ստերիլիզացման կամերայում ճնշումը մեծ է ոչ ավելի քան 0.27 ՄՊա-ից կամ 2,7 բարից, միանում է տագնապը և դուռը չի կարող բացվել | An alarm indicates that the pressure in the sterilization chamber exceeds not more than 0.27 MPa or 2.7 bar, the alarm is turned on and the door cannot be opened.
| Ջրի ցածր մակարդակի պաշտպանություն | Protection against low water levels.
| Ամբողջ մեքենան պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից | The whole machine is made of stainless steel.
| Մաքսիմում աշխատանքային ճնշումը ոչ պակաս քան 0,22ՄՊա կամ 2,2 բար | Maximum working pressure not less than 0.22 MPa or 2.2 bar.
| Նախատեսված լինի վիրաբուժական գործիքների և պարագաների, ապակյա տարաների, բժշկական և փորձարարական շորերի, բժշկական ձեռնոցների ստերիլիզացման համար | Designed for sterilization of surgical instruments and accessories, glass containers, medical and experimental clothing, medical gloves.
| Նախատեսված լինի ամեն նյութի համար ախտահանվող ինչպես ավտոմատ ռեժիմներ, այնպես էլ ունենա ռեժիմները օպերատորի կողմից ծրագրավորելու հնարավորություն | Designed for automatic disinfection of each item, as well as for the possibility of programming modes by the operator.
| Մաքսիմում աշխատանքային ջերմաստիճանը 134ºC | Maximum operating temperature 134ºC
| Ջերմաստիճանի կարգավորումը ոչ պակաս քան 121ºC-134ºC միջակայքում | Temperature Control not less than in 121ºC-134ºC range
| Ախտահանման ժամանակը ոչ պակաս քան 0-60 րոպե տիրույթում | Disinfection time not less than in 0-60 minutes range
| Չորացման ժամանակը ոչ պակաս քան 0-20 րոպե տիրույթում | Drying time not less than in 0-20 minutes range
| Տաքության շեղումը ≤±2ºC | Heat deviation ± 2ºC
| Պետք է ունենա LCD դիսփլեյ աշխատանքային պարամետրերի ցուցադրման համար | Should have LCD display to display operating parameters.
| Սնուցումը 220Վոլտ, 50/60Հց | Power supply: 220 V, 50/60 Hz
| Լրակազմ և պարագաներ | Set and accessories:
| Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up
| Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training
| Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian
| Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused
| Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The kit includes all the necessary additional devices and accessories for the full operation of the equipment
| Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months
| Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability):
| ISO13485 կամ համարժեք | ISO13485 or equivalent
| CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք | CE Mark (Directive 93/42 / EEC) or FDA or equivalent
UV light with Circulation // Ուլտրամանուշակագույն լամպ շրջանառությամբ | Օդի ռեցիրկուլյատոր | Air recirculator
| Շարժական, շտատիվի վրա | Portable, on the Stand
| Դիսփլեյի առկայություն | Availability of display
| Արտադրողականություն՝ ոչ պակաս քան 100 մ3/ժամ | Productivity: not less than 100 m3 / hour
| Մանրէաբանական էֆեկտիվություն՝ ոչ պակաս քան 99.9 % | Bactericidal efficiency, not less than 99.9%
| Ոչ պակաս քան 2 ներկառուցված լամպերի առկայություն | Availability not less than 2 built-in lamps
| Մանրէազերծ լամպերի ընդհանուր գումարային ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումը ոչ պակաս քան 23,5 | The total power of ultraviolet radiation of germicidal lamps, W, not less than 23,5
| Ուլտրամանուշակագույն լամպերի կյանքի տևողությունը՝ ոչ պակաս քան 9000ժամ | Service life of ultraviolet lamps not less than 9000 hour
| Ձայնային աղմուկը՝ ոչ ավել քան 42 դԲա | Sound power level, not more than 42 dBA
| Սնուցումը 220 Վ / 50 Հց | Power Supply: 220V/50Hz
| Լրակազմ և պարագաներ | Set and accessories:
| Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up
| Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training
| Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian
| Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused
| Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (օրինակ՝ երկու լրացուցիչ լամպ և այլն) | The kit includes all the necessary additional devices and accessories for the full operation of the equipment (for example: two spare lamps, etc.)
| Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months
| Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability):
| ISO13485 կամ համարժեք | ISO13485 or equivalent
| CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք | CE Mark (Directive 93/42/EEC) or FDA or equivalent
Laryngoscope // Լարինգասկոպ | Լարինգասկոպ | Laryngoscope
| Գործիք, որն օգտագործվում է շնչափողի և նազոտրախային անցքի ինտուբացիայի ժամանակ կոկորդը և հարակից տարածքները բացելու և ստուգելու համար | Instrument used to expose and view the larynx and surrounding areas during or tracheal and nasotracheal intubation.
| Պետք է բաղկացած լինի մեծ գլանաձեւ բռնակից՝ պարույրային գլխիկով, որը համատեղելի է տարբեր տեսակների և չափերի ծայրակալների հետ | Should be consists of a large cylindrical handle with a threaded head compatible with different blade types and sizes
| Յուրաքանչյուր ծայրակալ պետք է հագեցած լինի մանրաթելային օպտիկայով կամ մեկ շիկացած լամպով; շիկացած լամպը պետք է լինի 2.7 Վ հալոգեն (կամ համարժեք LED) և առանձնացող մաքրման համար: | Each blade should have fiber optics or a single bulb; bulb should be a 2.7 V halogen light (or LED equivalent) and is removable for cleaning.
| Բռնակի տրամագիծը պետք է լինի մոտավորապես 28 մմ, սնուցվում է երկու ստանդարտ ալկալային մարտկոցներով (1.5 Վ, տիպ C (LR14)) | Handle should be approx. 28 mm diameter and battery powered with two standard alkaline dry-cell batteries (1.5V, type C (LR14)).
| Macintosh տիպի շեղբեր (կոր): | Blades, Macintosh type (curved):
| • No. 1, երկարությունը 80-95 մմ, նորածինների համար | • No. 1, length 80-95 mm, for neonatal
| • No. 2, երկարությունը 95-115 մմ, երեխայի համար | • No. 2, length 95–115 mm, for child
| • No. 3, երկարությունը 115-135 մմ, փոքր չափահասի համար | • No. 3, length 115–135 mm, for small adult
| • No. 4, երկարությունը 135-155 մմ, չափահասի համար | • No. 4, length 135–155 mm, for adult
| Պահպանման պատյանի առկայություն | Availability of a storage case
| Լրակազմ և պարագաներ | Set and accessories:
| Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up
| Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training
| Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian
| Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused
| Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (օրինակ՝ 4 լրացուցիչ լամպ (եթե կիրառելի է) և այլն) | The kit includes all the necessary additional devices and accessories for the full operation of the equipment (for example: 4 extra bulbs (if applicable), etc.)
| Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months
| Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability):
| ISO13485 կամ համարժեք | ISO13485 or equivalent
Ավտոմատ ներարկիչ // Syring pump | Ավտոմատ ներարկիչ | Syringe pump
| Ներարկիչի պարենտերալ ինֆուզիաների դրայվեր՝ հիվանդասենյակներում, վիրահատարաններում, ինտենսիվ թերապիայի սրահներում և հիվանդի տեղափոխման ժամանակ | Syringe driver for parenteral infusions, in Wards, OP, ICU's and during Transportation/Transfer
| Մեկ կանալանի և այն կարող է ընդունել մինչև 60cc ներարկիչ | Single Channel. It accept not less than 60cc syringes
| Սարքի աշխատունակության ինքնաստուգում սարքի միացումից անմիջապես հետո, սխալի առկայության դեպքում սարքը տալիս է ձայնային ազդանշան | Non-captive self-checking of electronics with audible call back on locked-out controls
| Հեղուկներին դիմացկուն դիզայն՝ ABS պատյան (հարվածադիմացկուն) | Fluid resistant design. ABS casing (Impact-resistant )
| Հոսքի արագությունը ոչ պակաս քան 0,1-ից 1200 մլ / ժամ միջակայքում | Flow rate: not less than in from 0.1 to 1200 ml/hr.range
| Հոսքի արագության աճ` ոչ ավելի քան 0,1 մլ / ժամ | Flow rate increment: not more that 0.1 ml/hr.
| Ներարկման ընդհանուր ծավալը` ոչ պակաս քան 0,1-ից 1000 մլ միջակայքում | Total volume infused: not less than in 0.1 to 1000 ml range
| Ժամանակի լիմիտը` ոչ պակաս քան 1 րոպեից մինչև 99 ժ տիրույթում | Time limit: not less than in from 1min. to 99 h. range
| Ներարկիչներ (տարբեր արտադրողների)` 5 ից 60 մլ, | Syringes (various brands): from 5 to 60ml
| Ճշգրտություն (նախատեսված ներարկիչներ): ±2% | Precision (stipulated syringes): ± 2%
| Խցանման ճնշումը՝ կարգավորելի | Occlusion pressure: adjustable
| KVO` կարգավորելի է` 1 մլ / ժամից մինչև 10 մլ / ժամ | KVO: adjustable from 1ml/h to 10ml/h.
| Բոլուս՝ կարգավորելի ոչ պակաս քան 0,1-ից 999 մլ / ժամ տիրույթում | Bolus: adjustable not less than in 0.1 to 999ml/h range
| Տագնապային ազդանշանային / անվտանգության տալիս է հետևյալ դեպքերում. խցանում, ինֆուզիոն ավարտված է, ցածր մարտկոց ծրագրավորման սխալ, ներարկիչի սխալ դիրքավորում, ամրացման սխալ | Alarms/Safety (occlusion, infusion completed, low battery, programming error, syringe positioning error, syringe error, clamp error)
| Ներարկիչի ծավալի ավտոմատ ճանաչելիություն | Automatic syringe volume recognition
| Հոսանքի արտահոսքի պաշտպանություն (սարքավորումների տեսակը CF) | Protection against Leakage Current (type CF equipment)
| Պաշտպանություն էլեկտրականհարումներից (II դասի սարքավորում) | Protection against Electric Shocks (class II equipment)
| Կապ ինտերֆեյս. RS232C | Communication RS232C Interface
| Էլեկտրականություն | Electrical:
| Էլեկտրական II դաս | Electrical class II
| Ներքին լիցքավորվող մարտկոց | Internal rechargeable battery
| Մարտկոցով աշխատանքը ոչ պակաս քան երեք ժամ 5 մլ / ժամ դեպքում | Bat. Autonomy: not less than 3 hrs. at 5 ml/h
| Սնուցումը՝ 220 Վ / 50 Հց | Power supply: 220V/50Hz
| Լրակազմ և պարագաներ | Set and accessories:
| Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up
| Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training
| Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian
| Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused
| Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The kit includes all the necessary additional devices and accessories for the full operation of the equipment
| Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months
| Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability):
| ISO13485 կամ համարժեք | ISO13485 or equivalent
| CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք | CE Mark (Directive 93/42/EEC) or FDA or equivalent
Թոքերի ֆունկցիայի թեստերի վերլուծիչ / սպիրոմետր // Pulmonary Lung Function Tests Analyzer / Spirometer | Թոքերի ֆունկցիայի թեստերի վերլուծիչ / սպիրոմետր | Pulmonary Lung Function Tests Analyzer / Spirometer
| Սպիրոմետրը թոքերի ֆունկցիայի փորձարկման շարժական սարք է, որը հիմնականում օգտագործվում են հիվանդների մոտ թոքերի ֆունկցիայի հետ կապված պարամետրերը ուսումնասիրելու համար: | Spirometer is a portable lung function testing device, which mainly used to examine lung function related parameters for patients.
| Չափման պարամետրեր.(ոչ պակաս քան) | Measurement parameters:(not less than)
| Ուժեղացված կենսական թոքերի ծավալը՝ (FVC) ՝ FVC, FEV1, PEF, (FEV1 / FVC), FEF25, FEF50, FEF75, FEF2575, FEV1 / VC, FEV6, FEV1 / FEV6, ELA, FET, EVOL, FIVC, FIV1, FIV1 / FIVC, PIF, MVV | Forced Vital Capacity (FVC): FVC, FEV1, PEF, (FEV1/FVC), FEF25, FEF50, FEF75, FEF2575, FEV1/VC, FEV6, FEV1/FEV6, ELA, FET, EVOL, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, MVV
| Կենսական ծավալը՝ (VC / SVC). VC, IC, ERV, IRV, EVC, IVC, TV, VE, RR, tI, tE, TV / tI, tI / ttot | Vital Capacity (VC/SVC): VC, IC, ERV, IRV, EVC, IVC, TV, VE, RR, tI, tE, TV/tI, tI/ttot
| Առավելագույն օդափոխման ծավալը (MVV)՝ MVV | Maximum Ventilatory Volume (MVV): MVV
| Ծավալի միջակայքը՝ ոչ պակաս, քան ±10 լ | Volume range : not less than ±8 L
| Ծավալի ճշգրտությունը՝ ոչ ավելի քան ±3% | Volume accuracy: not more than ±3%
| Հոսքի միջակայքը` ոչ պակաս քան ±15 լ /վ | Flow Range: not less than ±15 L/s
| Հոսքի ճշգրտությունը՝ ոչ ավելի քան ±5% | Flow accuracy: not more than ±5%
| Ոչ պակաս, քան 5,7 "գունավոր LCD սենսորային էկրանի առկայություն, կոճակները կարող են աշխատել սենսորային էկրանի հետ միասին | Avaliability of not less than 5,7" color LCD touch screen, buttons can be operated along with touch screen
| Էկրանը պետք է ցույց տա իրական ժամանակում շնչառության ալիքի ձևը. ոչ պակաս քան հոսքի-ծավալի օղակ և ծավալ-ժամանակի կորի գծապատկեր | Display should be Real-time displays respiration waveform: not less than Flow-Volume loop and Volume-Time curve chart
| Ներկառուցված ջերմային տպիչի առկայություն | Availability of a built-in thermal printer
| Ավտոմատ ուղղման գործառույթի առկայություն, այն պետք է փոխհատուցի շրջակա միջավայրի տարբերությունների ազդեցությունը | Availability of a automatic correction function, it should be compensate for the impact of environmental differences
| Փորձարկման ժամանակի և շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի ցուցադրում | Test time and environment temperature display
| Ստուգաչափման գործառույթի առկայություն, որն ապահովում է չափման ճշգրտությունը | Availability of a calibration function, ensure measurement accuracy
| Տվյալների պահեստի առկայություն | Availability of a Storage of data
| Թոքերի տարիքի գնահատման գործառույթի առկայություն | Availability of a lung age estimation function
| Ներկառուցված մարտկոցի առկայություն | Availability of a built-in battery
| Սնուցում՝ 220 Վ / 50 Հց | Power supply: 220V/50Hz.
| Լրակազմ և պարագաներ | Set and Accessories:
| Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up
| Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training
| Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in english or in russian
| Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused
| Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (Օրինակ՝ քթի փակիչ, բերանի շնչափող, USB մալուխ, տպագրման թուղթ և այլն) | The kit includes all the necessary additional devices and accessories for the full operation of the equipment (for example: nose clip, mouthpiece, USB cable, recording paper, etc.)
| Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months
| Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability):
| ISO13485 կամ համարժեք | ISO13485 or equivalent
| CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք | CE Mark (Directive 93/42 / EEC) or FDA or equivalent
Գինեկոլոգիական բազկաթոռ // Gynecological examination chair | Գինեկոլոգիական բազկաթոռ | Gynecological examination chair
| Բազկաթոռը պետք է լինի ծալվող և տեղափոխման համար մատչելի | The chair should be foldable and easy to carry
| Գինեկոլոգիական բազկաթոռը պատրաստված է ամուր մետաղական հենարանից, մակերեսը փոշեներկով պատված կամ չժանգոտվող պողպատից | The gynecological examination chair should be made of a durable powder coated metal frame or stainless steel
| Մեջքի մեխանիկական կամ պնևամատիկ կարգաբերման առկայություն | Availability of a mechanical or pneumatic back adjustment
| Երեսպատմամ համար պետք է օգտագործվի անկար կաշի կամ համարժեք փոխարինող | For upholstery should be a seamless leather wrap or equivalent
| Հեղուկներ հավաքելու համար ներկառուցված սկուտեղ (թաս) չժանգոտվող պողպատից կամ այլ կոռոզիոն դիմացկուն նյութից | Built-in tray (bowl) made of stainless steel or other corrosion-resistant material for collecting liquids on sledges
| Ձեռքերի և ոտքերի բռնակների առկայություն | Availability of holders for legs and arms
| Լրակազմ և պարագաներ | Set and accessories:
| Տեղադրում | Installation
| Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (Օրինակ, ոտքերի ու ձեռքերի բռնակ, սկուտեղ (թաս) և այլն) | The kit includes all the necessary additional devices and accessories for the full operation of the equipment (for example: leg and arm holders, tray (bowl), etc.)
| Պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Must be new, unused
| Երաշխիք՝ ոչ պակաս քան 12 ամիս | Warranty not less than 12 months
| Որակի վկայականներ | Quality certificates
| ISO13485 կամ համարժեք | ISO13485 or equivalent
| CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք | CE Mark (Directive 93/42 / EEC) or FDA or equivalent
Ունիվերսալ վիրահատական սեղան // Universal operating table | Ունիվերսալ վիրահատական սեղան | Universal operating table
| Բազկաթոռը պետք է լինի ծալվող և տեղափոխման համար մատչելի | The chair should be foldable and easy to carry
| Բոլոր մետաղական մասերը պատրաստված են չժանգոտվող պողպատից | All metal parts are made of stainless steel.
| Սեղանի մակերեսի երկարությունը` ոչ պակաս քան 1900 մմ ± 100 մմ | The length of the table surface is not less than 1900 mm ± 100 mm
| Սեղանի մակերեսի լայնությունը` ոչ պակաս քան 500 մմ ± 50 մմ | The width of the table surface is not less than 500 mm ± 50 mm
| Սեղանի նվազագույն բարձրությունը` ոչ պակաս քան 730 մմ ± 50 մմ | Minimum table height: not less than 730 mm ± 50 mm
| Սեղանի առավելագույն բարձրությունը` ոչ պակաս քան 950 մմ | Maximum table height: not less than 950 mm
| Շարժումը (Backboard upwards/downwards)՝ ոչ պակաս քան 50° | Movement (Backboard upwards / downwards): not less than 50°
| Լրակազմ և պարագաներ | Set and accessories:
| Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up
| Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training
| Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian
| Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused
| Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են ընդհանուր վիրաբուժության համար | The system should include all the necessary accessories and accessories needed for full general surgical operations
| Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months
| Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability):
| ISO13485 կամ համարժեք | ISO13485 or equivalent
| CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք | CE Mark (Directive 93/42 / EEC) or FDA or equivalent
Fetal doppler // Պտղի դոպլեր | Պտղի դոպլեր | Fetal doppler
| Շարժական | Portable
| Բարձր լուծելիության LCD էկրան | High resolution LCD display
| Ձայնային և տեսողական ազդանշան | Audible and visual alarm
| Ուլտրաձայնային տվիչը պետք է լինի ամուր, հակահարվածային, դիմացկուն | Ultrasonic probe should be solid, anti-shock, durable
| Ներկառուցված բարձրախոս | Built-in loudspeaker
| Աջակցություն ոչ պակաս քան 2 ՄՀց, 2,5 ՄՀց, 3 ՄՀց, 4 ՄՀց, 8 ՄՀց անջրանցիկ տվիչներին | Support not less than 2MHz, 2,5MHz, 3MHz, 4MHz, 8MHz water proof probes
| Ուլտրաձայնային տվիչը ոչ պակաս քան 2/2,5/3 ՄՀց | Ultrasound probe։ not less than 2/2,5/3 MHz
| Էլեկտրոսնուցումը՝ 220 Վ / 50 Հց | Power: 220V/50 Hz
| Վերալիցքավորվող մարտկոցի (մարտկոցների) առկայություն | Availability of a rechargeable battery (batteries)
| Տեղադրում | Installation
| Պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Must be new, unused
| Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս | Warranty not less than 12 months
Թթվածնային բալոն ճնշման կարգավորիչներով // Oxygen cylinder with pressure regulators | Թթվածնային բալոն ճնշման կարգավորիչներով | Oxygen cylinder with pressure regulators
| Թթվածնային բալոն կարբոնային | Carbon fiber oxygen cylinder
| Աշխատանքային ճնշումը ոչ պակաս քան 150 բար | Working pressure not less than 150 bar
| Տարողությունը ոչ պակաս քան 30 լիտր | Capacity not less than 30 liters
| Փականով | With a valve
| Փականի ելքային պարույրը 3/4" արական | Valve outlet thread 3/4" male
| 2 տիպի բժշկական ճնշման կարգավորիչների առկայություն | Availability of 2 types of medical pressure regulators
| Մեկի մուտքային պարույրը 3/4" իգական, մուտքային ճնշումը ոչ պակաս քան 150 բար, ելքային ճնշումը 4 բար ± 5%, առանց ճնշման կարգավորման հնարավորության | Inlet spiral of one 3/4" female, inlet pressure not less than 150 bar, outlet pressure 4 bar ± 5%, without the possibility of pressure regulation
| Երկրորդի մուտքային պարույրը 3/4" իգական, մուտքային ճնշումը ոչ պակաս քան 150 բար, ելքային ճնշումը 4 բար ± 5%, առանց ճնշման կարգավորման, ներկառուցված ոչ պակաս քան 15 լիտր/րոպե հոսքաչափի առկայությամբ, հոսքաչափը՝ փականով | Inlet spiral of the second 3/4" female, inlet pressure not less than 150 bar, outlet pressure of 4 bar ± 5%, without pressure regulation, built-in not less than 15 liters/min possibility flow meter, flow meter with valve
Portable Ventilator // Դյուրակիր թոքերի արհեստական շնչառական սարք | Դյուրակիր թոքերի արհեստական շնչառական սարք | Portable Ventilator
| Պետք է նախագծված լինի հիվանդների տեղափոխման չափանիշներին համապատասխան | Should be designed for patient transport standards
| Պետք է նախատեսված լինի նորածինների, մանկաբուժական հիվանդների և մեծահասակների համար | Should be designed for infants, pediatric patients, and adults
| Գրաֆիկական դիսփլեյի առկայություն | Availability of a Graphics Display
| Պետք է ունենա ներկառուցված մարտկոց, որը կապահովի ԹԱՇ-ի ոչ պակաս քան 2,5 ժամ ամբողջական աշխատանք | Should have internal battery provides not less than 2,5 hours for complete ventilator function
| Ոչ պակաս քան AC, SIMV, CPAP և ձեռքով ռեժիմների առկայություն | Availability of not less than AC, SIMV, CPAP and manual modes
| Կոմպրեսորով աշխատող | Compressor-driven
| Պետք է կարողանա աշխատել առանց թթվածնի | Should have possibility to operate without oxygen
| FiO2 ոչ պակաս քան 21-100% միջակայքում | FiO2 not less than in 21-100% range
| Պետք է կարողանա աշխատել բարձր և ցածր հոսքի թթվածնով | Should have possibility to operate with high-and low-flow oxygen
| Շնչառական ծավալը` ոչ պակաս քան 50 - 1500 մլ տիրույթում | Tidal Volume: not less than in 50 – 1500 ml range
| I:E հարաբերակցությունը ոչ պակաս քան 4:1 – 1:8 տիրույթում | I:E Ratio: not less than in 4:1 - 1:8 range
| PEEP․ ոչ պակաս քան 0 - 30 սմ H2O միջակայքում | PEEP: not less than in 0 - 30 cmH2O range
| Տրիգերի զգայունությունը ոչ պակաս քան -0,5-ից -6,0 սմ H2O միջակայքում | Trigger Sensitivity: not less than in -0.5 to -6.0 cm H2O range
| Շնչառական հաճախությունը․ ոչ պակաս քան 2-80 շնչ/րոպե միջակայքում | Respiratory Rate: not less than in 2 - 80 bpm range
| Ահազանգեր | Alarms
| Լուսային և ձայնային ազդանշաններ | Light and audible signals
| Համակարգը թույլ է տալիս անջատել ահազանգերը | The system allows the deactivation of alarms
| Սնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց | Power supply: 220V, 50/60 Hz.
| Լրակազմ և պարագաներ | Set and Accessories:
| Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up
| Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training
| Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian
| Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused
| Լրակազմը ներառում է անհրաժեշտ բոլոր լրացուցիչ սարքեր և պարագաներ նախատեսված սարքավորման լիարժեք շահագործման համար (օրինակ՝ մեծահասակների և երեխաների համար բազմակի օգտագործման շնչառական խողովակներ, դիմակներ մեծահասակների, երեխաների և նորածինների համար, սարքը թթվածնի բալոնին միացնելու համար նախատեսված խողովակ՝ ոչ պակաս քան 2 մ, միակցիչներ, շնչառական պարկեր և այլն): | The kit includes all the necessary additional devices and accessories for the full operation of the equipment (for example, reusable breathing tubes for adults and children, masks for adults, children and infants, hose for connecting the device to the oxygen cylinder not less than 2 m, connectors, breathing bags, etc.)
| Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months
| Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability):
| ISO13485 կամ համարժեք | ISO13485 or equavalent
| CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք | CE Mark (Directive 93/42/EEC) or FDA or equavalent
Պացիենտի սայլակ // Patient trolley | Պացիենտի սայլակ հիվանդների տեղափոխման համար | Patient trolley for patient transfer (Stretcher)
| Ընդհանուր չափ (Ե x Լ)՝ ոչ ավելի քան 1900x540mm մմ, շեղում ոչ ավելի քան 3% | Overall Size։ 1900x540 mm, deviation not more than 3%
| Բարձրության կարգաբերում ոչ պակաս քան 620-880 մմ միջակայքում | Height adjustment in the range of not less than 620-880 mm
| Շրջանակը՝ մետաղական | Frame։ metal
| Պատգարակը պետք է լինի տեղափողվող | Upstretcher should be removable
| Սպիտակեղենի համար նախատեսված զամբյուղով | With linen basket
| Բարձրությունը կարգավորվող | Height operated
| Կողային ռելսեր` ծալվող կողային ռելսերի առկայություն | Side rails։ availability of side rails, collapsible
| Արգելակման համակարգով | With brake system
| Վերևում ֆիքսված փափուկ լվացվող պաստառապատմամբ, հրակայուն | Upholstered fixed Top covered with washable material, Flame Retardant
| Անիվներ՝ ոչ պակաս քան չորս անձայն անիվներ, տրամագիծը՝ ոչ պակաս քան 125 մմ | Wheels։ not less than four silent wheels, diameter not less than 125mm
| Բեռնման հզորությունը՝ ոչ պակաս քան 150 կգ | Loading capacity: not less than 150kg
| Թիկունքի հատվածի կարգավորումը՝ ոչ պակաս քան 0-55° միջակայքում | Backrest Adjustment: not less than in 0-55° range
| Լրակազմ և պարագաներ | Set and accessories:
| Ներերակային կաթիլային շտատիվով | 1 IV pole
| Գունային համադրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | Agree on the color combination with the customer
| Տեղադրում | Installation
| Պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Must be new, unused
| Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս | Warranty not less than 12 months
| Որակի վկայականներ | Quality certificates
| ISO 13485 կամ համարժեք | ISO 13485 or equivalent
| CE Mark կամ FDA կամ համարժեք | CE Mark or FDA or equivalent
Wheelchair // Հաշվանդամի սայլակ | Հաշվանդամի սայլակ | Wheelchair
| Ծալվող | Folding
| Շրջանակը՝ մետաղական | Frame։ metal
| Նստատեղի լայնությունը՝ ոչ պակաս քան 45 սմ | Seat width: not less than 45 cm
| Նստատեղի խորությունը՝ ոչ պակաս քան 40 սմ | Seat depth: not less than 40 cm
| Մեջքի բարձրությունը՝ ոչ պակաս քան 35 սմ | Back height: not less than 35 cm
| Նստատեղի բարձրությունը՝ ոչ պակաս քան 45 սմ | Seat height: not less than 45 cm
| Ձեռքով արգելակման համակարգով | With hand brake system
| Հետևի անիվները ոչ պակաս քան 24" | Rear wheels not less than 24"
| Առջեւի անիվները ոչ պակաս քան 7" | Front wheels not less than 7"
| Բեռնման հզորությունը՝ ոչ պակաս քան 150 կգ | Loading capacity: not less than 150kg
| Ոտքերի ծալվող հենակների առկայություն | Availability of folding footrests
| Տեղադրում | Installation
| Պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Must be new, unused
| Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս | Warranty not less than 12 months
Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու // Set of Operating instruments | Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու | Set of Operating instruments
| Կոխերի անոթային սեղմիչ ուղիղ 15 սմ - 5 հատ | Artery Forceps Kocher straight 15cm - 5 pcs
| Կոխերի անոթային սեղմիչ կոր 15 սմ - 5 հատ | Artery Forceps Kocher curved 15cm - 5 pcs
| Դիսեկցիոն պինցետ անատոմիական 18 սմ - 1 հատ | Dissecting Forceps English Plain TOE 18cm - 1 pc
| Լանգենբեկի լայնիչ 21 սմ 30x16մմ - 2 հատ | Langenbeck Retractor 21cm 30x16mm - 2 pcs
| Արտածծիչի ծայրակալ Յանկի մետաղական - 2 հատ | Tube suction abdominal Yankauer metal - 2 pcs
| Զոնդ 18 սմ - 1 հատ | Probe 18cm - 1 pc
| Լանի աղիքային սեղմիչ զույգ 30 սմ - 2 հատ | Lane Intestinal Clamp Twin 30cm - 2 pc
| Կորընցանգ ուղիղ 25 սմ - 3 հատ | Rampley Sponge Holding Forceps Straight 25cm - 3 pcs
| Գործիքների տարա կափարիչով 18"x12"x2.5" - 1 հատ | Instrument Tray with Lid 18"x12"x2.5" - 1 pc
| Պինցետ 1x2 ատամնավոր 18 սմ - 2 հատ | Tissue Dissecting Plain TOE 1x2 18cm - 2 pcs
| Մայոի մկրատ ուղիղ 15 սմ - 2 հատ | Mayos Scissors straight 15cm - 2 pcs
| Կորընցանգ կոր 25 սմ - 3 հատ | Rampley Sponge Holding Forcep 25cm Curved - 3 pcs
| Աղիքային սեղմիչ լիթլվուդ 2X3 19 սմ - 2 հատ | Littlewoods Intestinal Forceps 2X3 19cm - 2 pcs
| Բաբկոկի աղիքային սեղմիչ 18 սմ - 3 հատ | Bobcock Intestinal Forceps 18cm - 3 pcs
| Ալիսի սեղմիչ 15 սմ 4x5 ատամնավոր սեղմնակով - 2 հատ | Allis Tissue 15cm 4x5 Toothed Clipped - 2 pcs
| Պինցետ 1x2 ատամնավոր 16 սմ - 2 հատ | Tissue Dissecting Plain TOE 1x2 16cm - 2 pcs
| Մայոի մկրատ կոր 15 սմ - 2 հատ | Mayo Scissors 15cm Curved - 2 pcs
| Մետցեմբաումի մկրատ կոր 18 սմ - 2 հատ | Metzenbaum Scissors Curved 18cm - 2 pcs
| Անոթային սեղմիչ Սպենսեր Վելսի ուղիղ 18 սմ - 12 հատ | Spencer Wells Artery Forceps 18cm Straight - 12 pcs
| Անոթային սեղմիչ Սպենսեր Վելսի կոր 18 սմ - 12 հատ | Spencer Wells Artery Forceps 18cm Curved - 12 pcs
| Մոսկիտ ուղիղ 12,5 սմ - 5 հատ | Halstead Mosquito forceps Straight 12.5cm - 5 pcs
| Մոսկիտ կոր 12,5 սմ - 5 հատ | Hal. Mosquito 12.5cm Curved Plain - 5 pcs
| Մոսկիտ ուղիղ ատամնավոր 12,5 սմ - 5 հատ | Hal. Mosquito 12.5cm Straight Toothed - 5 pcs
| Մոսկիտ կոր ատամնավոր 12,5 սմ - 5 հատ | Hal. Mosquito 12.5cm Curved toothed - 5 pcs
| Նշտարի բռնակ No3 - 1 հատ | Surgical Knife handle No 3 - 1 pc
| Նշտարի բռնակ No4 - 1 հատ | Surgical Knife handle No 4 - 1 pc
| Բելֆուրի որովայնային լայնիչ կենտրոնական շեղբով 15 սմ - 1 հատ | Retractor abdominal Balfour with center blade - 1 pc
| Մորիսի երկկողմանի լայնիչ - 2 հատ | Retractor Morris Double Ended - 2 pcs
| Դոյենի լայնիչ 25 սմ - 1 հատ | Retractors Doyen 25cm - 1 pc
| Մայո Հեգար ասեղնաբռնիչ 18 սմ - 3 հատ | Mayo Hegar Needle Holder 18cm - 3 pcs
| Հավաքածուն պետք է լինի նոր, չօգտագործված | The set must be new, unused
| Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability):
| ISO13485 կամ համարժեք | ISO13485 or equivalent
| CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք | CE Mark (Directive 93/42 / EEC) or FDA or equivalent
Սառնարան // Refrigerator | Սառնարան բժշկական նպատակներով | Refrigerator for medicinal purposes
| Օգտակար ծավալը ոչ պակաս քան 200 լիտր | Useful volume not less than 200 liters
| Ջերմաստիճանի վերահսկումը ոչ պակաս քան +2°C-ից +6°C տիրույթում | Temperature controlled within the range of in from +2°C to +6°C range
| Դուռը մետաղական կողպեքով | Door - metal with a lock
| Խցիկում ջերմաստիճանի ավտոմատ պահպանում | Automatic maintenance of the temperature in the chamber
| Ազդանշան՝ սահմանված ջերմաստիճանային սահմանից շեղվելու դեպքում | Alarm in case of deviation from the set temperature range
| Կառավարման վահանակի վրա ջերմաստիճանի ցուցիչի առկայություն | Availability of a temperature display on the control panel
| Ջերմաստիճանի կառավարման ճշգրտությունը` ոչ ավելի քան ± 2 °C | Temperature control accuracy not more than ± 2°C
| Դարակների քանակը՝ ոչ պակաս քան 2 | Number of shelves: not less than 2
| Դեֆրոստ տիպի | With defrosting system
| Էլեկտրոսնուցումը՝ 220 Վ / 50 Հց | Power: 220V/50 Hz
| Լվացվող մակերես | Washable surface.
| Լրակազմ և պարագաներ | Set and accessories:
| Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up
| Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training
| Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian
| Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused
| Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The kit includes all the necessary additional devices and accessories for the full operation of the equipment
| Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months
| Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability):
| ISO13485 կամ ISO 9001 կամ համարժեք | ISO13485 or ISO 9001 or equivalent
| CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք | CE Mark (Directive 93/42/EEC) or FDA or equivalent
Բժշկական սառցարան // Medical Freezer | Բժշկական սառցարան -20°C | Medical Freezer -20°C
| Սառցարան բժշկական նպատակներով | Freezer for medical purposes
| Պետք է ունենա արտաքին կողպեք | Should have an outside lock
| Ոչ պակաս քան 10 պահատուփերի առկայություն | Availability of not less than 10 drawers
| Բարձր ճշգրտության միկրոպրոցեսորային ջերմաստիճանի կառավարման համակարգ թվային LED ջերմաստիճանի էկրանով` ոչ ավելի քան 0,1 ℃ ճշգրտությամբ | High-precision microprocessor temperature control system with digital LED temperature display not more than 0.1℃ accuracy
| Ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայքը ոչ պակաս քան -5°C-ից -20°C | Temperature setting range is not less than in from -5°C to -20°C range
| Թվային էկրանը ցույց է տալիս սառցարանի աշխատանքի վիճակը և տագնապի կոդը, հեշտ է իմանալ սառցարանի կարգավիճակը | The digital display show freezer work condition and alarm code, easy to know freezer satus
| Անվտանգ պահպանման համար լսելի և տեսանելի ահազանգման համակարգ | Audibale and visible alarm system for safe storage
| Ոչ պակաս քան բարձր ջերմաստիճանի ազդանշան, ցածր ջերմաստիճանի ազդանշան, լարման սխալի ազդանշան, կոմպրեսորի փափուկ մեկնարկի / դադարեցման գործառույթի ազդանշան | Not less than High temperature alarm, Low temperature alarm, voltage fail alarm, compressor soft start / stop function
| Սառեցման, ցուցադրման և պահարանի ջերմաստիճանի սենսորների առկայություն | Availability of sensors for cooling, display and amabinet temperature
| Ծավալը ոչ պակաս քան 200 լիտր | Volume not less than 200 liters
| Լրակազմ և պարագաներ | Set and accessories:
| Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up
| Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training
| Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian
| Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused
| Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The kit includes all the necessary additional devices and accessories for the full operation of the equipment
| Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months
| Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability):
| ISO13485 կամ ISO 9001 կամ համարժեք | ISO13485 or ISO 9001 or equivalent
| CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք | CE Mark (Directive 93/42/EEC) or FDA or equivalent
Սառնարան՝ արյան բաղադրիչները տեղափոխելու համար // Refrigerator for transporting blood components | Սառնարան՝ արյան բաղադրիչները տեղափոխելու համար | Refrigerator for transporting blood components
| Սառնարանը պետք է մեկուսացված լինի պոլիուրեթանային մեկուսիչով | The refrigerator should have insulated with polyurethane insulation
| Դրսում պետք է ունենա թվային թերմոստատ | Should have a digital thermostat outside
| Սառնարանը պետք է հնարավորություն ունենա դրսից ջերմաստիճանը թվայնորեն ցուցադրելու հնարավորություն | The refrigerator should have able to display the temperature from the outside digitally
| Սառնարանը պետք է ունենա կողպման բանալի, որպեսզի ապահովի շարժվող իրերի անվտանգությունը | The refrigerator should have a locking key to ensure the safety of the moving items
| Սառնարանային ջերմաստիճանը` ոչ պակաս քան + 10 ° C- ից -10 ° C տիրույթում | Refrigeration temperature: not less than in range + 10°C to -10°C
| Տարողությունը՝ ոչ պակաս քան 29 լիտր | Capacity: not less than 29 liters
| Փոխադրման ընթացքում էլեկտրաէներգիայի աղբյուրին միանալու ունակություն, եթե շտապօգնության մեքենան ունի 12/24 վոլտ էլեկտրամատակարարում | Ability to connect to a power source during transportation if the ambulance has a 12/24 Volt power supply
| Լրակազմ և պարագաներ | Set and accessories:
| Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up
| Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training
| Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian
| Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused
| Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The kit includes all the necessary additional devices and accessories for the full operation of the equipment
| Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months
| Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability):
| ISO13485 կամ ISO 9001 կամ համարժեք | ISO13485 or ISO 9001 or equivalent
| CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք | CE Mark (Directive 93/42/EEC) or FDA or equivalent

## ASB (hidden)
ՑԱՆԿ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱԱԲԹ-Ի ՆՅՈՒԹԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ E Q U I P M E N T L I S T of ARMENIA EMERGENCY MEDICAL TEAM L O G I S T I C S
No | ԱՆՎԱՆՈՒՄ (հայերեն) NAME (Armenian) | ԱՆՎԱՆՈՒՄ (անգլերեն) NAME (English) | ՔԱՆԱԿ Number of Items | ՔԱՇ (միավոր) Weight of Single Item [kg] | ՔԱՇ (ընդհանուր) Weight in Total [kg] | ՉԱՓԵՐ DIMENSIONS |  |  | Ծավալ (մ3) VOLUME (m3) | ԳԻՆԸ (միավորի հաշվարկ) PRICE (Per Item) | ԳՈՒՄԱՐ (ընդամենը ԵՎՐՈ և ՀՀ դրամ արժույթներով) PRICE (in TOTAL/in EURO and AMD) | ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ DETAILS | ԳՆՈՒՄ ASB-ի կողմից PROCUREMENT by ASB
[6 empty] | Երկարություն (մ) Length [m] | Լայնություն (մ) Width [m] | Բարձրություն (մ) Height [m]
1 | Վրանի բաժանարար վարագույր | Divider Curtains | 3 | [6 empty] | 89 | 267 | Divider Curtains (Fabrics: Polyester) | ASB
2 | Պարկ վրանի բալաստի համար | Empty Sandbags for Tent Ballast | 60 | [6 empty] | 4 | 240 | Empty Sandbags for Tent Ballast | ASB
3 | Բեռնամբարձիչ, 2.5 տ | Pallet Truck, 2.5 ton | 1 | [6 empty] | 350 | 350 | Pallet Truck | ASB
4 | Բեռնասայլակ | Steel Multi-Truck | 3 | [6 empty] | 160 | 480 | Steel Multi-Truck | ASB
5 | Վրանային ծածկ (Տրիաժ 1, 2) | Pop Up Canopy Tent (Shelter) | 3 |  |  | 5 | 4 |  |  | 245 | 735 | Shelter Tent | ASB
6 | Վրանի դյուրակիր օդորակիչ տաք և սառը համակարգով | Portable Air Conditioner with Cooling & Heating System | 9 | [6 empty] | 660 | 5940 | De'Longhi (only 220 V) 2 items for ~25 m2 7 items for ~60 m2 | ASB
7 | Ծխի դետեկտոր մարտկոցով | Smoke detector with battery | 20 | [6 empty] | 21 | 420 | Smoke detector with battery | ASB
8 | Կրակմարիչ փոշային | Fire Extinguisher Spray | 15 | [6 empty] | 66 | 990 | Fire Powder Extinguisher for Home & Office Use, Class: A, B, C, D; Weight: at least 3 kg; Expiry Date: 5-10 years | ASB
9 | Վրանի լուսավորություն, լրակազմ | Tent lighting kit LED lights (220 V) | 20 | [6 empty] | 77 | 1540 | Tent lighting kit _ 50W | ASB
10 | Վրանային ավանի հոսանքի մալուխ, ջրակայուն | Deployment area power cable, waterproof | 500 |  |  | 200 m - 4mm; 300 m - 2.5 mm |  |  |  | 2 | 1000 |  | ASB
11 | Գեներատոր 15 կվտ | Generator 15 kW (wheeled) | 1 | [6 empty] | 3450 | 3450 | Honda / Mitsubishi 9000 / 10000-Watt Portable Generator https://www.duromaxpower.com/products/duromax-xp15000e-15000-watt-v-twin-gas-powered-electric-start-portable-generator | ASB
12 | Գեներատոր 10 կվտ | Generator 10 kW (wheeled) | 1 | [6 empty] | 2700 | 2700 | Honda / Mitsubishi 9000 / 10000-Watt Portable Generator https://generatorgrid.com/15000-watt/ | ASB
13 | Գեներատոր 5 կվտ | Generator 5 kW (wheeled) | 1 | [6 empty] | 1000 | 1000 | Honda / Mitsubishi 5000/7000 -Watt Portable Generator | ASB
14 | Ջրամատակարարման և կեղտաջրերի հեռացման համակարգ | Water supply and wastewater (sewage disposal) system | 1 | [6 empty] | 6000 | 6000 |  | ASB
15 | Ջրի բարձր ճնշման պոմպի լրակազմ | High-Pressure Water Pump | 2 | [6 empty] | 800 | 1600 | Water Pump | ASB
16 | Ջրի որակի անալիզատոր, բազմաֆունկցիոնալ | Multifunctional Water Monitor | 2 | [6 empty] | 27 | 54 | Digital Water Quality Tester | ASB
17 | Պլաստմասե տարա (пластмассовая канистра)` փականով | Jerry can with tap diesel/gasoline | 10 |  |  | 20 l |  |  |  | 35 | 350 | Jerry can plastic diesel / gasoline SAMPLE | ASB
18 | Հոսանքի կարգավորիչ (10 կվտ) | Electricity Regulator | 2 | [6 empty] | 150 | 300 | Voltage Reglator/Stabilizer | ASB
19 | Տարածքի լուսավորման համակարգ, լուսային աշտարակ | Area lighting system - Light Tower | 2 |  | 35.9 |  |  |  |  | 1300 | 2600 | Light Tower | ASB
20 | Լուսային աշտարակ՝ գեներատորով | Light Tower with generator | 1 |  | 76.3 |  |  |  |  | 2040 | 2040 | Light Tower with Generator | ASB
21 | Ջրի ռեզերվուար, բաց | Water tank, open | 2 | [5 empty] | 2 x 2000 l | 220 | 440 |  | ASB
22 | Ջրի ռեզերվուար, փակ | Water tank, closed | 2 | [5 empty] | 2 x 2 000 l | 190 | 380 |  | ASB
23 | Մալուխ կատուշկով (մալուխի հաստությունը` 3 մմ) | Cord Reel Extension Cord 4 Power Outlets (cable thickness - 3mm) | 6 |  |  | 6 x 50 m |  |  |  | 40 | 240 | 4-grounded outlet (cable thickness - 3mm) | ASB
24 | Սեղան, ծալովի | Table folding | 25 | [6 empty] | 75 | 1875 | Table folding | ASB
25 | Աթոռ, ծալովի | Chair folding | 50 | [6 empty] | 25 | 1250 | Steel Folding Chair Set Foldable | ASB
26 | Արկղեր | Plastic Storage Containers | [10 empty] | ASB
27 | Պլաստիկ տարաներ | Plastic Storage Containers | 35 | [6 empty] | 420 | 14700 | Aluminium Storage Containers | ASB
28 | Ծալովի տարաներ | Collapsible Storage Bins | 35 | [6 empty] | 73 | 2555 | 62 liter Collapsible Storage Bins | ASB
29 | Անջրանցիկ բրեզենտ | Multi-Purpose Waterproof Tarp | 5 |  |  | 8x10 Ft |  |  |  | 60 | 300 | Waterproof Tarp | ASB
30 | Հրդեհաշեջ վերմակ | First Aid Rescue Blanket / Fire Blanket (thermal) | 10 | [6 empty] | 20 | 200 | Fire Blanket (thermal) | ASB
31 | Բիոզուգարան լրակազմով | Bio-toilet set | 8 | [6 empty] | 1500 | 12000 |  | ASB
32 | Լվացարան | Portable Camping Sink | 10 | [6 empty] | 100 | 1000 | Portable Camping Sink | ASB
33 | Բաղնիք լրակազմով | Portable camping shower set (Twin shower cabin) | 6 | [6 empty] | 115 | 690 | Outdoor Shower Tent Changing Room | ASB
34 | Բաղնիքի գորգ | Shower mat | 10 | [6 empty] | 15 | 150 | Shower mat | ASB
35 | Զուգարանի թուղթ | Toilet Paper | 70 | [6 empty] | 10 | 700 |  | ASB
36 | Բաղնիքի տաքացուցիչ | Hot Water Portable Generator | 2 | [6 empty] | 1000 | 2000 | Water heater / Safety Shower | ASB
37 | Քնապարկ | Sleeping bag | 55 | [6 empty] | 50 | 2750 | Sleeping bag for 4 seasons | ASB
38 | Մահճակալ ծալովի, անձնակազմի համար (մոծակներից պաշտպանիչ ցանցավարագույրով) | Folding bed for staff with mosquito protection | 32 | [6 empty] | 145 | 4640 | Portable Sleeping Bed for Camp | ASB
39 | Մահճակալ ծալովի, պացիենտների համար | Folding bed for patients | 10 | [6 empty] | 55 | 550 | Folding bed for patients | ASB
40 | Քնապարկի հատակ / կարիմատ, փչովի | Inflating Sleeping Pad | 55 | [6 empty] | 75 | 4125 | Inflating Sleeping Pad | ASB
41 | Ուսապարկ | Travel Backpack | 55 | [5 empty] | 80 liter | 135 | 7425 | Travel Backpack | ASB
42 | Անհատական սպասքի հավաքածու | Camp Utensil Set | 55 | [6 empty] | 45 | 2475 | Camp Utensil Set | ASB
43 | Էլեկտրական թեյնիկ (բոյլեր) | Electric Hot Water Boiler | 3 | [5 empty] | 10 liter | 100 | 300 | Electric Hot Water Boiler | ASB
44 | Համազգեստի լրակազմ | Uniform Set | 60 | [7 empty] | 47250 |  | ASB
45 | գլխանոցով սվիտեր (հուդի) | Hooded sweatshirt | 60 | [7 empty] | 0 |  | ASB
46 | տաբատ ամառային | Summer pants | 60 | [7 empty] | 0 |  | ASB
47 | տաբատ ձմեռային | Winter pants | 60 | [7 empty] | 0 |  | ASB
48 | երկարաճիտ կոշիկ | Boots | 60 | [7 empty] | 0 |  | ASB
49 | ձմեռային բաճկոն | Winter jacket | 60 | [7 empty] | 0 |  | ASB
50 | գլխարկ ամառային` պանամկա | Summer hat | 60 | [7 empty] | 0 |  | ASB
51 | գլխարկ ձմեռային | Winter hat | 60 | [7 empty] | 0 |  | ASB
52 | բաճկոն | Jacket | 60 | [7 empty] | 0 |  | ASB
53 | վերնաշապիկ բժշկական | Medical Uniform Shirt (V-neck) | 60 | [6 empty] | 25 | 1500 |  | ASB
54 | տաբատ բժշկական | Medical Uniform pants | 60 | [6 empty] | 35 | 2100 |  | ASB
55 | կիսաթև շապիկ | T-shirt | 60 | [6 empty] | 25 | 1500 |  | ASB
56 | Lապտեր ճակատի | Head Lamp | 60 | [6 empty] | 15 | 900 |  | ASB
57 | Լապտեր ձեռքի | Hand flashlight led | 5 | [6 empty] | 9 | 45 |  | ASB
58 | Բազմաֆունկցիոնալ ծալովի ալյումինե սանդուղք | Multi-purpose Telescopic Folding Ladder | 2 | [6 empty] | 255 | 510 | Folding Ladder | ASB
59 | Պտուտակաբանալիների հավաքածու | Wrench Set | 1 | [6 empty] | 60 | 60 | Wrench Set | ASB
60 | Պտուտակաբանալիների հավաքածու (головка) | Socket Wrench Set | 1 | [6 empty] | 200 | 200 | Socket Wrench Set | ASB
61 | Կարգավորելի բանալիների հավաքածու (разводной ключ) | Adjustable End Wrench with Scale / Pipe Wrench Set | 2 | [6 empty] | 55 | 110 | Adjustable End Wrench | ASB
62 | Ալեն Ռենչ բանալիների հավաքածու (шестигранные ключи) | T-Handle Allen Wrench Set | 2 | [6 empty] | 30 | 60 | T-Handle Allen Wrench Set | ASB
63 | Պտուտակահանի հավաքածու մարտկոցով (шуруповерт) | Cordless Drill / Driver Kit | 2 | [6 empty] | 160 | 320 | DeWALT Cordless Drill / Driver Kit | ASB
64 | Բանալի-պտուտակ` երկար (свечной ключ) | Spark Plug Wrench | 2 | [6 empty] | 12 | 24 | Spark Plug Wrench | ASB
65 | Պտուտակահանի հավաքածու | Screwdriver Set | 4 | [6 empty] | 100 | 400 | Screwdriver Set | ASB
66 | Պտուտակներ | Screws | 5 | [6 empty] | 10 | 50 | 35 x 30 mm | ASB
67 | Պտուտակներ | Screws | 5 | [6 empty] | 10 | 50 | 45 x 30 mm | ASB
68 | Ամրակման հավաքածու (պտուտակ, մանեկ, հեղույս, տափօղակ /винт, гайка, болт и шайба/) | Hardware Assortment Kit with (Screws, Nuts, Bolts & Washers) | 2 | [6 empty] | 45 | 90 | Screws, Nuts, Bolts Assortment | ASB
69 | Բազմաֆունկցիոնալ դանակ | Multitool Tactical Knife | 30 | [6 empty] | 18 | 540 | Multitool Tactical Knife | ASB
70 | Լարման դետեկտոր (детектор напряжения) | Voltage Detector | 3 | [6 empty] | 20 | 60 | Voltage Detector | ASB
71 | Հորատող մուրճ (перфоратор) | Rotary Hammer Set | 2 |  |  | Medium |  |  |  | 500 | 1000 | DeWALT Rotary Hammer Set | ASB
72 | Հորատող մուրճի դուր գլխիկների լրակազմ | Rotary Hammer Drill Bits Set & Chisels | 1 | [6 empty] | 35 | 35 | Rotary Hammer Drill Bits Set & Chisels | ASB
73 | Էլեկտրական հղկիչ (болгарка) | Angle Grinder tool kit | 2 |  |  | Medium |  |  |  | 345 | 690 | DeWALT Angle Grinder tool kit | ASB
74 | Էլ. հղկիչի դիսկ մետաղ կտրելու | Cutting Wheel, Metal Cutting | 10 | [6 empty] | 10 | 100 | Cutting Wheel, Metal Cutting | ASB
75 | Մետաղ հղկելու | Metal grinding | 10 | [6 empty] | 5 | 50 |  | ASB
76 | Էլ. հղկիչի դիսկ ունիվերսալ | Cutting Wheel, All Purpose | 10 | [6 empty] | 10 | 100 | Cutting Wheel, All Purpose | ASB
77 | Սահմանազատման ժապավեն | Barrier Tape | 4 |  |  | 2000 m |  |  |  | 40 | 160 |  | ASB
78 | Սահմանազատման ցանց | Garden Safety Fence | 5 |  |  | 400 m |  |  |  | 70 | 350 | Garden Safety Fence | ASB
79 | Սահմանազատման ժապավենի ձողեր | Safety Barrier Poles / Garden Stakes | 80 | [6 empty] | 5 | 400 | Garden Stakes | ASB
80 | Թվային ռադիոկայան (1 զույգ) | Digital Radiostation (2-pack) | 15 | [6 empty] | 150 | 2250 | Motorola Portable 2-Pack Walkie Talkies Radio Rechargeable | ASB
81 | Արբանյակային կապ (հեռախոս) | Satellite | 1 | [6 empty] | 720 | 720 | Thuraya Satellite Phone | ASB
82 | GPS | GPS | 1 | [6 empty] | 700 | 700 | GPS | ASB
83 | WiFi Router with SIM card, min. 4G | WiFi Router with SIM card, min. 4G | 4 | [6 empty] | 200 | 800 | WiFi Router | ASB
84 | Outdoor Ethernet Cable, min Cat 6, 50 feet | Outdoor Ethernet Cable, min Cat 6, 50 feet | 2 | [6 empty] | 25 | 50 | Outer Ethernet Cable | ASB
85 | Արբանյակային կապ (wi-fi) | Satellite WiFi | 1 | [6 empty] | 7000 | 7000 | Satellite Internet Modem | ASB
86 | Դյուրակիր համակարգիչ | Laptop | 7 | [6 empty] | 1300 | 9100 | HP Laptop 17 inch | ASB
87 | Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ սարք, գունավոր | Multifunction printer, color | 1 | [6 empty] | 700 | 700 | HP | ASB
88 | Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ սարք, անգույն | Multifunction printer, colourless | 1 | [6 empty] | 250 | 250 | HP | ASB
89 | Պրոյեկտոր | Projector | 1 | [6 empty] | 500 | 500 | Sony, BenQ, Epson | ASB
90 | Պրոյեկտորի միացման լարեր | Projector connection wires | 5 |  |  | 3 - 5 m |  |  |  | 15 | 75 | with HDMI | ASB
91 | Մոնիտոր էկրան պրոյեկտորի համար | Projector Screen / Monitor with Stand | 1 | [6 empty] | 60 | 60 | Projector Screen / Monitor with Stand | ASB
92 | Խոհանոցային տեխնիկա | Kitchen equipment | [8 empty] | 0 |  | ASB
93 | Սրճեփ ձեռքի | Coffee Pot maker Jazzve | 5 | [6 empty] | 15 | 75 |  | ASB
94 | Տախտակ` կտրատման համար | Chopping Board | 5 | [6 empty] | 5 | 25 |  | ASB
95 | Սպասքաշոր | Dishcloth | 30 | [6 empty] | 3 | 90 | Image | ASB
96 | Աման` սնունդի պահման համար | Tupperware | 20 | [6 empty] | 15 | 300 |  | ASB
97 | Պլաստմասե տարաներ | Plastic Bowl | 15 | [6 empty] | 10 | 150 | 2 - 15 l capacity | ASB
98 | Բաժակ | Cup | 30 | [6 empty] | 3 | 90 |  | ASB
99 | Դանակի հավաքածու տակդիրով | Knife Set with Block | 2 | [6 empty] | 70 | 140 |  | ASB
100 | Բանջարեղենի քերիչ | Vegetable Peeler | 10 | [6 empty] | 5 | 50 |  | ASB
101 | Սպասք լվանալու միջոց | Dishwashing Detergent | 5 | [6 empty] | 5 | 25 | 2 l | ASB
102 | Սպասքի սպունգ | Dish Sponge | 30 | [6 empty] | 1.2 | 36 |  | ASB
103 | Բացիչ մետաղական տուփերի | Can-Opener | 10 | [6 empty] | 8 | 80 |  | ASB
104 | Սառնարան | Refrigerator | 1 | [6 empty] | 600 | 600 | 150 - 200 l | ASB
105 | Zip պլաստիկ տոպրակներ (լրակազմ) | Zip Plastic Bags (set) | 10 | [6 empty] | 4 | 40 |  | ASB
106 | Թաս լվացքի | Washbowl | 10 | [6 empty] | 3 | 30 | 10+ լ | ASB
107 | Կախիչիկ / սեղմակ (լվացքը պարանին կախելու) | Clothespin (set) | 20 | [6 empty] | 3.5 | 70 |  | ASB
108 | Լվացող միջոցներ (20 կգ) | Laundry Detergent (20 kg) | 1 | [6 empty] | 30 | 30 | Image | ASB
109 | Չորանոց հագուստի, ծալովի | Collapsible Clothes Drying Rack | 10 | [6 empty] | 35 | 350 |  | ASB
110 | Տեսակավորման պիտակներ, գունավոր | Triage Stickers, colorful | 2000 | [6 empty] | 0.02 | 40 | Colorful` RED YELLOW GREEN BLACK | ASB
111 | Լամինացիայի սարք | Thermal Laminator | 2 | [6 empty] | 50 | 100 |  | ASB
112 | Լամինացիայի թուղթ (լրակազմ) | Thermal Laminating Pouches (set) | 3 | [6 empty] | 15 | 45 |  | ASB
113 | Մեկուսացված վարդակ, հարվածադիմացկուն մեկուսացված խրոցիկով | Shockproof waterproof Socket with pressure-waterproof plug | 40 | [6 empty] | 15 | 600 |  | ASB
114 | Բազմակի վարդակով երկարացման լար (удлинитель с несколькими розетками) | Extension Cord / Power Strip | 10 |  |  | 6-outlet 10 m |  |  |  | 25 | 250 | Image | ASB
115 | Աղբի փակ կոնտեյներ` մեծ, անվավոր | Wheeled Outdoor Garbage Can | 10 | [6 empty] | 150 | 1500 | Colorful, bigger 50, 64 gallon | ASB
116 | Աղբի այրման սարք | Incinerator | 1 | [6 empty] | 1500 | 1500 |  | ASB
117 | Աղբի փակ կոնտեյներ` փոքր (կենցաղային) | Trash can with cover | 20 | [5 empty] | 50 l | 35 | 700 |  | ASB
118 | Ջրի ֆիլտրման սարքի լրակազմ | Water Filtration System | 3 | [5 empty] | Water filter _ sample 1 | 1800 | 5400 | Water filter _ sample 2 | ASB
119 | Զտիչներ (ֆիլտրեր` լրակազմով) | Filters (set) | 3 | [6 empty] | 600 | 1800 |  | ASB
120 | Աղբի տոպրակ | Garbage Bag | 200 |  |  | 60L Rolle à 20Stk (20-pcs) |  |  |  | 5 | 1000 |  | ASB
121 | Կպչուն ժապավեն 1 սմ | Adhesive Tape 1 cm | 10 | [6 empty] | 1.5 | 15 |  | ASB
122 | Կպչուն ժապավեն 3 սմ | Adhesive Tape 3 cm | 10 | [6 empty] | 13 | 130 |  | ASB
123 | Կպչուն ժապավեն 5 սմ | Adhesive Tape 5 cm | 20 |  |  | 50mmx50m |  |  |  | 15 | 300 |  | ASB
124 | Մալուխի ժապավեն (ճռիկ) | Cable Strap set / Industrial Multi-Purpose Resistant Black Cable Ties | 10 |  |  | 300x4,5mm à 100Stk (100-pcs) |  |  |  | 15 | 150 | Cable Strap Set | ASB
125 | Ձեռնոց աշխատանքային, պինդ կտորից | Cut resistant work Gloves | 50 | [6 empty] | 13 | 650 |  | ASB
126 | Պաշտպանիչ ակնոց | Protective Eyewear | 30 | [6 empty] | 5 | 150 |  | ASB
127 | Գոգաթի (совок) և ավել (հավաքածու) | Broom and Dustpan Set | 25 | [6 empty] | 7 | 175 |  | ASB
128 | Հատակ լվանալու լրակազմ | Spin Mop and Bucket for Floor Cleaning | 10 | [6 empty] | 45 | 450 | Spin mop and bucket for floor cleaning | ASB
129 | Բահ` մետաղյա ՍՐԱԾԱՅՐ | Folding Metal Spade / Shovel with Pointed Head | 5 | [6 empty] | 30 | 150 | Folding Metal Spade / Shovel with Pointed Head | ASB
130 | Բահ` մետաղյա ՈՉ սրածայր | Folding Metal Spade / Shovel with Square Head | 5 | [6 empty] | 25 | 125 | Folding Metal Spade / Shovel with Square Head | ASB
131 | Փոցխ պոչի կարգավորումով | Adjustable Garden Rake | 5 | [6 empty] | 25 | 125 |  | ASB
132 | Ձագար | Funnel | 5 | [6 empty] | 5 | 25 |  | ASB
133 | Դույլ | Bucket | 7 | [6 empty] | 10 | 70 | 10 - 12 l | ASB
134 | Ձեռքի սղոց փայտի | Wood hand saw | 2 | [6 empty] | 25 | 50 |  | ASB
135 | Մուրճ | Hammer | [8 empty] | 0 |  | ASB
136 | Սովորական | General | 5 | [6 empty] | 15 | 75 | Hammer _ sample | ASB
137 | Ծանր (кувалда) | Sledge Hammer | 3 | [6 empty] | 35 | 105 | Sledge Hammer _ sample | ASB
138 | Ռետինե մուրճ | Rubber hammer | 3 | [6 empty] | 8 | 24 | Rubber Hammer _ sample | ASB
139 | Մեխերի հավաքածու | Hardware Nails Assortment Kit | 2 | [6 empty] | 20 | 40 | Nails Kit | ASB
140 | Փոքր կացին | Hatchet | 3 | [6 empty] | 25 | 75 |  | ASB
141 | Հարթաշուրթերի հավաքածու | Pliers Set | 2 | [6 empty] | 85 | 170 | Pliers set _ sample | ASB
142 | Աքցանների հավաքածու | Nippers Set (end and front cutting) | 2 | [6 empty] | 20 | 40 |  | ASB
143 | Մկրատ այգեգործական | Secateurs | 5 | [6 empty] | 10 | 50 |  | ASB
144 | Կողպեք | Padlock | 20 | [6 empty] | 18 | 360 |  | ASB
145 | Հերմետիկ նյութ (պակլի) | Thread Seal Material | 10 | [6 empty] | 15 | 150 | Thread seal material _ sample | ASB
146 | Ֆում (հերմետիկ ժապավեն) | Thread seal tape, teflon tape | 20 | [6 empty] | 3 | 60 | Seal tape _ sample | ASB
147 | Պարան | Rope | 10 | [6 empty] | 20 | 200 | Rope _ sample | ASB
148 | Զուբիլի հավաքածու | Heavy duty chisel set | 2 | [6 empty] | 45 | 90 | Heavy duty chisel set _ sample | ASB
149 | Լինգ | Wrecking bar | 5 | [6 empty] | 10 | 50 |  | ASB
150 | Խոզանակ | Brush | [8 empty] | 0 |  | ASB
151 | Ձեռքի | Hand Brush | 50 | [6 empty] | 4 | 200 |  | ASB
152 | Կոշիկի | Shoe Brush | 35 | [6 empty] | 5 | 175 |  | ASB
153 | Հագուստի | Cloth Brush | 35 | [6 empty] | 4 | 140 |  | ASB
154 | Մարտկոցներ | Batteries | [8 empty] | 0 |  | ASB
155 | AAA | AAA | 70 | [6 empty] | 4 | 280 | Batteries AAA _ sample | ASB
156 | AA | AA | 70 | [6 empty] | 4 | 280 | Batteries AA _ sample | ASB
157 | D | D | 40 | [6 empty] | 12 | 480 | Batteries D _ sample | ASB
158 | C | C | 40 | [6 empty] | 15 | 600 | Batteries C _ sample | ASB
159 | Մարտկոցների լիցքավորիչ | Universal Multi Battery Charger | 2 | [6 empty] | 40 | 80 |  | ASB
160 | Չափիչ ժապավեն (մետր) | Tape Measure | 3 | [6 empty] | 5 | 15 |  | ASB
161 | Հաբ` ջրի ախտահանման համար | Pill Water Disinfection _ brand "AQUATABS" (in packs) | 10 | [6 empty] | 30 | 300 | Aquatabs for water purification _ sample | ASB
162 | Հակամոծակային միջոցներ | Mosquito Trap, Catcher & Killer | 12 | [6 empty] | 40 | 480 | Mosquito Trap | ASB
163 | Հակամիջատային ցանց | Insect Protecting Net | 35 |  |  | 100 m | 1.5 m |  |  | 20 | 700 | Mosquito Net | ASB
164 | Կրծողների դեմ թակարդ` ներսի համար | Rodent traps (inside) | 15 | [6 empty] | 15 | 225 | Rodent traps (inside) _ sample | ASB
165 | Կրծողների դեմ թակարդ` դրսի համար | Rodent traps (outside) | 10 | [6 empty] | 45 | 450 | Rodent traps (outside) _ sample | ASB
166 | Սրածայրերի հավաքման ստվարաթղթե տուփեր | Biohazard Needle and Syringe Disposal / Container | 200 | [6 empty] | 4 | 800 | Biohazard Needle and Syringe Disposal / Container | ASB
167 | Դեղերի բացթողնման համար պոլիէթիլային տոպրակներ | Pill Bags Pack | 1000 | [6 empty] | 0.1 | 100 | Pill Bags Pack _ sample | ASB
168 | Բժշկական թափոնի համար նախատեսված տոպրակներ | Biohazard Waste Bags | 200 | [6 empty] | 0.31 | 62 | Biohazard Waste Bags _ sample | ASB
169 | Գրանցման և հաշվառման մատյաններ | Registration books | 10 | [6 empty] | 15 | 150 |  | ASB
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ ASB | [8 empty] | ԵՎՐՈ | 198347
[10 empty] | ՀՀ ԴՐԱՄ | 84297475
| * Բոլոր էլեկտրական սարքերը նախատեսված են 220 վոլտ լարման համար: | * All electrical devices are designed to run at a 220V
Note on D35: 8 զուգարանին` 4 հատ վրան-ընդունարան` 1 էմերջենսի` 1 մեկուսարան` 1 դեղատուն` 1 անձնակազմ` 1 ճաշարան` 1