ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2019 թվականի հոկտեմբերի 04-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/14/1
Առողջապահության նախարարության կարիքների համար բժշկական սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/14/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 03.10.2019թ. ստացված հարցադրումը և դրանց վերաբերյալ  04.10.2019թ. տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1. Խնդրում եմ տրամադրել պարզաբանում ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/14/1 ծածակագրով մրցույթի հետևյալ չափաբաժնի համար

Չափաբաժին 5

1.Խնդրում ենք մեկնաբանել թե ինչ նկատի ունեք`  1. Առանց լուսանցքի գործիքների մշակում և 2. Լուսանցքով գործիքների մշակում , արտահայտությունների տակ

2.Արդյոք ճիշտ ենք հասկացել " Ներբեռնած գործիքների բարձր խոնավության հայտնաբերում, ազդանշան և ավտոմատ / ձեռքով անցում խցիկի կրկնակի օդափոխության " արտահայտությունը: Արդյոք դա նշանակում է կամ ավտոմատ կամ ձեռքով կառավարում, թե՝ և ավտոմատ և ձեռքով: Ըստ մեր տեղեկատվության շուկայում գոյություն չունի նմանատիպ սարք նշված երկու հնարավաորույթւունների միաժամանակյա առկայության հնարավորությամբ:

3. Բնութագրում նշված են սարքի հետ մատակարարվող հարակից կոնկրետ պարկերի չափսեր՝

Պարկերի գլանափաթեթ մանրէազերծման համար (75mm x 200m)

Պարկերի գլանափաթեթ մանրէազերծման համար (100mm x 200m)

Պարկերի գլանափաթեթ մանրէազերծման համար (150mm x 200m)

Քանի որ տարբեր արտադրողների մոտ օգտագործվող պարկերը փաթեթավորված են այլ կերպ՝ երկարությունն այլ է, ապա արդյոք նշելով կոնկրետ պարկերի թաթեթավորման երկարություն դա չի սահմանափակում այլ արտադրողներին: Քանի որ նշված բահանջը վերաբերում է սարքի օգտագործման համար անհրաժեշտ պարագաների միայն փաթեթավորմանը և չունի որևէ էական նշանակություն, առաջարկում ենք տվյալ տողերում նշել միայն լայնությունների՝ 75մմ, 100մմ և 150մմ, իսկ երկարության մասով նշել անհրաժեշտ նվազագույն երկարությունը` (Oրինակ՝ 75mm x 200 փոխել 75մմ x ոչ պակաս քան 200մ:)
Պարզաբանում N 1.  1) Բժշկական գործիքները լինում են լուսանցքով և առանց լուսանցքի, որոնց համար նշված սարքավորումն ունի տարբերակված մանրէազերծման ցիկլեր: Լուսանցք բառը ռուսերեն «просвет» բառն է, իսկ անգլերեն «lumen»-ը:

2) Պահանջվում է կամ ավտոմատ կամ ձեռքով: 

3) Առաջարկը չի ընդունվում քանի որ փաթեթավորման տոպրակները ստանդարտ չափսերի են, իսկ տոպրակի գլանի երկարությունն իրականում էական չէ: 

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/14/1» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Միհրան Համբարձումյանին:  

Հեռախոս (+374 60) 80-80-03/2703

 Էլ. փոստ m.hambardzumyan@moh.am
PAGE  

