ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2024 թվականի փետրվարի 23-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը` «Թ8ՊՈԼ-ԳՀԱՊՁԲ 24/8»
Երևանի «Բաղրամյան ԱԿ» ՓԲԸ կարիքների համար բժշկական սարքավորման ձեռքբերման նպատակով   կազմակերպված «Թ8ՊՈԼ-ԳՀԱՊՁԲ 24/8» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ  2024թ. փետրվարի 22-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2024թ փետրվարի 23-ին տրամադրված պարզաբանումը`

Ի պատասխան ներկայացված հարցմանը՝ տրամադրում ենք հետևյալ պարզաբանումը.       

	Հարցադրում
	Պարզաբանում

	Թ8ՊՈԼ-ԳՀԱՊՁԲ 24/8 ծածկագրով մրցույթի շրջանակներում խնդրում ենք պարզաբանել տեխնիկական բնութագրում՝
· “արտահանում է 24 սյունակով” ինչ նկատի ունեք?
 
· “8.5 դյույմ անկյունագծով” ինչ նկատի ունեք և այդ անկյունագծային չափը որքանով է ազդում աշխատանքի և ստացվող արդյունքի ճշգրտության վրա։
Գտնում ենք, որ տվյալ դեպքում ճիշտ կլիներ նշվեր միջակայք՝ օրինակ 7-9 դյույմ անկյունագծով։
 
· “Վեստգարդի կանոններին համապատասխան” ինչ նկատի ունեք?
 
Մեր կողմից ուսումնասիրությունների արդյունքում հանգել ենք այն եզրակացության, որ նշված տեխնիկական բնութագրին համապատասխանում է միայն մեկ բրենդի էլեկտրոլիտների վերլուծիչ EC 90, Erba ընկերության, որը բառացի թարգմանված է վերլուծիչի բրոշուրից: Եթե այդպես չէ, ապա
 
· Խնդրում ենք նշել 1-ից ավելի բրենդներ՝ կոնկրետ մոդելներով, որոնք համապատասխանում են այս բնութագրին: 
· Սույն մրցույթի տեխնիկական բնութագիրը կազմելիս արդյո՞ք պահպանվել է մասնակցության հավասար պայմաններ հնարավոր մասնակիցների համար, արդյո՞ք գրված տեխնիկական բնութագիրը չի առաջացնում չհիմնավորված խոչընդոտներ հնարավոր մասնակիցների մասնակցության համար։

	Հարգելի Գործընկեր
· Ներքին ջերմային տպիչի հնարավարությունը սյունակներով կամ տողերով տպելու հնարավորության մասին է խոսքը: 

· Անկյունագիծը չի ազդում ստացվող արդյունքների ճշգրտության վրա, սակայն  8.5 դյույմ անկյունագծով կամ ավելի մեծ անկյունագծով էկրանը կհեշտացնի գործիքով աշխատող մասնագետի աշխատանքը:
· “Վեստգարդի կանոնները 6 հիմնական կանոնների շարք են, որոնք օգտագործվում են առանձին կամ հատուկ համակցություններով, որոնք նախատեսված են վերլուծական համակարգի կայունությունը ստուգելու և հիվանդների նմուշների վերլուծության արդյունքների ընդունելիությունը գնահատելու համար:

Կանոնների ամբողջական ու մանրամասն վերլուծությունը ներկայացնում ենք ստորև:
 Հարգելի գործընկեր, 
սույն մրցույթը կազմվել է պահպանելով ՀՀ Կառավարության N526-Ն որոշմամբ հաստատված Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 22 կետը, որում ասվում է, որ Գնման առարկայի բնութագրերը սահմանելիս պետք է հաշվի առնել, որ դրանց պետք է բավարարեն մեկից ավելի հնարավոր մասնակիցներ և արտադրողներ՝ բացառությամբ գնումը սույն կարգի 23-րդ կետի 4-րդ ենթակետով նախատեսված հիմքով կատարելու դեպքերի: Պահպանելով  վերոնշյալ կետը,  մրցույթը կազմվել է այնպես, որ հնարավոր լինի մեկից ավել մասնակիցների հնարավոր մասնակցությունը և այն չի առաջացնում   չհիմնավորված խոչընդոտներ հնարավոր մասնակիցների մասնակցության համար:

Մինչև մրցույթի հայտարարելը շուկայում կատարվել է ուսումնասիրություն, որի արդյունքում մեկից ավել ընկերություններ առաջարկել են գնային առաջարկ՝ տվյալ տեխնիկական բնութագրով գործիքի համար:

 Շնորհակալություն
ПРАВИЛА ВЕСТГАРДА В 1981 году доктор Джеймс Вестгард из Университета штата Висконсин опубликовал статью, заложившую основы оценки качества результатов анализов, проводимых в медицинских лабораториях. Предложенная Вестгардом система базируется на статистических принципах контроля производственных процессов, применяемых в промышленности с 1950-х годов1, и включает шесть основных правил. Индивидуальное или комплексное использование этих правил позволяет проводить оценку качества данной аналитической серии. Для обозначения контрольных правил Вестгард предложил следующую систему сокращений: большинство правил может быть описано как NL, где N – количество необходимых наблюдений, a L – статистический предел для оценки результатов этих наблюдений. В соответствии с этим 13S представляет собой контрольное правило, которое считается нарушенным, если результат одного контрольного измерения вышел за пределы ±3S. Ниже приводится более полное описание основных правил Вестгарда: 12S Это предупредительное правило, которое считается нарушенным, если результат одного контрольного измерения вышел за пределы ±2S. Не следует забывать, что при отсутствии аналитических ошибок около 4,5% контрольных результатов лежат в пределах между 2S и 3S. Это правило предупреждает о возможном наличии случайной или систематической ошибки в данной аналитической системе. Для выяснения ситуации необходимо сравнить полученный результат с другими, полученными в данной или предыдущих аналитических сериях. Если при этом не выявляется никакой закономерности, можно сделать вывод о том, что нарушение правила вызвано ожидаемой случайной ошибкой и результаты пациентов, полученные в этой серии, могут быть выданы. Рисунок 6: Правило 12s 1 Некоторые компьютерные программы для контроля качества лабораторных исследований используют схему Вестгарда. Одной из таких программ является UNITY-PC™ фирмы БИО-РАД. В отличие от других программ она использует не только шесть основных правил, но и дополнительные разработки Вестгарда, предназначенные для оценки качества аналитической серии. Правила Вестгарда могут также применяться вручную с использованием графиков Леви–Дженнингс, но этот путь менее эффективен. 10987654321Серия Х +1s +2s +3s –3s –1s –2s 12s Контроль 1 Рабочее пособие по контролю качества 27 правила Вестгарда Нарушение любого из перечисленных ниже правил может быть причиной выбраковки аналитической серии и повторного анализа контрольных материалов и проб пациентов. 13s Это правило позволяет обнаружить недопустимую случайную ошибку или начало большой систематической ошибки (сдвиг). Это правило нарушает любой контрольный результат, вышедший за пределы ±3S. 22s Это правило выявляет только систематическую ошибку. Оно считается нарушенным, когда два последовательных контрольных результата оказываются по одну сторону от среднего арифметического значения за пределом 2S. Правило может применяться к результатам, полученным как в одной, так и в разных аналитических сериях. В первом случае рассматриваются результаты контрольных измерений, выполненных в рамках одной аналитической серии. Например, если результаты анализа контрольного материала нормального (1) и патологического (2) уровня в данной серии лежат по одну сторону от среднего значения, за пределом 2S, то, согласно правилу, аналитическая серия бракуется из-за наличия систематической ошибки. Если же результат контроля 1 находится на уровне –1S, а контроля 2 – на уровне +2,5S (нарушение правила 12S), то необходимо проверить, где лежит результат контроля 2 в предыдущей серии. Если он также оказывается за пределами +2S, то нарушается межсерийный вариант правила 22S и констатируется наличие систематической ошибки. Нарушение внутрисерийного варианта правила 22S предполагает наличие систематической ошибки, влияющей на результаты измерения во всем рабочем диапазоне концентраций, в то время как нарушение межсерийного варианта указывает на то, что существующая систематическая ошибка влияет на измерения в более узком интервале концентраций1. Рисунок 7: Правило 13s Рисунок 8: Правило 22s 1 Это правило применимо также для контрольных материалов с тремя уровнями концентраций. В этом случае, если результаты измерения двух из трех уровней выходят за пределы 22S, должна быть зарегистрирована неприемлемая систематическая ошибка и приняты соответствующие меры по ее устранению. 10987654321Серия Х +1s +2s +3s –3s –1s –2s Контроль 1 13S 22S Внутрисерийный Межсерийный 22S 10987654321Серия Х +1s +2s +3s –3s –1s –2s Контроль 1 Контроль 2 10987654321Серия Х +1s +2s +3s –3s –1s –2s 28 Рабочее пособие по контролю качества правила Вестгарда R4S Это правило позволяет выявить только случайную ошибку и применяется только в пределах одной аналитической серии. Если расстояние между результатами измерения контрольного материала в данной аналитической серии составляет более 4S, правило считается нарушенным из-за наличия случайной ошибки. Например, предположим, что в рамках одной серии исследуются контрольные материалы первого и второго уровня, при этом результат анализа контроля первого уровня на 2,8S больше среднего арифметического значения, а второго – на 1,3S меньше. В этом случае общая разница между результатами составит более 4S, так как [+2,8S – (–1,3S)] = 4,1S. 1 Правило 31S выявляет меньшую систематическую ошибку, чем 41S, т. е. является более чувствительным. Рисунок 9: Правило R4s При нарушении правил, приведенных ниже, не обязательно отменять полученные результаты и проводить повторные измерения. Обычно они выявляют небольшие систематические ошибки (смещение или дрейф), не всегда существенные для клинициста. Такие ошибки могут быть устранены при калибровке или техническом обслуживании прибора. 31s Правило считается нарушенным, когда три последовательных результата контрольных измерений находятся по одну сторону от среднего значения за пределом 1S. 41s Правило считается нарушенным, когда четыре последовательных результата контрольных измерений находятся по одну сторону от среднего значения за пределом 1S. Существуют два варианта применения правил 31S и 41S – так называемый «одноуровневый» – для результатов измерения контрольного материала одного уровня (например, контроля первого уровня) и «разноуровневый» – для результатов анализа разных контрольных материалов (например, контролей 1, 2 и 3-го уровней). Нарушение первого варианта применения этих правил (в рамках одного контрольного материала) означает наличие систематической ошибки в узком интервале концентраций, а второго – в более широком диапазоне1. R 4s Контроль 1 Контроль 2 10987654321Серия Х +1s +2s +3s –3s –1s –2s Рабочее пособие по контролю качества 29 правила Вестгарда 1 Контрольное правило 7х– является гораздо более чувствительным для выявления систематической ошибки, чем правило 12х–, и вероятность обнаружения 7 последовательных точек, лежащих по одну сторону от среднего арифметического значения, гораздо выше, чем вероятность обнаружения 12 таких точек. Чрезвычайно важно, чтобы в каждой лаборатории понимали степень чувствительности правил 7х–, 8х– и 9х– и применяли их весьма осмотрительно. 2 При использовании различных компьютерных программ по контролю качества убедитесь, что они включают в себя все варианты применения правил Вестгарда. С особенной осторожностью следует применять программы, встроенные в анализаторы. Некоторые из них используют не все 6 правил Вестгарда или не делают различий для результатов, полученных в пределах одной или разных аналитических серий. Рисунок 10: Правило 41s Рисунок 11: Правило 10х_ 7х–, 8х–, 9х–, 10х– или 12х–. Эти правила считаются нарушенными, когда 7, 8, 9, 10 или 12 точек соответственно лежат по одну сторону от среднего арифметического значения независимо от контрольных пределов, в которых они находятся. Каждое из этих правил может применяться как для одного уровня контрольного материала, так и для разных уровней. Как и в случае с правилами 31S и 41S, нарушение первого варианта (в рамках одного контрольного материала) означает наличие смещения в узком интервале концентраций, а второго – в более широком диапазоне1, 2. 10987654321Серия +1s +2s +3s –3s –1s –2s 10987654321Серия +1s +2s +3s –3s –1s –2s 41S Одноуровневый Разноуровневый Контроль 1 Контроль 2 Х Х 41S 10 x 10 x 10987654321Серия +1s +2s +3s –3s –1s –2s 10987654321Серия +1s +2s +3s –3s –1s –2s Одноуровневый Разноуровневый Контроль 1 Контроль
Ավելի մանրամասն տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք օգտվել “Основы контроля качества лабораторных исследований” ձեռնարկից



Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
« Թ8ՊՈԼ-ԳՀԱՊՁԲ 24/8» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Գ. Ավագյանին:

Հեռախոս՝ 010-27-09-30։
Էլեկոտրանային փոստ՝ g.avagyan.tender@gmail.com
PAGE  

