ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2026 թվականի հունվարի 23-ի որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-7/5»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ծածկագիրը ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-7/5» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 22.01.2026թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 23.01.2026թ. տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում 1.

Ուսումնասիրելով Ձեր կողմից ներկայացված Լոտ 8–ի շրջանակներում նավթամթերքների մածուցիկությունը որոշելու ավտոմատ սարքի ձեռքբերման տեխնիկական առաջադրանքը՝ առաջացել է լուրջ անհասկանալիություն ջերմաստիճանային կայունության պահանջի ձևակերպման հետ կապված, ինչը կարող է հանգեցնել տեխնիկական առաջադրանքի սխալ մեկնաբանության և մասնակիցների մոլորեցման։ Տեխնիկական առաջադրանքում նշված է ±0.02°C կայունություն 20–150°C ամբողջ միջակայքի համար։ Միևնույն ժամանակ, ոլորտում կիրառվող առաջատար ավտոմատ համակարգերի պաշտոնական տեխնիկական բնութագրերը ցույց են տալիս, որ տարբեր ջերմաստիճանային միջակայքների համար ապահովվում են տարբեր կայունության ցուցանիշներ՝ մասնավորապես․ 
( Մինչև 100°C՝ ավելի լավ, քան ±0.01°C 
( 100°C-ից բարձր (>100°C)՝ ավելի լավ, քան ±0.03°C 
Սա նշանակում է, որ մինչև 100°C միջակայքում սարքերը նույնիսկ գերազանցում են Ձեր կողմից նշված պահանջը, սակայն 100°C-ից բարձր հատվածում ±0.02°C կայունությունը գործնականում չի հանդիսանում իրատեսական կամ տեխնիկապես հիմնավորված ցուցանիշ ավտոմատ համակարգերի համար։ Նման ձևակերպումը կարող է ստեղծել սխալ տպավորություն, որ ամբողջ միջակայքի համար գոյություն ունի միատեսակ ±0.02°C կայունություն, ինչը չի համապատասխանում շուկայի իրական տեխնիկական հնարավորություններին և կարող է անհավասար պայմաններ ստեղծել Լոտ 8–ի մրցույթի մասնակիցների համար։ Ելնելով վերոգրյալից՝ խնդրում ենք պարտադիր տրամադրել պաշտոնական պարզաբանում կամ հաստատում, թե արդյոք թույլատրվում է ±0.03°C շեղում 100°C-ից բարձր ջերմաստիճանների համար։ Առանց նման հստակեցման տեխնիկական առաջադրանքը մնում է երկիմաստ և չի ապահովում թափանցիկ և հավասար մրցակցային միջավայր Լոտ 8–ի շրջանակներում
Պատասխան.


Հարցադրման ուսումնասիրության արդյունքում որոշում է կայացվել 8-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում կատարել փոփոխություն, այն ձևակերպելով հետևյալ կերպ.

	Հh/հ
	CPV կոդը
	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկա​գիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) անվանումը
	Անվանումը՝ 

ըստ համապա​տասխանության
	Տեխնիկական բնութագիր

	8.
	 38591200/507
	քիմիական լաբորատորիայում կիրառվող սարքեր
	Նավթամթերք-ների մածու-ցիկությունը որոշելու ավտոմատ
սարք 
	Ավտոմատ սարքը նախատեսված  նավթամթերքների կինեմատիկ մածուծիկությունը  որոշելու համար՝ համաձայն ԳՕՍՏ 33, ASTM D445,  ԻՍՕ 3104 0,5-ից 5000 մմ2/վ միջակայքում:

-  աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը °C՝ 20-ից մինչև 150,

- ջերմաստիճանի պահպանման սխալանքը 20-100°C-ում՝ ±0,02°C, 

այլ ջերմաստիճանների տիրույթում՝±0,05 °C,                                                                                                                   

- բաղնիքը՝ 2 հատ իրարից անկախ,        

- զանգվածը առանց հեղուկի ոչ ավել կգ` 100,
    - հզորությունը ոչ պակաս ՎՏ` 1000:      

Գործարանային փաթեթավորմամբ։                                                                  


Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-7/5» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Արսենյանին:         
Հեռախոս՝   010-29-44-18։

Էլեկտրոնային փոստ՝  anahit.arsenyan@mil.am ։


ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-7/5» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով
 
23.01.2026թ.
PAGE  

