ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1

Բարձր հաճախականության ,,C’’-աղեղ շարժական  ռենտգեն համակարգ

Երաշիքային ժամկետ 12 ամիս, Նշված բոլոր պարամետրերի, որտեղ միջակայք նշված չէ, շեղումը թույլատրելի է ±3%

1.1 Ֆոկուսային խողովակ՝ 0.6-0.7 մմ / 1.8-1.9 մմ

1.2 Անոդի ջերմային հզորություն՝ 35-37 կՋ (47 կՀց)

1.3 Խողովակի ջերմային հզորություն՝ 648-660 կՋ (867 կհ)

1.4 Ելքային հզորություն՝  5ԿՎտ-7 ԿՎտ

1.5 Ինվերտորային հաճախականություն՝ ≥40KHz

1.6 Շարունակական ռենտգենոսկոպիա  (ձեռքով և ավտոմատ ռեժիմ)

1.6.1 Խողովակի լարումը` 39-44KV ~ 118-126KV

1.6.2 Խողովակի հոսանք՝ 0.3mA ~ 4mA

1.6.3 Պայծառության ավտոմատ վերահսկում

1.7 Իմպուլսային ռենտգենոսկոպիա

1.7.1 Խողովակի լարումը` 40KV ~ 120KV

1.7.2 Խողովակի հոսանք՝ 0.3mA ~ 30mA

1.7.3 Իմպուլսի հաճախականություն. խելացի կառավարում, կարող է նվազեցնել

ռենտգեն ճառագայթում, բարելավել պատկերի որակը մեկ կադրում և ավելացնել անխափան գործարկման ժամանակը:

1.8 Լուսանկարի ռեժիմ

1.8.1 Ֆոտո խողովակի լարումը` 40KV ~ 120KV

1.8.2 Լուսանկարչական խողովակի լարում՝ 25mA ~ 100mA

1.8.3 mAs՝ mas=180-185mAs

1.9 Կոլիմատոր՝ էլեկտրական և պտտվող գծային

1.1.10 Աշխատանքային միջավայրի պայմանները

2. 1.10.1 Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը՝ 10°C—40°C

3. 1.10.2 Հարաբերական խոնավություն՝ 30%-75%

4. 1.10.3 Մթնոլորտային ճնշում՝ 700hpa—1060hpa

5. 1.11 Աշխատանքային էլեկտրամատակարարում

6. 1.11.1 Մատակարարման լարումը` միաֆազ, 220V±22V.

7. 1.11.2 Սնուցման հաճախականությունը՝ 50Hz±1Hz

8. 1.11.3 Ներքին դիմադրություն՝ ոչ ավելի, քան 1 օմ

10. 2. Վիզուալիզացիայի համակարգ

11. 2.1 Պատկերի ուժեղացուցիչ՝ եռադաշտ տեսողական (4,5"/6"/9")

12. 2.2 Տեսախցիկ՝ ծայրահեղ ցածր լուսավորությամբ CCD տեսախցիկ, մեկ մեգապիքսել

առաջադեմ սկան սև և սպիտակ, 1024x1024

13. 2.3 LCD՝ առնվազն 24 դյույմ, թույլտվություն 1920x1080

14. 2.4 Պատկերների հավաքման և մշակման աշխատակայան

18. 2.4.4 Հաշվետվություն՝ պահպանում, նախադիտում, փորձագիտական ​​ձևանմուշ

19. 2.4.5 Dicom ֆունկցիա՝ Dicom զննարկում, վեբ ծառայություն:

20. 3. Մեխանիկական բնութագրեր

21. 3.1 Հետ ու առաջ շարժում՝ 200մմ±2%

22. 3.2 Պտույտ հորիզոնական առանցքի շուրջ՝ ±180°

23. 3.3 Պտույտ ուղղահայաց առանցքի շուրջ՝ ±15°

24. 3.4 SID՝ 960-980 մմ

25. 3.5 C-աղեղ բաց՝ 760-800 մմ

26. 3.6 C-աղեղի խորություն՝ 640-700 մմ

27. 3.7 Առանցքով շարժումը ՝ 120° (+90°~-30°)

28. 3.8  վերև վար շարժում՝ 400 մմ ± 2%

29. 3.9 Ղեկը և հիմնական անիվի շարժումը. Ղեկ կարող է շարժվել ցանկացած ուղղությամբ, հիմնական անիվը կարող է պտտվել.90°-ից + 90°

33. II. Ստանդարտ կոնֆիգուրացիա

34. 1. C-arm հիմնական շրջանակ 1 հավաքածու

35. 2. Բարձր հաճախականության բարձր լարման ռենտգեն գեներատոր եւ բարձր հաճախականության շրջված սնուցման աղբյուր (5կվտ, 40կՀց, 120կվ) 1հավաքածու

37. 3. Առնվազն 24 դյույմ LCD, թույլտվություն 1920x1080 1 հավաքածու

38. 4. առնվազն 9" Image Intensifier 3-in-1 Kit

39. 5. Բժշկական օգտագործման մեկ մեգապիքսել թվային ֆոտոխցիկ (1024x1024, 12 բիթ) 1 հավաքածու

40. 6. Թվային տվյալների հավաքագրման և մշակման աշխատանքային կայան 1 հավաքածու

41. 7. Մինի ակոսով ցանց 1 կոմպլեկտ

42. 8. Էլեկտրական կարգավորվող կոլիմատոր 1 կոմպլեկտ

43. 9. Ձեռքի կարգավորիչ 1 հավաքածու

44. 10. տեղորոշիչ 1 կոմպլեկտ

High Frequency Mobile C-arm System

Warranty period 12 months, The deviation of all specified parameters, where the range is not specified, is allowed ±3%

1. Combined High frequency & High voltage generating system

1.1 Tube Focus: 0.6-0.7mm/1.8-1.9mm

1.2 Anode thermal capacity: 35-37kJ（47kHu）

1.3 Tube thermal capacity: 648-660kJ（867kHu）

1.4 Output power: 5Kw-7 Kw

1.5 Inverter frequency: ≥40kHz

1.6 Continuous fluoroscopy (Manual & automatic mode)

1.6.1 Tube voltage: 39-44kV～118-126kV

1.6.2 Tube current: 0.3mA～4mA

1.6.3 Automatic brightness tracking function

1.7 Pulse fluoroscopy

1.7.1 Tube voltage: 40kV～120kV

1.7.2 Tube current: 0.3mA～30mA

1.7.3 Pulse frequency: intelligent-control, can reduce X-ray radiation, enhance single frame image quality, and increase continuous work time.

1.8 Photography Mode

1.8.1 Photography tube voltage: 40kV～120kV

1.8.2 Photography tube current: 25mA～100mA

1.8.3 Photography mAs: 1mAs～180-185mAs

1.9 Collimator: electrical and rotating linear symmetry

1.10 Working Environment Conditions

1.10.1 Environment temperature: 10°C—40°C

1.10.2 Relative humidity: 30%—75%

1.10.3 Atmospheric pressure: 700hpa—1060hpa

1.11 Working Power Supply

1.11.1 Power supply voltage: Single phase, 220V±22V

1.11.2 Power supply frequency: 50Hz±1Hz

1.11.3 Internal resistance: no more than 1Ω

2. Imaging System

2.1 Imaging intensifier： three-field visual (4.5/6”/9)

2.2 Camera：Ultra low-light CCD camera, one mega pixels with progressive scanning by black

and white, 1024x1024

2.3 LCD display: at least 24 inches, resolution is 1920x1080

2.4 Imaging Acquisition and Processing Workstation

2.4.1 Register: register & save, medical records checking, Worklist

2.4.2 Acquisition: image collection, ready to video, reset, horizontal & vertical mirror, window

modulation, magnifier, negative image, open silhouette, edge enhancement, recursive noise

reduction.

2.4.3 Processing: four-window, nine-window, sharpening, mirror horizontally and vertically,

image text, image length measurement.

2.4.4 Report: save, preview, expert template

2.4.5 Dicom function：Dicom browse, web service.

3.3 Rotation around vertical axis: ±15°

3.4 SID: 960-980mm

3.5 C-arm open: 760-800mm

3.6 C-arm depth: 640-700mm

3.7 Slide along the obit: 120°(+90°～－30°)

3.8 Pillar up & down movement: 400mm±2%

3.9 Directive wheel and main wheel movement: directive wheel can move in any directions,

main wheel can rotate from -90°to + 90°

3.10 Electric support arm

3.11 Full-balance: When the equipment is under the condition of unlocked mechanical motion, C

arm can keep the balance in any position and angle, do not slip.

3.12 Light thrust

II. Standard Configuration

1. Main frame of C-arm 1 set

2. High-frequency high-voltage X-ray generator and

high frequency inverted power supply ( 5kW、40kHZ、120kV） 1 set

3. at least 24 inch LCD display, resolution 1920x1080 1 set

4. at least 9 inch imaging intensifier, three filed 1 set

5. Medical use one mega pixel digital camera with ultra low light ( 1024x1024, 12bit) 1 set

6. Digital acquisition and processing workstation 1 set

7. Mini groove grid 1 set

8. Electric adjustable collimator 1 set

9. Hand controller 1 set

10. The Red Cross locator 1 set

3. Mechanical Performance

3.1 Backward & forward movement: 200mm

3.2 Rotation around horizontal axis: ±180°

Гарантийный срок 12 месяцев, Отклонение всех указанных параметров, где не указан диапазон, допускается ±3%

1. Комбинированная высокочастотная и высоковольтная генерирующая система

1.1 Фокус трубки: 0,6-0.7 мм / 1,8-1.9 мм

1.2 Теплоемкость анода: 35-37 кДж (47 кГц)

1.3 Тепловая мощность трубки: 648-660kJ (867kh)

1.4 Выходная мощность: 5 кВт-7 кВт

1.5 Частота инвертора: ≥40 кГц

1.6 Непрерывная рентгеноскопия (ручной и автоматический режим)

1.6.1 Напряжение трубки: 39-44 кВ ~ 118-126 кВ

1.6.2 Ток трубки: 0,3 мА ~ 4 мА

1.6.3 Функция автоматического отслеживания яркости

1.7 Импульсная рентгеноскопия

1.7.1 Напряжение трубки: 40 кВ ~ 120 кВ

1.7.2 Ток трубки: 0.3мА ~ 30 мА

1.7.3 Частота импульсов: интеллектуальное управление, может уменьшить

рентгеновское излучение, улучшить качество изображения в одном кадре и

увеличить время непрерывной работы.

1.8 Режим фотосъемки

1.8.1 Напряжение фототрубки: 40 кВ ~ 120 кВ

1.8.2 Ток фотографической трубки: 25 мА ~ 100 мА

1.8.3 Фотография mAs: mas=180-185mAs

1.9 Коллиматор: электрическая и вращающаяся линейная симметрия

1. 1.10 Условия рабочей среды

2. 1.10.1 Температура окружающей среды: 10°C—40°C

3. 1.10.2 Относительная влажность: 30%-75%

4. 1.10.3 Атмосферное давление: 700hpa—1060hpa

5. 1.11 Рабочий источник питания

6. 1.11.1 Напряжение питания: однофазное, 220 В±22 В

7. 1.11.2 Частота источника питания: 50 Гц±1 Гц

8. 1.11.3 Внутреннее сопротивление: не более 1 Ом

9.

10. 2. Система визуализации

11. 2.1 Усилитель изображения: импортный 9" трехпольный

визуальный (4.5"/6"/9")

12. 2.2 Камера: ПЗС-камера со сверхнизким освещением, один мегапиксель с

прогрессивным сканированием по черно-белому, 1024x1024

13. 2,3 ЖК-дисплей: как минимум 24 дюйма, разрешение 1920х1080

14. 2.4 Рабочая станция для сбора и обработки изображений

15. 2.4.1 Регистрация: регистрация и сохранение, проверка медицинских записей,

рабочий список

16. 2.4.2 Получение: сбор изображений, готовность к видео, сброс, горизонтальное и

вертикальное зеркало, модуляция окна, лупа, негативное изображение, открытый

силуэт, улучшение края, рекурсивное шумоподавление.

17. 2.4.3 Обработка: четырехоконная, девятиоконная, повышение резкости,

зеркальное отображение по горизонтали и вертикали, текст изображения, измерение

длины изображения.

18. 2.4.4 Отчет: сохранение, предварительный просмотр, шаблон эксперта

19. 2.4.5 Функция Dicom: просмотр Dicom, веб-сервис.

20. 3. Механические характеристики

21. 3.1 Движение назад и вперед: 200 мм±2%

22. 3.2 Вращение вокруг горизонтальной оси: ±180°

23. 3.3 Вращение вокруг вертикальной оси: ±15°

24. 3.4 SID: 960-980 мм

25. 3,5 C-образный рычаг открыт: 760-800 мм

26. 3.6 C-образная глубина рычага: 640-700 мм

27. 3.7 Проведите пальцем по некрологу: 120°(+90°～-30°)

28. 3.8 Перемещение стойки вверх и вниз: 400 мм±2%

29. 3.9 Направляющее колесо и движение главного колеса: направляющее колесо

может перемещаться в любых направлениях, главное колесо может вращаться от -

90 ° до + 90°

30. 3.10 Электрический опорный рычаг

31. 3.11 Полный баланс: Когда оборудование находится в состоянии

разблокированного механического движения, рычаг C может удерживать баланс в

любом положении и под любым углом, не соскальзывая.

32. 3.12 Легкая тяга

33. II. Стандартная конфигурация

34. 1. Основная рама C-образного рычага 1 комплект

35. 2. Высокочастотный высоковольтный рентгеновский генератор и

36. высокочастотный инвертированный источник питания (5 кВт, 40 кГц, 120 кВ) 1

комплект

37. 3. как минимум 24-дюймовый ЖК-дисплей, разрешение 1920x1080 1 комплект

38. 4. как минимум 9-дюймовый усилитель изображения три в 1 комплекте

39. 5. Медицинское использование одна мегапиксельная цифровая камера со

сверхнизким освещением (1024x1024, 12 бит) 1 комплект

40. 6. Рабочая станция для сбора и обработки цифровых данных 1 комплект

41. 7. Мини-решетка для канавок 1 комплект

42. 8. Электрический регулируемый коллиматор 1 комплект

43. 9. Ручной контроллер 1 комплект

44. 10. Локатор Красного Креста 1 комплект