ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՐԱՎԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2023 թվականի փետվարի 18-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ԲԻ-ԳՀԱՊՁԲ-23/03-ԼՍ

«ՀՀ ԳԱԱ Ա. Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար Լաբորատոր սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԲԻ-ԳՀԱՊՁԲ-23/03-ԼՍ ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում 1

1-ին չափաբաժին՝

Քաշը առանց պարագաների՝ 152 կգ և Քաշը առանց պարագաների 123 կգ – ո՞ր քաշն է պահանջվածը։

Ոչ ավել, թե՞ ոչ պակաս։ Ո՞ր թվից։

- Պարզաբանում

Հարգելի մասնակից քաշի վերաբերյալ պահանջը կհանվի պահանջներից։

Հարցադրում 2

3-րդ չափաբաժին՝

Լեզվի կարգավորում՝ գերմաներեն, անգլերեն, իսպաներեն, ֆրանսերեն, լեհերեն, չեխերեն, հունգարերեն – ինչու՞ են պետք Հայաստանում լեհերեն, չեխերեն և հունգարերեն լեզուները։

ControlCOCKPIT տեսակի էկրան՝ մեկ էկրան, Հարմարվողական բազմաֆունկցիոնալ թվային PID-միկրոպրոցեսորային կարգավորիչ՝ բարձր հստակության TFT-գունավոր էկրանով – բնորոշում է միմիայն Memert ընկերության արտադրանքը։

Ժամաչափ` Թվային հետընթաց հաշվիչ՝ նպատակային ժամանակի կարգավորումով, կարգավորելի 1 րոպեից մինչև 99 օր – 99 օր ժամանակ ունի միայն Memmert ընկերության արտադրանքը։

Կալիբրացիա՝ երեք ազատ ընտրվող ջերմաստիճանի արժեքներ - բնորոշում է միմիայն Memert ընկերության արտադրանքը։

Ծրագրավորում - AtmoCONTROL ծրագրակազմ՝ տվյալների լոգերը Ethernet ինտերֆեյսի միջոցով կարդալու, կառավարելու և կազմակերպելու համար (ժամանակավոր փորձնական տարբերակը կարելի է ներբեռնել): USB կրիչ AtmoCONTROL ծրագրաշարով, որը հասանելի է որպես աքսեսուար (ըստ ցանկության): - բնորոշում է միմիայն Memert ընկերության արտադրանքը։

Լարման Էլեկտրական ծանրաբեռնվածություն -115 Վ, 50/60 Հց, մոտ. 900 Վտ- Հայաստանի Հանրապետությունում Էլ․ ցանցով մատակարարվող հոսանքն է 220Վ։ Ինչով է պայմանավորված 115Վ տեխնիկական պահանջը։

Կարծում ենք այս չափաբաժնի համար բավական է։

- Պարզաբանում

Հարգելի մասնակից, լեզուների կարգավորումը կարող է լինել անգլերեն ու գերմաներեն,

Ձեր կողմի նշված  պարամետրերը ապահովում են նաև Binder, Biosan, Eppendorf արտադրողները։

Լարման Էլեկտրական ծանրաբեռնվածությունը կփոխարնվի 220 Վ ։

Հարցադրում  3

4-րդ չափաբաժին՝

Այս չափաբաժնում բնութագրվում է միմիայն ԻՍՐԱՅԵԼԱԿԱՆ Tuttnauer ընկերության ավտոկլավը։ Ի՞նչով է պայմանավորված որպես տեխնիկական բնութագրի օրինակ ԻՍՐԱՅԵԼԱԿԱՆ (ադրբեջանին վերջին պատերազմում ամեն կերպ օգնած պետության) արտադրանքը ընտրելը։

Կարծում ենք այս չափաբաժնի համար այսքանն էլ բավական է։

Պարզաբանում

Հարգելի մասնակից, բոլոր չափաբաժինների այդ թվում նաև 4-րդ չափաբաժնի մասով կարող եք ներկայացնել համարժեք արտադրանքը,

Հարցադրում  4

13-րդ  չափաբաժին՝

Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը առնվազն 5 (UN/UNplus/UNm/UNmplus) կամ 10 (UF/UFplus/UFm/UFmplus) շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանից մինչև +300 °C - UN/UNplus/UNm/Unmplus/UF/UFplus/UFm/Ufmplus այս բոլոր անվանումները՝ Memmert ընկերության մոդելային շարքի մի մասն է։ Ի՞նչու է այն որպես տեխնիկական պահանջ ներկայացված, եթե մոդելը UN55 արդեն Ձեր կողմից նշված է։

ControlCOCKPIT SingleDISPLAY  Հարմարվողական բազմաֆունկցիոնալ թվային PID-միկրոպրոցեսորային կարգավորիչ՝ բարձր հստակության TFT-գունավոր էկրանով – բնորոշում է միմիայն Memert ընկերության արտադրանքը։

Ժամաչափ` Թվային հետընթաց հաշվիչ՝ նպատակային ժամանակի կարգավորումով, կարգավորելի 1 րոպեից մինչև 99 օր – 99 օր ժամանակ ունի միայն Memmert ընկերության արտադրանքը։

Կալիբրացիա՝ երեք ազատ ընտրվող ջերմաստիճանի արժեքներ - բնորոշում է միմիայն Memert ընկերության արտադրանքը։

Լարման Էլեկտրական բեռ 115 Վ, 50/60 Հց, ԼԱՎ 1700 Վտ- Հայաստանի Հանրապետությունում Էլ․ ցանցով մատակարարվող հոսանքն է 220Վ։ Ինչո՞վ է պայմանավորված 115Վ տեխնիկական պահանջը։

Կարծում ենք այս չափաբաժնի համար բավական է։

- Պարզաբանում

Հարգելի մասնակից Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը առնվազն 5 (UN/UNplus/UNm/UNmplus) կամ 10 (UF/UFplus/UFm/UFmplus) շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանից մինչև +300 °C - UN/UNplus/UNm/Unmplus/UF/UFplus/UFm/Ufmplus կհանվեն տեխնիկական բնութագրից;

Մնացած բնութագրիչների մասով առկա են համարժեք ապրանքներ Binder, Biobase և այլ արտադրողների կողմից ։

Լարումը կրկին կփոխարինվի 220Վ․

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԲԻ-ԳՀԱՊՁԲ-23/03-ԼՍ ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Հ․Հակոբյանին:

Էլ. փոստ procurement@kmg.am

Պատվիատու՝ ՀՀ ԳԱԱ Ա. Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ Հեռախոս՝+37410581958